## 降流量
测试点 | 次数 | 流量(m3/h) | 测试时间(s) | 湿度(%) | 标准器压力(kPa) | 标准器温度(℃) | 标准体积(L) | 被检表压力(kPa) | 被检表温度(℃) | 被检表体积(L) | 示值误差(%) | 平均误差(%) | 极差(%) | 压损(Pa)
qmax | 1 | 2.5126 | 71.4419 | 68.59 | 100.64 | 23.03 | 49.8622 | 100.902 | 21.31 | 50 | 0.28 | 0.28 | 0 | 38
0.7qmax | 1 | 1.7291 | 62.4362 | 68.85 | 100.777 | 23.03 | 29.9876 | 100.913 | 21.31 | 30 | 0.04 | 0.04 | 0 | 20
0.4qmax | 1 | 0.99414 | 72.3832 | 69.31 | 100.866 | 23.03 | 19.9887 | 100.917 | 21.3 | 20 | 0.06 | 0.06 | 0 | 9
0.2qmax | 1 | 0.4955 | 145.4059 | 69.45 | 100.902 | 23.01 | 20.0136 | 100.916 | 21.3 | 20 | -0.07 | -0.07 | 0 | 4
0.1qmax | 1 | 0.2442 | 295.0572 | 69.75 | 100.915 | 23 | 20.0144 | 100.917 | 21.3 | 20 | -0.07 | -0.07 | 0 | 2
qmax | 1 | 2.5127 | 71.4952 | 69.96 | 100.634 | 22.98 | 49.9023 | 100.896 | 21.3 | 50 | 0.2 | 0.2 | 0 | 38
0.7qmax | 1 | 1.7292 | 62.365 | 69.98 | 100.773 | 22.98 | 29.9561 | 100.909 | 21.31 | 30 | 0.15 | 0.15 | 0 | 20
0.4qmax | 1 | 0.99427 | 72.4366 | 69.81 | 100.862 | 22.98 | 20.0059 | 100.913 | 21.31 | 20 | -0.03 | -0.03 | 0 | 9
0.2qmax | 1 | 0.49553 | 145.335 | 69.31 | 100.897 | 22.97 | 20.0049 | 100.911 | 21.29 | 20 | -0.02 | -0.02 | 0 | 4
0.1qmax | 1 | 0.24419 | 295.1105 | 68.58 | 100.905 | 22.95 | 20.0178 | 100.908 | 21.27 | 20 | -0.09 | -0.09 | 0 | 2
qmax | 1 | 2.5112 | 71.5839 | 67.1 | 100.545 | 22.76 | 49.9341 | 100.807 | 21.08 | 50 | 0.13 | 0.13 | 0 | 38
0.7qmax | 1 | 1.729 | 62.4716 | 68.15 | 100.757 | 22.94 | 30.0044 | 100.892 | 21.27 | 30 | -0.01 | -0.01 | 0 | 20
0.4qmax | 1 | 0.99416 | 72.4366 | 68.06 | 100.848 | 22.94 | 20.0037 | 100.899 | 21.26 | 20 | -0.02 | -0.02 | 0 | 8
0.2qmax | 1 | 0.49551 | 145.3705 | 68.06 | 100.887 | 22.92 | 20.0092 | 100.901 | 21.25 | 20 | -0.05 | -0.05 | 0 | 4
0.1qmax | 1 | 0.24418 | 295.0395 | 67.76 | 100.892 | 22.91 | 20.0116 | 100.895 | 21.23 | 20 | -0.06 | -0.06 | 0 | 2
10qmin | 1 | 0.16254 | 444.2467 | 67.37 | 100.869 | 22.87 | 20.0583 | 100.885 | 21.2 | 20 | -0.29 | -0.29 | 0 | 2
5qmin | 1 | 0.081729 | 443.2164 | 67.12 | 100.871 | 22.85 | 10.0621 | 100.877 | 21.17 | 10 | -0.62 | -0.62 | 0 | 2
qmin | 1 | 0.015666 | 2299.922 | 67.1 | 100.848 | 22.8 | 10.0087 | 100.846 | 21.09 | 10 | -0.09 | -0.09 | 0 | 1

## 升流量
测试点 | 次数 | 流量(m3/h) | 测试时间(s) | 湿度(%) | 标准器压力(kPa) | 标准器温度(℃) | 标准体积(L) | 被检表压力(kPa) | 被检表温度(℃) | 被检表体积(L) | 示值误差(%) | 平均误差(%) | 极差(%) | 压损(Pa)
qmin | 1 | 0.015666 | 2296.565 | 66.92 | 100.834 | 22.72 | 9.9939 | 100.831 | 21 | 10 | 0.06 | 0.06 | 0 | 1
5qmin | 1 | 0.081704 | 442.719 | 67 | 100.813 | 22.67 | 10.0478 | 100.818 | 20.96 | 10 | -0.48 | -0.48 | 0 | 1
10qmin | 1 | 0.16248 | 444.4065 | 67.04 | 100.795 | 22.65 | 20.0574 | 100.811 | 20.95 | 20 | -0.29 | -0.29 | 0 | 2
0.1qmax | 1 | 0.24405 | 295.0928 | 67.11 | 100.805 | 22.64 | 20.0046 | 100.808 | 20.94 | 20 | -0.02 | -0.02 | 0 | 2
0.2qmax | 1 | 0.49548 | 145.3526 | 67.04 | 100.83 | 22.59 | 20.0053 | 100.844 | 20.92 | 20 | -0.03 | -0.03 | 0 | 4
0.4qmax | 1 | 0.99373 | 72.472 | 67.25 | 100.776 | 22.64 | 20.0048 | 100.827 | 20.96 | 20 | -0.02 | -0.02 | 0 | 8
0.7qmax | 1 | 1.7284 | 62.5071 | 67.27 | 100.688 | 22.63 | 30.0108 | 100.824 | 20.97 | 30 | -0.04 | -0.04 | 0 | 20
qmax | 1 | 2.5119 | 71.5485 | 67.27 | 100.548 | 22.63 | 49.9232 | 100.811 | 20.98 | 50 | 0.15 | 0.15 | 0 | 38
0.1qmax | 1 | 0.2441 | 295.0039 | 67.34 | 100.818 | 22.63 | 20.0032 | 100.821 | 20.94 | 20 | -0.02 | -0.02 | 0 | 2
0.2qmax | 1 | 0.4953 | 145.4415 | 67.41 | 100.804 | 22.62 | 20.0104 | 100.819 | 20.94 | 20 | -0.05 | -0.05 | 0 | 4
0.4qmax | 1 | 0.99378 | 72.4366 | 67.33 | 100.775 | 22.62 | 19.9961 | 100.827 | 20.95 | 20 | 0.02 | 0.02 | 0 | 10
0.7qmax | 1 | 1.7286 | 62.5071 | 67.3 | 100.695 | 22.62 | 30.0141 | 100.83 | 20.96 | 30 | -0.05 | -0.05 | 0 | 20
qmax | 1 | 2.5125 | 71.5128 | 67.37 | 100.567 | 22.61 | 49.9099 | 100.83 | 20.96 | 50 | 0.18 | 0.18 | 0 | 38
0.1qmax | 1 | 0.24423 | 294.9506 | 67.49 | 100.863 | 22.61 | 20.0096 | 100.866 | 20.93 | 20 | -0.05 | -0.05 | 0 | 2
0.2qmax | 1 | 0.49549 | 145.3526 | 67.29 | 100.838 | 22.6 | 20.0058 | 100.853 | 20.93 | 20 | -0.03 | -0.03 | 0 | 4
0.4qmax | 1 | 0.994 | 72.4898 | 67.2 | 100.792 | 22.6 | 20.0151 | 100.843 | 20.94 | 20 | -0.08 | -0.08 | 0 | 10
0.7qmax | 1 | 1.7288 | 62.4895 | 67.19 | 100.699 | 22.59 | 30.0088 | 100.835 | 20.95 | 30 | -0.03 | -0.03 | 0 | 20
qmax | 1 | 2.5125 | 71.4774 | 67.18 | 100.562 | 22.59 | 49.8849 | 100.825 | 20.95 | 50 | 0.23 | 0.23 | 0 | 38

## 重复性
测试点 | 次数 | 流量(m3/h) | 测试时间(s) | 湿度(%) | 标准器压力(kPa) | 标准器温度(℃) | 标准体积(L) | 被检表压力(kPa) | 被检表温度(℃) | 被检表体积(L) | 示值误差(%) | 平均误差(%) | 极差(%) | 压损(Pa)
qmax | 1 | 2.5226 | 71.2819 | 69.5 | 101.076 | 22.83 | 49.9479 | 101.338 | 21.75 | 50 | 0.1 | 0.14 | 0.08 | 38
| 2 | 2.5225 | 71.2464 | 69.42 | 101.072 | 22.82 | 49.9227 | 101.334 | 21.73 | 50 | 0.15 |  |  | 38
| 3 | 2.5226 | 71.2286 | 69.33 | 101.073 | 22.82 | 49.9113 | 101.334 | 21.72 | 50 | 0.18 |  |  | 38
0.1qmax | 1 | 0.24518 | 293.7071 | 68.77 | 101.358 | 22.8 | 20.0034 | 101.361 | 21.68 | 20 | -0.02 | -0.04 | 0.04 | 2
| 2 | 0.24519 | 293.8136 | 68.28 | 101.36 | 22.78 | 20.0112 | 101.363 | 21.63 | 20 | -0.06 |  |  | 2
| 3 | 0.2452 | 293.7604 | 68.04 | 101.362 | 22.76 | 20.0082 | 101.365 | 21.59 | 20 | -0.04 |  |  | 2
qmin | 1 | 0.015753 | 2279.353 | 67.8 | 101.365 | 22.68 | 9.9739 | 101.362 | 21.42 | 10 | 0.26 | 0.08 | 0.32 | 1
| 2 | 0.015752 | 2286.883 | 67.95 | 101.356 | 22.61 | 10.0064 | 101.354 | 21.2 | 10 | -0.06 |  |  | 1
| 3 | 0.015747 | 2285.249 | 68.16 | 101.318 | 22.56 | 9.996 | 101.316 | 21.03 | 10 | 0.04 |  |  | 1

## 用户模式
编号 | 起始值 | 终点值 | 表体积 | 标准流量 | 初始时间 | 结束时间 | 时间差 | 时间(时） | 误差(%) | 分 | 秒
126 | 6.472 | 6.9116 | 0.4396 | 2.5221 | 9:01 | 9:11 | 0:10 | 0.17389 | 0.23596 | 10 | 26

## 温度适应性
高温
编号： | 2582928126
流量点 | 燃气表读数 | 标准器读数 | 压力 | 温度 | Vref | 误差
qmax | 200 | 210.526 | 102.134 | 38.73 | 199.4628 | 0.2693%
| 200 | 210.659 | 102.126 | 38.22 | 199.9 | 0.05001%
0.7qmax | 100 | 104.877 | 102.17 | 38.28 | 99.5443 | 0.4578%
| 100 | 104.91 | 102.17 | 38.46 | 99.5181 | 0.4842%
0.2qmax | 50 | 52.515 | 102.188 | 38.99 | 49.7402 | 0.5224%
| 50 | 52.433 | 102.184 | 39.43 | 49.5906 | 0.8255%
低温
编号： | 2582928126
流量点 | 燃气表读数 | 标准器读数 | 压力 | 温度 | Vref | 误差
qmax | 200 | 179.324 | 102.001 | -8.89 | 200.2556 | -0.1276%
| 200 | 179.244 | 101.996 | -8.89 | 200.1565 | -0.07817%
0.7qmax | 100 | 89.461 | 102.028 | -8.91 | 99.9374 | 0.06269%
| 100 | 89.469 | 102.015 | -8.92 | 99.9373 | 0.0627%
0.2qmax | 50 | 44.759 | 102.059 | -8.92 | 50.0176 | -0.03519%
| 50 | 44.691 | 102.068 | -8.93 | 49.9479 | 0.1043%

## 环适复测
测试点 | 次数 | 流量(m3/h) | 测试时间(s) | 湿度(%) | 标准器压力(kPa) | 标准器温度(℃) | 标准体积(L) | 被检表压力(kPa) | 被检表温度(℃) | 被检表体积(L) | 示值误差(%) | 平均误差(%) | 极差(%) | 压损(Pa)
qmax | 1 | 2.5527 | 70.3761 | 58.54 | 101.894 | 20.61 | 49.9016 | 102.16 | 20.32 | 50 | 0.2 | 0.2 | 0 | 38
0.2qmax | 1 | 0.50334 | 142.9193 | 59.76 | 102.159 | 20.63 | 19.9826 | 102.176 | 20.32 | 20 | 0.09 | 0.09 | 0 | 4
qmin | 1 | 0.015929 | 2267.861 | 62.87 | 102.172 | 20.73 | 10.0346 | 102.171 | 20.4 | 10 | -0.34 | -0.34 | 0 | 1
qmax | 1 | 2.5513 | 70.3583 | 63.53 | 101.857 | 20.81 | 49.8623 | 102.124 | 20.44 | 50 | 0.28 | 0.28 | 0 | 38
0.2qmax | 1 | 0.50311 | 142.937 | 64.96 | 102.127 | 20.83 | 19.976 | 102.144 | 20.45 | 20 | 0.12 | 0.12 | 0 | 4
qmin | 1 | 0.015913 | 2268.198 | 62.19 | 102.107 | 20.92 | 10.026 | 102.106 | 20.44 | 10 | -0.26 | -0.26 | 0 | 0

## 流体扰动
测试点 | 次数 | 流量(m3/h) | 测试时间(s) | 湿度(%) | 标准器压力(kPa) | 标准器温度(℃) | 标准体积(L) | 被检表压力(kPa) | 被检表温度(℃) | 被检表体积(L) | 示值误差(%) | 平均误差(%) | 极差(%) | 压损(Pa)
qmax | 1 | 2.5508 | 70.5543 | 59.21 | 101.921 | 21.41 | 49.9923 | 102.036 | 20.52 | 50 | 0.02 | 0.02 | 0 | 37 | 前
0.4qmax | 1 | 1.0078 | 71.3182 | 59.17 | 102.013 | 21.42 | 19.9656 | 102.033 | 20.52 | 20 | 0.17 | 0.17 | 0 | 5
0.25qmax | 1 | 0.62361 | 114.9616 | 60.84 | 102.024 | 21.42 | 19.9142 | 102.034 | 20.51 | 20 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0
qmax | 1 | 2.551 | 70.4833 | 62.45 | 101.922 | 21.42 | 49.9452 | 102.037 | 20.5 | 50 | 0.11 | 0.11 | 0 | 37
0.4qmax | 1 | 1.008 | 71.3182 | 63.76 | 102.018 | 21.43 | 19.9688 | 102.039 | 20.5 | 20 | 0.16 | 0.16 | 0 | 5
0.25qmax | 1 | 0.62374 | 114.8906 | 64.99 | 102.035 | 21.43 | 19.9061 | 102.045 | 20.5 | 20 | 0.47 | 0.47 | 0 | 0
qmax | 1 | 2.5544 | 70.4268 | 66.91 | 101.911 | 20.25 | 49.9721 | 102.017 | 20.11 | 50 | 0.06 | 0.06 | 0 | 86 | 后
0.4qmax | 1 | 1.0091 | 71.2765 | 64.98 | 101.995 | 20.27 | 19.979 | 102.014 | 20.12 | 20 | 0.11 | 0.11 | 0 | 16
0.25qmax | 1 | 0.62447 | 114.8622 | 62.31 | 102 | 20.28 | 19.9245 | 102.011 | 20.12 | 20 | 0.38 | 0.38 | 0 | 7
qmax | 1 | 2.5537 | 70.4268 | 59.53 | 101.907 | 20.29 | 49.9582 | 102.013 | 20.13 | 50 | 0.08 | 0.08 | 0 | 87
0.4qmax | 1 | 1.0089 | 71.2764 | 59.12 | 101.993 | 20.3 | 19.9752 | 102.012 | 20.13 | 20 | 0.12 | 0.12 | 0 | 16
0.25qmax | 1 | 0.62443 | 114.8122 | 60.71 | 102.003 | 20.31 | 19.9145 | 102.013 | 20.13 | 20 | 0.43 | 0.43 | 0 | 7

## 耐久性复测
测试点 | 次数 | 流量(m3/h) | 测试时间(s) | 湿度(%) | 标准器压力(kPa) | 标准器温度(℃) | 标准体积(L) | 被检表压力(kPa) | 被检表温度(℃) | 被检表体积(L) | 示值误差(%) | 平均误差(%) | 极差(%) | 压损(Pa)
qmax | 1 | 2.5343 | 70.8918 | 62.71 | 100.97 | 19.28 | 49.9049 | 101.117 | 19.72 | 50 | 0.19 | 0.19 | 0 | 40
0.7qmax | 1 | 1.7438 | 61.8504 | 62.07 | 101.103 | 19.29 | 29.96 | 101.162 | 19.73 | 30 | 0.13 | 0.13 | 0 | 22
0.4qmax | 1 | 1.0026 | 71.7621 | 61.56 | 101.192 | 19.29 | 19.9858 | 101.193 | 19.74 | 20 | 0.07 | 0.07 | 0 | 10
0.2qmax | 1 | 0.49969 | 144.1283 | 60.92 | 101.228 | 19.3 | 20.0053 | 101.204 | 19.74 | 20 | -0.03 | -0.03 | 0 | 4
0.1qmax | 1 | 0.24623 | 292.5018 | 60.73 | 101.237 | 19.32 | 20.0064 | 101.206 | 19.75 | 20 | -0.03 | -0.03 | 0 | 2
qmax | 1 | 2.5339 | 70.9274 | 63.95 | 100.956 | 19.33 | 49.9233 | 101.104 | 19.77 | 50 | 0.15 | 0.15 | 0 | 40
0.7qmax | 1 | 1.7438 | 61.8683 | 66.89 | 101.095 | 19.35 | 29.9687 | 101.154 | 19.78 | 30 | 0.1 | 0.1 | 0 | 22
0.4qmax | 1 | 1.0027 | 71.6555 | 70.05 | 101.182 | 19.36 | 19.9578 | 101.183 | 19.78 | 20 | 0.21 | 0.21 | 0 | 10
0.2qmax | 1 | 0.49983 | 143.7552 | 73.95 | 101.221 | 19.38 | 19.959 | 101.198 | 19.79 | 20 | 0.21 | 0.21 | 0 | 4
0.1qmax | 1 | 0.24633 | 291.8801 | 77.23 | 101.233 | 19.4 | 19.972 | 101.202 | 19.81 | 20 | 0.14 | 0.14 | 0 | 2
qmax | 1 | 2.5344 | 70.8208 | 78.36 | 100.946 | 19.42 | 49.8574 | 101.094 | 19.85 | 50 | 0.29 | 0.29 | 0 | 40
0.7qmax | 1 | 1.7439 | 61.7795 | 78.37 | 101.086 | 19.44 | 29.9262 | 101.146 | 19.86 | 30 | 0.25 | 0.25 | 0 | 22
0.4qmax | 1 | 1.0026 | 71.5846 | 78.18 | 101.176 | 19.46 | 19.9365 | 101.178 | 19.87 | 20 | 0.32 | 0.32 | 0 | 10
0.2qmax | 1 | 0.49971 | 143.8263 | 77.38 | 101.212 | 19.47 | 19.9644 | 101.189 | 19.88 | 20 | 0.18 | 0.18 | 0 | 4
0.1qmax | 1 | 0.24622 | 292.0756 | 74.29 | 101.22 | 19.51 | 19.9763 | 101.189 | 19.89 | 20 | 0.12 | 0.12 | 0 | 2
10qmin | 1 | 0.16409 | 438.3355 | 70.22 | 101.218 | 19.56 | 19.9796 | 101.2 | 19.92 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2
5qmin | 1 | 0.082478 | 436.7368 | 66.48 | 101.214 | 19.63 | 10.0059 | 101.186 | 19.95 | 10 | -0.06 | -0.06 | 0 | 2
qmin | 1 | 0.015799 | 2278.307 | 60.34 | 101.19 | 19.87 | 9.9985 | 101.155 | 20.02 | 10 | 0.02 | 0.02 | 0 | 2
10qmin | 1 | 0.16384 | 439.6143 | 59.51 | 101.192 | 20.05 | 20.0078 | 101.174 | 20.08 | 20 | -0.04 | -0.04 | 0 | 2
5qmin | 1 | 0.082412 | 437.9802 | 70.86 | 101.204 | 20.1 | 10.0264 | 101.176 | 20.08 | 10 | -0.26 | -0.26 | 0 | 2
qmin | 1 | 0.015783 | 2291.114 | 69.32 | 101.137 | 20.3 | 10.0446 | 101.101 | 20.16 | 10 | -0.44 | -0.44 | 0 | 2

## 振动跌落后
测试点 | 次数 | 流量(m3/h) | 测试时间(s) | 湿度(%) | 标准器压力(kPa) | 标准器温度(℃) | 标准体积(L) | 被检表压力(kPa) | 被检表温度(℃) | 被检表体积(L) | 示值误差(%) | 平均误差(%) | 极差(%) | 压损(Pa)
qmax | 1 | 2.5253 | 71.176 | 57.85 | 100.799 | 20.58 | 49.9275 | 100.946 | 20.29 | 50 | 0.15 | 0.15 | 0 | 40
0.7qmax | 1 | 1.7379 | 62.2057 | 57.81 | 100.94 | 20.6 | 30.029 | 100.998 | 20.29 | 30 | -0.1 | -0.1 | 0 | 22
0.4qmax | 1 | 0.99921 | 71.9931 | 59.36 | 101.026 | 20.6 | 19.9822 | 101.027 | 20.29 | 20 | 0.09 | 0.09 | 0 | 10
0.2qmax | 1 | 0.49799 | 144.4657 | 63.11 | 101.055 | 20.61 | 19.984 | 101.03 | 20.27 | 20 | 0.08 | 0.08 | 0 | 4
0.1qmax | 1 | 0.24543 | 292.9814 | 71.52 | 101.049 | 20.63 | 19.9739 | 101.017 | 20.25 | 20 | 0.13 | 0.13 | 0 | 2
qmin | 1 | 0.015747 | 2298.272 | 69.81 | 100.978 | 20.72 | 10.0529 | 100.943 | 20.29 | 10 | -0.53 | -0.53 | 0 | 1
qmax | 1 | 2.5211 | 71.318 | 61.9 | 100.652 | 20.78 | 49.9434 | 100.798 | 20.34 | 50 | 0.11 | 0.11 | 0 | 40
0.7qmax | 1 | 1.7347 | 62.2768 | 61.66 | 100.783 | 20.8 | 30.0092 | 100.842 | 20.35 | 30 | -0.03 | -0.03 | 0 | 22
0.4qmax | 1 | 0.9973 | 72.0818 | 61.24 | 100.867 | 20.81 | 19.9686 | 100.867 | 20.35 | 20 | 0.16 | 0.16 | 0 | 10
0.2qmax | 1 | 0.49704 | 144.6967 | 60.73 | 100.902 | 20.81 | 19.9776 | 100.877 | 20.34 | 20 | 0.11 | 0.11 | 0 | 4
0.1qmax | 1 | 0.24493 | 293.7986 | 60.01 | 100.915 | 20.83 | 19.9892 | 100.882 | 20.33 | 20 | 0.05 | 0.05 | 0 | 2
qmin | 1 | 0.015727 | 2293.6 | 58.61 | 100.924 | 20.9 | 10.0198 | 100.888 | 20.32 | 10 | -0.2 | -0.2 | 0 | 1

## 打印页
文件编号：JDJ/E70T029.1/0-2017
上海市计量测试技术研究院
燃气表测量记录单
[7 empty] | 证书编号： |  | 2026E70-40-000006
送检单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 样品名称： |  | 超声波燃气表
制造单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 型号： |  | UG1.6A LP Z2-NB
出厂编号： | 2582928126 |  |  |  | 测量介质： |  | 空气 | 温度： | (20~21)℃ | 湿度： | (65~67)%RH
大气压力： | (100~101)kPa |  |  |  | 流量范围： |  | (0.016~2.5)m³/h |  | 压力损失： | 38Pa
测量地点： | 张衡路1500号大力值楼101室 | [5 empty] | 技术依据： | JJF 2012-2022
标准器编号： | 2816、2006-10-002、712455、712456、712457
外观： | 符合要求 |  |  |  | 密封性： |  | 符合要求 |  | 加权平均误差(±0.6%)： |  | 0.01627%
其它： | qmax: |  | 2.5 | m³/h | qmin: |  | 0.016 | m³/h | qt: | 0.25 | m³/h
检测 流量点 | 序号 |  | 燃气表 读数 |  | 标准器 读数 |  | 示值 误差 | 平均示 值误差 | 复现性误差≤0.5% | 误差曲线
[10 empty] | 同号时误差绝对值≤1% | 误差曲线落差
|  |  | （ L ） |  | （ L ） |  | （ % ） | （ % ）
qmax | 1 | 降 流 量 | 50 |  | 49.8622 |  | 0.27636 | 0.19486 | 0.05247% | /(异号) | 0.2459%
| 2 |  | 50 |  | 49.9023 |  | 0.19574
| 3 |  | 50 |  | 49.9341 |  | 0.13193
| 4 | 升 流 量 | 50 |  | 49.9232 |  | 0.15388
| 5 |  | 50 |  | 49.9099 |  | 0.18061
| 6 |  | 50 |  | 49.8849 |  | 0.23065
0.7qmax | 1 | 降 流 量 | 30 |  | 29.9876 |  | 0.041317 | 0.010163 | 0.07364% | /(异号)
| 2 |  | 30 |  | 29.9561 |  | 0.14648
| 3 |  | 30 |  | 30.0044 |  | -0.014631
| 4 | 升 流 量 | 30 |  | 30.0108 |  | -0.03592
| 5 |  | 30 |  | 30.0141 |  | -0.047045
| 6 |  | 30 |  | 30.0088 |  | -0.029225
0.4qmax | 1 | 降 流 量 | 20 |  | 19.9887 |  | 0.056582 | -0.01194 | 0.0453% | /(异号)
| 2 |  | 20 |  | 20.0059 |  | -0.029541
| 3 |  | 20 |  | 20.0037 |  | -0.018647
| 4 | 升 流 量 | 20 |  | 20.0048 |  | -0.024044
| 5 |  | 20 |  | 19.9961 |  | 0.019704
| 6 |  | 20 |  | 20.0151 |  | -0.075693
0.2qmax | 1 | 降 流 量 | 20 |  | 20.0136 |  | -0.067954 | -0.041014 | 0.01733% | /(异号)
| 2 |  | 20 |  | 20.0049 |  | -0.024694
| 3 |  | 20 |  | 20.0092 |  | -0.046179
| 4 | 升 流 量 | 20 |  | 20.0053 |  | -0.026393
| 5 |  | 20 |  | 20.0104 |  | -0.052023
| 6 |  | 20 |  | 20.0058 |  | -0.028842
qt | 1 | 降 流 量 | 20 |  | 20.0144 |  | -0.071998 | -0.051059 | 0.02797% | /(异号)
| 2 |  | 20 |  | 20.0178 |  | -0.088721
| 3 |  | 20 |  | 20.0116 |  | -0.058166
| 4 | 升 流 量 | 20 |  | 20.0046 |  | -0.023145
| 5 |  | 20 |  | 20.0032 |  | -0.016197
| 6 |  | 20 |  | 20.0096 |  | -0.048127
10qmin | 1 | 降 | 20 |  | 20.0583 |  | -0.29065 | -0.28842 | / | / | 0.5336%
| 2 | 升 | 20 |  | 20.0574 |  | -0.28618
5qmin | 1 | 降 | 10 |  | 10.0621 |  | -0.61717 | -0.54645 | / | /
| 2 | 升 | 10 |  | 10.0478 |  | -0.47573
qmin | 1 | 降 | 10 |  | 10.0087 |  | -0.086924 | -0.012894 | / | /
| 2 | 升 | 10 |  | 9.9939 |  | 0.061137
试验员： |  |  |  |  | 核验员： |  |  | 测量日期： | 2025.09.22 09:00~2025.09.24 16:00
第 页/共 页
文件编号：JDJ/E70T029.1/0-2017
上海市计量测试技术研究院
燃气表测量记录单
[7 empty] | 证书编号： |  | 2026E70-40-000006
送检单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 样品名称： |  | 超声波燃气表
制造单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 型号： |  | UG1.6A LP Z2-NB
出厂编号： | 2582928126 |  |  |  | 测量介质： |  | 空气 | 温度： | (20~21)℃ | 湿度： | (65~67)%RH
大气压力： | (100~101)kPa |  |  |  | 流量范围： |  | (0.016~2.5)m³/h
测量地点： | 张衡路1500号大力值楼101室 | [5 empty] | 技术依据： | JJF 2012-2022
标准器编号： | 2816
其它： | qmax: |  | 2.5 | m³/h | qmin: |  | 0.016 | m³/h | qt: | 0.25 | m³/h
检测 流量点 | 序号 |  | 燃气表 读数 |  | 标准器 读数 |  | 示值 误差 | 平均示 值误差 | 重复性 误差 | 备注
|  |  | （ L ） |  | （ L ） |  | （ % ） | （ % ） | （ % ）
qmax | 1 |  | 50 |  | 49.9479 |  | 0.10439 | 0.14567 | 0.073367 | 重复性
| 2 |  | 50 |  | 49.9227 |  | 0.15486
| 3 |  | 50 |  | 49.9113 |  | 0.17776
qt | 1 |  | 20 |  | 20.0034 |  | -0.016847 | -0.03795 | 0.039321
| 2 |  | 20 |  | 20.0112 |  | -0.056168
| 3 |  | 20 |  | 20.0082 |  | -0.040833
qmin | 1 |  | 10 |  | 9.9739 |  | 0.26179 | 0.079174 | 0.32595
| 2 |  | 10 |  | 10.0064 |  | -0.064159
| 3 |  | 10 |  | 9.996 |  | 0.039886
检测 流量点 |  | 用户模式误差 |  |  |  | 检测模式误差 |  |  | 偏差 | 备注
|  | （ % ） |  |  |  | （ % ） |  |  | （ % ）
qmax |  | 0.23596 |  |  |  | 0.19486 |  |  | 0.041097 | 不同工作模式的误差偏差
试验员： |  |  |  |  | 核验员： |  |  | 测量日期： | 2025.09.25 09:00~2025.09.26 16:00
第 页/共 页
文件编号：JDJ/E70T029.1/0-2017
上海市计量测试技术研究院
燃气表测量记录单
[7 empty] | 证书编号： |  | 2026E70-40-000006
送检单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 样品名称： |  | 超声波燃气表
制造单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 型号： |  | UG1.6A LP Z2-NB
出厂编号： | 2582928126 |  |  |  | 测量介质： |  | 空气 | 温度： | (20~21)℃ | 湿度： | (58~60)%RH
大气压力： | (100~101)kPa |  |  |  | 流量范围： |  | (0.016~2.5)m³/h
测量地点： | 张衡路1500号大力值楼101室 | [5 empty] | 技术依据： | JJF 2012-2022
标准器编号： |  | 140301、202104-2
其它： | qmax: |  | 2.5 | m³/h | qmin: |  | 0.016 | m³/h | qt: | 0.25 | m³/h
检测 流量点 | 序号 |  | 燃气表 读数 |  | 标准器 读数 |  | 示值 误差 | 平均示 值误差 |  | 备注
|  |  | （ L ） |  | （ L ） |  | （ % ） | （ % ）
qmax | 1 |  | 200 |  | 199.6274 |  | 0.18665 | 0.18464 |  | 温度适应性：20℃
| 2 |  | 200 |  | 199.6354 |  | 0.18263
0.7qmax | 1 |  | 100 |  | 99.9877 |  | 0.012302 | 0.009951
| 2 |  | 100 |  | 99.9924 |  | 0.0076006
0.2qmax | 1 |  | 50 |  | 50.0236 |  | -0.047178 | -0.057666
| 2 |  | 50 |  | 50.0341 |  | -0.068154
qmax | 1 |  | 200 |  | 199.4628 |  | 0.26934 | 0.15967 |  | 温度适应性：高温（40℃）
| 2 |  | 200 |  | 199.9 |  | 0.05001
0.7qmax | 1 |  | 100 |  | 99.5443 |  | 0.45776 | 0.47099
| 2 |  | 100 |  | 99.5181 |  | 0.48421
0.2qmax | 1 |  | 50 |  | 49.7402 |  | 0.52241 | 0.67394
| 2 |  | 50 |  | 49.5906 |  | 0.82548
qmax | 1 |  | 200 |  | 200.2556 |  | -0.12764 | -0.10291 |  | 温度适应性：低温（-10℃）
| 2 |  | 200 |  | 200.1565 |  | -0.078171
0.7qmax | 1 |  | 100 |  | 99.9374 |  | 0.062685 | 0.062693
| 2 |  | 100 |  | 99.9373 |  | 0.062701
0.2qmax | 1 |  | 50 |  | 50.0176 |  | -0.035187 | 0.034556
| 2 |  | 50 |  | 49.9479 |  | 0.1043
qmax | 1 |  | 200 |  | 199.6487 |  | 0.17596 | 0.16625 |  | 温度适应性：20℃
| 2 |  | 200 |  | 199.6874 |  | 0.15654
0.7qmax | 1 |  | 100 |  | 99.9872 |  | 0.012802 | 0.019154
| 2 |  | 100 |  | 99.9745 |  | 0.025507
0.2qmax | 1 |  | 50 |  | 50.0389 |  | -0.07774 | -0.071349
| 2 |  | 50 |  | 50.0325 |  | -0.064958
试验员： |  |  |  |  | 核验员： |  |  | 测量日期： | 2025.10.27 09:00~2025.10.30 16:00
第 页/共 页
文件编号：JDJ/E70T029.1/0-2017
上海市计量测试技术研究院
燃气表测量记录单
[7 empty] | 证书编号： |  | 2026E70-40-000006
送检单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 样品名称： |  | 超声波燃气表
制造单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 型号： |  | UG1.6A LP Z2-NB
出厂编号： | 2582928126 |  |  |  | 测量介质： |  | 空气 | 温度： | (20~21)℃ | 湿度： | (54~56)%RH
大气压力： | (100~101)kPa |  |  |  | 流量范围： |  | (0.016~2.5)m³/h
测量地点： | 张衡路1500号大力值楼101室 | [5 empty] | 技术依据： | JJF 2012-2022
标准器编号： |  | 2816
其它： | qmax: |  | 2.5 | m³/h | qmin: |  | 0.016 | m³/h | qt: | 0.25 | m³/h
检测 流量点 | 序号 |  | 燃气表 读数 |  | 标准器 读数 |  | 示值 误差 | 平均示 值误差 |  | 备注
|  |  | （ L ） |  | （ L ） |  | （ % ） | （ % ）
qmax | 1 |  | 50 |  | 49.9016 |  | 0.19713 | 0.23667 |  | 环境适应性复测
| 2 |  | 50 |  | 49.8623 |  | 0.27622
0.2qmax | 1 |  | 20 |  | 19.9826 |  | 0.087176 | 0.10374
| 2 |  | 20 |  | 19.976 |  | 0.12029
qmin | 1 |  | 10 |  | 10.0346 |  | -0.34441 | -0.30182
| 2 |  | 10 |  | 10.026 |  | -0.25923
试验员： |  |  |  |  | 核验员： |  |  | 测量日期： | 2025.11.24 09:00~2025.11.26 16:00
第 页/共 页
文件编号：JDJ/E70T029.1/0-2017
上海市计量测试技术研究院
燃气表测量记录单
[7 empty] | 证书编号： |  | 2026E70-40-000006
送检单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 样品名称： |  | 超声波燃气表
制造单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 型号： |  | UG1.6A LP Z2-NB
出厂编号： | 2582928126 |  |  |  | 测量介质： |  | 空气 | 温度： | (20~21)℃ | 湿度： | (50~52)%RH
大气压力： | (100~101)kPa |  |  |  | 流量范围： |  | (0.016~2.5)m³/h
测量地点： | 张衡路1500号大力值楼101室 | [5 empty] | 技术依据： | JJF 2012-2022
标准器编号： |  | 2816
其它： | qmax: |  | 2.5 | m³/h | qmin: |  | 0.016 | m³/h | qt: | 0.25 | m³/h
检测 流量点 | 序号 |  | 燃气表 读数 |  | 标准器 读数 |  | 示值 误差 | 平均示 值误差 |  | 偏移 | 备注
|  |  | （ L ） |  | （ L ） |  | （ % ） | （ % ） |  | （ % ）
qmax | 1 |  | 50 |  | 49.9923 |  | 0.015442 | 0.062581 |  | / | 流体扰动： 参比条件
| 2 |  | 50 |  | 49.9452 |  | 0.10972
0.4qmax | 1 |  | 20 |  | 19.9656 |  | 0.1722 | 0.16424 |  | /
| 2 |  | 20 |  | 19.9688 |  | 0.15629
0.25qmax | 1 |  | 20 |  | 19.9142 |  | 0.43095 | 0.45126 |  | /
| 2 |  | 20 |  | 19.9061 |  | 0.47156
qmax | 1 |  | 50 |  | 49.9721 |  | 0.055931 | 0.069771 |  | 0.0071892 | 流体扰动： 90°单弯头
| 2 |  | 50 |  | 49.9582 |  | 0.08361
0.4qmax | 1 |  | 20 |  | 19.979 |  | 0.10526 | 0.11468 |  | 0.049563
| 2 |  | 20 |  | 19.9752 |  | 0.1241
0.25qmax | 1 |  | 20 |  | 19.9245 |  | 0.37918 | 0.40433 |  | 0.046922
| 2 |  | 20 |  | 19.9145 |  | 0.42949
试验员： |  |  |  |  | 核验员： |  |  | 测量日期： | 2025.11.28 09:00~2025.11.28 16:00
第 页/共 页
文件编号：JDJ/E70T029.1/0-2017
上海市计量测试技术研究院
燃气表测量记录单
[7 empty] | 证书编号： |  | 2026E70-40-000006
送检单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 样品名称： |  | 超声波燃气表
制造单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 型号： |  | UG1.6A LP Z2-NB
出厂编号： | 2582928126 |  |  |  | 测量介质： |  | 空气 | 温度： | (18~22)℃ | 湿度： | (54~72)%RH
大气压力： | (100~101)kPa |  |  |  | 流量范围： |  | (0.016~2.5)m³/h |  | 压力损失： | 40Pa
测量地点： | 张衡路1500号大力值楼101室 | [5 empty] | 技术依据： | JJF 2012-2022 |  | 密封性： | 符合要求
标准器编号： | 2816、2006-10-002、712455、712456、712457
其它： | qmax: |  | 2.5 | m³/h | qmin: |  | 0.016 | m³/h | qt: | 0.25 | m³/h
耐久性运行参数 |  |  | 运行流量（m³/h） |  |  |  | 运行时间（h） |  | 初始值（m³） |  | 终止值（m³）
|  |  | 2.5 |  |  |  | 2000 |  | 112.7383 |  | 5131.2644
耐久性复测数据：
检测 流量点 | 序号 |  | 燃气表 读数 |  | 标准器 读数 |  | 示值 误差 | 平均示 值误差 |  | 耐久性后误差偏离
|  |  | （ L ） |  | （ L ） |  | （ % ） | （ % ）
qmax | 1 |  | 50 |  | 49.9049 |  | 0.1905 | 0.21008 |  | 0.01522%
| 2 |  | 50 |  | 49.9233 |  | 0.15372
| 3 |  | 50 |  | 49.8574 |  | 0.28604
0.7qmax | 1 |  | 30 |  | 29.96 |  | 0.13365 | 0.16156 |  | 0.1514%
| 2 |  | 30 |  | 29.9687 |  | 0.10441
| 3 |  | 30 |  | 29.9262 |  | 0.24664
0.4qmax | 1 |  | 20 |  | 19.9858 |  | 0.071101 | 0.20042 |  | 0.2124%
| 2 |  | 20 |  | 19.9578 |  | 0.2117
| 3 |  | 20 |  | 19.9365 |  | 0.31846
0.2qmax | 1 |  | 20 |  | 20.0053 |  | -0.026343 | 0.11905 |  | 0.1601%
| 2 |  | 20 |  | 19.959 |  | 0.20532
| 3 |  | 20 |  | 19.9644 |  | 0.17817
qt | 1 |  | 20 |  | 20.0064 |  | -0.03174 | 0.075732 |  | 0.1268%
| 2 |  | 20 |  | 19.972 |  | 0.1401
| 3 |  | 20 |  | 19.9763 |  | 0.11884
10qmin | 1 |  | 20 |  | 19.9796 |  | 0.1019 | 0.031584 |  | 0.32%
| 2 |  | 20 |  | 20.0078 |  | -0.038735
5qmin | 1 |  | 10 |  | 10.0059 |  | -0.058765 | -0.16079 |  | 0.3857%
| 2 |  | 10 |  | 10.0264 |  | -0.26281
qmin | 1 |  | 10 |  | 9.9985 |  | 0.015172 | -0.21452 |  | 0.2016%
| 2 |  | 10 |  | 10.0446 |  | -0.44422
试验员： |  |  |  |  | 核验员： |  |  | 测量日期： | 2025.12.05 09:00~2026.03.24 16:00
第 页/共 页
文件编号：JDJ/E70T029.1/0-2017
上海市计量测试技术研究院
燃气表测量记录单
[7 empty] | 证书编号： |  | 2026E70-40-000006
送检单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 样品名称： |  | 超声波燃气表
制造单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 型号： |  | UG1.6A LP Z2-NB
出厂编号： | 2582928126 |  |  |  | 测量介质： |  | 空气 | 温度： | (20~21)℃ | 湿度： | (52~54)%RH
大气压力： | (100~101)kPa |  |  |  | 流量范围： |  | (0.016~2.5)m³/h
测量地点： | 张衡路1500号大力值楼101室 | [5 empty] | 技术依据： | JJF 2012-2022
标准器编号： |  | 2816
其它： | qmax: |  | 2.5 | m³/h | qmin: |  | 0.016 | m³/h | qt: | 0.25 | m³/h
检测 流量点 | 序号 |  | 燃气表 读数 |  | 标准器 读数 |  | 示值 误差 | 平均示 值误差 |  | 偏移 | 备注
|  |  | （ L ） |  | （ L ） |  | （ % ） | （ % ） |  | （ % ）
qmax | 1 |  | 50 |  | 49.9049 |  | 0.1905 | 0.17211 |  | / | 机械环境： 振动跌落前
| 2 |  | 50 |  | 49.9233 |  | 0.15372
0.7qmax | 1 |  | 30 |  | 29.96 |  | 0.13365 | 0.11903 |  | /
| 2 |  | 30 |  | 29.9687 |  | 0.10441
0.4qmax | 1 |  | 20 |  | 19.9858 |  | 0.071101 | 0.1414 |  | /
| 2 |  | 20 |  | 19.9578 |  | 0.2117
0.2qmax | 1 |  | 20 |  | 20.0053 |  | -0.026343 | 0.089489 |  | /
| 2 |  | 20 |  | 19.959 |  | 0.20532
qt | 1 |  | 20 |  | 20.0064 |  | -0.03174 | 0.054178 |  | /
| 2 |  | 20 |  | 19.972 |  | 0.1401
qmin | 1 |  | 10 |  | 9.9985 |  | 0.015172 | -0.21452 |  | /
| 2 |  | 10 |  | 10.0446 |  | -0.44422
qmax | 1 |  | 50 |  | 49.9275 |  | 0.14527 | 0.12926 |  | 0.04285 | 机械环境： 振动跌落后
| 2 |  | 50 |  | 49.9434 |  | 0.11325
0.7qmax | 1 |  | 30 |  | 30.029 |  | -0.09644 | -0.063615 |  | 0.18264
| 2 |  | 30 |  | 30.0092 |  | -0.030791
0.4qmax | 1 |  | 20 |  | 19.9822 |  | 0.088929 | 0.12304 |  | 0.018361
| 2 |  | 20 |  | 19.9686 |  | 0.15715
0.2qmax | 1 |  | 20 |  | 19.984 |  | 0.079914 | 0.09597 |  | 0.0064808
| 2 |  | 20 |  | 19.9776 |  | 0.11203
qt | 1 |  | 20 |  | 19.9739 |  | 0.13052 | 0.09235 |  | 0.038172
| 2 |  | 20 |  | 19.9892 |  | 0.054179
qmin | 1 |  | 10 |  | 10.0529 |  | -0.52622 | -0.36191 |  | 0.14739
| 2 |  | 10 |  | 10.0198 |  | -0.19761
试验员： |  |  |  |  | 核验员： |  |  | 测量日期： | 2026.04.03 10:15~2026.04.08 12:00
第 页/共 页