文件编号：JDG/A05A033-02.2

上 海 市 计 量 测 试 技 术 研 究 院 有 限 公 司

计量器具型式评价大纲补充件

编 号  D     [2026]第A99号

计 量 器 具 名 称             涡街流量计

型             号             LUGB系列

制     造      厂     上海自仪海莱特流量仪表有限公司

申  请  书  编 号            [2026]第A99号

大  纲  编  写 人

大  纲  审  核 人

大  纲  批  准 人

批准日期：           年     月     日

涡街流量计型式评价大纲补充件

- 适用范围

# 本大纲适用于对上海自仪海莱特流量仪表有限公司LUGB系列涡街流量计进行型式评价。

- 技术依据

JJG1029-2007 涡街流量计检定规程 附录A

- 提供审查的技术文件

3.1 《计量器具型式批准申请书》；

3.2 产品标准（Q/31 0114000021008-2026 LUGB系列涡街流量计）；

3.3 总装图、电路图和关键零部件图；

3.4 使用说明书；

3.5 制造单位或技术机构所做的试验报告；

3.6 防爆合格证（证书编号：GYB25.3430X）。

- 关键零部件和材料表

| 序号 | 名称 | 型号 | 制造厂 | 主要性能指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转换器 | HX | 上海自仪海莱特流量仪表有限公司 | 1、供电电压：12V～32V DC； 2、电源影响：不大于 0.01%/V； 3、输出负载变化：不大于 0.05%； 4、工作温度范围： -20℃～+70℃（带背光 LCD 显示）； -40℃～+85℃（无 LCD 显示）。 | / |
| 2 | 屏蔽杆 | HP | 上海自仪海莱特流量仪表有限公司 | 1、材料：304不锈钢； 2、加工工艺：金加工。 | / |
| 3 | 壳体 | HK | 上海自仪海莱特流量仪表有限公司 | 1、材料：316不锈钢； 2、加工工艺：金加工； 3、耐压：（1.6~4）MPa。 | / |
| 4 | 传感器探头 | HT | 上海自仪海莱特流量仪表有限公司 | 1、材料：316不锈钢； 2、冲击输出电压：小于50V； 3、总等效电容：小于3000pF； 4、PLN压电片尺寸： 23 mm X3.8 mm X0.5mm。 | / |
| 5 | 旋涡发生体 | HF | 上海自仪海莱特流量仪表有限公司 | 1、材料：1Cr18Ni9Ti； 2、加工工艺：线切割； 3、雷诺数范围：2*104~7*106。 | / |

- 提供试验样机

本次型式评价选取下列涡街流量计进行试验：

| 型号 | 流量范围（m3/h） | 分界流量qt（m3/h） | 准确度等级 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUGB 015YDMEJCX2BB -401N15NN4 | 3.2～32 | 6.4 | 1.0级 | 3 |
| LUGB 080YDMEJCX2BB -251N15NN4 | 90～900 | 180 | 1.0级 | 4 |
| LUGB 150YDMEJCX2BB -201N15NN4 | 300～3000 | 600 | 1.0级 | 2 |
| LUGB 300YDMEJCX2BB -161N15NN4 | 1250～7000 | 1400 | 1.0级 | 1 |

注：选取型号LUGB 080YDMEJCX2BB-251N15NN4的涡街流量计编号最大的一台样机用于拆样，拍摄关键零部件，另外9台作为试验样机。

因LUGB系列涡街流量计结构原理、性能、主关键零部件、准确度等级一致，仅流量范围等规格不一样，故试验结果可覆盖下列LUGB系列涡街流量计：

LUGB ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨-⑩⑪ ⑫ ⑬⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

①通径：015-15mm；020-20mm；025-25mm；032-32mm；040-40mm；050-50mm；065-65mm；080-80mm；100-100mm；125-125mm；150-150mm；200-200mm；250-250mm；300-300mm

②结构：Y-一体型

③用途：N-一般型；D-防爆型

④输出方式：M-脉冲信号

⑤管道连接：EJ-E系列夹持型

⑥连接方式：C-夹持式连接

⑦测量介质：X2-气体

⑧本体材质：B-316不锈钢

⑨探头材质：B-316不锈钢

⑩公称压力：16-1.6MPa；20-2.0MPa；25-2.5MPa；40-4.0MPa

⑪电源电压：1-DC24V

⑫通讯功能：N-无通讯功能

⑬显示器：1-带显示

⑭准确度等级：5-1.0级

⑮量程比：N-1:10

⑯蓝牙功能：N-无

⑰附加功能：N-无

⑱接线口：4-ISO M20×1.5

| 口径 | 流量范围（m3/h） | 分界流量qt（m3/h） | 准确度等级 | 测量介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DN15 | 3.2～32 | 6.4 | 1.0级 | 气体 |
| DN20 | 5.6～56 | 11.2 |  |  |
| DN25 | 9～90 | 18 |  |  |
| DN32 | 15～150 | 30 |  |  |
| DN40 | 23～230 | 46 |  |  |
| DN50 | 35～350 | 70 |  |  |
| DN65 | 61～610 | 122 |  |  |
| DN80 | 90～900 | 180 |  |  |
| DN100 | 140～1400 | 280 |  |  |
| DN125 | 220～2200 | 440 |  |  |
| DN150 | 300～3000 | 600 |  |  |
| DN200 | 550～5500 | 1100 |  |  |
| DN250 | 880～7000 | 1400 |  |  |
| DN300 | 1250～7000 | 1400 |  |  |

- 本次型式评价项目及所用设备一览表

| 序号 | 型式评价大纲中的项目 |  | 本次型式 评价项目 | 试验设备名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计量单位 |  | × | 目测观察 |
| 2 | 准确度等级（最大允许误差） |  | × | 目测观察 |
| 3 | 计量法制标志和计量器具标识 |  | × | 目测观察 |
| 4 | 外部结构设计 |  | × | 目测观察 |
| 5 | 安装标志 |  | × | 目测观察 |
| 6 | 在流量计外部应明示流量计的流量范围、准确度等级（最大允许误差）、工作压力范围、工作温度范围 |  | × | 目测观察 |
| 7 | 在使用说明书中应说明流量计的流量范围、准确度等级（最大允许误差）、工作压力范围、工作温度范围等其他计量性能 |  | × | 目测观察 |
| 8 | 最大允许误差 |  | × | 标准表法气体流量标准装置 |
| 9 | 重复性 |  | × | 标准表法气体流量标准装置 |
| 10 | 提示的技术资料 |  | × | 目测观察 |
| 11 | 外观与标识 |  | × | 目测观察 |
| 12 | 防爆性能 |  | × | 目测观察 |
| 13 | 防护性能 |  | × | 目测观察 |
| 14 | 耐压强度 |  | × | 压力表 |
| 15 | 贮存环境性能 | 低温贮存 | × | 高低温湿热试验箱 |
| 16 |  | 高温贮存 | × | 高低温湿热试验箱 |
| 17 |  | 恒定湿热贮存 | × | 高低温湿热试验箱 |
| 18 |  | 振动 | × | 电动振动试验系统 |
| 19 | 电磁 兼容 | 静电放电抗扰度 | × | 静电放电模拟器 |
| 20 |  | 射频电磁场辐射抗扰度 | × | 堆叠式对数周期天线、 信号源、功率放大器 |
| 21 | 耐压强度、贮存环境性能、电磁兼容试验后计量性能复测 |  | × | 标准表法气体流量标准装置 |

- 补充说明

本次型式评价，其样机提供方式、技术要求、测试环境要求和仪器设备、型式评价的方式、型式评价结果的处理和判定原则均依照JJG1029-2007涡街流量计检定规程附录A进行。

本次型式评价申请的LUGB系列涡街流量计防爆合格证由上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司提供（证书编号：GYB25.3430X）。防护性能报告由上海市计量测试技术研究院有限公司（中国上海测试中心）提供（报告编号：2026J30-30-6613770001）