（容积式、速度式、质量流量计）测量记录单

样品名称          涡街流量计             证书编号        2026E31-40-000014

型号 / 规格       LUGB DN15            制 造 厂  上海自仪海莱特流量仪表有限公司

编    号   2026010017   准确度  1.0级  样品状态：测量前  正常   测量后   正常

检定介质     水    温度       （℃）  流量范围 （      0.32~3.2       ） m3/h

实验环境条件：温度： （24～26） 
      
      ℃   湿度： （63～68） 
      
      
      %RH   其它     /

测量数据：最大允许误差、测量重复性

| 检 测 流量点 （m3/h） | 序 号 | 流量计 读 数 （ L ） | 标准器 读 数 （ L ） | 示值 误差 （%） | 平均示值 误差 （%） | 重复性 （%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | 1 | 40.761 | 40.840 | -0.19 | -0.15 | 0.09 |  |
|  | 2 | 35.502 | 35.520 | -0.05 |  |  |  |
|  | 3 | 35.733 | 35.750 | -0.05 |  |  |  |
|  | 4 | 35.268 | 35.364 | -0.27 |  |  |  |
|  | 5 | 35.283 | 35.344 | -0.17 |  |  |  |
|  | 6 | 35.595 | 35.655 | -0.17 |  |  |  |
| 1.28 | 1 | 18.323 | 18.304 | 0.10 | 0.15 | 0.06 |  |
|  | 2 | 18.351 | 18.328 | 0.12 |  |  |  |
|  | 3 | 18.391 | 18.365 | 0.14 |  |  |  |
|  | 4 | 18.366 | 18.351 | 0.08 |  |  |  |
|  | 5 | 18.391 | 18.349 | 0.23 |  |  |  |
|  | 6 | 18.378 | 18.336 | 0.23 |  |  |  |
| 0.64 | 1 | 9.112 | 9.101 | 0.12 | 0.05 | 0.16 |  |
|  | 2 | 9.115 | 9.088 | 0.30 |  |  |  |
|  | 3 | 9.094 | 9.095 | -0.02 |  |  |  |
|  | 4 | 9.081 | 9.072 | 0.10 |  |  |  |
|  | 5 | 9.029 | 9.037 | -0.09 |  |  |  |
|  | 6 | 9.032 | 9.045 | -0.14 |  |  |  |
| 0.32 | 1 | 4.051 | 4.073 | -0.55 | -0.57 | 0.09 |  |
|  | 2 | 4.041 | 4.063 | -0.54 |  |  |  |
|  | 3 | 4.069 | 4.095 | -0.63 |  |  |  |
|  | 4 | 4.063 | 4.087 | -0.59 |  |  |  |
|  | 5 | 4.075 | 4.093 | -0.44 |  |  |  |
|  | 6 | 4.063 | 4.091 | -0.69 |  |  |  |

评价人员：      复核人员：      检测日期：2026.06.11 08:30～2026.06.11 09:00

（容积式、速度式、质量流量计）测量记录单

样品名称          涡街流量计             证书编号        2026E31-40-000014

型号 / 规格       LUGB DN15            制 造 厂  上海自仪海莱特流量仪表有限公司

编    号  2026010017    准确度  1.0级  样品状态：测量前  正常   测量后   正常

检定介质     水    温度       （℃）  流量范围 （      0.32~3.2       ） m3/h

实验环境条件：温度： （25～26） 
      
      ℃   湿度： （63～68） 
      %RH   其它     /

测量数据：计量性能复测。

| 检 测 流量点 （m3/h） | 序 号 | 流量计 读 数 （ L ） | 标准器 读 数 （ L ） | 示值 误差 （%） | 平均示值 误差 （%） | 重复性 （%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.32 | 1 | 3.964 | 3.928 | 0.92 | 1.09 |  |  |
|  | 2 | 3.986 | 3.943 | 1.08 |  |  |  |
|  | 3 | 4.155 | 4.103 | 1.27 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |

评价人员：      复核人员：      检测日期：2026.08.23 08:30～2026.08.23 09:00

（容积式、速度式、质量流量计）测量记录单

样品名称          涡街流量计             证书编号        2026E31-40-000014

型号 / 规格       LUGB DN15           制 造 厂 上海自仪海莱特流量仪表有限公司

编    号  2026010018     准确度  1.0级  样品状态：测量前  正常   测量后   正常

检定介质     水    温度       （℃）  流量范围 （      0.32~3.2       ） m3/h

实验环境条件：温度： （24～26） 
      
      ℃   湿度： （63～68） 
      %RH   其它     /

测量数据：最大允许误差、测量重复性

| 检 测 流量点 （m3/h） | 序 号 | 流量计 读 数 （ L ） | 标准器 读 数 （ L ） | 示值 误差 （%） | 平均示值 误差 （%） | 重复性 （%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | 1 | 50.980 | 50.800 | 0.35 | 0.29 | 0.18 |  |
|  | 2 | 50.183 | 50.088 | 0.19 |  |  |  |
|  | 3 | 50.177 | 50.088 | 0.18 |  |  |  |
|  | 4 | 50.099 | 49.788 | 0.62 |  |  |  |
|  | 5 | 49.864 | 49.788 | 0.15 |  |  |  |
|  | 6 | 49.858 | 49.752 | 0.21 |  |  |  |
| 1.28 | 1 | 18.590 | 18.544 | 0.25 | 0.22 | 0.05 |  |
|  | 2 | 18.608 | 18.565 | 0.23 |  |  |  |
|  | 3 | 18.636 | 18.587 | 0.26 |  |  |  |
|  | 4 | 18.657 | 18.610 | 0.25 |  |  |  |
|  | 5 | 17.746 | 17.718 | 0.16 |  |  |  |
|  | 6 | 17.695 | 17.669 | 0.15 |  |  |  |
| 0.64 | 1 | 9.230 | 9.251 | -0.22 | -0.29 | 0.07 |  |
|  | 2 | 9.182 | 9.203 | -0.23 |  |  |  |
|  | 3 | 9.251 | 9.280 | -0.31 |  |  |  |
|  | 4 | 9.248 | 9.273 | -0.26 |  |  |  |
|  | 5 | 9.309 | 9.347 | -0.41 |  |  |  |
|  | 6 | 9.318 | 9.344 | -0.28 |  |  |  |
| 0.32 | 1 | 3.974 | 4.041 | -1.65 | -1.59 | 0.15 |  |
|  | 2 | 3.980 | 4.053 | -1.79 |  |  |  |
|  | 3 | 3.992 | 4.053 | -1.49 |  |  |  |
|  | 4 | 3.983 | 4.045 | -1.52 |  |  |  |
|  | 5 | 3.992 | 4.061 | -1.69 |  |  |  |
|  | 6 | 4.026 | 4.082 | -1.38 |  |  |  |

评价人员：      复核人员：      检测日期：2026.06.11 08:30～2026.06.11 09:00

（容积式、速度式、质量流量计）测量记录单

样品名称          涡街流量计             证书编号        2026E31-40-000014

型号 / 规格       LUGB DN15           制 造 厂  上海自仪海莱特流量仪表有限公司

编    号   2026010018     准确度  1.0级  样品状态：测量前  正常   测量后   正常

检定介质     水    温度       （℃）  流量范围 （      0.32~3.2       ） m3/h

实验环境条件：温度： （25～26） 
      
      ℃   湿度： （63～68） 
      %RH   其它     /

测量数据：计量性能复测。

| 检 测 流量点 （m3/h） | 序 号 | 流量计 读 数 （ L ） | 标准器 读 数 （ L ） | 示值 误差 （%） | 平均示值 误差 （%） | 重复性 （%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.32 | 1 | 4.161 | 4.153 | 0.20 | 0.28 |  |  |
|  | 2 | 4.192 | 4.178 | 0.32 |  |  |  |
|  | 3 | 4.161 | 4.148 | 0.32 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |

评价人员：      复核人员：      检测日期：2026.08.23 08:30～2026.08.23 09:00

（容积式、速度式、质量流量计）测量记录单

样品名称          涡街流量计             证书编号        2026E31-40-000014

型号 / 规格       LUGB DN15           制 造 厂 上海自仪海莱特流量仪表有限公司

编    号  2026010019     准确度  1.0级  样品状态：测量前  正常   测量后   正常

检定介质     水    温度       （℃）  流量范围 （      0.32~3.2       ） m3/h

实验环境条件：温度： （24～26） 
      
      ℃   湿度： （63～68） 
      %RH   其它     /

测量数据：最大允许误差、测量重复性

| 检 测 流量点 （m3/h） | 序 号 | 流量计 读 数 （ L ） | 标准器 读 数 （ L ） | 示值 误差 （%） | 平均示值 误差 （%） | 重复性 （%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | 1 | 51.483 | 51.416 | 0.13 | 0.16 | 0.14 |  |
|  | 2 | 51.540 | 51.311 | 0.45 |  |  |  |
|  | 3 | 51.331 | 51.301 | 0.06 |  |  |  |
|  | 4 | 51.322 | 51.25 | 0.14 |  |  |  |
|  | 5 | 51.313 | 51.255 | 0.11 |  |  |  |
|  | 6 | 51.310 | 51.275 | 0.07 |  |  |  |
| 1.28 | 1 | 18.489 | 18.541 | -0.28 | -0.16 | 0.15 |  |
|  | 2 | 16.083 | 16.061 | 0.14 |  |  |  |
|  | 3 | 15.995 | 16.017 | -0.14 |  |  |  |
|  | 4 | 15.962 | 15.999 | -0.23 |  |  |  |
|  | 5 | 15.974 | 16.005 | -0.19 |  |  |  |
|  | 6 | 15.956 | 15.996 | -0.25 |  |  |  |
| 0.64 | 1 | 9.243 | 9.252 | -0.10 | -0.08 | 0.07 |  |
|  | 2 | 9.255 | 9.269 | -0.15 |  |  |  |
|  | 3 | 9.273 | 9.272 | 0.01 |  |  |  |
|  | 4 | 9.243 | 9.259 | -0.17 |  |  |  |
|  | 5 | 9.249 | 9.252 | -0.03 |  |  |  |
|  | 6 | 9.222 | 9.225 | -0.04 |  |  |  |
| 0.32 | 1 | 3.926 | 3.977 | -1.28 | -1.27 | 0.09 |  |
|  | 2 | 3.938 | 3.989 | -1.27 |  |  |  |
|  | 3 | 3.908 | 3.959 | -1.29 |  |  |  |
|  | 4 | 3.932 | 3.981 | -1.22 |  |  |  |
|  | 5 | 3.926 | 3.983 | -1.42 |  |  |  |
|  | 6 | 3.950 | 3.996 | -1.14 |  |  |  |

评价人员：      复核人员：      检测日期：2026.06.11 08:30～2026.06.11 09:00

（容积式、速度式、质量流量计）测量记录单

样品名称          涡街流量计             证书编号        2026E31-40-000014

型号 / 规格       LUGB DN15            制 造 厂 上海自仪海莱特流量仪表有限公司

编    号   2026010019    准确度  1.0级  样品状态：测量前  正常   测量后   正常

检定介质     水    温度       （℃）  流量范围 （      0.32~3.2       ） m3/h

实验环境条件：温度： （25～26） 
      
      ℃   湿度： （63～68） 
      %RH   其它     /

测量数据：计量性能复测。

| 检 测 流量点 （m3/h） | 序 号 | 流量计 读 数 （ L ） | 标准器 读 数 （ L ） | 示值 误差 （%） | 平均示值 误差 （%） | 重复性 （%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.32 | 1 | 4.132 | 4.138 | -0.15 | -0.38 |  |  |
|  | 2 | 4.134 | 4.153 | -0.45 |  |  |  |
|  | 3 | 4.131 | 4.153 | -0.53 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |

评价人员：      复核人员：      检测日期：2026.08.23 08:30～2026.08.23 09:00

（容积式、速度式、质量流量计）测量记录单

样品名称          涡街流量计             证书编号        2026E31-40-000014

型号 / 规格       LUGB DN40            制 造 厂 上海自仪海莱特流量仪表有限公司

编    号  2026010025    准确度  1.0级  样品状态：测量前  正常   测量后   正常

检定介质     水    温度          （℃）  流量范围 （     2.2~22.6     ） m3/h

实验环境条件：温度： （24～26） 
      
      ℃   湿度： （63～68） 
      %RH   其它     /

测量数据：最大允许误差、测量重复性

| 检 测 流量点 （m3/h） | 序 号 | 流量计 读 数 （ L ） | 标准器 读 数 （ L ） | 示值 误差 （%） | 平均示值 误差 （%） | 重复性 （%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.6 | 1 | 279.056 | 279.678 | -0.22 | -0.30 | 0.09 |  |
|  | 2 | 280.267 | 280.931 | -0.24 |  |  |  |
|  | 3 | 279.921 | 280.769 | -0.30 |  |  |  |
|  | 4 | 277.904 | 278.910 | -0.36 |  |  |  |
|  | 5 | 279.460 | 280.728 | -0.45 |  |  |  |
|  | 6 | 279.921 | 280.526 | -0.22 |  |  |  |
| 9.04 | 1 | 111.404 | 111.688 | -0.25 | -0.29 | 0.09 |  |
|  | 2 | 110.885 | 111.367 | -0.43 |  |  |  |
|  | 3 | 111.749 | 112.021 | -0.24 |  |  |  |
|  | 4 | 111.576 | 111.981 | -0.36 |  |  |  |
|  | 5 | 111.173 | 111.388 | -0.19 |  |  |  |
|  | 6 | 111.000 | 111.308 | -0.28 |  |  |  |
| 4.52 | 1 | 50.774 | 50.661 | 0.22 | 0.30 | 0.16 |  |
|  | 2 | 50.717 | 50.480 | 0.47 |  |  |  |
|  | 3 | 50.544 | 50.501 | 0.08 |  |  |  |
|  | 4 | 51.178 | 50.923 | 0.50 |  |  |  |
|  | 5 | 50.659 | 50.521 | 0.27 |  |  |  |
|  | 6 | 51.005 | 50.883 | 0.24 |  |  |  |
| 2.2 | 1 | 37.000 | 36.736 | 0.72 | 0.61 | 0.15 |  |
|  | 2 | 36.770 | 36.616 | 0.42 |  |  |  |
|  | 3 | 36.770 | 36.596 | 0.47 |  |  |  |
|  | 4 | 36.885 | 36.596 | 0.79 |  |  |  |
|  | 5 | 36.827 | 36.616 | 0.58 |  |  |  |
|  | 6 | 36.827 | 36.576 | 0.69 |  |  |  |

评价人员：      复核人员：      检测日期：2026.06.11 08:30～2026.06.11 09:00

（容积式、速度式、质量流量计）测量记录单

样品名称          涡街流量计             证书编号        2026E31-40-000014

型号 / 规格       LUGB DN40            制 造 厂 上海自仪海莱特流量仪表有限公司

编    号    2026010025  准确度  1.0级  样品状态：测量前  正常   测量后   正常

检定介质     水    温度          （℃）  流量范围 （     2.2~22.6     ） m3/h

实验环境条件：温度： （25～26） 
      
      ℃   湿度： （63～68） 
      %RH   其它     /

测量数据：计量性能复测。

| 检 测 流量点 （m3/h） | 序 号 | 流量计 读 数 （ L ） | 标准器 读 数 （ L ） | 示值 误差 （%） | 平均示值 误差 （%） | 重复性 （%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | 1 | 39.248 | 39.46 | -0.54 | -0.54 |  |  |
|  | 2 | 39.075 | 39.287 | -0.54 |  |  |  |
|  | 3 | 39.248 | 39.46 | -0.54 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |

评价人员：      复核人员：      检测日期：2026.08.23 08:30～2026.08.23 09:00

（容积式、速度式、质量流量计）测量记录单

样品名称          涡街流量计             证书编号        2026E31-40-000014

型号 / 规格       LUGB DN40            制 造 厂 上海自仪海莱特流量仪表有限公司

编    号   2026010026  准确度  1.0级   样品状态：测量前  正常   测量后   正常

检定介质     水    温度          （℃）  流量范围 （     2.2~22.6     ） m3/h

实验环境条件：温度： （24～26） 
      
      ℃   湿度： （63～68） 
      %RH   其它     /

测量数据：最大允许误差、测量重复性

| 检 测 流量点 （m3/h） | 序 号 | 流量计 读 数 （ L ） | 标准器 读 数 （ L ） | 示值 误差 （%） | 平均示值 误差 （%） | 重复性 （%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.6 | 1 | 279.530 | 281.184 | -0.59 | -0.42 | 0.10 |  |
|  | 2 | 279.192 | 280.405 | -0.43 |  |  |  |
|  | 3 | 280.939 | 282.110 | -0.42 |  |  |  |
|  | 4 | 281.108 | 282.228 | -0.40 |  |  |  |
|  | 5 | 270.287 | 271.344 | -0.39 |  |  |  |
|  | 6 | 270.851 | 271.594 | -0.27 |  |  |  |
| 9.04 | 1 | 108.769 | 108.389 | 0.35 | 0.42 | 0.15 |  |
|  | 2 | 108.374 | 107.787 | 0.54 |  |  |  |
|  | 3 | 107.980 | 107.706 | 0.25 |  |  |  |
|  | 4 | 108.938 | 108.440 | 0.46 |  |  |  |
|  | 5 | 108.431 | 107.767 | 0.62 |  |  |  |
|  | 6 | 108.825 | 108.530 | 0.27 |  |  |  |
| 4.52 | 1 | 51.059 | 50.860 | 0.39 | 0.32 | 0.13 |  |
|  | 2 | 51.172 | 51.081 | 0.18 |  |  |  |
|  | 3 | 51.285 | 51.082 | 0.40 |  |  |  |
|  | 4 | 51.172 | 51.001 | 0.34 |  |  |  |
|  | 5 | 51.341 | 51.102 | 0.47 |  |  |  |
|  | 6 | 50.778 | 50.700 | 0.15 |  |  |  |
| 2.2 | 1 | 38.041 | 37.660 | 1.01 | 0.96 | 0.16 |  |
|  | 2 | 38.041 | 37.600 | 1.17 |  |  |  |
|  | 3 | 38.154 | 37.841 | 0.83 |  |  |  |
|  | 4 | 38.041 | 37.620 | 1.12 |  |  |  |
|  | 5 | 37.928 | 37.622 | 0.81 |  |  |  |
|  | 6 | 38.154 | 37.843 | 0.82 |  |  |  |

评价人员：      复核人员：      检测日期：2026.06.11 08:30～2026.06.11 09:00

（容积式、速度式、质量流量计）测量记录单

样品名称          涡街流量计             证书编号        2026E31-40-000014

型号 / 规格       LUGB DN40            制 造 厂 上海自仪海莱特流量仪表有限公司

编    号 2026010026    准确度  1.0级   样品状态：测量前  正常   测量后   正常

检定介质     水    温度          （℃）  流量范围 （     2.2~22.6     ） m3/h

实验环境条件：温度： （25～26） 
      
      ℃   湿度： （63～68） 
      %RH   其它     /

测量数据：计量性能复测。

| 检 测 流量点 （m3/h） | 序 号 | 流量计 读 数 （ L ） | 标准器 读 数 （ L ） | 示值 误差 （%） | 平均示值 误差 （%） | 重复性 （%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | 1 | 38.999 | 39.274 | -0.70 | -0.70 |  |  |
|  | 2 | 38.886 | 39.161 | -0.70 |  |  |  |
|  | 3 | 39.224 | 39.501 | -0.70 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |

评价人员：      复核人员：      检测日期：2026.08.23 08:30～2026.08.23 09:00

（容积式、速度式、质量流量计）测量记录单

样品名称          涡街流量计             证书编号        2026E31-40-000014

型号 / 规格       LUGB DN40            制 造 厂 上海自仪海莱特流量仪表有限公司

编    号   2026010027   准确度  1.0级  样品状态：测量前  正常   测量后   正常

检定介质     水    温度          （℃）  流量范围 （     2.2~22.6     ） m3/h

实验环境条件：温度： （24～26） 
      
      ℃   湿度： （63～68） 
      %RH   其它     /

测量数据：最大允许误差、测量重复性

| 检 测 流量点 （m3/h） | 序 号 | 流量计 读 数 （ L ） | 标准器 读 数 （ L ） | 示值 误差 （%） | 平均示值 误差 （%） | 重复性 （%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.6 | 1 | 278.516 | 279.102 | -0.21 | -0.19 | 0.07 |  |
|  | 2 | 279.501 | 280.214 | -0.25 |  |  |  |
|  | 3 | 279.617 | 280.200 | -0.21 |  |  |  |
|  | 4 | 279.849 | 280.148 | -0.11 |  |  |  |
|  | 5 | 279.154 | 279.875 | -0.26 |  |  |  |
|  | 6 | 279.907 | 280.185 | -0.10 |  |  |  |
| 9.04 | 1 | 113.214 | 113.091 | 0.11 | 0.16 | 0.09 |  |
|  | 2 | 112.925 | 112.599 | 0.29 |  |  |  |
|  | 3 | 112.925 | 112.750 | 0.15 |  |  |  |
|  | 4 | 113.678 | 113.414 | 0.23 |  |  |  |
|  | 5 | 113.446 | 113.373 | 0.06 |  |  |  |
|  | 6 | 112.577 | 112.459 | 0.10 |  |  |  |
| 4.52 | 1 | 49.596 | 49.587 | 0.02 | 0.19 | 0.17 |  |
|  | 2 | 49.770 | 49.562 | 0.42 |  |  |  |
|  | 3 | 49.770 | 49.578 | 0.39 |  |  |  |
|  | 4 | 49.654 | 49.593 | 0.12 |  |  |  |
|  | 5 | 49.596 | 49.538 | 0.12 |  |  |  |
|  | 6 | 49.712 | 49.679 | 0.07 |  |  |  |
| 2.2 | 1 | 49.654 | 49.589 | 0.13 | 0.52 | 0.19 |  |
|  | 2 | 38.124 | 37.897 | 0.60 |  |  |  |
|  | 3 | 38.182 | 37.954 | 0.60 |  |  |  |
|  | 4 | 38.124 | 37.897 | 0.60 |  |  |  |
|  | 5 | 38.240 | 38.012 | 0.60 |  |  |  |
|  | 6 | 38.124 | 37.897 | 0.60 |  |  |  |

评价人员：      复核人员：      检测日期：2026.06.11 08:30～2026.06.11 09:00

（容积式、速度式、质量流量计）测量记录单

样品名称          涡街流量计             证书编号        2026E31-40-000014

型号 / 规格       LUGB DN40            制 造 厂 上海自仪海莱特流量仪表有限公司

编    号   2026010027   准确度  1.0级  样品状态：测量前  正常   测量后   正常

检定介质     水    温度          （℃）  流量范围 （     2.2~22.6     ） m3/h

实验环境条件：温度： （25～26） 
      
      ℃   湿度： （63～68） 
      %RH   其它     /

测量数据：计量性能复测。

| 检 测 流量点 （m3/h） | 序 号 | 流量计 读 数 （ L ） | 标准器 读 数 （ L ） | 示值 误差 （%） | 平均示值 误差 （%） | 重复性 （%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | 1 | 37.835 | 38.202 | -0.96 | -1.15 |  |  |
|  | 2 | 37.719 | 38.202 | -1.26 |  |  |  |
|  | 3 | 37.951 | 38.426 | -1.24 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |

评价人员：      复核人员：      检测日期：2026.08.23 08:30～2026.08.23 09:00

（容积式、速度式、质量流量计）测量记录单

样品名称          涡街流量计             证书编号        2026E31-40-000014

型号 / 规格       LUGB DN80            制 造 厂 上海自仪海莱特流量仪表有限公司

编    号  2026010011   准确度  1.0级   样品状态：测量前  正常   测量后   正常

检定介质     水    温度          （℃）  流量范围 （       9.1~90.5       ） m3/h

实验环境条件：温度： （24～26） 
      
      ℃   湿度： （63～68） 
      %RH   其它     /

测量数据：最大允许误差、测量重复性

| 检 测 流量点 （m3/h） | 序 号 | 流量计 读 数 （ L ） | 标准器 读 数 （ L ） | 示值 误差 （%） | 平均示值 误差 （%） | 重复性 （%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90.5 | 1 | 1109.222 | 1106.652 | 0.23 | 0.21 | 0.07 |  |
|  | 2 | 1115.182 | 1111.674 | 0.32 |  |  |  |
|  | 3 | 1113.556 | 1111.463 | 0.19 |  |  |  |
|  | 4 | 1116.446 | 1114.268 | 0.20 |  |  |  |
|  | 5 | 1121.142 | 1119.885 | 0.11 |  |  |  |
|  | 6 | 1112.337 | 1109.622 | 0.24 |  |  |  |
| 36.2 | 1 | 476.658 | 477.994 | -0.28 | -0.14 | 0.09 |  |
|  | 2 | 478.148 | 478.600 | -0.09 |  |  |  |
|  | 3 | 477.877 | 478.402 | -0.11 |  |  |  |
|  | 4 | 478.825 | 479.810 | -0.21 |  |  |  |
|  | 5 | 479.006 | 479.206 | -0.04 |  |  |  |
|  | 6 | 479.818 | 480.210 | -0.08 |  |  |  |
| 18.1 | 1 | 308.110 | 308.477 | -0.12 | -0.21 | 0.17 |  |
|  | 2 | 310.141 | 310.489 | -0.11 |  |  |  |
|  | 3 | 309.013 | 310.092 | -0.35 |  |  |  |
|  | 4 | 308.922 | 310.294 | -0.44 |  |  |  |
|  | 5 | 309.961 | 309.891 | 0.02 |  |  |  |
|  | 6 | 310.999 | 311.903 | -0.29 |  |  |  |
| 9.1 | 1 | 128.138 | 128.100 | 0.03 | 0.00 | 0.27 |  |
|  | 2 | 126.829 | 126.893 | -0.05 |  |  |  |
|  | 3 | 126.829 | 127.295 | -0.37 |  |  |  |
|  | 4 | 126.739 | 126.893 | -0.12 |  |  |  |
|  | 5 | 127.371 | 127.296 | 0.06 |  |  |  |
|  | 6 | 127.461 | 126.894 | 0.45 |  |  |  |

评价人员：      复核人员：      检测日期：2026.06.11 08:30～2026.06.11 09:00

（容积式、速度式、质量流量计）测量记录单

样品名称          涡街流量计             证书编号        2026E31-40-000014

型号 / 规格       LUGB DN80            制 造 厂 上海自仪海莱特流量仪表有限公司

编    号   2026010011   准确度  1.0级  样品状态：测量前  正常   测量后   正常

检定介质     水    温度          （℃）  流量范围 （       9.1~90.5       ） m3/h

实验环境条件：温度： （25～26） 
      
      ℃   湿度： （63～68） 
      %RH   其它     /

测量数据：计量性能复测。

| 检 测 流量点 （m3/h） | 序 号 | 流量计 读 数 （ L ） | 标准器 读 数 （ L ） | 示值 误差 （%） | 平均示值 误差 （%） | 重复性 （%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | 1 | 136.852 | 135.371 | 1.09 | 0.90 |  |  |
|  | 2 | 136.401 | 135.170 | 0.91 |  |  |  |
|  | 3 | 136.943 | 135.975 | 0.71 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |

评价人员：      复核人员：      检测日期：2026.08.23 08:30～2026.08.23 09:00

（容积式、速度式、质量流量计）测量记录单

样品名称          涡街流量计             证书编号        2026E31-40-000014

型号 / 规格       LUGB DN80            制 造 厂 上海自仪海莱特流量仪表有限公司

编    号   2026010012   准确度  1.0级  样品状态：测量前  正常   测量后   正常

检定介质     水    温度          （℃）  流量范围 （       9.1~90.5       ） m3/h

实验环境条件：温度： （24～26） 
      
      ℃   湿度： （63～68） 
      %RH   其它     /

测量数据：最大允许误差、测量重复性

| 检 测 流量点 （m3/h） | 序 号 | 流量计 读 数 （ L ） | 标准器 读 数 （ L ） | 示值 误差 （%） | 平均示值 误差 （%） | 重复性 （%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90.5 | 1 | 1130.882 | 1129.335 | 0.14 | 0.10 | 0.10 |  |
|  | 2 | 1128.180 | 1128.328 | -0.01 |  |  |  |
|  | 3 | 1125.928 | 1124.892 | 0.09 |  |  |  |
|  | 4 | 1124.577 | 1124.679 | -0.01 |  |  |  |
|  | 5 | 1126.829 | 1124.863 | 0.17 |  |  |  |
|  | 6 | 1127.730 | 1125.258 | 0.22 |  |  |  |
| 36.2 | 1 | 467.485 | 467.712 | -0.05 | -0.10 | 0.11 |  |
|  | 2 | 470.638 | 471.935 | -0.27 |  |  |  |
|  | 3 | 471.989 | 471.936 | 0.01 |  |  |  |
|  | 4 | 471.088 | 471.935 | -0.18 |  |  |  |
|  | 5 | 469.287 | 469.320 | -0.01 |  |  |  |
|  | 6 | 468.837 | 469.320 | -0.10 |  |  |  |
| 18.1 | 1 | 551.705 | 551.767 | -0.01 | 0.05 | 0.10 |  |
|  | 2 | 553.056 | 551.970 | 0.20 |  |  |  |
|  | 3 | 551.705 | 551.769 | -0.01 |  |  |  |
|  | 4 | 550.804 | 551.169 | -0.07 |  |  |  |
|  | 5 | 552.155 | 551.573 | 0.11 |  |  |  |
|  | 6 | 550.354 | 549.965 | 0.07 |  |  |  |
| 9.1 | 1 | 412.540 | 411.416 | 0.27 | 0.12 | 0.12 |  |
|  | 2 | 411.189 | 411.220 | -0.01 |  |  |  |
|  | 3 | 413.441 | 412.630 | 0.20 |  |  |  |
|  | 4 | 412.540 | 411.829 | 0.17 |  |  |  |
|  | 5 | 410.739 | 410.829 | -0.02 |  |  |  |
|  | 6 | 412.090 | 411.636 | 0.11 |  |  |  |

评价人员：      复核人员：      检测日期：2026.06.11 08:30～2026.06.11 09:00

（容积式、速度式、质量流量计）测量记录单

样品名称          涡街流量计             证书编号        2026E31-40-000014

型号 / 规格       LUGB DN80            制 造 厂 上海自仪海莱特流量仪表有限公司

编    号   2026010012   准确度  1.0级   样品状态：测量前  正常   测量后   正常

检定介质     水    温度          （℃）  流量范围 （       9.1~90.5       ） m3/h

实验环境条件：温度： （25～26） 
      
      ℃   湿度： （63～68） 
      %RH   其它     /

测量数据：计量性能复测。

| 检 测 流量点 （m3/h） | 序 号 | 流量计 读 数 （ L ） | 标准器 读 数 （ L ） | 示值 误差 （%） | 平均示值 误差 （%） | 重复性 （%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | 1 | 132.860 | 130.744 | 1.62 | 1.69 |  |  |
|  | 2 | 133.310 | 130.946 | 1.81 |  |  |  |
|  | 3 | 133.310 | 131.147 | 1.65 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |

评价人员：      复核人员：      检测日期：2026.08.23 08:30～2026.08.23 09:00

（容积式、速度式、质量流量计）测量记录单

样品名称          涡街流量计             证书编号        2026E31-40-000014

型号 / 规格       LUGB DN80            制 造 厂 上海自仪海莱特流量仪表有限公司

编    号   2026010013   准确度  1.0级  样品状态：测量前  正常   测量后   正常

检定介质     水    温度          （℃）  流量范围 （       9.1~90.5       ） m3/h

实验环境条件：温度： （24～26） 
      
      ℃   湿度： （63～68） 
      %RH   其它     /

测量数据：最大允许误差、测量重复性

| 检 测 流量点 （m3/h） | 序 号 | 流量计 读 数 （ L ） | 标准器 读 数 （ L ） | 示值 误差 （%） | 平均示值 误差 （%） | 重复性 （%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90.5 | 1 | 1125.837 | 1127.479 | -0.15 | -0.17 | 0.06 |  |
|  | 2 | 1121.717 | 1123.040 | -0.12 |  |  |  |
|  | 3 | 1121.986 | 1123.221 | -0.11 |  |  |  |
|  | 4 | 1123.643 | 1125.620 | -0.18 |  |  |  |
|  | 5 | 1120.956 | 1123.995 | -0.27 |  |  |  |
|  | 6 | 1122.031 | 1124.387 | -0.21 |  |  |  |
| 36.2 | 1 | 472.189 | 473.520 | -0.28 | -0.11 | 0.13 |  |
|  | 2 | 474.921 | 475.936 | -0.21 |  |  |  |
|  | 3 | 476.488 | 476.535 | -0.01 |  |  |  |
|  | 4 | 476.175 | 476.132 | 0.01 |  |  |  |
|  | 5 | 476.488 | 477.337 | -0.18 |  |  |  |
|  | 6 | 477.429 | 477.336 | 0.02 |  |  |  |
| 18.1 | 1 | 228.795 | 227.811 | 0.43 | 0.17 | 0.28 |  |
|  | 2 | 228.392 | 228.616 | -0.10 |  |  |  |
|  | 3 | 228.974 | 229.018 | -0.02 |  |  |  |
|  | 4 | 229.870 | 229.018 | 0.37 |  |  |  |
|  | 5 | 230.273 | 229.219 | 0.46 |  |  |  |
|  | 6 | 228.750 | 229.019 | -0.12 |  |  |  |
| 9.1 | 1 | 126.019 | 126.473 | -0.36 | 0.03 | 0.23 |  |
|  | 2 | 125.929 | 125.870 | 0.05 |  |  |  |
|  | 3 | 126.153 | 125.871 | 0.22 |  |  |  |
|  | 4 | 125.795 | 125.871 | -0.06 |  |  |  |
|  | 5 | 126.242 | 125.871 | 0.30 |  |  |  |
|  | 6 | 126.153 | 126.074 | 0.06 |  |  |  |

评价人员：      复核人员：      检测日期：2026.06.11 08:30～2026.06.11 09:00

（容积式、速度式、质量流量计）测量记录单

样品名称          涡街流量计             证书编号        2026E31-40-000014

型号 / 规格       LUGB DN80            制 造 厂 上海自仪海莱特流量仪表有限公司

编    号   2026010013   准确度  1.0级   样品状态：测量前  正常   测量后   正常

检定介质     水    温度          （℃）  流量范围 （       9.1~90.5       ） m3/h

实验环境条件：温度： （25～26） 
      
      ℃   湿度： （63～68） 
      %RH   其它     /

测量数据：计量性能复测。

| 检 测 流量点 （m3/h） | 序 号 | 流量计 读 数 （ L ） | 标准器 读 数 （ L ） | 示值 误差 （%） | 平均示值 误差 （%） | 重复性 （%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | 1 | 130.721 | 129.136 | 1.23 | 1.69 |  |  |
|  | 2 | 131.527 | 129.337 | 1.69 |  |  |  |
|  | 3 | 131.572 | 129.538 | 1.57 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |

评价人员：      复核人员：      检测日期：2026.08.23 08:30～2026.08.23 09:00

（容积式、速度式、质量流量计）测量记录单

样品名称          涡街流量计             证书编号        2026E31-40-000014

型号 / 规格       LUGB DN150           制 造 厂 上海自仪海莱特流量仪表有限公司

编    号   2026010031   准确度  1.0级  样品状态：测量前  正常   测量后   正常

检定介质     水    温度          （℃）  流量范围 （       31.8~318       ） m3/h

实验环境条件：温度： （24～26） 
      
      ℃   湿度： （63～68） 
      %RH   其它     /

测量数据：最大允许误差、测量重复性

| 检 测 流量点 （m3/h） | 序 号 | 流量计 读 数 （ L ） | 标准器 读 数 （ L ） | 示值 误差 （%） | 平均示值 误差 （%） | 重复性 （%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 318 | 1 | 3528.185 | 3537.081 | -0.25 | -0.27 | 0.08 |  |
|  | 2 | 3534.202 | 3547.389 | -0.37 |  |  |  |
|  | 3 | 3543.877 | 3552.288 | -0.24 |  |  |  |
|  | 4 | 3529.778 | 3540.134 | -0.29 |  |  |  |
|  | 5 | 3522.227 | 3533.083 | -0.31 |  |  |  |
|  | 6 | 3555.853 | 3561.14 | -0.15 |  |  |  |
| 127.2 | 1 | 2099.201 | 2099.789 | -0.03 | -0.14 | 0.19 |  |
|  | 2 | 2108.463 | 2105.815 | 0.13 |  |  |  |
|  | 3 | 2104.216 | 2107.327 | -0.15 |  |  |  |
|  | 4 | 2102.387 | 2107.328 | -0.23 |  |  |  |
|  | 5 | 2092.122 | 2094.981 | -0.14 |  |  |  |
|  | 6 | 2096.724 | 2105.83 | -0.43 |  |  |  |
| 63.6 | 1 | 760.949 | 761.878 | -0.12 | 0.27 | 0.27 |  |
|  | 2 | 764.842 | 763.089 | 0.23 |  |  |  |
|  | 3 | 763.072 | 762.083 | 0.13 |  |  |  |
|  | 4 | 765.963 | 762.892 | 0.40 |  |  |  |
|  | 5 | 760.890 | 758.67 | 0.29 |  |  |  |
|  | 6 | 767.438 | 762.288 | 0.68 |  |  |  |
| 31.8 | 1 | 450.705 | 453.11 | -0.53 | -0.14 | 0.40 |  |
|  | 2 | 456.782 | 456.125 | 0.14 |  |  |  |
|  | 3 | 453.242 | 456.329 | -0.68 |  |  |  |
|  | 4 | 456.664 | 455.524 | 0.25 |  |  |  |
|  | 5 | 455.071 | 456.128 | -0.23 |  |  |  |
|  | 6 | 457.725 | 456.733 | 0.22 |  |  |  |

评价人员：      复核人员：      检测日期：2026.06.11 08:30～2026.06.11 09:00

（容积式、速度式、质量流量计）测量记录单

样品名称          涡街流量计             证书编号        2026E31-40-000014

型号 / 规格       LUGB DN150           制 造 厂 上海自仪海莱特流量仪表有限公司

编    号   2026010031   准确度 1.0级   样品状态：测量前  正常   测量后   正常

检定介质     水    温度          （℃）  流量范围 （       31.8~318       ） m3/h

实验环境条件：温度： （25～26） 
      
      ℃   湿度： （63～68） 
      %RH   其它     /

测量数据：计量性能复测。

| 检 测 流量点 （m3/h） | 序 号 | 流量计 读 数 （ L ） | 标准器 读 数 （ L ） | 示值 误差 （%） | 平均示值 误差 （%） | 重复性 （%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.8 | 1 | 469.738 | 461.830 | 1.71 | 1.82 |  |  |
|  | 2 | 462.624 | 453.785 | 1.95 |  |  |  |
|  | 3 | 468.513 | 460.221 | 1.80 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |

评价人员：      复核人员：      检测日期：2026.08.23 08:30～2026.08.23 09:00

（容积式、速度式、质量流量计）测量记录单

样品名称          涡街流量计             证书编号        2026E31-40-000014

型号 / 规格       LUGB DN150           制 造 厂 上海自仪海莱特流量仪表有限公司

编    号   2026010032   准确度 1.0级  样品状态：测量前  正常   测量后    正常

检定介质     水    温度          （℃）  流量范围 （       31.8~318       ） m3/h

实验环境条件：温度： （24～26） 
      
      ℃   湿度： （63～68） 
      %RH   其它     /

测量数据：最大允许误差、测量重复性

| 检 测 流量点 （m3/h） | 序 号 | 流量计 读 数 （ L ） | 标准器 读 数 （ L ） | 示值 误差 （%） | 平均示值 误差 （%） | 重复性 （%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 318 | 1 | 3524.302 | 3553.924 | -0.83 | -0.80 | 0.12 |  |
|  | 2 | 3540.349 | 3571.326 | -0.87 |  |  |  |
|  | 3 | 3541.453 | 3574.001 | -0.91 |  |  |  |
|  | 4 | 3540.233 | 3571.784 | -0.88 |  |  |  |
|  | 5 | 3532.616 | 3554.186 | -0.61 |  |  |  |
|  | 6 | 3550.407 | 3575.092 | -0.69 |  |  |  |
| 127.2 | 1 | 2102.267 | 2115.352 | -0.62 | -0.65 | 0.20 |  |
|  | 2 | 2091.221 | 2108.228 | -0.81 |  |  |  |
|  | 3 | 2107.558 | 2118.384 | -0.51 |  |  |  |
|  | 4 | 2113.547 | 2121.502 | -0.37 |  |  |  |
|  | 5 | 2100.058 | 2119.993 | -0.94 |  |  |  |
|  | 6 | 2142.907 | 2157.076 | -0.66 |  |  |  |
| 63.6 | 1 | 773.953 | 783.793 | -1.26 | -0.91 | 0.24 |  |
|  | 2 | 784.419 | 791.213 | -0.86 |  |  |  |
|  | 3 | 783.605 | 790.219 | -0.84 |  |  |  |
|  | 4 | 781.628 | 789.619 | -1.01 |  |  |  |
|  | 5 | 781.221 | 785.398 | -0.53 |  |  |  |
|  | 6 | 780.988 | 788.413 | -0.94 |  |  |  |
| 31.8 | 1 | 436.047 | 444.266 | -1.85 | -1.49 | 0.23 |  |
|  | 2 | 439.186 | 446.277 | -1.59 |  |  |  |
|  | 3 | 441.221 | 447.483 | -1.40 |  |  |  |
|  | 4 | 441.105 | 446.478 | -1.20 |  |  |  |
|  | 5 | 439.186 | 446.076 | -1.54 |  |  |  |
|  | 6 | 447.093 | 453.113 | -1.33 |  |  |  |

评价人员：      复核人员：      检测日期：2026.06.11 08:30～2026.06.11 09:00

（容积式、速度式、质量流量计）测量记录单

样品名称          涡街流量计             证书编号        2026E31-40-000014

型号 / 规格       LUGB DN150           制 造 厂 上海自仪海莱特流量仪表有限公司

编    号   2026010032   准确度  1.0级  样品状态：测量前  正常   测量后   正常

检定介质     水    温度          （℃）  流量范围 （       31.8~318       ） m3/h

实验环境条件：温度： （25～26） 
      
      ℃   湿度： （63～68） 
      %RH   其它     /

测量数据：计量性能复测。

| 检 测 流量点 （m3/h） | 序 号 | 流量计 读 数 （ L ） | 标准器 读 数 （ L ） | 示值 误差 （%） | 平均示值 误差 （%） | 重复性 （%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.8 | 1 | 130.721 | 129.136 | 1.23 | 1.69 |  |  |
|  | 2 | 131.527 | 129.337 | 1.69 |  |  |  |
|  | 3 | 131.572 | 129.538 | 1.57 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |

评价人员：      复核人员：      检测日期：2026.08.23 08:30～2026.08.23 09:00

（容积式、速度式、质量流量计）测量记录单

样品名称          涡街流量计             证书编号        2026E31-40-000014

型号 / 规格       LUGB DN300           制 造 厂 上海自仪海莱特流量仪表有限公司

编    号   2026010035   准确度  1.0级  样品状态：测量前  正常   测量后   正常

检定介质     水    温度          （℃）  流量范围 （       127.3~1000       ） m3/h

实验环境条件：温度： （24～26） 
      
      ℃   湿度： （63～68） 
      %RH   其它     /

测量数据：最大允许误差、测量重复性

| 检 测 流量点 （m3/h） | 序 号 | 流量计 读 数 （ L ） | 标准器 读 数 （ L ） | 示值 误差 （%） | 平均示值 误差 （%） | 重复性 （%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 1 | 6648.697 | 6654.986 | -0.09 | -0.04 | 0.28 |  |
|  | 2 | 6697.975 | 6702.125 | -0.06 |  |  |  |
|  | 3 | 6650.132 | 6672.197 | -0.33 |  |  |  |
|  | 4 | 6674.053 | 6669.000 | 0.08 |  |  |  |
|  | 5 | 6651.567 | 6669.429 | -0.27 |  |  |  |
|  | 6 | 6700.606 | 6670.845 | 0.45 |  |  |  |
| 400 | 1 | 5053.383 | 5042.691 | 0.21 | 0.04 | 0.22 |  |
|  | 2 | 4988.317 | 5003.372 | -0.30 |  |  |  |
|  | 3 | 5007.693 | 4992.692 | 0.30 |  |  |  |
|  | 4 | 4980.901 | 4982.646 | -0.04 |  |  |  |
|  | 5 | 4963.199 | 4955.917 | 0.15 |  |  |  |
|  | 6 | 4919.663 | 4924.118 | -0.09 |  |  |  |
| 200 | 1 | 2573.936 | 2572.821 | 0.04 | -0.06 | 0.21 |  |
|  | 2 | 2547.383 | 2557.405 | -0.39 |  |  |  |
|  | 3 | 2558.387 | 2563.698 | -0.21 |  |  |  |
|  | 4 | 2570.348 | 2565.813 | 0.18 |  |  |  |
|  | 5 | 2575.850 | 2574.199 | 0.06 |  |  |  |
|  | 6 | 2583.265 | 2583.764 | -0.02 |  |  |  |
| 127.3 | 1 | 1778.791 | 1769.703 | 0.51 | 0.70 | 0.48 |  |
|  | 2 | 1997.910 | 1976.772 | 1.07 |  |  |  |
|  | 3 | 2026.855 | 2008.324 | 0.92 |  |  |  |
|  | 4 | 2009.392 | 2012.444 | -0.15 |  |  |  |
|  | 5 | 2024.224 | 2001.390 | 1.14 |  |  |  |
|  | 6 | 2019.918 | 2005.317 | 0.73 |  |  |  |

评价人员：      复核人员：      检测日期：2026.06.11 08:30～2026.06.11 09:00

（容积式、速度式、质量流量计）测量记录单

样品名称          涡街流量计             证书编号        2026E31-40-000014

型号 / 规格       LUGB DN300           制 造 厂 上海自仪海莱特流量仪表有限公司

编    号   2026010035   准确度  1.0级  样品状态：测量前  正常   测量后   正常

检定介质     水    温度          （℃）  流量范围 （       127.3~1000       ） m3/h

实验环境条件：温度： （25～26） 
      
      ℃   湿度： （63～68） 
      %RH   其它     /

测量数据：计量性能复测。

| 检 测 流量点 （m3/h） | 序 号 | 流量计 读 数 （ L ） | 标准器 读 数 （ L ） | 示值 误差 （%） | 平均示值 误差 （%） | 重复性 （%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 127.3 | 1 | 1879.500 | 1850.953 | 1.54 | 1.35 |  |  |
|  | 2 | 1885.958 | 1862.519 | 1.26 |  |  |  |
|  | 3 | 1880.696 | 1857.490 | 1.25 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |

评价人员：      复核人员：      检测日期：2026.08.23 08:30～2026.08.23 09:00

（容积式、速度式、质量流量计）测量记录单

样品名称          涡街流量计             证书编号        2026E31-40-000014

型号 / 规格       LUGB DN300           制 造 厂 上海自仪海莱特流量仪表有限公司

编    号   2026010036   准确度  1.0级  样品状态：测量前  正常   测量后   正常

检定介质     水    温度          （℃）  流量范围 （       127.3~1000       ） m3/h

实验环境条件：温度： （24～26） 
      
      ℃   湿度： （63～68） 
      %RH   其它     /

测量数据：最大允许误差、测量重复性

| 检 测 流量点 （m3/h） | 序 号 | 流量计 读 数 （ L ） | 标准器 读 数 （ L ） | 示值 误差 （%） | 平均示值 误差 （%） | 重复性 （%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 1 | 6500.813 | 6504.873 | -0.06 | 0.24 | 0.28 |  |
|  | 2 | 6545.865 | 6525.342 | 0.31 |  |  |  |
|  | 3 | 6517.976 | 6517.918 | 0.00 |  |  |  |
|  | 4 | 6574.231 | 6537.418 | 0.56 |  |  |  |
|  | 5 | 6599.975 | 6564.493 | 0.54 |  |  |  |
|  | 6 | 6528.464 | 6524.389 | 0.06 |  |  |  |
| 400 | 1 | 5435.540 | 5440.921 | -0.10 | -0.32 | 0.25 |  |
|  | 2 | 5318.739 | 5345.877 | -0.51 |  |  |  |
|  | 3 | 5333.041 | 5351.104 | -0.34 |  |  |  |
|  | 4 | 5320.646 | 5347.888 | -0.51 |  |  |  |
|  | 5 | 5306.582 | 5334.229 | -0.52 |  |  |  |
|  | 6 | 5379.285 | 5374.942 | 0.08 |  |  |  |
| 200 | 1 | 2724.563 | 2719.271 | 0.19 | 0.32 | 0.22 |  |
|  | 2 | 2782.010 | 2777.562 | 0.16 |  |  |  |
|  | 3 | 2755.790 | 2748.327 | 0.27 |  |  |  |
|  | 4 | 2766.278 | 2749.336 | 0.62 |  |  |  |
|  | 5 | 2735.767 | 2733.503 | 0.08 |  |  |  |
|  | 6 | 2802.034 | 2786.273 | 0.57 |  |  |  |
| 127.3 | 1 | 2017.798 | 2001.129 | 0.83 | 0.05 | 0.42 |  |
|  | 2 | 1986.333 | 1991.887 | -0.28 |  |  |  |
|  | 3 | 1990.862 | 1990.886 | 0.00 |  |  |  |
|  | 4 | 1988.955 | 1992.541 | -0.18 |  |  |  |
|  | 5 | 1990.624 | 1995.698 | -0.25 |  |  |  |
|  | 6 | 2002.781 | 1999.658 | 0.16 |  |  |  |

评价人员：      复核人员：      检测日期：2026.06.24 14:00～2026.06.24 15:00

（容积式、速度式、质量流量计）测量记录单

样品名称          涡街流量计             证书编号        2026E31-40-000014

型号 / 规格       LUGB DN300           制 造 厂 上海自仪海莱特流量仪表有限公司

编    号   2026010036   准确度  1.0级  样品状态：测量前  正常   测量后   正常

检定介质     水    温度          （℃）  流量范围 （       127.3~1000       ） m3/h

实验环境条件：温度： （25～26） 
      
      ℃   湿度： （63～68） 
      %RH   其它     /

测量数据：计量性能复测。

| 检 测 流量点 （m3/h） | 序 号 | 流量计 读 数 （ L ） | 标准器 读 数 （ L ） | 示值 误差 （%） | 平均示值 误差 （%） | 重复性 （%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 127.3 | 1 | 1851.178 | 1843.306 | 0.43 | 0.76 |  |  |
|  | 2 | 1851.893 | 1840.083 | 0.64 |  |  |  |
|  | 3 | 1860.951 | 1838.675 | 1.21 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |

评价人员：      复核人员：      检测日期：2026.08.23 15:00～2026.08.23 16:00