## 初始
涡 街 流 量 计 测 量 记 录 (脉冲已知系数)
委托单位 | / |  |  |  |  | 型号规格 | LUGB 015YDMEJCX2BB-401N15NN4 |  |  |  | 证书编号 | 2026E70-40-
样品名称 | 涡街流量计 |  |  |  |  | 出厂编号 | 2026010023 |  |  |  | 准确度 | 1.0级
制造单位 | 上海自仪海莱特流量仪表有限公司 |  |  |  |  | 流量范围 | ( 3.2～32 )m^3/h |  |  |  | 外观密封 | 合格
测量依据 | JJG 1029-2007《涡街流量计》 |  |  |  |  | 脉冲当量 | 340.673 1/L |  |  |  | 测量结果 | qt≤q＜qmax | qmin≤q＜qt
环境温度 | (20-21)℃ |  | 环境湿度 | (68-70)%RH | [6 empty] | 示值误差 | -1.95% | -1.75%
测量介质 | 空气 |  | 其它 | / | [6 empty] | 重 复 性 | 0.06% | 0.23%
介质温度 | 20.84℃ |  | 介质压力 | 94.380kPa |  | 脉冲已知 | 涡街流量计
测量用标准器名称：标准表法气体流量标准装置 扩展不确定度：0.3% 流量范围 m^3/h 证书编号： | [10 empty] | 测量结论 | 示值误差 不合格
检测 | 序号 | 检测 | 标准表 | 标准表在 | 标准表在 | 被检表 | 被检表 | 频率 | 被测 | 被测体积 | 示值误差 | 示值误差 | 重复性
流量点 |  | 时间 | 示值 | 被检处流量 | 被检处体积 | 压力 | 温度 |  | 脉冲
m^3/h |  | s | L | m^3/h | L | kPa | ℃ | Hz | N | L | % | % | %
32 | 1 | 44.1633 | 389.323 | 31.6937 | 388.805 | 94.380 | 20.84 | 3007.1 | 132805 | 389.831 | 0.26 | -1.73 | 0.03
| 2 | 44.0693 | 387.156 | 31.5947 | 386.766 | 94.420 | 20.97 | 2997.5 | 132096 | 387.750 | 0.25
| 3 | 45.3182 | 396.845 | 31.4974 | 396.502 | 94.437 | 21.03 | 2990.0 | 135502 | 397.748 | 0.31
31.43 | 1 | 44.0230 | 385.482 | 31.4943 | 385.132 | 94.456 | 21.04 | 2980.1 | 131191 | 385.094 | -0.01 | -1.95 | 0.05
| 2 | 44.8496 | 391.682 | 31.4094 | 391.305 | 94.485 | 21.03 | 2974.1 | 133385 | 391.534 | 0.06
| 3 | 43.8205 | 382.288 | 31.3725 | 381.877 | 94.498 | 21.00 | 2971.6 | 130216 | 382.232 | 0.09
12.57 | 1 | 44.5542 | 155.320 | 12.5531 | 155.359 | 99.291 | 20.95 | 1193.1 | 53159 | 156.041 | 0.44 | -1.64 | 0.06
| 2 | 44.3993 | 154.879 | 12.5606 | 154.912 | 99.289 | 20.91 | 1192.7 | 52957 | 155.448 | 0.35
| 3 | 44.5693 | 156.099 | 12.6100 | 156.116 | 99.285 | 20.87 | 1197.2 | 53359 | 156.628 | 0.33
12.66 | 1 | 44.9286 | 157.853 | 12.6489 | 157.861 | 99.277 | 20.84 | 1200.5 | 53936 | 158.322 | 0.29 | -1.65 | 0.06
| 2 | 44.5220 | 156.806 | 12.6789 | 156.802 | 99.262 | 20.81 | 1204.8 | 53642 | 157.459 | 0.42
| 3 | 44.4912 | 156.255 | 12.6424 | 156.243 | 99.276 | 20.78 | 1200.7 | 53421 | 156.810 | 0.36
6.4 | 1 | 44.1621 | 80.6446 | 6.57469 | 80.6534 | 100.027 | 20.76 | 624.0 | 27558 | 80.8928 | 0.30 | -1.75 | 0.06
| 2 | 44.1943 | 81.3077 | 6.62362 | 81.3129 | 100.034 | 20.75 | 628.6 | 27779 | 81.5415 | 0.28
| 3 | 44.9284 | 82.3208 | 6.59661 | 82.3264 | 100.036 | 20.73 | 625.4 | 28099 | 82.4809 | 0.19
6.617 | 1 | 44.5206 | 82.2474 | 6.65098 | 82.2516 | 100.021 | 20.72 | 632.3 | 28150 | 82.6306 | 0.46 | -1.63 | 0.23
| 2 | 44.3506 | 81.7143 | 6.63310 | 81.7172 | 100.012 | 20.71 | 631.2 | 27995 | 82.1756 | 0.56
| 3 | 44.6762 | 81.4869 | 6.56642 | 81.4896 | 100.018 | 20.70 | 622.2 | 27796 | 81.5914 | 0.12
3.2 | 1 | 44.8672 | 40.9674 | 3.28711 | 40.9676 | 100.242 | 20.68 | 307.0 | 13774 | 40.4317 | -1.31 | -3.38 | 0.11
| 2 | 43.8990 | 40.6427 | 3.33293 | 40.6423 | 100.240 | 20.68 | 310.6 | 13634 | 40.0208 | -1.53
| 3 | 43.7875 | 40.6952 | 3.34577 | 40.6952 | 100.239 | 20.68 | 312.2 | 13672 | 40.1323 | -1.38
3.373 | 1 | 44.7092 | 41.7484 | 3.36170 | 41.7498 | 100.228 | 20.67 | 314.7 | 14068 | 41.2947 | -1.09 | -3.24 | 0.17
| 2 | 44.1350 | 41.6073 | 3.39395 | 41.6089 | 100.226 | 20.67 | 316.6 | 13972 | 41.0129 | -1.43
| 3 | 44.5701 | 41.6313 | 3.36284 | 41.6339 | 100.228 | 20.66 | 314.1 | 14001 | 41.0981 | -1.29

## 贮存环境电磁兼容后复测
涡 街 流 量 计 测 量 记 录 (脉冲已知系数)
委托单位 | / |  |  |  |  | 型号规格 | LUGB 015YDMEJCX2BB-401N15NN4 |  |  |  | 证书编号 | 2026E70-40-
样品名称 | 涡街流量计 |  |  |  |  | 出厂编号 | 2026010023 |  |  |  | 准确度 | 1.0级
制造单位 | 上海自仪海莱特流量仪表有限公司 |  |  |  |  | 流量范围 | ( 3.2～32.0 )m^3/h |  |  |  | 外观密封 | 合格
测量依据 | JJG 1029-2007《涡街流量计》 |  |  |  |  | 脉冲当量 | 340.673 1/L |  |  |  | 测量结果 | qt≤q＜qmax | qmin≤q＜qt
环境温度 | (20-21)℃ |  | 环境湿度 | (68-70)%RH | [6 empty] | 示值误差
测量介质 | 空气 |  | 其它 | / | [6 empty] | 重 复 性
介质温度 | 21.02℃ |  | 介质压力 | 101.383kPa |  | 脉冲已知 | 涡街流量计
测量用标准器名称：标准表法气体流量标准装置 扩展不确定度：0.3% 流量范围 m^3/h 证书编号： | [10 empty] | 测量结论
检测 | 序号 | 检测 | 标准表 | 标准表在 | 标准表在 | 被检表 | 被检表 | 频率 | 被测 | 被测体积 | 示值误差 | 示值误差 | 重复性
流量点 |  | 时间 | 示值 | 被检处流量 | 被检处体积 | 压力 | 温度 |  | 脉冲
m^3/h |  | s | L | m^3/h | L | kPa | ℃ | Hz | N | L | % | % | %
3.315 | 1 | 60.3004 | 55.2790 | 3.30114 | 55.2945 | 101.383 | 21.02 | 308.7 | 18613 | 54.6360 | -1.19 | -1.20 | 0.10
| 2 | 59.2965 | 54.6772 | 3.32130 | 54.7060 | 101.382 | 21.04 | 310.2 | 18394 | 53.9931 | -1.30
| 3 | 58.9683 | 54.3792 | 3.32193 | 54.4135 | 101.382 | 21.04 | 310.9 | 18332 | 53.8111 | -1.11

## 打印页
文件号JDJ/E31T002.2/0-2017
（速度式、容积式、质量式）流量计测量记录单
器 具 名 称 | 涡街流量计 |  |  |  | 证 书 编 号 |  | 2026E70-40-000029
型 号/规 格 | LUGB 015YDMEJCX2BB-401N15NN4 |  |  |  | 制 造 厂 |  | 上海自仪海莱特流量仪表有限公司
编 号 | 2026010023 |  |  |  | 环 境 温 度 |  | (20-21)℃ | 环 境 湿 度 | (68-70)%RH
大 气 压 力 | (100-101)kPa |  |  | 流量范围 | ( 3.2～32 )m³/h
测 量 地 点 | 张衡路1500号流量大力值楼101室 |  |  |  |  | 技术依据： | JJG 1029-2007附录A
准确度等级： | 1 |  | 级
标准器编号： | 12B170077、YB12813840
外观与标识： | 符合要求
耐压强度： | 符合要求 |  | （最大工作压力 |  | 2.5 | MPa）
仪表系数： | 340.673 1/L
测量数据： | qmax | 32 | m³/h | qmin | 3.2 | m³/h | qt | 6.4 | m³/h
检 测 流量点 | 序 号 | 流 量 计 读 数 |  | 标 准 器 读 数 | 示值误差 | 平 均 示值误差 | 重复性 | 备注
|  | （L） |  | （L） | （%） | （%） | （%）
qmax | 1 | 389.831 |  | 388.805 | 0.26389 | 0.16236 | 0.13199 | /
| 2 | 387.750 |  | 386.766 | 0.25442
| 3 | 397.748 |  | 396.502 | 0.31425
| 4 | 385.094 |  | 385.132 | -0.0098667
| 5 | 391.534 |  | 391.305 | 0.058522
| 6 | 382.232 |  | 381.877 | 0.092962
0.4qmax | 1 | 156.041 |  | 155.359 | 0.43898 | 0.36448 | 0.055587
| 2 | 155.448 |  | 154.912 | 0.346
| 3 | 156.628 |  | 156.116 | 0.32796
| 4 | 158.322 |  | 157.861 | 0.29203
| 5 | 157.459 |  | 156.802 | 0.419
| 6 | 156.810 |  | 156.243 | 0.3629
qt | 1 | 80.8928 |  | 80.6534 | 0.29683 | 0.31872 | 0.16461
| 2 | 81.5415 |  | 81.3129 | 0.28114
| 3 | 82.4809 |  | 82.3264 | 0.18767
| 4 | 82.6306 |  | 82.2516 | 0.46078
| 5 | 82.1756 |  | 81.7172 | 0.56096
| 6 | 81.5914 |  | 81.4896 | 0.12492
qmin | 1 | 40.4317 |  | 40.9676 | -1.3081 | -1.3383 | 0.14999
| 2 | 40.0208 |  | 40.6423 | -1.5292
| 3 | 40.1323 |  | 40.6952 | -1.3832
| 4 | 41.2947 |  | 41.7498 | -1.0901
| 5 | 41.0129 |  | 41.6089 | -1.4324
| 6 | 41.0981 |  | 41.6339 | -1.2869
检测人员： |  |  |  | 核验人员： |  | 检测日期： | 2026.09.01 09:00~2026.09.01 16:00
第 页/共 页
文件号JDJ/E31T002.2/0-2017
（速度式、容积式、质量式）流量计测量记录单
器 具 名 称 | 涡街流量计 |  |  |  | 证 书 编 号 |  | 2026E70-40-000029
型 号/规 格 | LUGB 015YDMEJCX2BB-401N15NN4 |  |  |  | 制 造 厂 |  | 上海自仪海莱特流量仪表有限公司
编 号 | 2026010023 |  |  |  | 环 境 温 度 |  | (20-21)℃ | 环 境 湿 度 | (68-70)%RH
大 气 压 力 | (101-102)kPa |  |  | 流量范围 | ( 3.2～32 )m³/h
测 量 地 点 | 张衡路1500号流量大力值楼101室 |  |  |  |  | 技术依据： | JJG 1029-2007附录A
标准器编号： | 12B170077
测量数据： | qmax | 32 | m³/h | qmin | 3.2 | m³/h | qt | 6.4 | m³/h
检 测 流量点 | 序 号 | 流 量 计 读 数 |  | 标 准 器 读 数 | 示值误差 | 平 均 示值误差 |  | 备 注
|  | （L） |  | （L） | （%） | （%）
qmin | 1 | 54.6360 |  | 55.2945 | -1.1909 | -1.2004 |  | 贮存环境、 电磁兼容后复测
| 2 | 53.9931 |  | 54.7060 | -1.3031
| 3 | 53.8111 |  | 54.4135 | -1.1071
检测人员： |  |  |  | 核验人员： |  | 检测日期： | 2026.11.03 09:00~2026.11.03 16:00
第 页/共 页