## 降流量
测试点 | 次数 | 流量(m3/h) | 测试时间(s) | 湿度(%) | 标准器压力(kPa) | 标准器温度(℃) | 标准体积(L) | 被检表压力(kPa) | 被检表温度(℃) | 被检表体积(L) | 示值误差(%) | 平均误差(%) | 极差(%) | 压损(Pa)
qmax | 1 | 5.9507 | 59.9004 | 68.51 | 100.307 | 22.34 | 99.0141 | 101.005 | 21.34 | 100 | 1 | 1 | 0 | 151
0.7qmax | 1 | 4.1747 | 60.4298 | 68.57 | 100.755 | 22.36 | 70.0772 | 101.103 | 21.33 | 70 | -0.11 | -0.11 | 0 | 80
0.4qmax | 1 | 2.4263 | 59.3127 | 68.7 | 101.058 | 22.36 | 39.9755 | 101.171 | 21.32 | 40 | 0.06 | 0.06 | 0 | 33
0.2qmax | 1 | 1.1817 | 60.8064 | 71.41 | 101.052 | 22.35 | 19.9605 | 101.064 | 20.95 | 20 | 0.2 | 0.2 | 0 | 11
0.1qmax | 1 | 0.25691 | 280.0672 | 68.93 | 101.196 | 22.33 | 19.9864 | 101.197 | 21.27 | 20 | 0.07 | 0.07 | 0 | 2
qmax | 1 | 5.9495 | 59.9972 | 69.05 | 100.282 | 22.3 | 99.1543 | 100.98 | 21.24 | 100 | 0.85 | 0.85 | 0 | 151
0.7qmax | 1 | 4.1741 | 60.4428 | 69.05 | 100.733 | 22.33 | 70.0815 | 101.082 | 21.24 | 70 | -0.12 | -0.12 | 0 | 82
0.4qmax | 1 | 2.4259 | 59.2152 | 69 | 101.039 | 22.34 | 39.9031 | 101.15 | 21.23 | 40 | 0.24 | 0.24 | 0 | 33
0.2qmax | 1 | 1.183 | 60.9358 | 68.82 | 101.166 | 22.34 | 20.0247 | 101.177 | 21.22 | 20 | -0.12 | -0.12 | 0 | 12
0.1qmax | 1 | 0.25687 | 280.295 | 68.95 | 101.18 | 22.32 | 19.9994 | 101.181 | 21.19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2
qmax | 1 | 5.9492 | 59.9342 | 68.9 | 100.27 | 22.29 | 99.0442 | 100.967 | 21.17 | 100 | 0.97 | 0.97 | 0 | 152
0.7qmax | 1 | 4.1735 | 60.3801 | 68.89 | 100.715 | 22.33 | 69.9998 | 101.062 | 21.17 | 70 | 0 | 0 | 0 | 80
0.4qmax | 1 | 2.4255 | 59.2903 | 68.89 | 101.012 | 22.33 | 39.9473 | 101.125 | 21.16 | 40 | 0.13 | 0.13 | 0 | 33
0.2qmax | 1 | 1.1829 | 60.9308 | 68.91 | 101.148 | 22.33 | 20.0211 | 101.159 | 21.15 | 20 | -0.11 | -0.11 | 0 | 11
0.1qmax | 1 | 0.25682 | 280.2962 | 69.03 | 101.163 | 22.32 | 19.9958 | 101.165 | 21.13 | 20 | 0.02 | 0.02 | 0 | 2
10qmin | 1 | 0.16321 | 439.2959 | 69.22 | 101.169 | 22.31 | 19.9159 | 101.158 | 21.1 | 20 | 0.42 | 0.42 | 0 | 2
5qmin | 1 | 0.082052 | 440.8778 | 69.5 | 101.161 | 22.31 | 10.0486 | 101.141 | 21.07 | 10 | -0.48 | -0.48 | 0 | 2
qmin | 1 | 0.015726 | 2292.811 | 71.1 | 101.133 | 22.35 | 10.0157 | 101.105 | 20.99 | 10 | -0.16 | -0.16 | 0 | 2

## 升流量
测试点 | 次数 | 流量(m3/h) | 测试时间(s) | 湿度(%) | 标准器压力(kPa) | 标准器温度(℃) | 标准体积(L) | 被检表压力(kPa) | 被检表温度(℃) | 被检表体积(L) | 示值误差(%) | 平均误差(%) | 极差(%) | 压损(Pa)
qmin | 1 | 0.015715 | 2298.709 | 71.82 | 101.065 | 22.34 | 10.0348 | 101.038 | 20.91 | 10 | -0.35 | -0.35 | 0 | 2
5qmin | 1 | 0.081892 | 442.3287 | 72.83 | 100.967 | 22.34 | 10.0619 | 100.947 | 20.84 | 10 | -0.62 | -0.62 | 0 | 2
10qmin | 1 | 0.16295 | 440.0872 | 72.68 | 101.008 | 22.31 | 19.9205 | 100.997 | 20.88 | 20 | 0.4 | 0.4 | 0 | 2
0.1qmax | 1 | 0.25638 | 280.5242 | 72.51 | 100.991 | 22.31 | 19.9783 | 100.993 | 20.87 | 20 | 0.11 | 0.11 | 0 | 2
0.2qmax | 1 | 1.1809 | 60.9194 | 72.38 | 100.971 | 22.32 | 19.9833 | 100.983 | 20.87 | 20 | 0.08 | 0.08 | 0 | 11
0.4qmax | 1 | 2.4216 | 59.3836 | 72.39 | 100.842 | 22.31 | 39.9453 | 100.952 | 20.87 | 40 | 0.14 | 0.14 | 0 | 32
0.7qmax | 1 | 4.1669 | 60.5371 | 72.33 | 100.537 | 22.31 | 70.0704 | 100.884 | 20.87 | 70 | -0.1 | -0.1 | 0 | 82
qmax | 1 | 5.94 | 59.9835 | 72.55 | 100.087 | 22.3 | 98.9725 | 100.783 | 20.87 | 100 | 1.04 | 1.04 | 0 | 152
0.1qmax | 1 | 0.25635 | 280.6498 | 73.16 | 100.979 | 22.32 | 19.9847 | 100.98 | 20.86 | 20 | 0.08 | 0.08 | 0 | 2
0.2qmax | 1 | 1.1808 | 60.9158 | 73.57 | 100.953 | 22.32 | 19.98 | 100.964 | 20.86 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0 | 11
0.4qmax | 1 | 2.4213 | 59.3942 | 73.73 | 100.818 | 22.32 | 39.9482 | 100.93 | 20.86 | 40 | 0.13 | 0.13 | 0 | 33
0.7qmax | 1 | 4.1665 | 60.5556 | 73.88 | 100.516 | 22.31 | 70.0849 | 100.863 | 20.87 | 70 | -0.12 | -0.12 | 0 | 80
qmax | 1 | 5.9392 | 60.0484 | 74.04 | 100.063 | 22.31 | 99.0664 | 100.759 | 20.87 | 100 | 0.94 | 0.94 | 0 | 150
0.1qmax | 1 | 0.25631 | 280.5028 | 74.23 | 100.959 | 22.33 | 19.9707 | 100.96 | 20.86 | 20 | 0.15 | 0.15 | 0 | 2
0.2qmax | 1 | 1.1806 | 60.9456 | 73.84 | 100.939 | 22.33 | 19.9875 | 100.95 | 20.85 | 20 | 0.06 | 0.06 | 0 | 12
0.4qmax | 1 | 2.4211 | 59.3928 | 73.79 | 100.806 | 22.33 | 39.9431 | 100.919 | 20.85 | 40 | 0.14 | 0.14 | 0 | 33
0.7qmax | 1 | 4.1662 | 60.548 | 73.52 | 100.505 | 22.32 | 70.0702 | 100.852 | 20.85 | 70 | -0.1 | -0.1 | 0 | 80
qmax | 1 | 5.9389 | 59.9814 | 73.59 | 100.053 | 22.32 | 98.9505 | 100.749 | 20.86 | 100 | 1.06 | 1.06 | 0 | 149

## 重复性
测试点 | 次数 | 流量(m3/h) | 测试时间(s) | 湿度(%) | 标准器压力(kPa) | 标准器温度(℃) | 标准体积(L) | 被检表压力(kPa) | 被检表温度(℃) | 被检表体积(L) | 示值误差(%) | 平均误差(%) | 极差(%) | 压损(Pa)
qmax | 1 | 5.9008 | 60.3756 | 69.19 | 99.617 | 23.08 | 98.9617 | 100.842 | 21.37 | 100 | 1.05 | 0.95 | 0.19 | 156
| 2 | 5.9009 | 60.4466 | 69 | 99.616 | 23.09 | 99.0808 | 100.84 | 21.38 | 100 | 0.93 |  |  | 155
| 3 | 5.9013 | 60.4822 | 68.95 | 99.617 | 23.09 | 99.1459 | 100.842 | 21.38 | 100 | 0.86 |  |  | 155
0.1qmax | 1 | 0.25586 | 281.433 | 68.33 | 100.982 | 23.57 | 20.0023 | 101.01 | 22.41 | 20 | -0.01 | -0.01 | 0.04 | 2
| 2 | 0.25588 | 281.362 | 67.95 | 100.987 | 23.53 | 19.9989 | 101.016 | 22.34 | 20 | 0.01 |  |  | 2
| 3 | 0.25588 | 281.4508 | 67.79 | 100.984 | 23.5 | 20.0051 | 101.013 | 22.27 | 20 | -0.03 |  |  | 2
qmin | 1 | 0.01568 | 2299.318 | 68.08 | 101.017 | 23.42 | 10.0149 | 101.014 | 21.99 | 10 | -0.15 | -0.17 | 0.15 | 0
| 2 | 0.015679 | 2302.195 | 68.41 | 100.998 | 23.3 | 10.0264 | 100.995 | 21.64 | 10 | -0.26 |  |  | 0
| 3 | 0.015677 | 2298.784 | 69 | 100.974 | 23.18 | 10.0109 | 100.971 | 21.4 | 10 | -0.11 |  |  | 0

## 用户模式
编号 | 起始值 | 终点值 | 表体积 | 标准流量 | 初始时间 | 结束时间 | 时间差 | 时间(时） | 误差(%) | 分 | 秒
138 | 6.7072 | 7.7367 | 1.0295 | 5.9011 | 11:18 | 11:28 | 0:10 | 0.17278 | 0.97305 | 10 | 22

## 温度适应性
高温
编号： | 2582928138
流量点 | 燃气表读数 | 标准器读数 | 压力 | 温度 | Vref | 误差
qmax | 300 | 316.089 | 101.745 | 39.95 | 297.1753 | 0.9505%
| 300 | 316.222 | 101.74 | 39.95 | 297.2857 | 0.913%
0.7qmax | 200 | 210.993 | 101.976 | 39.96 | 198.8119 | 0.5976%
| 200 | 211.082 | 101.976 | 39.94 | 198.9085 | 0.5488%
0.2qmax | 75 | 79.097 | 102.218 | 39.88 | 74.7265 | 0.366%
| 75 | 79.164 | 102.21 | 40 | 74.7553 | 0.3273%
低温
编号： | 2582928138
流量点 | 燃气表读数 | 标准器读数 | 压力 | 温度 | Vref | 误差
qmax | 300 | 268.36 | 101.707 | -8.84 | 298.764 | 0.4137%
| 300 | 268.216 | 101.707 | -8.87 | 298.6376 | 0.4562%
0.7qmax | 200 | 179.582 | 101.833 | -8.9 | 200.221 | -0.1104%
| 200 | 179.614 | 101.828 | -8.92 | 200.262 | -0.1308%
0.2qmax | 75 | 67.086 | 101.969 | -8.94 | 74.9073 | 0.1238%
| 75 | 67.132 | 101.965 | -8.95 | 74.9586 | 0.0553%

## 环适复测
测试点 | 次数 | 流量(m3/h) | 测试时间(s) | 湿度(%) | 标准器压力(kPa) | 标准器温度(℃) | 标准体积(L) | 被检表压力(kPa) | 被检表温度(℃) | 被检表体积(L) | 示值误差(%) | 平均误差(%) | 极差(%) | 压损(Pa)
qmax | 1 | 6.0097 | 59.2775 | 68.64 | 101.041 | 20.77 | 98.9553 | 101.779 | 20.32 | 100 | 1.06 | 1.06 | 0 | 154
0.2qmax | 1 | 1.1925 | 60.2587 | 69.14 | 101.736 | 20.8 | 19.96 | 101.774 | 20.32 | 20 | 0.2 | 0.2 | 0 | 12
qmin | 1 | 0.015859 | 2274.726 | 63.57 | 101.739 | 20.83 | 10.0206 | 101.738 | 20.32 | 10 | -0.21 | -0.21 | 0 | 2
qmax | 1 | 6.0042 | 59.292 | 67.23 | 100.968 | 20.87 | 98.889 | 101.707 | 20.31 | 100 | 1.12 | 1.12 | 0 | 156
0.2qmax | 1 | 1.1914 | 60.3351 | 67.96 | 101.668 | 20.92 | 19.9675 | 101.705 | 20.31 | 20 | 0.16 | 0.16 | 0 | 12
qmin | 1 | 0.015843 | 2281.011 | 63.56 | 101.671 | 20.98 | 10.0385 | 101.669 | 20.32 | 10 | -0.38 | -0.38 | 0 | 2

## 流体扰动
测试点 | 次数 | 流量(m3/h) | 测试时间(s) | 湿度(%) | 标准器压力(kPa) | 标准器温度(℃) | 标准体积(L) | 被检表压力(kPa) | 被检表温度(℃) | 被检表体积(L) | 示值误差(%) | 平均误差(%) | 极差(%) | 压损(Pa)
qmax | 1 | 6.0296 | 58.9729 | 63.76 | 101.467 | 21.4 | 98.7736 | 102.029 | 20.5 | 100 | 1.24 | 1.24 | 0 | 174 | 前
0.4qmax | 1 | 2.4508 | 58.5643 | 64.63 | 101.923 | 21.42 | 39.8696 | 102.028 | 20.5 | 40 | 0.33 | 0.33 | 0 | 34
0.25qmax | 1 | 1.5081 | 95.529 | 65.29 | 101.991 | 21.42 | 40.0189 | 102.033 | 20.5 | 40 | -0.05 | -0.05 | 0 | 12
qmax | 1 | 6.0302 | 59.0795 | 65.6 | 101.468 | 21.4 | 98.9612 | 102.029 | 20.5 | 100 | 1.05 | 1.05 | 0 | 176
0.4qmax | 1 | 2.451 | 58.5288 | 65.44 | 101.927 | 21.43 | 39.8481 | 102.032 | 20.5 | 40 | 0.38 | 0.38 | 0 | 34
0.25qmax | 1 | 1.5081 | 95.5823 | 63.97 | 101.993 | 21.42 | 40.0399 | 102.035 | 20.5 | 40 | -0.1 | -0.1 | 0 | 12
qmax | 1 | 4.2296 | 85.2222 | 68.4 | 101.756 | 20.07 | 99.1266 | 102.022 | 19.98 | 100 | -0.13 | 0.88 | 0 | 214 | 后
0.4qmax | 1 | 2.4546 | 58.6308 | 68.92 | 101.925 | 20.09 | 39.9765 | 102.022 | 19.99 | 40 | 0.06 | 0.06 | 0 | 78
0.25qmax | 1 | 1.5103 | 95.4689 | 69.08 | 101.983 | 20.1 | 40.052 | 102.022 | 20 | 40 | -0.13 | -0.13 | 0 | 32
qmax | 1 | 4.2297 | 85.3222 | 68.36 | 101.756 | 20.1 | 99.2471 | 102.022 | 20.01 | 100 | -0.25 | 0.76 | 0 | 214
0.4qmax | 1 | 2.4547 | 58.5308 | 67.22 | 101.926 | 20.12 | 39.9091 | 102.022 | 20.02 | 40 | 0.23 | 0.23 | 0 | 78
0.25qmax | 1 | 1.5102 | 95.5188 | 65.24 | 101.982 | 20.13 | 40.0697 | 102.023 | 20.02 | 40 | -0.17 | -0.17 | 0 | 32

## 耐久性复测
测试点 | 次数 | 流量(m3/h) | 测试时间(s) | 湿度(%) | 标准器压力(kPa) | 标准器温度(℃) | 标准体积(L) | 被检表压力(kPa) | 被检表温度(℃) | 被检表体积(L) | 示值误差(%) | 平均误差(%) | 极差(%) | 压损(Pa)
qmax | 1 | 5.9788 | 59.5769 | 76.92 | 100.294 | 19.27 | 98.9447 | 101.129 | 19.94 | 100 | 1.07 | 1.07 | 0 | 170
0.7qmax | 1 | 4.2028 | 59.9676 | 76.21 | 100.946 | 19.31 | 70.0084 | 101.364 | 19.95 | 70 | -0.01 | -0.01 | 0 | 92
0.4qmax | 1 | 2.4457 | 58.6709 | 75.41 | 101.389 | 19.33 | 39.8582 | 101.524 | 19.96 | 40 | 0.36 | 0.36 | 0 | 37
0.2qmax | 1 | 1.1932 | 60.3229 | 74.33 | 101.568 | 19.34 | 19.9939 | 101.582 | 19.96 | 20 | 0.03 | 0.03 | 0 | 12
0.1qmax | 1 | 0.25932 | 276.7106 | 71.6 | 101.603 | 19.35 | 19.9324 | 101.597 | 19.95 | 20 | 0.34 | 0.34 | 0 | 3
qmax | 1 | 5.9769 | 59.6834 | 69.82 | 100.281 | 19.35 | 99.0901 | 101.116 | 19.99 | 100 | 0.92 | 0.92 | 0 | 172
0.7qmax | 1 | 4.2019 | 60.0209 | 69.13 | 100.943 | 19.4 | 70.0554 | 101.36 | 20.01 | 70 | -0.08 | -0.08 | 0 | 92
0.4qmax | 1 | 2.4452 | 58.7064 | 68.54 | 101.388 | 19.43 | 39.8753 | 101.524 | 20.02 | 40 | 0.31 | 0.31 | 0 | 37
0.2qmax | 1 | 1.1931 | 60.2695 | 67.83 | 101.578 | 19.44 | 19.9739 | 101.591 | 20.02 | 20 | 0.13 | 0.13 | 0 | 12
0.1qmax | 1 | 0.25928 | 276.9949 | 65.94 | 101.629 | 19.46 | 19.9499 | 101.623 | 20 | 20 | 0.25 | 0.25 | 0 | 4
qmax | 1 | 5.9762 | 59.6656 | 64.63 | 100.298 | 19.46 | 99.0479 | 101.131 | 20.03 | 100 | 0.96 | 0.96 | 0 | 170
0.7qmax | 1 | 4.2016 | 59.9854 | 64.28 | 100.962 | 19.52 | 70.0091 | 101.38 | 20.05 | 70 | -0.01 | -0.01 | 0 | 92
0.4qmax | 1 | 2.4451 | 58.7953 | 63.92 | 101.408 | 19.54 | 39.9326 | 101.543 | 20.05 | 40 | 0.17 | 0.17 | 0 | 38
0.2qmax | 1 | 1.193 | 60.394 | 63.47 | 101.596 | 19.55 | 20.0133 | 101.61 | 20.05 | 20 | -0.07 | -0.07 | 0 | 12
0.1qmax | 1 | 0.25923 | 277.2081 | 62.19 | 101.646 | 19.58 | 19.9617 | 101.64 | 20.04 | 20 | 0.19 | 0.19 | 0 | 4
10qmin | 1 | 0.16474 | 434.4632 | 60.8 | 101.667 | 19.64 | 19.8819 | 101.649 | 20.04 | 20 | 0.59 | 0.59 | 0 | 2
5qmin | 1 | 0.082815 | 436.4171 | 59.53 | 101.667 | 19.72 | 10.0394 | 101.639 | 20.06 | 10 | -0.39 | -0.39 | 0 | 2
qmin | 1 | 0.015867 | 2276.992 | 70.48 | 101.611 | 19.97 | 10.0361 | 101.576 | 20.09 | 10 | -0.36 | -0.36 | 0 | 2
10qmin | 1 | 0.1645 | 435.0848 | 68.88 | 101.584 | 20.15 | 19.8812 | 101.565 | 20.16 | 20 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2
5qmin | 1 | 0.08269 | 436.6656 | 65.54 | 101.583 | 20.21 | 10.03 | 101.555 | 20.17 | 10 | -0.3 | -0.3 | 0 | 2
qmin | 1 | 0.015844 | 2276.512 | 60.97 | 101.577 | 20.4 | 10.0194 | 101.542 | 20.19 | 10 | -0.19 | -0.19 | 0 | 2

## 振动跌落后
测试点 | 次数 | 流量(m3/h) | 测试时间(s) | 湿度(%) | 标准器压力(kPa) | 标准器温度(℃) | 标准体积(L) | 被检表压力(kPa) | 被检表温度(℃) | 被检表体积(L) | 示值误差(%) | 平均误差(%) | 极差(%) | 压损(Pa)
qmax | 1 | 5.96 | 59.719 | 69.7 | 100.174 | 20.6 | 98.8679 | 101.006 | 20.31 | 100 | 1.15 | 1.15 | 0 | 170
0.7qmax | 1 | 4.1894 | 60.092 | 68.89 | 100.822 | 20.64 | 69.9296 | 101.239 | 20.32 | 70 | 0.1 | 0.1 | 0 | 90
0.4qmax | 1 | 2.4381 | 58.8131 | 68.05 | 101.269 | 20.65 | 39.8309 | 101.402 | 20.32 | 40 | 0.42 | 0.42 | 0 | 36
0.2qmax | 1 | 1.1896 | 60.4117 | 67.27 | 101.455 | 20.65 | 19.9625 | 101.468 | 20.31 | 20 | 0.19 | 0.19 | 0 | 12
0.1qmax | 1 | 0.25836 | 278.0073 | 64.65 | 101.492 | 20.64 | 19.9519 | 101.486 | 20.29 | 20 | 0.24 | 0.24 | 0 | 2
qmin | 1 | 0.015827 | 2283.458 | 65.55 | 101.512 | 20.74 | 10.0387 | 101.476 | 20.27 | 10 | -0.39 | -0.39 | 0 | 1
qmax | 1 | 5.9562 | 59.7722 | 76.31 | 100.117 | 20.78 | 98.8924 | 100.948 | 20.32 | 100 | 1.12 | 1.12 | 0 | 170
0.7qmax | 1 | 4.1869 | 60.2162 | 75.79 | 100.778 | 20.83 | 70.0336 | 101.194 | 20.34 | 70 | -0.05 | -0.05 | 0 | 90
0.4qmax | 1 | 2.4367 | 58.9374 | 75.18 | 101.226 | 20.85 | 39.8924 | 101.36 | 20.34 | 40 | 0.27 | 0.27 | 0 | 36
0.2qmax | 1 | 1.1889 | 60.4649 | 74.41 | 101.413 | 20.85 | 19.9693 | 101.426 | 20.34 | 20 | 0.15 | 0.15 | 0 | 12
0.1qmax | 1 | 0.25822 | 278.2205 | 71.04 | 101.45 | 20.84 | 19.9561 | 101.444 | 20.32 | 20 | 0.22 | 0.22 | 0 | 2
qmin | 1 | 0.015811 | 2275.482 | 62.8 | 101.457 | 20.93 | 9.9938 | 101.421 | 20.3 | 10 | 0.06 | 0.06 | 0 | 2

## 打印页
文件编号：JDJ/E70T029.1/0-2017
上海市计量测试技术研究院
燃气表测量记录单
[7 empty] | 证书编号： |  | 2026E70-40-000007
送检单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 样品名称： |  | 超声波燃气表
制造单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 型号： |  | UWG4A LP Z2-NB
出厂编号： | 2582928138 |  |  |  | 测量介质： |  | 空气 | 温度： | (20~21)℃ | 湿度： | (62~64)%RH
大气压力： | (100~101)kPa |  |  |  | 流量范围： |  | (0.016~6)m³/h |  | 压力损失： | 114Pa
测量地点： | 张衡路1500号大力值楼101室 | [5 empty] | 技术依据： | JJF 2012-2022
标准器编号： | 2816、2006-10-002、712455、712456、712457
外观： | 符合要求 |  |  |  | 密封性： |  | 符合要求 |  | 加权平均误差(±0.6%)： |  | 0.217%
其它： | qmax: |  | 6 | m³/h | qmin: |  | 0.016 | m³/h | qt: | 0.25 | m³/h
检测 流量点 | 序号 |  | 燃气表 读数 |  | 标准器 读数 |  | 示值 误差 | 平均示 值误差 | 复现性误差≤0.5% | 误差曲线
[10 empty] | 同号时误差绝对值≤1% | 误差曲线落差
|  |  | （ L ） |  | （ L ） |  | （ % ） | （ % ）
qmax | 1 | 降 流 量 | 100 |  | 99.0141 |  | 0.99576 | 0.97582 | 0.07457% | /(异号) | 1.067%
| 2 |  | 100 |  | 99.1543 |  | 0.85294
| 3 |  | 100 |  | 99.0442 |  | 0.96501
| 4 | 升 流 量 | 100 |  | 98.9725 |  | 1.0382
| 5 |  | 100 |  | 99.0664 |  | 0.94243
| 6 |  | 100 |  | 98.9505 |  | 1.0606
0.7qmax | 1 | 降 流 量 | 70 |  | 70.0772 |  | -0.11011 | -0.091332 | 0.04568% | /(异号)
| 2 |  | 70 |  | 70.0815 |  | -0.11634
| 3 |  | 70 |  | 69.9998 |  | 0.00032857
| 4 | 升 流 量 | 70 |  | 70.0704 |  | -0.10053
| 5 |  | 70 |  | 70.0849 |  | -0.12118
| 6 |  | 70 |  | 70.0702 |  | -0.10017
0.4qmax | 1 | 降 流 量 | 40 |  | 39.9755 |  | 0.061263 | 0.14085 | 0.05821% | /(异号)
| 2 |  | 40 |  | 39.9031 |  | 0.24276
| 3 |  | 40 |  | 39.9473 |  | 0.13197
| 4 | 升 流 量 | 40 |  | 39.9453 |  | 0.13691
| 5 |  | 40 |  | 39.9482 |  | 0.12974
| 6 |  | 40 |  | 39.9431 |  | 0.14245
0.2qmax | 1 | 降 流 量 | 20 |  | 19.9605 |  | 0.19799 | 0.035802 | 0.1255% | /(异号)
| 2 |  | 20 |  | 20.0247 |  | -0.12345
| 3 |  | 20 |  | 20.0211 |  | -0.10544
| 4 | 升 流 量 | 20 |  | 19.9833 |  | 0.08347
| 5 |  | 20 |  | 19.98 |  | 0.0999
| 6 |  | 20 |  | 19.9875 |  | 0.062339
qt | 1 | 降 流 量 | 20 |  | 19.9864 |  | 0.068196 | 0.070732 | 0.0536% | /(异号)
| 2 |  | 20 |  | 19.9994 |  | 0.0027501
| 3 |  | 20 |  | 19.9958 |  | 0.021104
| 4 | 升 流 量 | 20 |  | 19.9783 |  | 0.10872
| 5 |  | 20 |  | 19.9847 |  | 0.076759
| 6 |  | 20 |  | 19.9707 |  | 0.14687
10qmin | 1 | 降 | 20 |  | 19.9159 |  | 0.42228 | 0.41068 | / | / | 0.9601%
| 2 | 升 | 20 |  | 19.9205 |  | 0.39909
5qmin | 1 | 降 | 10 |  | 10.0486 |  | -0.48365 | -0.54942 | / | /
| 2 | 升 | 10 |  | 10.0619 |  | -0.61519
qmin | 1 | 降 | 10 |  | 10.0157 |  | -0.15675 | -0.25177 | / | /
| 2 | 升 | 10 |  | 10.0348 |  | -0.34679
试验员： |  |  |  |  | 核验员： |  |  | 测量日期： | 2025.09.23 09:00～2025.09.23 16:00
第 页/共 页
文件编号：JDJ/E70T029.1/0-2017
上海市计量测试技术研究院
燃气表测量记录单
[7 empty] | 证书编号： |  | 2026E70-40-000007
送检单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 样品名称： |  | 超声波燃气表
制造单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 型号： |  | UWG4A LP Z2-NB
出厂编号： | 2582928138 |  |  |  | 测量介质： |  | 空气 | 温度： | (20~21)℃ | 湿度： | (62~64)%RH
大气压力： | (100~101)kPa |  |  |  | 流量范围： |  | (0.016~6)m³/h
测量地点： | 张衡路1500号大力值楼101室 | [5 empty] | 技术依据： | JJF 2012-2022
标准器编号： | 2816
其它： | qmax: |  | 6 | m³/h | qmin: |  | 0.016 | m³/h | qt: | 0.25 | m³/h
检测 流量点 | 序号 |  | 燃气表 读数 |  | 标准器 读数 |  | 示值 误差 | 平均示 值误差 | 重复性 误差 | 备注
|  |  | （ L ） |  | （ L ） |  | （ % ） | （ % ） | （ % ）
qmax | 1 |  | 100 |  | 98.9617 |  | 1.0492 | 0.94614 | 0.18773 | 重复性
| 2 |  | 100 |  | 99.0808 |  | 0.92777
| 3 |  | 100 |  | 99.1459 |  | 0.86146
qt | 1 |  | 20 |  | 20.0023 |  | -0.011499 | -0.010481 | 0.030844
| 2 |  | 20 |  | 19.9989 |  | 0.0054503
| 3 |  | 20 |  | 20.0051 |  | -0.025394
qmin | 1 |  | 10 |  | 10.0149 |  | -0.14878 | -0.17352 | 0.15482
| 2 |  | 10 |  | 10.0264 |  | -0.2633
| 3 |  | 10 |  | 10.0109 |  | -0.10848
检测 流量点 |  | 用户模式误差 |  |  |  | 检测模式误差 |  |  | 偏差 | 备注
|  | （ % ） |  |  |  | （ % ） |  |  | （ % ）
qmax |  | 0.97305 |  |  |  | 0.97582 |  |  | -0.0027678 | 不同工作模式的误差偏差
试验员： |  |  |  |  | 核验员： |  |  | 测量日期： | 2025.09.29 09:00～2025.09.29 16:00
第 页/共 页
文件编号：JDJ/E70T029.1/0-2017
上海市计量测试技术研究院
燃气表测量记录单
[7 empty] | 证书编号： |  | 2026E70-40-000007
送检单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 样品名称： |  | 超声波燃气表
制造单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 型号： |  | UWG4A LP Z2-NB
出厂编号： | 2582928138 |  |  |  | 测量介质： |  | 空气 | 温度： | (20~21)℃ | 湿度： | (60~62)%RH
大气压力： | (100~101)kPa |  |  |  | 流量范围： |  | (0.016~6)m³/h
测量地点： | 张衡路1500号大力值楼101室 | [5 empty] | 技术依据： | JJF 2012-2022
标准器编号： |  | 140301、202104-2
其它： | qmax: |  | 6 | m³/h | qmin: |  | 0.016 | m³/h | qt: | 0.25 | m³/h
检测 流量点 | 序号 |  | 燃气表 读数 |  | 标准器 读数 |  | 示值 误差 | 平均示 值误差 |  | 备注
|  |  | （ L ） |  | （ L ） |  | （ % ） | （ % ）
qmax | 1 |  | 300 |  | 297.2196 |  | 0.93547 | 0.93479 |  | 温度适应性：20℃
| 2 |  | 300 |  | 297.2236 |  | 0.93411
0.7qmax | 1 |  | 200 |  | 200.0877 |  | -0.043831 | -0.046004
| 2 |  | 200 |  | 200.0964 |  | -0.048177
0.2qmax | 1 |  | 75 |  | 74.9221 |  | 0.10397 | 0.10551
| 2 |  | 75 |  | 74.9198 |  | 0.10705
qmax | 1 |  | 300 |  | 297.1753 |  | 0.95052 | 0.93177 |  | 温度适应性：高温（40℃）
| 2 |  | 300 |  | 297.2857 |  | 0.91302
0.7qmax | 1 |  | 200 |  | 198.8119 |  | 0.5976 | 0.57318
| 2 |  | 200 |  | 198.9085 |  | 0.54876
0.2qmax | 1 |  | 75 |  | 74.7265 |  | 0.36598 | 0.34666
| 2 |  | 75 |  | 74.7553 |  | 0.32733
qmax | 1 |  | 300 |  | 298.764 |  | 0.41369 | 0.43495 |  | 温度适应性：低温（-10℃）
| 2 |  | 300 |  | 298.6376 |  | 0.4562
0.7qmax | 1 |  | 200 |  | 200.221 |  | -0.11038 | -0.12061
| 2 |  | 200 |  | 200.262 |  | -0.13083
0.2qmax | 1 |  | 75 |  | 74.9073 |  | 0.12376 | 0.08953
| 2 |  | 75 |  | 74.9586 |  | 0.055296
qmax | 1 |  | 300 |  | 297.3254 |  | 0.89955 | 0.89428 |  | 温度适应性：20℃
| 2 |  | 300 |  | 297.3565 |  | 0.889
0.7qmax | 1 |  | 200 |  | 200.0654 |  | -0.032689 | -0.036611
| 2 |  | 200 |  | 200.0811 |  | -0.040534
0.2qmax | 1 |  | 75 |  | 74.8833 |  | 0.15584 | 0.14822
| 2 |  | 75 |  | 74.8947 |  | 0.1406
试验员： |  |  |  |  | 核验员： |  |  | 测量日期： | 2025.10.31 09:00～2025.11.03 16:00
第 页/共 页
文件编号：JDJ/E70T029.1/0-2017
上海市计量测试技术研究院
燃气表测量记录单
[7 empty] | 证书编号： |  | 2026E70-40-000007
送检单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 样品名称： |  | 超声波燃气表
制造单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 型号： |  | UWG4A LP Z2-NB
出厂编号： | 2582928138 |  |  |  | 测量介质： |  | 空气 | 温度： | (20~21)℃ | 湿度： | (58~60)%RH
大气压力： | (100~101)kPa |  |  |  | 流量范围： |  | (0.016~6)m³/h
测量地点： | 张衡路1500号大力值楼101室 | [5 empty] | 技术依据： | JJF 2012-2022
标准器编号： |  | 2816
其它： | qmax: |  | 6 | m³/h | qmin: |  | 0.016 | m³/h | qt: | 0.25 | m³/h
检测 流量点 | 序号 |  | 燃气表 读数 |  | 标准器 读数 |  | 示值 误差 | 平均示 值误差 |  | 备注
|  |  | （ L ） |  | （ L ） |  | （ % ） | （ % ）
qmax | 1 |  | 100 |  | 98.9553 |  | 1.0557 | 1.0896 |  | 环境适应性复测
| 2 |  | 100 |  | 98.889 |  | 1.1234
0.2qmax | 1 |  | 20 |  | 19.96 |  | 0.20015 | 0.18136
| 2 |  | 20 |  | 19.9675 |  | 0.16256
qmin | 1 |  | 10 |  | 10.0206 |  | -0.20508 | -0.2945
| 2 |  | 10 |  | 10.0385 |  | -0.38392
试验员： |  |  |  |  | 核验员： |  |  | 测量日期： | 2025.11.27 09:00～2025.11.27 16:00
第 页/共 页
文件编号：JDJ/E70T029.1/0-2017
上海市计量测试技术研究院
燃气表测量记录单
[7 empty] | 证书编号： |  | 2026E70-40-000007
送检单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 样品名称： |  | 超声波燃气表
制造单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 型号： |  | UWG4A LP Z2-NB
出厂编号： | 2582928138 |  |  |  | 测量介质： |  | 空气 | 温度： | (20~21)℃ | 湿度： | (50~52)%RH
大气压力： | (100~101)kPa |  |  |  | 流量范围： |  | (0.016~6)m³/h
测量地点： | 张衡路1500号大力值楼101室 | [5 empty] | 技术依据： | JJF 2012-2022
标准器编号： |  | 2816
其它： | qmax: |  | 6 | m³/h | qmin: |  | 0.016 | m³/h | qt: | 0.25 | m³/h
检测 流量点 | 序号 |  | 燃气表 读数 |  | 标准器 读数 |  | 示值 误差 | 平均示 值误差 |  | 偏移 | 备注
|  |  | （ L ） |  | （ L ） |  | （ % ） | （ % ） |  | （ % ）
qmax | 1 |  | 100 |  | 98.7736 |  | 1.2417 | 1.1457 |  | / | 流体扰动： 参比条件
| 2 |  | 100 |  | 98.9612 |  | 1.0497
0.4qmax | 1 |  | 40 |  | 39.8696 |  | 0.32717 | 0.35413 |  | /
| 2 |  | 40 |  | 39.8481 |  | 0.3811
0.25qmax | 1 |  | 40 |  | 40.0189 |  | -0.047203 | -0.073377 |  | /
| 2 |  | 40 |  | 40.0399 |  | -0.099551
qmax | 1 |  | 100 |  | 99.1266 |  | 0.8811 | 0.81985 |  | 0.32585 | 流体扰动： 90°单弯头
| 2 |  | 100 |  | 99.2471 |  | 0.75861
0.4qmax | 1 |  | 40 |  | 39.9765 |  | 0.058734 | 0.14321 |  | 0.21092
| 2 |  | 40 |  | 39.9091 |  | 0.22769
0.25qmax | 1 |  | 40 |  | 40.052 |  | -0.12983 | -0.15188 |  | 0.0785
| 2 |  | 40 |  | 40.0697 |  | -0.17392
试验员： |  |  |  |  | 核验员： |  |  | 测量日期： | 2025.11.28 09:00～2025.11.28 16:00
第 页/共 页
文件编号：JDJ/E70T029.1/0-2017
上海市计量测试技术研究院
燃气表测量记录单
[7 empty] | 证书编号： |  | 2026E70-40-000007
送检单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 样品名称： |  | 超声波燃气表
制造单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 型号： |  | UWG4A LP Z2-NB
出厂编号： | 2582928138 |  |  |  | 测量介质： |  | 空气 | 温度： | (18~22)℃ | 湿度： | (54~72)%RH
大气压力： | (100~101)kPa |  |  |  | 流量范围： |  | (0.016~6)m³/h |  | 压力损失： | 129Pa
测量地点： | 张衡路1500号大力值楼101室 | [5 empty] | 技术依据： | JJF 2012-2022 |  | 密封性： | 符合要求
标准器编号： | 2816、2006-10-002、712455、712456、712457
其它： | qmax: |  | 6 | m³/h | qmin: |  | 0.016 | m³/h | qt: | 0.25 | m³/h
耐久性运行参数 |  |  | 运行流量（m³/h） |  |  |  | 运行时间（h） |  | 初始值（m³） |  | 终止值（m³）
|  |  | 6 |  |  |  | 2000 |  | 521.3934 |  | 12566.1361
耐久性复测数据：
检测 流量点 | 序号 |  | 燃气表 读数 |  | 标准器 读数 |  | 示值 误差 | 平均示 值误差 |  | 耐久性后误差偏离
|  |  | （ L ） |  | （ L ） |  | （ % ） | （ % ）
qmax | 1 |  | 100 |  | 98.9447 |  | 1.0665 | 0.98203 |  | 0.006212%
| 2 |  | 100 |  | 99.0901 |  | 0.9183
| 3 |  | 100 |  | 99.0479 |  | 0.96128
0.7qmax | 1 |  | 70 |  | 70.0084 |  | -0.011956 | -0.034702 |  | 0.05663%
| 2 |  | 70 |  | 70.0554 |  | -0.079109
| 3 |  | 70 |  | 70.0091 |  | -0.013041
0.4qmax | 1 |  | 40 |  | 39.8582 |  | 0.35576 | 0.27903 |  | 0.1382%
| 2 |  | 40 |  | 39.8753 |  | 0.3126
| 3 |  | 40 |  | 39.9326 |  | 0.16873
0.2qmax | 1 |  | 20 |  | 19.9939 |  | 0.030659 | 0.031658 |  | -0.004144%
| 2 |  | 20 |  | 19.9739 |  | 0.13077
| 3 |  | 20 |  | 20.0133 |  | -0.066456
qt | 1 |  | 20 |  | 19.9324 |  | 0.33905 | 0.26066 |  | 0.1899%
| 2 |  | 20 |  | 19.9499 |  | 0.25103
| 3 |  | 20 |  | 19.9617 |  | 0.19192
10qmin | 1 |  | 20 |  | 19.8819 |  | 0.59406 | 0.59583 |  | 0.1851%
| 2 |  | 20 |  | 19.8812 |  | 0.5976
5qmin | 1 |  | 10 |  | 10.0394 |  | -0.39196 | -0.34548 |  | 0.2039%
| 2 |  | 10 |  | 10.03 |  | -0.299
qmin | 1 |  | 10 |  | 10.0361 |  | -0.36 | -0.27681 |  | 0.02504%
| 2 |  | 10 |  | 10.0194 |  | -0.19362
试验员： |  |  |  |  | 核验员： |  |  | 测量日期： | 2025.12.05 09:00～2026.03.24 16:00
第 页/共 页
文件编号：JDJ/E70T029.1/0-2017
上海市计量测试技术研究院
燃气表测量记录单
[7 empty] | 证书编号： |  | 2026E70-40-000007
送检单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 样品名称： |  | 超声波燃气表
制造单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 型号： |  | UWG4A LP Z2-NB
出厂编号： | 2582928138 |  |  |  | 测量介质： |  | 空气 | 温度： | (20~21)℃ | 湿度： | (52~54)%RH
大气压力： | (100~101)kPa |  |  |  | 流量范围： |  | (0.016~6)m³/h
测量地点： | 张衡路1500号大力值楼101室 | [5 empty] | 技术依据： | JJF 2012-2022
标准器编号： |  | 2816
其它： | qmax: |  | 6 | m³/h | qmin: |  | 0.016 | m³/h | qt: | 0.25 | m³/h
检测 流量点 | 序号 |  | 燃气表 读数 |  | 标准器 读数 |  | 示值 误差 | 平均示 值误差 |  | 偏移 | 备注
|  |  | （ L ） |  | （ L ） |  | （ % ） | （ % ） |  | （ % ）
qmax | 1 |  | 100 |  | 98.9447 |  | 1.0665 | 0.99241 |  | / | 机械环境： 振动跌落前
| 2 |  | 100 |  | 99.0901 |  | 0.9183
0.7qmax | 1 |  | 70 |  | 70.0084 |  | -0.011956 | -0.045532 |  | /
| 2 |  | 70 |  | 70.0554 |  | -0.079109
0.4qmax | 1 |  | 40 |  | 39.8582 |  | 0.35576 | 0.33418 |  | /
| 2 |  | 40 |  | 39.8753 |  | 0.3126
0.2qmax | 1 |  | 20 |  | 19.9939 |  | 0.030659 | 0.080715 |  | /
| 2 |  | 20 |  | 19.9739 |  | 0.13077
qt | 1 |  | 20 |  | 19.9324 |  | 0.33905 | 0.29504 |  | /
| 2 |  | 20 |  | 19.9499 |  | 0.25103
qmin | 1 |  | 10 |  | 10.0361 |  | -0.36 | -0.27681 |  | /
| 2 |  | 10 |  | 10.0194 |  | -0.19362
qmax | 1 |  | 100 |  | 98.8679 |  | 1.1451 | 1.1325 |  | 0.14014 | 机械环境： 振动跌落后
| 2 |  | 100 |  | 98.8924 |  | 1.12
0.7qmax | 1 |  | 70 |  | 69.9296 |  | 0.10062 | 0.026341 |  | 0.071873
| 2 |  | 70 |  | 70.0336 |  | -0.047934
0.4qmax | 1 |  | 40 |  | 39.8309 |  | 0.42465 | 0.34722 |  | 0.013043
| 2 |  | 40 |  | 39.8924 |  | 0.2698
0.2qmax | 1 |  | 20 |  | 19.9625 |  | 0.18795 | 0.17082 |  | 0.090104
| 2 |  | 20 |  | 19.9693 |  | 0.15369
qt | 1 |  | 20 |  | 19.9519 |  | 0.24098 | 0.23058 |  | 0.064456
| 2 |  | 20 |  | 19.9561 |  | 0.22018
qmin | 1 |  | 10 |  | 10.0387 |  | -0.38551 | -0.16185 |  | 0.11496
| 2 |  | 10 |  | 9.9938 |  | 0.061798
试验员： |  |  |  |  | 核验员： |  |  | 测量日期： | 2026.04.08 09:00～2026.04.08 12:00
第 页/共 页