## 初始
涡 街 流 量 计 测 量 记 录 (脉冲已知系数)
委托单位 | / |  |  |  |  | 型号规格 | LUGB 150YDMEJCX2BB-201N15NN4 |  |  |  | 证书编号 | 2026E70-40-
样品名称 | 涡街流量计 |  |  |  |  | 出厂编号 | 2026010034 |  |  |  | 准确度 | 1.0级
制造单位 | 上海自仪海莱特流量仪表有限公司 |  |  |  |  | 流量范围 | ( 300～3000 )m^3/h |  |  |  | 外观密封 | 合格
测量依据 | JJG 1029-2007《涡街流量计》 |  |  |  |  | 脉冲当量 | 0.348 1/L |  |  |  | 测量结果 | qt≤q＜qmax | qmin≤q＜qt
环境温度 | (20-21)℃ |  | 环境湿度 | (68-70)%RH | [6 empty] | 示值误差 | -0.78% | -0.82%
测量介质 | 空气 |  | 其它 | / | [6 empty] | 重 复 性 | 0.29% | 0.29%
介质温度 | 20.17℃ |  | 介质压力 | 96.704kPa |  | 脉冲已知 | 涡街流量计
测量用标准器名称：标准表法气体流量标准装置 扩展不确定度：0.3% 流量范围 m^3/h 证书编号： | [10 empty] | 测量结论 | 合 格
检测 | 序号 | 检测 | 标准表 | 标准表在 | 标准表在 | 被检表 | 被检表 | 频率 | 被测脉冲 | 被测体积 | 示值误差 | 示值误差 | 重复性
流量点 |  | 时间 | 示值 | 被检处流量 | 被检处体积 | 压力 | 温度
m^3/h |  | s | L | m^3/h | L | kPa | ℃ | Hz | N | L | % | % | %
3000 | 1 | 44.4891 | 36582.1 | 2949.43 | 36449.3 | 96.254 | 20.17 | 284.2 | 12643 | 36330.5 | -0.33 | -0.39 | 0.21
| 2 | 44.8807 | 36972.9 | 2955.92 | 36851.0 | 96.233 | 20.26 | 284.0 | 12745 | 36623.6 | -0.62
| 3 | 43.9295 | 36140.1 | 2951.29 | 36013.6 | 96.246 | 20.18 | 284.9 | 12505 | 35932.6 | -0.22
2961 | 1 | 44.5521 | 36806.8 | 2964.32 | 36685.1 | 96.243 | 20.27 | 283.7 | 12638 | 36316.1 | -1.01 | -0.82 | 0.29
| 2 | 44.2875 | 36527.3 | 2959.59 | 36409.1 | 96.243 | 20.30 | 284.7 | 12608 | 36229.9 | -0.49
| 3 | 43.9746 | 36256.6 | 2958.61 | 36140.0 | 96.244 | 20.29 | 283.2 | 12455 | 35790.2 | -0.97
1268 | 1 | 44.4258 | 15698.8 | 1269.29 | 15663.7 | 99.739 | 20.25 | 121.7 | 5408 | 15540.2 | -0.79 | -0.78 | 0.23
| 2 | 44.1639 | 15572.5 | 1266.75 | 15540.1 | 99.722 | 20.32 | 121.2 | 5354 | 15385.1 | -1.00
| 3 | 43.8261 | 15457.4 | 1268.17 | 15438.6 | 99.722 | 20.93 | 121.9 | 5343 | 15353.4 | -0.55
1266 | 1 | 44.4321 | 15676.3 | 1268.01 | 15650.0 | 99.722 | 20.56 | 122.1 | 5426 | 15592.0 | -0.37 | -0.42 | 0.17
| 2 | 44.1598 | 15542.5 | 1265.16 | 15519.2 | 99.723 | 20.69 | 121.6 | 5368 | 15425.3 | -0.61
| 3 | 44.7233 | 15749.8 | 1266.11 | 15729.1 | 99.724 | 20.82 | 122.0 | 5458 | 15683.9 | -0.29
600 | 1 | 44.5860 | 7839.12 | 630.308 | 7806.37 | 100.262 | 21.06 | 60.6 | 2700 | 7758.62 | -0.61 | -0.53 | 0.13
| 2 | 44.0974 | 7708.10 | 626.375 | 7672.64 | 100.264 | 20.90 | 60.3 | 2660 | 7643.68 | -0.38
| 3 | 44.9070 | 7857.25 | 626.893 | 7819.97 | 100.265 | 20.82 | 60.2 | 2705 | 7772.99 | -0.60
624.5 | 1 | 44.2211 | 7732.98 | 626.894 | 7700.53 | 100.264 | 21.14 | 60.6 | 2682 | 7706.90 | 0.08 | -0.23 | 0.29
| 2 | 44.9000 | 7825.97 | 624.818 | 7792.87 | 100.275 | 21.10 | 60.1 | 2699 | 7755.75 | -0.48
| 3 | 44.6321 | 7740.49 | 621.652 | 7707.12 | 100.266 | 21.03 | 59.9 | 2674 | 7683.91 | -0.30
300 | 1 | 44.2981 | 3825.03 | 310.345 | 3818.80 | 100.400 | 20.66 | 29.9 | 1326 | 3810.34 | -0.22 | -0.30 | 0.09
| 2 | 44.2824 | 3838.97 | 311.568 | 3832.49 | 100.389 | 20.63 | 30.0 | 1330 | 3821.84 | -0.28
| 3 | 45.0397 | 3863.40 | 308.275 | 3856.83 | 100.390 | 20.59 | 29.7 | 1337 | 3841.95 | -0.39
312.4 | 1 | 44.6140 | 3865.96 | 311.402 | 3859.13 | 100.389 | 20.56 | 29.9 | 1336 | 3839.08 | -0.52 | -0.50 | 0.02
| 2 | 44.4151 | 3847.29 | 311.267 | 3840.27 | 100.399 | 20.50 | 29.9 | 1330 | 3821.84 | -0.48
| 3 | 44.0970 | 3859.81 | 314.506 | 3852.43 | 100.399 | 20.47 | 30.3 | 1334 | 3833.33 | -0.50

## 贮存环境电磁兼容后复测
涡 街 流 量 计 测 量 记 录 (脉冲已知系数)
委托单位 | / |  |  |  |  | 型号规格 | LUGB 150YDMEJCX2BB-201N15NN4 |  |  |  | 证书编号 | 2026E70-40-
样品名称 | 涡街流量计 |  |  |  |  | 出厂编号 | 2026010034 |  |  |  | 准确度 | 1.0级
制造单位 | 上海自仪海莱特流量仪表有限公司 |  |  |  |  | 流量范围 | ( 300.0～3000.0 )m^3/h |  |  |  | 外观密封 | 合格
测量依据 | JJG 1029-2007《涡街流量计》 |  |  |  |  | 脉冲当量 | 0.348000 1/L |  |  |  | 测量结果 | qt≤q＜qmax | qmin≤q＜qt
环境温度 | (20-21)℃ |  | 环境湿度 | (68-70)%RH | [6 empty] | 示值误差
测量介质 | 空气 |  | 其它 | / | [6 empty] | 重 复 性
介质温度 | 20.68℃ |  | 介质压力 | 101.370kPa |  | 脉冲已知 | 涡街流量计
测量用标准器名称：标准表法气体流量标准装置 扩展不确定度：0.3% 流量范围 m^3/h 证书编号： | [10 empty] | 测量结论
检测 | 序号 | 检测 | 标准表 | 标准表在 | 标准表在 | 被检表 | 被检表 | 频率 | 被测 | 被测体积 | 示值误差 | 示值误差 | 重复性
流量点 |  | 时间 | 示值 | 被检处流量 | 被检处体积 | 压力 | 温度 |  | 脉冲
m^3/h |  | s | L | m^3/h | L | kPa | ℃ | Hz | N | L | % | % | %
308.1 | 1 | 59.3170 | 5082.53 | 307.976 | 5074.51 | 101.370 | 20.68 | 29.8 | 1767 | 5077.59 | 0.06 | 0.16 | 0.15
| 2 | 60.1322 | 5156.16 | 308.202 | 5148.03 | 101.370 | 20.65 | 29.8 | 1793 | 5152.30 | 0.08
| 3 | 59.8334 | 5128.93 | 308.122 | 5121.11 | 101.370 | 20.65 | 29.9 | 1788 | 5137.93 | 0.33

## 打印页
文件号JDJ/E31T002.2/0-2017
（速度式、容积式、质量式）流量计测量记录单
器 具 名 称 | 涡街流量计 |  |  |  | 证 书 编 号 |  | 2026E70-40-000029
型 号/规 格 | LUGB 150YDMEJCX2BB-201N15NN4 |  |  |  | 制 造 厂 |  | 上海自仪海莱特流量仪表有限公司
编 号 | 2026010034 |  |  |  | 环 境 温 度 |  | (20-21)℃ | 环 境 湿 度 | (68-70)%RH
大 气 压 力 | (100-101)kPa |  |  | 流量范围 | ( 300～3000 )m³/h
测 量 地 点 | 张衡路1500号流量大力值楼101室 |  |  |  |  | 技术依据： | JJG 1029-2007 附录A
准确度等级： | 1 |  | 级
标准器编号： | 12B170077、YB12813840
外观与标识： | 符合要求
耐压强度： | 符合要求 |  | （最大工作压力 |  | 2.5 | MPa）
仪表系数： | 0.348 1/L
测量数据： | qmax | 3000 | m³/h | qmin | 300 | m³/h | qt | 600 | m³/h
检 测 流量点 | 序 号 | 流 量 计 读 数 |  | 标 准 器 读 数 | 示值误差 | 平 均 示值误差 | 重复性 | 备注
|  | （L） |  | （L） | （%） | （%） | （%）
qmax | 1 | 36330.5 |  | 36449.3 | -0.32593 | -0.60565 | 0.32484 | /
| 2 | 36623.6 |  | 36851.0 | -0.61708
| 3 | 35932.6 |  | 36013.6 | -0.22492
| 4 | 36316.1 |  | 36685.1 | -1.0059
| 5 | 36229.9 |  | 36409.1 | -0.49218
| 6 | 35790.2 |  | 36140.0 | -0.9679
0.4qmax | 1 | 15540.2 |  | 15663.7 | -0.78845 | -0.60013 | 0.26312
| 2 | 15385.1 |  | 15540.1 | -0.99742
| 3 | 15353.4 |  | 15438.6 | -0.55186
| 4 | 15592.0 |  | 15650.0 | -0.37061
| 5 | 15425.3 |  | 15519.2 | -0.60506
| 6 | 15683.9 |  | 15729.1 | -0.28737
qt | 1 | 7758.62 |  | 7806.37 | -0.61168 | -0.38078 | 0.25769
| 2 | 7643.68 |  | 7672.64 | -0.37745
| 3 | 7772.99 |  | 7819.97 | -0.60077
| 4 | 7706.90 |  | 7700.53 | 0.082722
| 5 | 7755.75 |  | 7792.87 | -0.47633
| 6 | 7683.91 |  | 7707.12 | -0.30115
qmin | 1 | 3810.34 |  | 3818.80 | -0.22154 | -0.39675 | 0.1239
| 2 | 3821.84 |  | 3832.49 | -0.27789
| 3 | 3841.95 |  | 3856.83 | -0.38581
| 4 | 3839.08 |  | 3859.13 | -0.51955
| 5 | 3821.84 |  | 3840.27 | -0.47991
| 6 | 3833.33 |  | 3852.43 | -0.49579
检测人员： |  |  |  | 核验人员： |  | 检测日期： | 2026.09.03 09:00~2026.09.03 16:00
第 页/共 页
文件号JDJ/E31T002.2/0-2017
（速度式、容积式、质量式）流量计测量记录单
器 具 名 称 | 涡街流量计 |  |  |  | 证 书 编 号 |  | 2026E70-40-000029
型 号/规 格 | LUGB 150YDMEJCX2BB-201N15NN4 |  |  |  | 制 造 厂 |  | 上海自仪海莱特流量仪表有限公司
编 号 | 2026010034 |  |  |  | 环 境 温 度 |  | (20-21)℃ | 环 境 湿 度 | (68-70)%RH
大 气 压 力 | (101-102)kPa |  |  | 流量范围 | ( 300～3000 )m³/h
测 量 地 点 | 张衡路1500号流量大力值楼101室 |  |  |  |  | 技术依据： | JJG 1029-2007 附录A
标准器编号： | 12B170077
测量数据： | qmax | 3000 | m³/h | qmin | 300 | m³/h | qt | 600 | m³/h
检 测 流量点 | 序 号 | 流 量 计 读 数 |  | 标 准 器 读 数 | 示值误差 | 平 均 示值误差 |  | 备 注
|  | （L） |  | （L） | （%） | （%）
qmin | 1 | 5077.59 |  | 5074.51 | 0.060696 | 0.15736 |  | 贮存环境、 电磁兼容后复测
| 2 | 5152.30 |  | 5148.03 | 0.082944
| 3 | 5137.93 |  | 5121.11 | 0.32844
检测人员： |  |  |  | 核验人员： |  | 检测日期： | 2026.11.04 09:00~2026.11.04 16:00
第 页/共 页