文件编号：JDG/A05A033-02.2

上 海 市 计 量 测 试 技 术 研 究 院 有 限 公 司

计量器具型式评价大纲补充件

编 号  D    告[2025] 第028号

计 量 器 具 名 称            涡街流量计

型             号             ZFV系列

制     造      厂     上海真兰仪表科技股份有限公司

申  请  书  编 号          告[2025] 第028号

大  纲  编  写 人

大  纲  审  核 人

大  纲  批  准 人

批准日期：           年     月     日

涡街流量计型式评价大纲补充件

- 适用范围

# 本大纲适用于对上海真兰仪表科技股份有限公司ZFV系列涡街流量计进行型式评价。

- 技术依据

JJG1029-2007 涡街流量计检定规程 附录A

- 提供审查的技术文件

3.1 《计量器具型式批准申请书》；

3.2 产品标准（GB/T 25922-2023/ISO 12764:2017 封闭管道中流体流量的测量 用安装在充满流体的圆形截面管道中的涡街流量计测量流量）；

3.3 总装图、电路图和关键零部件图；

3.4 使用说明书；

3.5 制造单位或技术机构所做的试验报告；

3.6 防爆合格证（证书编号：GYB25.2060X）。

- 关键零部件和材料表

| 序号 | 名称 | 型号 | 制造厂 | 主要性能指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壳体 | ZFV-025-KT-001A~ZFV-300-KT-001A | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | 1、主腔体：D+0.20 +0.15（D代表各个规格的腔体内径）。 2、表面处理：壳体表面经精细机械抛光或电解抛光处理。 3、S（代表不锈钢），具体材质为AISI 304不锈钢。 | / |
| 2 | 主传感器 | ZFV-CG-001A | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | - 在准确测量低至4m/s流速的常温常压空气流量的高灵敏度下，免疫强度高达2g的全向机械振动干扰。 - 外壳材质与密封：外壳及过程连接部分采用AISI 304不锈钢。密封等级IP68。 | / |
| 3 | 副传感器 | ZFV-CG-002A | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | 1、用于工艺管道机械振动的检测。 2、外壳材质与密封：外壳及过程连接部分采用AISI 304不锈钢。密封等级IP68。 | / |
| 4 | 线路板 | ZFV-PCB-001A | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | 1、核心功能：传感器信号调理、流量计算、通信输出。 2、电磁兼容性（EMC）抗干扰：符合 IEC 61326（工业EMC 3级）。 3、工业认证：支持Ex ia ⅡC T1...T4 Ga。 4、信号分辨率：频率检测：0.01 Hz；温度测量：±0.1°C。 5、HART响应：≤ 500 ms；RS485波特率：（9600-115200）bps（自适应）。 | / |
| 5 | 表头 | ZFV-BT-001A | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | 1、外壳材质与工艺，材质标识：A（代表铝合金）。表面处理：硬质阳极氧化（膜厚 ≥ 25 μm）。 2、整体密封等级：IP68（防尘防水），视窗采用 5mm钢化玻璃 + 硅胶双层压合密封。 | / |
| 6 | 旋涡发生体 | ZFV-025-VG-001A~ZFV-300-VG-001A | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | 1、主体材质与工艺 材质标识：S（代表不锈钢）； 基体材料：06Cr19Ni10锻压不锈钢。 2、结构动力学性能 固有频率：≥ 3倍最大漩涡频率； 抗疲劳等级：109次循环寿命。 3、流体适应性 雷诺数范围：Re∈（104 ~ 107）。 | / |

- 提供试验样机

本次型式评价选取下列涡街流量计进行试验：

| 型号 | 流量范围（m3/h） | 分界流量qt（m3/h） | 准确度等级 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZFV-DN25-pF | 8～100 | 20 | 1.0级 | 4 |
| ZFV-DN80-pF | 60～800 | 160 | 1.0级 | 3 |
| ZFV-DN150-pF | 250～3000 | 600 | 1.0级 | 2 |
| ZFV-DN300-pF | 1000～6500 | 1300 | 1.0级 | 2 |

注：选取型号ZFV-DN25-pF的涡街流量计编号最大的一台样机用于拆样，拍摄关键零部件，另外10台作为试验样机。

因ZFV系列涡街流量计结构原理、性能、主关键零部件、准确度等级一致，仅流量范围等规格不一样，故试验结果可覆盖下列ZFV系列涡街流量计：

| 计量器具名称 | 型号 | 流量范围（m3/h） | 分界流量qt（m3/h） | 准确度等级 | 测量 介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涡街 流量计 | ZFV-DN25-pF | 8～100 | 20 | 1.0级 | 气体 |
|  | ZFV-DN40-pF | 20～250 | 50 |  |  |
|  | ZFV-DN50-pF | 25～300 | 60 |  |  |
|  | ZFV-DN80-pF | 60～800 | 160 |  |  |
|  | ZFV-DN100-pF | 100～1200 | 240 |  |  |
|  | ZFV-DN125-pF | 200～2500 | 500 |  |  |
|  | ZFV-DN150-pF | 250～3000 | 600 |  |  |
|  | ZFV-DN200-pF | 500～6000 | 1200 |  |  |
|  | ZFV-DN250-pF | 650～6500 | 1300 |  |  |
|  | ZFV-DN300-pF | 1000～6500 | 1300 |  |  |

- 本次型式评价项目及所用设备一览表

| 序号 | 型式评价大纲中的项目 |  | 本次型式 评价项目 | 试验设备名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计量单位 |  | × | 目测观察 |
| 2 | 准确度等级（最大允许误差） |  | × | 目测观察 |
| 3 | 计量法制标志和计量器具标识 |  | × | 目测观察 |
| 4 | 外部结构设计 |  | × | 目测观察 |
| 5 | 安装标志 |  | × | 目测观察 |
| 6 | 在流量计外部应明示流量计的流量范围、准确度等级（最大允许误差）、工作压力范围、工作温度范围 |  | × | 目测观察 |
| 7 | 在使用说明书中应说明流量计的流量范围、准确度等级（最大允许误差）、工作压力范围、工作温度范围等其他计量性能 |  | × | 目测观察 |
| 8 | 最大允许误差 |  | × | 标准表法气体流量标准装置 |
| 9 | 重复性 |  | × | 标准表法气体流量标准装置 |
| 10 | 提示的技术资料 |  | × | 目测观察 |
| 11 | 外观与标识 |  | × | 目测观察 |
| 12 | 防爆性能 |  | × | 目测观察 |
| 13 | 防护性能 |  | × | 目测观察 |
| 14 | 耐压强度 |  | × | 压力表 |
| 15 | 贮存环境性能 | 低温贮存 | × | 高低温湿热试验箱 |
| 16 |  | 高温贮存 | × | 高低温湿热试验箱 |
| 17 |  | 恒定湿热贮存 | × | 高低温湿热试验箱 |
| 18 |  | 振动 | × | 电动振动试验系统 |
| 19 | 电磁 兼容 | 静电放电抗扰度 | × | 静电放电模拟器 |
| 20 |  | 射频电磁场辐射抗扰度 | × | 堆叠式对数周期天线、 信号源、功率放大器 |
| 21 | 耐压强度、贮存环境性能、电磁兼容试验后计量性能复测 |  | × | 标准表法气体流量标准装置 |

- 补充说明

本次型式评价，其样机提供方式、技术要求、测试环境要求和仪器设备、型式评价的方式、型式评价结果的处理和判定原则均依照JJG1029-2007涡街流量计检定规程附录A进行。

本次型式评价申请的ZFV系列涡街流量计防爆合格证由上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司（国家级仪器仪表防爆安全监督检验站）提供（证书编号：GYB25.2060X），防爆合格证中还包含了防护等级性能检验。因此，涡街流量计型式评价大纲中“防爆性能”、“防护性能”试验通过目测观察进行。