文件编号：JDG/A05A033-02.2

上 海 市 计 量 测 试 技 术 研 究 院 有 限 公 司

计量器具型式评价大纲补充件

编 号  D 告[2025]第034号-1

计 量 器 具 名 称            超声波燃气表

型             号  UGA系列（UG1.6A LP Z2-NB、     UG2.5A LP Z2-NB、UG4A LP Z2-NB）

制     造      厂      上海真兰仪表科技股份有限公司

申  请  书  编 号           告[2025]第034号

大  纲  编  写 人

大  纲  审  核 人

大  纲  批  准 人

批准日期：                年     月     日

超声波燃气表型式评价大纲补充件

- 适用范围

# 本大纲适用于对上海真兰仪表科技股份有限公司UGA系列超声波燃气表进行型式评价。

- 技术依据

JJF 2012-2022　超声波燃气表型式评价大纲

- 提供审查的技术文件

3.1 《计量器具型式批准申请书》；

3.2 产品标准（GB/T 39841-2021 超声波燃气表）；

3.3 总装图、电路图和关键零部件图；

3.4 使用说明书；

3.5 制造单位或技术机构所做的试验报告；

3.6 防爆合格证（证书编号：GYB25.2137X）。

- 关键零部件和材料表

| 序号 | 名称 | 型号 | 制造厂 | 主要性能指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壳体 | UG1.6/2.5/4A | 真兰仪表科技有限公司 | 1）壳体材质：铝 2）结构形式：上下分体式 3）零件表面喷聚醋树脂(耐候型)涂层，涂层厚度：(60～110)μm | / |
| 2 | 超声传感模组 | GFS500 | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | 1）发射和接收频率：500kHz 2）准确度等级：1.5级 3）工作温度：(-25～+55)℃ | / |
| 3 | 控制阀 | RKF-2 | 成都中科智成科技有限责任公司 | 1）工作温度：(-25～+55)℃ 2）工作电压：(3～6)VDC 3）堵转电流：＜300mA(5VDC) 4）开阀时间≤6s(3VDC) 5）关阀时间≤6s(3VDC) 6）开关阀次数：＞10000次 | / |
| 4 | 主控板 | ZL-M | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | 1）工作电压：（4.8～6）V 2）计量分辨率：0.0001 m³ 3）休眠电流：＜10μA 4）平均工作电流：＜40mA 5）峰值电流：＜350mA 6）功能：阀控、用气异常报警、电量异常报警、余量不足报警等 | / |
| 5 | 通讯模块 | BC28-CNV | 上海移远通信技术股份有限公司 | 1）通讯方式：NB-IoT 2）工作电压：（2.1～4.2）V 3）支持频段：B3/B5/B8 4）输出功率：23dBm±2dBm | / |
| 6 | 温度、压力传感器 | MS5805 | TE | 1）工作电压：（1.8～3.6）V 2）工作压力范围：（10～2000）mbar，最大允许误差：±2mbar（25℃）；±4mbar（其他） 3）工作温度范围：（-40～+85）℃，最大允许误差：±1℃ | / |
| 7 | 显示器 | D10058 | 合肥创星通有限公司 | 1）显示位数：9位数 2）显示和提示内容：累计、剩余、日期、时间、电池、通讯信号、阀门状态、报警信息等 | / |

- 提供试验样机

本次型式评价选取下列超声波燃气表进行试验：

| 型号规格 | 流量范围（m3/h） | 准确度等级 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| UG1.6A LP Z2-NB | 0.016~2.5 | 1.5级 | 4 |
| UG4A LP Z2-NB | 0.04~6 | 1.5级 | 3 |

注：选取型号UG1.6A LP Z2-NB的超声波燃气表编号最大的一台样机用于拆样，拍摄关键零部件，另外6台作为试验样机。

因UGA系列超声波燃气表的结构原理、性能、主关键零部件、准确度等级一致，仅流量范围不一样，故试验结果可覆盖下列超声波燃气表：

| 序号 | 计量器具名称 | 型号规格 | 流量范围（m³/h） | 准确度等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声波燃气表 | UG1.6A LP Z2-NB | 0.016~2.5 | 1.5级 |
|  |  | UG2.5A LP Z2-NB | 0.025~4 |  |
|  |  | UG4A LP Z2-NB | 0.04~6 |  |

- 本次型式评价项目及所用设备一览表

| 序号 | 型式评价大纲中的项目 |  |  |  | 本次型式评价项目 | 试验设备名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计量单位 |  |  |  | × | 目测观察 |
| 2 | 封印 |  | 机械封印 |  | × | 目测观察 |
| 3 |  |  | 电子封印 |  | × | 目测观察 |
| 4 | 标志 |  | 计量法制标志 |  | × | 目测观察 |
| 5 |  |  | 计量器具标识 |  | × | 目测观察 |
| 6 | 准确度等级和最大允许误差 |  |  |  | × | 钟罩式气体流量标准装置 |
| 7 | 误差曲线 |  |  |  | × | 钟罩式气体流量标准装置 |
| 8 | 加权平均误差 |  |  |  | × | 钟罩式气体流量标准装置 |
| 9 | 复现性 |  |  |  | × | 钟罩式气体流量标准装置 |
| 10 | 重复性 |  |  |  | × | 钟罩式气体流量标准装置 |
| 11 | 不同工作模式的误差偏差 |  |  |  | × | 钟罩式气体流量标准装置 |
| 12 | 压力损失 |  |  |  | × | 钟罩式气体流量标准装置、 差压变送器 |
| 13 | 流量范围 |  |  |  | × | 目测观察 |
| 14 | 分辨力 |  |  |  | × | 目测观察 |
| 15 | 外观及结构 | 材料 |  |  | × | 目测观察 |
| 16 |  | 外壳 |  |  | × | 目测观察 |
| 17 |  | 铭牌和标记 |  |  | × | 目测观察 |
| 18 |  | 显示器 |  |  | × | 目测观察 |
| 19 | 功能性要求 | 密封性 |  |  | × | 精密压力表 |
| 20 |  | 气流方向 |  |  | × | 钟罩式气体流量标准装置 |
| 21 |  | 零流量读数 |  |  | × | 步入式高低温试验箱 |
| 22 | 环境适应性 | 温度适应性 |  |  | × | 步入式高低温试验箱 音速喷嘴式燃气表检验装置 |
| 23 |  | 气候环境 |  | 低温 | × | 步入式高低温试验箱、精密压力表 |
| 24 |  |  |  | 高温 | × | 步入式高低温试验箱、精密压力表 |
| 25 |  |  |  | 恒定湿热 | × | 步入式高低温试验箱、精密压力表 |
| 26 |  | 电磁环境（抗扰度） |  | 射频电磁场辐射抗扰度 | × | 信号发生器、高增益对数周期天线、功率放大器 |
| 27 |  |  |  | 静电放电抗扰度 | × | 静电放电模拟器 |
| 28 |  |  |  | 脉冲群抗扰度 | 内置电池供电不适用 |  |
| 29 |  |  |  | 浪涌（冲击）抗扰度 | 内置电池供电不适用 |  |
| 30 |  | 环境适应性复测 |  |  | × | 钟罩式气体流量标准装置 |
| 31 | 电源环境 | 直流电源电压变化 |  |  | 内置电池供电不适用 |  |
| 32 |  | 交流电源电压变化 |  |  | 内置电池供电不适用 |  |
| 33 |  | 内置电池低电压 |  |  | × | 可编程直流电源 |
| 34 |  | 直流电源电压暂降和短时中断 |  |  | 内置电池供电不适用 |  |
| 35 |  | 交流电源电压暂降和短时中断 |  |  | 内置电池供电不适用 |  |
| 36 | 流体扰动 |  |  |  | × | 钟罩式气体流量标准装置 |
| 37 | 防爆性能 |  |  |  | × | 目测观察 |
| 38 | 耐久性 | 示值误差 |  |  | × | 钟罩式气体流量标准装置 |
|  |  | 误差曲线 |  |  | × | 钟罩式气体流量标准装置 |
|  |  | 压力损失 |  |  | × | 钟罩式气体流量标准装置、 差压变送器 |
|  |  | 密封性 |  |  | × | 精密压力表 |
| 39 | 机械 环境 | 振动 |  |  | × | 电动振动试验系统 |
| 40 |  | 跌落 |  |  | × | 零跌落试验台 |
| 41 |  | 复测 |  |  | × | 钟罩式气体流量标准装置 |

7.补充说明

本次型式评价除下述特别说明外，其样机提供方式、技术要求、测试环境要求和仪器设备、型式评价的方式、型式评价结果的处理和判定原则均依照JJF 2012-2022　超声波燃气表型式评价大纲进行。

1. 本次型式评价申请的UGA系列（UG1.6A LP Z2-NB、UG2.5A LP Z2-NB、UG4A LP Z2-NB）超声波燃气表防爆合格证由上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司提供（证书编号：GYB25.2137X）。