## 初始
涡 街 流 量 计 测 量 记 录 (脉冲已知系数)
委托单位 | / |  |  |  |  | 型号规格 | LUGB 150YDMEJCX2BB-201N15NN4 |  |  |  | 证书编号 | 2026E70-40-
样品名称 | 涡街流量计 |  |  |  |  | 出厂编号 | 2026010033 |  |  |  | 准确度 | 1.0级
制造单位 | 上海自仪海莱特流量仪表有限公司 |  |  |  |  | 流量范围 | ( 300～3000 )m^3/h |  |  |  | 外观密封 | 合格
测量依据 | JJG 1029-2007《涡街流量计》 |  |  |  |  | 脉冲当量 | 0.3471 1/L |  |  |  | 测量结果 | qt≤q＜qmax | qmin≤q＜qt
环境温度 | (20-21)℃ |  | 环境湿度 | (68-70)%RH | [6 empty] | 示值误差 | 0.85% | 0.38%
测量介质 | 空气 |  | 其它 | / | [6 empty] | 重 复 性 | 0.16% | 0.36%
介质温度 | 21.43℃ |  | 介质压力 | 96.776kPa |  | 脉冲已知 | 涡街流量计
测量用标准器名称：标准表法气体流量标准装置 扩展不确定度：0.3% 流量范围 m^3/h 证书编号： | [10 empty] | 测量结论 | 合 格
检测 | 序号 | 检测 | 标准表 | 标准表在 | 标准表在 | 被检表 | 被检表 | 频率 | 被测脉冲 | 被测体积 | 示值误差 | 示值误差 | 重复性
流量点 |  | 时间 | 示值 | 被检处流量 | 被检处体积 | 压力 | 温度
m^3/h |  | s | L | m^3/h | L | kPa | ℃ | Hz | N | L | % | % | %
3000 | 1 | 43.6608 | 35700.7 | 2942.67 | 35688.6 | 96.073 | 21.43 | 285.7 | 12476 | 35943.5 | 0.71 | 0.38 | 0.36
| 2 | 44.8325 | 36878.8 | 2960.58 | 36869.5 | 96.072 | 21.45 | 285.4 | 12796 | 36865.5 | -0.01
| 3 | 44.6016 | 36565.4 | 2950.75 | 36557.9 | 96.063 | 21.46 | 285.7 | 12744 | 36715.6 | 0.43
2959 | 1 | 44.4595 | 36490.0 | 2954.02 | 36481.8 | 96.082 | 21.44 | 286.1 | 12721 | 36649.4 | 0.46 | 0.26 | 0.24
| 2 | 44.5064 | 36602.0 | 2959.73 | 36590.8 | 96.069 | 21.38 | 285.3 | 12699 | 36586.0 | -0.01
| 3 | 44.2237 | 36421.3 | 2963.58 | 36405.7 | 96.063 | 21.29 | 286.7 | 12679 | 36528.4 | 0.34
1181 | 1 | 44.7228 | 14659.9 | 1176.92 | 14620.8 | 99.900 | 20.79 | 113.9 | 5093 | 14673.0 | 0.36 | 0.21 | 0.16
| 2 | 44.2422 | 14585.9 | 1184.04 | 14551.2 | 99.906 | 21.02 | 114.4 | 5062 | 14583.7 | 0.22
| 3 | 44.4181 | 14631.7 | 1182.84 | 14594.4 | 99.899 | 20.90 | 114.1 | 5068 | 14601.0 | 0.05
1183 | 1 | 44.3334 | 14591.6 | 1181.73 | 14552.8 | 99.896 | 20.75 | 114.2 | 5065 | 14592.3 | 0.27 | 0.39 | 0.11
| 2 | 45.0803 | 14840.4 | 1181.91 | 14800.3 | 99.888 | 20.70 | 114.4 | 5159 | 14863.2 | 0.42
| 3 | 44.2818 | 14604.8 | 1184.03 | 14564.2 | 99.892 | 20.63 | 114.7 | 5080 | 14635.6 | 0.49
600 | 1 | 44.3482 | 7547.48 | 609.335 | 7506.36 | 100.354 | 20.59 | 59.2 | 2624 | 7559.78 | 0.71 | 0.79 | 0.12
| 2 | 45.1246 | 7679.54 | 609.383 | 7638.37 | 100.364 | 20.59 | 59.3 | 2676 | 7709.59 | 0.93
| 3 | 44.2273 | 7547.75 | 611.077 | 7507.30 | 100.363 | 20.55 | 59.4 | 2625 | 7562.66 | 0.74
608.0 | 1 | 45.0368 | 7647.89 | 608.082 | 7607.24 | 100.354 | 20.41 | 59.2 | 2666 | 7680.78 | 0.97 | 0.85 | 0.14
| 2 | 44.1394 | 7507.18 | 609.040 | 7467.41 | 100.355 | 20.49 | 59.2 | 2615 | 7533.85 | 0.89
| 3 | 44.3698 | 7518.43 | 606.768 | 7478.38 | 100.356 | 20.44 | 58.9 | 2614 | 7530.97 | 0.70
300 | 1 | 43.8718 | 3783.81 | 309.792 | 3775.31 | 100.481 | 20.39 | 30.0 | 1318 | 3797.18 | 0.58 | 0.64 | 0.26
| 2 | 44.1511 | 3788.03 | 308.177 | 3779.54 | 100.482 | 20.38 | 30.0 | 1324 | 3814.46 | 0.92
| 3 | 44.8843 | 3867.35 | 309.490 | 3858.68 | 100.491 | 20.37 | 30.0 | 1345 | 3874.96 | 0.42
308.2 | 1 | 44.8600 | 3818.18 | 305.737 | 3809.82 | 100.482 | 20.37 | 29.7 | 1334 | 3843.27 | 0.88 | 0.84 | 0.08
| 2 | 44.6227 | 3829.08 | 308.222 | 3820.48 | 100.471 | 20.34 | 29.9 | 1336 | 3849.03 | 0.75
| 3 | 44.8025 | 3875.03 | 310.660 | 3866.20 | 100.471 | 20.33 | 30.2 | 1354 | 3900.89 | 0.90

## 贮存环境电磁兼容后复测
涡 街 流 量 计 测 量 记 录 (脉冲已知系数)
委托单位 | / |  |  |  |  | 型号规格 | LUGB 150YDMEJCX2BB-201N15NN4 |  |  |  | 证书编号 | 2026E70-40-
样品名称 | 涡街流量计 |  |  |  |  | 出厂编号 | 2026010033 |  |  |  | 准确度 | 1.0级
制造单位 | 上海自仪海莱特流量仪表有限公司 |  |  |  |  | 流量范围 | ( 300.0～3000.0 )m^3/h |  |  |  | 外观密封 | 合格
测量依据 | JJG 1029-2007《涡街流量计》 |  |  |  |  | 脉冲当量 | 0.347100 1/L |  |  |  | 测量结果 | qt≤q＜qmax | qmin≤q＜qt
环境温度 | (20-21)℃ |  | 环境湿度 | (68-70)%RH | [6 empty] | 示值误差
测量介质 | 空气 |  | 其它 | / | [6 empty] | 重 复 性
介质温度 | 20.69℃ |  | 介质压力 | 101.380kPa |  | 脉冲已知 | 涡街流量计
测量用标准器名称：标准表法气体流量标准装置 扩展不确定度：0.3% 流量范围 m^3/h 证书编号： | [10 empty] | 测量结论
检测 | 序号 | 检测 | 标准表 | 标准表在 | 标准表在 | 被检表 | 被检表 | 频率 | 被测 | 被测体积 | 示值误差 | 示值误差 | 重复性
流量点 |  | 时间 | 示值 | 被检处流量 | 被检处体积 | 压力 | 温度 |  | 脉冲
m^3/h |  | s | L | m^3/h | L | kPa | ℃ | Hz | N | L | % | % | %
308.2 | 1 | 59.1725 | 5060.05 | 307.373 | 5052.23 | 101.360 | 20.68 | 29.8 | 1766 | 5087.87 | 0.71 | 0.67 | 0.13
| 2 | 59.6445 | 5122.40 | 308.684 | 5114.25 | 101.360 | 20.64 | 30.0 | 1789 | 5154.13 | 0.78
| 3 | 59.8096 | 5134.87 | 308.596 | 5126.95 | 101.360 | 20.65 | 29.9 | 1789 | 5154.13 | 0.53

## 打印页
文件号JDJ/E31T002.2/0-2017
（速度式、容积式、质量式）流量计测量记录单
器 具 名 称 | 涡街流量计 |  |  |  | 证 书 编 号 |  | 2026E70-40-000029
型 号/规 格 | LUGB 150YDMEJCX2BB-201N15NN4 |  |  |  | 制 造 厂 |  | 上海自仪海莱特流量仪表有限公司
编 号 | 2026010033 |  |  |  | 环 境 温 度 |  | (20-21)℃ | 环 境 湿 度 | (68-70)%RH
大 气 压 力 | (100-101)kPa |  |  | 流量范围 | ( 300～3000 )m³/h
测 量 地 点 | 张衡路1500号流量大力值楼101室 |  |  |  |  | 技术依据： | JJG 1029-2007 附录A
准确度等级： | 1 |  | 级
标准器编号： | 12B170077、YB12813840
外观与标识： | 符合要求
耐压强度： | 符合要求 |  | （最大工作压力 |  | 2.5 | MPa）
仪表系数： | 0.3471 1/L
测量数据： | qmax | 3000 | m³/h | qmin | 300 | m³/h | qt | 600 | m³/h
检 测 流量点 | 序 号 | 流 量 计 读 数 |  | 标 准 器 读 数 | 示值误差 | 平 均 示值误差 | 重复性 | 备注
|  | （L） |  | （L） | （%） | （%） | （%）
qmax | 1 | 35943.5 |  | 35688.6 | 0.71423 | 0.31968 | 0.28565 | /
| 2 | 36865.5 |  | 36869.5 | -0.010849
| 3 | 36715.6 |  | 36557.9 | 0.43137
| 4 | 36649.4 |  | 36481.8 | 0.45941
| 5 | 36586.0 |  | 36590.8 | -0.013118
| 6 | 36528.4 |  | 36405.7 | 0.33704
0.4qmax | 1 | 14673.0 |  | 14620.8 | 0.35703 | 0.30204 | 0.15915
| 2 | 14583.7 |  | 14551.2 | 0.22335
| 3 | 14601.0 |  | 14594.4 | 0.045223
| 4 | 14592.3 |  | 14552.8 | 0.27143
| 5 | 14863.2 |  | 14800.3 | 0.42499
| 6 | 14635.6 |  | 14564.2 | 0.49024
qt | 1 | 7559.78 |  | 7506.36 | 0.71166 | 0.82352 | 0.11928
| 2 | 7709.59 |  | 7638.37 | 0.9324
| 3 | 7562.66 |  | 7507.30 | 0.73742
| 4 | 7680.78 |  | 7607.24 | 0.96671
| 5 | 7533.85 |  | 7467.41 | 0.88973
| 6 | 7530.97 |  | 7478.38 | 0.70323
qmin | 1 | 3797.18 |  | 3775.31 | 0.57929 | 0.74128 | 0.20231
| 2 | 3814.46 |  | 3779.54 | 0.92392
| 3 | 3874.96 |  | 3858.68 | 0.42191
| 4 | 3843.27 |  | 3809.82 | 0.87799
| 5 | 3849.03 |  | 3820.48 | 0.74729
| 6 | 3900.89 |  | 3866.20 | 0.89726
检测人员： |  |  |  | 核验人员： |  | 检测日期： | 2026.09.03 09:00~2026.09.03 16:00
第 页/共 页
文件号JDJ/E31T002.2/0-2017
（速度式、容积式、质量式）流量计测量记录单
器 具 名 称 | 涡街流量计 |  |  |  | 证 书 编 号 |  | 2026E70-40-000029
型 号/规 格 | LUGB 150YDMEJCX2BB-201N15NN4 |  |  |  | 制 造 厂 |  | 上海自仪海莱特流量仪表有限公司
编 号 | 2026010033 |  |  |  | 环 境 温 度 |  | (20-21)℃ | 环 境 湿 度 | (68-70)%RH
大 气 压 力 | (101-102)kPa |  |  | 流量范围 | ( 300～3000 )m³/h
测 量 地 点 | 张衡路1500号流量大力值楼101室 |  |  |  |  | 技术依据： | JJG 1029-2007 附录A
标准器编号： | 12B170077
测量数据： | qmax | 3000 | m³/h | qmin | 300 | m³/h | qt | 600 | m³/h
检 测 流量点 | 序 号 | 流 量 计 读 数 |  | 标 准 器 读 数 | 示值误差 | 平 均 示值误差 |  | 备 注
|  | （L） |  | （L） | （%） | （%）
qmin | 1 | 5087.87 |  | 5052.23 | 0.70543 | 0.67178 |  | 贮存环境、 电磁兼容后复测
| 2 | 5154.13 |  | 5114.25 | 0.77978
| 3 | 5154.13 |  | 5126.95 | 0.53014
检测人员： |  |  |  | 核验人员： |  | 检测日期： | 2026.11.04 09:00~2026.11.04 16:00
第 页/共 页