## 降流量
测试点 | 次数 | 流量(m3/h) | 测试时间(s) | 湿度(%) | 标准器压力(kPa) | 标准器温度(℃) | 标准体积(L) | 被检表压力(kPa) | 被检表温度(℃) | 被检表体积(L) | 示值误差(%) | 平均误差(%) | 极差(%) | 压损(Pa)
qmax | 1 | 2.5126 | 71.4786 | 68.59 | 100.64 | 23.03 | 49.8889 | 100.845 | 21.34 | 50 | 0.22 | 0.22 | 0 | 40
0.7qmax | 1 | 1.7291 | 62.4727 | 68.85 | 100.777 | 23.03 | 30.0056 | 100.874 | 21.34 | 30 | -0.02 | -0.02 | 0 | 20
0.4qmax | 1 | 0.99416 | 72.3845 | 69.32 | 100.866 | 23.03 | 19.9894 | 100.892 | 21.33 | 20 | 0.05 | 0.05 | 0 | 8
0.2qmax | 1 | 0.49551 | 145.2841 | 69.45 | 100.902 | 23.01 | 19.9971 | 100.896 | 21.32 | 20 | 0.01 | 0.01 | 0 | 4
0.1qmax | 1 | 0.2442 | 294.7425 | 69.75 | 100.915 | 23 | 19.9933 | 100.9 | 21.32 | 20 | 0.03 | 0.03 | 0 | 2
qmax | 1 | 2.5128 | 71.5318 | 69.96 | 100.634 | 22.98 | 49.9284 | 100.838 | 21.32 | 50 | 0.14 | 0.14 | 0 | 38
0.7qmax | 1 | 1.7292 | 62.4726 | 69.98 | 100.773 | 22.98 | 30.0081 | 100.87 | 21.32 | 30 | -0.03 | -0.03 | 0 | 20
0.4qmax | 1 | 0.99427 | 72.4555 | 69.81 | 100.862 | 22.98 | 20.0113 | 100.888 | 21.32 | 20 | -0.06 | -0.06 | 0 | 8
0.2qmax | 1 | 0.49554 | 145.3196 | 69.36 | 100.898 | 22.97 | 20.0032 | 100.893 | 21.31 | 20 | -0.02 | -0.02 | 0 | 4
0.1qmax | 1 | 0.24419 | 294.9379 | 68.58 | 100.905 | 22.95 | 20.0062 | 100.89 | 21.28 | 20 | -0.03 | -0.03 | 0 | 2
qmax | 1 | 2.5112 | 71.6918 | 67.1 | 100.545 | 22.76 | 50.0094 | 100.749 | 21.08 | 50 | -0.02 | -0.02 | 0 | 39
0.7qmax | 1 | 1.729 | 62.5259 | 68.15 | 100.757 | 22.94 | 30.0306 | 100.854 | 21.28 | 30 | -0.1 | -0.1 | 0 | 20
0.4qmax | 1 | 0.99416 | 72.4022 | 68.06 | 100.848 | 22.94 | 19.9943 | 100.874 | 21.27 | 20 | 0.03 | 0.03 | 0 | 8
0.2qmax | 1 | 0.49552 | 145.3018 | 68.06 | 100.887 | 22.92 | 19.9999 | 100.881 | 21.25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4
0.1qmax | 1 | 0.24418 | 294.9556 | 67.75 | 100.892 | 22.91 | 20.006 | 100.877 | 21.23 | 20 | -0.03 | -0.03 | 0 | 2
10qmin | 1 | 0.16254 | 444.4674 | 67.37 | 100.869 | 22.87 | 20.0684 | 100.867 | 21.21 | 20 | -0.34 | -0.34 | 0 | 1
5qmin | 1 | 0.081729 | 442.5666 | 67.12 | 100.871 | 22.85 | 10.0474 | 100.86 | 21.17 | 10 | -0.47 | -0.47 | 0 | 0
qmin | 1 | 0.015666 | 2302.98 | 67.1 | 100.848 | 22.8 | 10.0221 | 100.829 | 21.09 | 10 | -0.22 | -0.22 | 0 | 0

## 升流量
测试点 | 次数 | 流量(m3/h) | 测试时间(s) | 湿度(%) | 标准器压力(kPa) | 标准器温度(℃) | 标准体积(L) | 被检表压力(kPa) | 被检表温度(℃) | 被检表体积(L) | 示值误差(%) | 平均误差(%) | 极差(%) | 压损(Pa)
qmin | 1 | 0.015666 | 2306.817 | 66.92 | 100.834 | 22.72 | 10.0385 | 100.814 | 21 | 10 | -0.38 | -0.38 | 0 | 0
5qmin | 1 | 0.081704 | 442.3179 | 67 | 100.813 | 22.67 | 10.0387 | 100.801 | 20.96 | 10 | -0.39 | -0.39 | 0 | 0
10qmin | 1 | 0.16248 | 444.1476 | 67.04 | 100.795 | 22.65 | 20.0459 | 100.793 | 20.96 | 20 | -0.23 | -0.23 | 0 | 0
0.1qmax | 1 | 0.24405 | 295.151 | 67.11 | 100.805 | 22.64 | 20.0087 | 100.79 | 20.95 | 20 | -0.04 | -0.04 | 0 | 2
0.2qmax | 1 | 0.49548 | 145.3196 | 67.04 | 100.83 | 22.59 | 20.0008 | 100.825 | 20.93 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4
0.4qmax | 1 | 0.99373 | 72.491 | 67.25 | 100.776 | 22.64 | 20.0101 | 100.801 | 20.97 | 20 | -0.05 | -0.05 | 0 | 8
0.7qmax | 1 | 1.7284 | 62.5438 | 67.27 | 100.688 | 22.63 | 30.0285 | 100.786 | 20.98 | 30 | -0.09 | -0.09 | 0 | 20
qmax | 1 | 2.5119 | 71.5851 | 67.27 | 100.548 | 22.63 | 49.949 | 100.753 | 20.98 | 50 | 0.1 | 0.1 | 0 | 39
0.1qmax | 1 | 0.2441 | 294.9556 | 67.34 | 100.818 | 22.63 | 20.0001 | 100.803 | 20.95 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2
0.2qmax | 1 | 0.4953 | 145.3907 | 67.41 | 100.804 | 22.62 | 20.0035 | 100.799 | 20.95 | 20 | -0.02 | -0.02 | 0 | 4
0.4qmax | 1 | 0.99378 | 72.4555 | 67.33 | 100.775 | 22.62 | 20.0013 | 100.801 | 20.96 | 20 | -0.01 | -0.01 | 0 | 8
0.7qmax | 1 | 1.7286 | 62.4726 | 67.3 | 100.695 | 22.62 | 29.9976 | 100.792 | 20.97 | 30 | 0.01 | 0.01 | 0 | 20
qmax | 1 | 2.5125 | 71.5852 | 67.38 | 100.567 | 22.61 | 49.9605 | 100.772 | 20.97 | 50 | 0.08 | 0.08 | 0 | 39
0.1qmax | 1 | 0.24423 | 294.8313 | 67.49 | 100.863 | 22.61 | 20.0016 | 100.848 | 20.94 | 20 | -0.01 | -0.01 | 0 | 2
0.2qmax | 1 | 0.49549 | 145.3374 | 67.29 | 100.838 | 22.6 | 20.0038 | 100.833 | 20.94 | 20 | -0.02 | -0.02 | 0 | 4
0.4qmax | 1 | 0.99399 | 72.4378 | 67.21 | 100.791 | 22.6 | 20.0006 | 100.817 | 20.95 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8
0.7qmax | 1 | 1.7288 | 62.4726 | 67.19 | 100.7 | 22.59 | 30.0008 | 100.797 | 20.96 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20
qmax | 1 | 2.5125 | 71.5851 | 67.18 | 100.562 | 22.59 | 49.9603 | 100.766 | 20.96 | 50 | 0.08 | 0.08 | 0 | 40

## 重复性
测试点 | 次数 | 流量(m3/h) | 测试时间(s) | 湿度(%) | 标准器压力(kPa) | 标准器温度(℃) | 标准体积(L) | 被检表压力(kPa) | 被检表温度(℃) | 被检表体积(L) | 示值误差(%) | 平均误差(%) | 极差(%) | 压损(Pa)
qmax | 1 | 2.5226 | 71.2653 | 69.5 | 101.076 | 22.83 | 49.9366 | 101.28 | 21.75 | 50 | 0.13 | 0.09 | 0.13 | 38
| 2 | 2.5226 | 71.2653 | 69.42 | 101.072 | 22.82 | 49.9363 | 101.277 | 21.74 | 50 | 0.13 |  |  | 38
| 3 | 2.5226 | 71.3541 | 69.33 | 101.073 | 22.82 | 49.9997 | 101.276 | 21.73 | 50 | 0 |  |  | 38
0.1qmax | 1 | 0.24519 | 293.8186 | 68.77 | 101.358 | 22.8 | 20.0112 | 101.344 | 21.69 | 20 | -0.06 | -0.07 | 0.02 | 2
| 2 | 0.24519 | 293.8365 | 68.27 | 101.36 | 22.78 | 20.013 | 101.345 | 21.65 | 20 | -0.06 |  |  | 2
| 3 | 0.2452 | 293.872 | 68.04 | 101.362 | 22.76 | 20.0159 | 101.347 | 21.6 | 20 | -0.08 |  |  | 2
qmin | 1 | 0.015753 | 2283.122 | 67.8 | 101.365 | 22.68 | 9.9905 | 101.346 | 21.43 | 10 | 0.1 | -0.07 | 0.36 | 1
| 2 | 0.015752 | 2286.265 | 67.95 | 101.356 | 22.61 | 10.0038 | 101.337 | 21.21 | 10 | -0.04 |  |  | 1
| 3 | 0.015747 | 2292.091 | 68.16 | 101.318 | 22.56 | 10.026 | 101.299 | 21.05 | 10 | -0.26 |  |  | 1

## 用户模式
编号 | 起始值 | 终点值 | 表体积 | 标准流量 | 初始时间 | 结束时间 | 时间差 | 时间(时） | 误差(%) | 分 | 秒
127 | 6.4855 | 6.9215 | 0.436 | 2.5221 | 9:01 | 9:11 | 0:10 | 0.17278 | 0.054426 | 10 | 22

## 温度适应性
高温
编号：
流量点 | 燃气表读数 | 标准器读数 | 压力 | 温度 | Vref | 误差
qmax |  |  | 102.134 | 38.73 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 102.126 | 38.22 | 0 | #DIV/0!
0.7qmax |  |  | 102.17 | 38.28 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 102.17 | 38.46 | 0 | #DIV/0!
0.2qmax |  |  | 102.188 | 38.99 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 102.184 | 39.43 | 0 | #DIV/0!
低温
编号：
流量点 | 燃气表读数 | 标准器读数 | 压力 | 温度 | Vref | 误差
qmax |  |  | 102.001 | -8.89 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 101.996 | -8.89 | 0 | #DIV/0!
0.7qmax |  |  | 102.028 | -8.91 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 102.015 | -8.92 | 0 | #DIV/0!
0.2qmax |  |  | 102.059 | -8.92 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 102.068 | -8.93 | 0 | #DIV/0!

## 环适复测
测试点 | 次数 | 流量(m3/h) | 测试时间(s) | 湿度(%) | 标准器压力(kPa) | 标准器温度(℃) | 标准体积(L) | 被检表压力(kPa) | 被检表温度(℃) | 被检表体积(L) | 示值误差(%) | 平均误差(%) | 极差(%) | 压损(Pa)
qmax | 1 | 2.5527 | 70.3418 | 58.54 | 101.894 | 20.61 | 49.8784 | 102.102 | 20.37 | 50 | 0.24 | 0.24 | 0 | 40
0.2qmax | 1 | 0.50335 | 142.9572 | 59.76 | 102.159 | 20.63 | 19.9883 | 102.156 | 20.37 | 20 | 0.06 | 0.06 | 0 | 4
qmin | 1 | 0.015929 | 2250.882 | 62.87 | 102.172 | 20.73 | 9.9596 | 102.154 | 20.42 | 10 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0
qmax | 1 | 2.5513 | 70.2528 | 63.53 | 101.857 | 20.81 | 49.7882 | 102.065 | 20.47 | 50 | 0.43 | 0.43 | 0 | 40
0.2qmax | 1 | 0.50312 | 142.8683 | 64.94 | 102.128 | 20.83 | 19.9666 | 102.124 | 20.47 | 20 | 0.17 | 0.17 | 0 | 4
qmin | 1 | 0.015913 | 2256.246 | 62.17 | 102.108 | 20.92 | 9.9732 | 102.089 | 20.46 | 10 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0

## 流体扰动
测试点 | 次数 | 流量(m3/h) | 测试时间(s) | 湿度(%) | 标准器压力(kPa) | 标准器温度(℃) | 标准体积(L) | 被检表压力(kPa) | 被检表温度(℃) | 被检表体积(L) | 示值误差(%) | 平均误差(%) | 极差(%) | 压损(Pa)
qmax | 1 | [13 empty] | 前
0.4qmax | 1
0.25qmax | 1
qmax | 1
0.4qmax | 1
0.25qmax | 1
qmax | 1 | [13 empty] | 后
0.4qmax | 1
0.25qmax | 1
qmax | 1
0.4qmax | 1
0.25qmax | 1

## 耐久性复测
测试点 | 次数 | 流量(m3/h) | 测试时间(s) | 湿度(%) | 标准器压力(kPa) | 标准器温度(℃) | 标准体积(L) | 被检表压力(kPa) | 被检表温度(℃) | 被检表体积(L) | 示值误差(%) | 平均误差(%) | 极差(%) | 压损(Pa)
qmax | 1 | 2.5344 | 70.7497 | 62.71 | 100.97 | 19.28 | 49.808 | 100.999 | 19.89 | 50 | 0.39 | 0.39 | 0 | 40
0.7qmax | 1 | 1.7439 | 61.9748 | 62.07 | 101.103 | 19.29 | 30.022 | 101.083 | 19.89 | 30 | -0.07 | -0.07 | 0 | 22
0.4qmax | 1 | 1.0027 | 71.7799 | 61.56 | 101.192 | 19.29 | 19.9919 | 101.14 | 19.9 | 20 | 0.04 | 0.04 | 0 | 9
0.2qmax | 1 | 0.49971 | 144.1105 | 60.92 | 101.228 | 19.3 | 20.0039 | 101.163 | 19.9 | 20 | -0.02 | -0.02 | 0 | 4
0.1qmax | 1 | 0.24624 | 292.2356 | 60.7 | 101.237 | 19.32 | 19.9892 | 101.168 | 19.91 | 20 | 0.05 | 0.05 | 0 | 2
qmax | 1 | 2.5341 | 70.6254 | 63.97 | 100.956 | 19.33 | 49.7139 | 100.986 | 19.92 | 50 | 0.58 | 0.58 | 0 | 41
0.7qmax | 1 | 1.7439 | 61.957 | 66.85 | 101.095 | 19.35 | 30.0134 | 101.076 | 19.93 | 30 | -0.04 | -0.04 | 0 | 22
0.4qmax | 1 | 1.0027 | 71.6023 | 70.03 | 101.182 | 19.36 | 19.9441 | 101.13 | 19.93 | 20 | 0.28 | 0.28 | 0 | 10
0.2qmax | 1 | 0.49985 | 143.7376 | 73.9 | 101.221 | 19.37 | 19.9578 | 101.156 | 19.93 | 20 | 0.21 | 0.21 | 0 | 4
0.1qmax | 1 | 0.24635 | 291.7204 | 77.2 | 101.233 | 19.4 | 19.9624 | 101.164 | 19.95 | 20 | 0.19 | 0.19 | 0 | 2
qmax | 1 | 2.5346 | 70.5899 | 78.36 | 100.946 | 19.42 | 49.6983 | 100.975 | 19.99 | 50 | 0.61 | 0.61 | 0 | 41
0.7qmax | 1 | 1.744 | 61.8682 | 78.37 | 101.087 | 19.44 | 29.9712 | 101.067 | 20.01 | 30 | 0.1 | 0.1 | 0 | 22
0.4qmax | 1 | 1.0027 | 71.6202 | 78.19 | 101.176 | 19.46 | 19.9477 | 101.125 | 20.01 | 20 | 0.26 | 0.26 | 0 | 10
0.2qmax | 1 | 0.49973 | 143.8619 | 77.13 | 101.211 | 19.48 | 19.9702 | 101.146 | 20.02 | 20 | 0.15 | 0.15 | 0 | 4
0.1qmax | 1 | 0.24623 | 291.8982 | 74.35 | 101.22 | 19.51 | 19.9654 | 101.151 | 20.03 | 20 | 0.17 | 0.17 | 0 | 2
10qmin | 1 | 0.1641 | 437.8205 | 70.22 | 101.218 | 19.56 | 19.9573 | 101.163 | 20.07 | 20 | 0.21 | 0.21 | 0 | 2
5qmin | 1 | 0.082483 | 436.5061 | 66.48 | 101.214 | 19.63 | 10.0012 | 101.15 | 20.09 | 10 | -0.01 | -0.01 | 0 | 2
qmin | 1 | 0.0158 | 2275.768 | 60.36 | 101.19 | 19.87 | 9.9878 | 101.12 | 20.15 | 10 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0
10qmin | 1 | 0.16385 | 439.1704 | 59.48 | 101.192 | 20.05 | 19.9884 | 101.137 | 20.21 | 20 | 0.06 | 0.06 | 0 | 2
5qmin | 1 | 0.082416 | 437.483 | 70.83 | 101.205 | 20.1 | 10.0155 | 101.141 | 20.2 | 10 | -0.15 | -0.15 | 0 | 0
qmin | 1 | 0.015784 | 2287.971 | 69.43 | 101.137 | 20.3 | 10.0314 | 101.067 | 20.27 | 10 | -0.31 | -0.31 | 0 | 0

## 振动跌落后
测试点 | 次数 | 流量(m3/h) | 测试时间(s) | 湿度(%) | 标准器压力(kPa) | 标准器温度(℃) | 标准体积(L) | 被检表压力(kPa) | 被检表温度(℃) | 被检表体积(L) | 示值误差(%) | 平均误差(%) | 极差(%) | 压损(Pa)
qmax | 1
0.7qmax | 1
0.4qmax | 1
0.2qmax | 1
0.1qmax | 1
qmin | 1
qmax | 1
0.7qmax | 1
0.4qmax | 1
0.2qmax | 1
0.1qmax | 1
qmin | 1

## 打印页
文件编号：JDJ/E70T029.1/0-2017
上海市计量测试技术研究院
燃气表测量记录单
[7 empty] | 证书编号： |  | 2026E70-40-000006
送检单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 样品名称： |  | 超声波燃气表
制造单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 型号： |  | UG1.6A LP Z2-NB
出厂编号： | 2582928127 |  |  |  | 测量介质： |  | 空气 | 温度： | (20~21)℃ | 湿度： | (65~67)%RH
大气压力： | (100~101)kPa |  |  |  | 流量范围： |  | (0.016~2.5)m³/h |  | 压力损失： | 40Pa
测量地点： | 张衡路1500号大力值楼101室 | [5 empty] | 技术依据： | JJF 2012-2022
标准器编号： | 2816、2006-10-002、712455、712456、712457
外观： | 符合要求 |  |  |  | 密封性： |  | 符合要求 |  | 加权平均误差(±0.6%)： |  | -0.01369%
其它： | qmax: |  | 2.5 | m³/h | qmin: |  | 0.016 | m³/h | qt: | 0.25 | m³/h
检测 流量点 | 序号 |  | 燃气表 读数 |  | 标准器 读数 |  | 示值 误差 | 平均示 值误差 | 复现性误差≤0.5% | 误差曲线
[10 empty] | 同号时误差绝对值≤1% | 误差曲线落差
|  |  | （ L ） |  | （ L ） |  | （ % ） | （ % ）
qmax | 1 | 降 流 量 | 50 |  | 49.8889 |  | 0.22278 | 0.10132 | 0.07994% | /(异号) | 0.1409%
| 2 |  | 50 |  | 49.9284 |  | 0.14345
| 3 |  | 50 |  | 50.0094 |  | -0.018876
| 4 | 升 流 量 | 50 |  | 49.949 |  | 0.10218
| 5 |  | 50 |  | 49.9605 |  | 0.078962
| 6 |  | 50 |  | 49.9603 |  | 0.079423
0.7qmax | 1 | 降 流 量 | 30 |  | 30.0056 |  | -0.01883 | -0.03956 | 0.04719% | /(异号)
| 2 |  | 30 |  | 30.0081 |  | -0.026993
| 3 |  | 30 |  | 30.0306 |  | -0.10176
| 4 | 升 流 量 | 30 |  | 30.0285 |  | -0.094943
| 5 |  | 30 |  | 29.9976 |  | 0.0079673
| 6 |  | 30 |  | 30.0008 |  | -0.0027999
0.4qmax | 1 | 降 流 量 | 20 |  | 19.9894 |  | 0.053228 | -0.0057927 | 0.04291% | /(异号)
| 2 |  | 20 |  | 20.0113 |  | -0.056368
| 3 |  | 20 |  | 19.9943 |  | 0.028308
| 4 | 升 流 量 | 20 |  | 20.0101 |  | -0.050425
| 5 |  | 20 |  | 20.0013 |  | -0.0066496
| 6 |  | 20 |  | 20.0006 |  | -0.0028499
0.2qmax | 1 | 降 流 量 | 20 |  | 19.9971 |  | 0.014702 | -0.0068564 | 0.01319% | /(异号)
| 2 |  | 20 |  | 20.0032 |  | -0.016097
| 3 |  | 20 |  | 19.9999 |  | 0.0007
| 4 | 升 流 量 | 20 |  | 20.0008 |  | -0.0041498
| 5 |  | 20 |  | 20.0035 |  | -0.017497
| 6 |  | 20 |  | 20.0038 |  | -0.018796
qt | 1 | 降 流 量 | 20 |  | 19.9933 |  | 0.033711 | -0.01315 | 0.0279% | /(异号)
| 2 |  | 20 |  | 20.0062 |  | -0.030791
| 3 |  | 20 |  | 20.006 |  | -0.030091
| 4 | 升 流 量 | 20 |  | 20.0087 |  | -0.043281
| 5 |  | 20 |  | 20.0001 |  | -0.0003
| 6 |  | 20 |  | 20.0016 |  | -0.0081493
10qmin | 1 | 降 | 20 |  | 20.0684 |  | -0.34083 | -0.2849 | / | / | 0.1437%
| 2 | 升 | 20 |  | 20.0459 |  | -0.22897
5qmin | 1 | 降 | 10 |  | 10.0474 |  | -0.47176 | -0.42864 | / | /
| 2 | 升 | 10 |  | 10.0387 |  | -0.38551
qmin | 1 | 降 | 10 |  | 10.0221 |  | -0.22051 | -0.30202 | / | /
| 2 | 升 | 10 |  | 10.0385 |  | -0.38352
试验员： |  |  |  |  | 核验员： |  |  | 测量日期： | 2025.09.22 09:00~2025.09.24 16:00
第 页/共 页
文件编号：JDJ/E70T029.1/0-2017
上海市计量测试技术研究院
燃气表测量记录单
[7 empty] | 证书编号： |  | 2026E70-40-000006
送检单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 样品名称： |  | 超声波燃气表
制造单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 型号： |  | UG1.6A LP Z2-NB
出厂编号： | 2582928127 |  |  |  | 测量介质： |  | 空气 | 温度： | (20~21)℃ | 湿度： | (65~67)%RH
大气压力： | (100~101)kPa |  |  |  | 流量范围： |  | (0.016~2.5)m³/h
测量地点： | 张衡路1500号大力值楼101室 | [5 empty] | 技术依据： | JJF 2012-2022
标准器编号： | 2816
其它： | qmax: |  | 2.5 | m³/h | qmin: |  | 0.016 | m³/h | qt: | 0.25 | m³/h
检测 流量点 | 序号 |  | 燃气表 读数 |  | 标准器 读数 |  | 示值 误差 | 平均示 值误差 | 重复性 误差 | 备注
|  |  | （ L ） |  | （ L ） |  | （ % ） | （ % ） | （ % ）
qmax | 1 |  | 50 |  | 49.9366 |  | 0.1269 | 0.085021 | 0.12676 | 重复性
| 2 |  | 50 |  | 49.9363 |  | 0.12746
| 3 |  | 50 |  | 49.9997 |  | 0.0007
qt | 1 |  | 20 |  | 20.0112 |  | -0.055719 | -0.066688 | 0.023868
| 2 |  | 20 |  | 20.013 |  | -0.064758
| 3 |  | 20 |  | 20.0159 |  | -0.079587
qmin | 1 |  | 10 |  | 9.9905 |  | 0.095511 | -0.067233 | 0.35494
| 2 |  | 10 |  | 10.0038 |  | -0.037786
| 3 |  | 10 |  | 10.026 |  | -0.25943
检测 流量点 |  | 用户模式误差 |  |  |  | 检测模式误差 |  |  | 偏差 | 备注
|  | （ % ） |  |  |  | （ % ） |  |  | （ % ）
qmax |  | 0.054426 |  |  |  | 0.10132 |  |  | -0.046893 | 不同工作模式的误差偏差
试验员： |  |  |  |  | 核验员： |  |  | 测量日期： | 2025.09.25 09:00~2025.09.26 16:00
第 页/共 页
文件编号：JDJ/E70T029.1/0-2017
上海市计量测试技术研究院
燃气表测量记录单
[7 empty] | 证书编号： |  | 2026E70-40-000006
送检单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 样品名称： |  | 超声波燃气表
制造单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 型号： |  | UG1.6A LP Z2-NB
出厂编号： | 2582928127 |  |  |  | 测量介质： |  | 空气 | 温度： | (20~21)℃ | 湿度： | (58~60)%RH
大气压力： | (100~101)kPa |  |  |  | 流量范围： |  | (0.016~2.5)m³/h
测量地点： | 张衡路1500号大力值楼101室 | [5 empty] | 技术依据： | JJF 2012-2022
标准器编号： |  | 140301、202104-2
其它： | qmax: |  | 2.5 | m³/h | qmin: |  | 0.016 | m³/h | qt: | 0.25 | m³/h
检测 流量点 | 序号 |  | 燃气表 读数 |  | 标准器 读数 |  | 示值 误差 | 平均示 值误差 |  | 备注
|  |  | （ L ） |  | （ L ） |  | （ % ） | （ % ）
qmax | 1 |  | 200 |  | 199.6274 |  | 0.18665 | 0.18464 |  | 温度适应性：20℃
| 2 |  | 200 |  | 199.6354 |  | 0.18263
0.7qmax | 1 |  | 100 |  | 99.9877 |  | 0.012302 | 0.009951
| 2 |  | 100 |  | 99.9924 |  | 0.0076006
0.2qmax | 1 |  | 50 |  | 50.0236 |  | -0.047178 | -0.057666
| 2 |  | 50 |  | 50.0341 |  | -0.068154
qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 温度适应性：高温（40℃）
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
0.7qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
0.2qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 温度适应性：低温（-10℃）
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
0.7qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
0.2qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
qmax | 1 |  | 200 |  | 199.6487 |  | 0.17596 | 0.16625 |  | 温度适应性：20℃
| 2 |  | 200 |  | 199.6874 |  | 0.15654
0.7qmax | 1 |  | 100 |  | 99.9872 |  | 0.012802 | 0.019154
| 2 |  | 100 |  | 99.9745 |  | 0.025507
0.2qmax | 1 |  | 50 |  | 50.0389 |  | -0.07774 | -0.071349
| 2 |  | 50 |  | 50.0325 |  | -0.064958
试验员： |  |  |  |  | 核验员： |  |  | 测量日期： | 2025.10.27 09:00~2025.10.30 16:00
第 页/共 页
文件编号：JDJ/E70T029.1/0-2017
上海市计量测试技术研究院
燃气表测量记录单
[7 empty] | 证书编号： |  | 2026E70-40-000006
送检单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 样品名称： |  | 超声波燃气表
制造单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 型号： |  | UG1.6A LP Z2-NB
出厂编号： | 2582928127 |  |  |  | 测量介质： |  | 空气 | 温度： | (20~21)℃ | 湿度： | (54~56)%RH
大气压力： | (100~101)kPa |  |  |  | 流量范围： |  | (0.016~2.5)m³/h
测量地点： | 张衡路1500号大力值楼101室 | [5 empty] | 技术依据： | JJF 2012-2022
标准器编号： |  | 2816
其它： | qmax: |  | 2.5 | m³/h | qmin: |  | 0.016 | m³/h | qt: | 0.25 | m³/h
检测 流量点 | 序号 |  | 燃气表 读数 |  | 标准器 读数 |  | 示值 误差 | 平均示 值误差 |  | 备注
|  |  | （ L ） |  | （ L ） |  | （ % ） | （ % ）
qmax | 1 |  | 50 |  | 49.8784 |  | 0.24385 | 0.33467 |  | 环境适应性复测
| 2 |  | 50 |  | 49.7882 |  | 0.42548
0.2qmax | 1 |  | 20 |  | 19.9883 |  | 0.058584 | 0.11293
| 2 |  | 20 |  | 19.9666 |  | 0.16728
qmin | 1 |  | 10 |  | 9.9596 |  | 0.40606 | 0.33719
| 2 |  | 10 |  | 9.9732 |  | 0.26831
试验员： |  |  |  |  | 核验员： |  |  | 测量日期： | 2025.11.24 09:00~2025.11.26 16:00
第 页/共 页
文件编号：JDJ/E70T029.1/0-2017
上海市计量测试技术研究院
燃气表测量记录单
[7 empty] | 证书编号： |  | 2026E70-40-000006
送检单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 样品名称： |  | 超声波燃气表
制造单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 型号： |  | UG1.6A LP Z2-NB
出厂编号： | 2582928127 |  |  |  | 测量介质： |  | 空气 | 温度： | (20~21)℃ | 湿度： | (50~52)%RH
大气压力： | (100~101)kPa |  |  |  | 流量范围： |  | (0.016~2.5)m³/h
测量地点： | 张衡路1500号大力值楼101室 | [5 empty] | 技术依据： | JJF 2012-2022
标准器编号： |  | 2816
其它： | qmax: |  | 2.5 | m³/h | qmin: |  | 0.016 | m³/h | qt: | 0.25 | m³/h
检测 流量点 | 序号 |  | 燃气表 读数 |  | 标准器 读数 |  | 示值 误差 | 平均示 值误差 |  | 偏移 | 备注
|  |  | （ L ） |  | （ L ） |  | （ % ） | （ % ） |  | （ % ）
qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | / | 流体扰动： 参比条件
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
0.4qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | /
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
0.25qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | /
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 流体扰动： 90°单弯头
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
0.4qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
0.25qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
试验员： |  |  |  |  | 核验员： |  |  | 测量日期： | 2025.11.28 09:00~2025.11.28 16:00
第 页/共 页
文件编号：JDJ/E70T029.1/0-2017
上海市计量测试技术研究院
燃气表测量记录单
[7 empty] | 证书编号： |  | 2026E70-40-000006
送检单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 样品名称： |  | 超声波燃气表
制造单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 型号： |  | UG1.6A LP Z2-NB
出厂编号： | 2582928127 |  |  |  | 测量介质： |  | 空气 | 温度： | (18~22)℃ | 湿度： | (54~72)%RH
大气压力： | (100~101)kPa |  |  |  | 流量范围： |  | (0.016~2.5)m³/h |  | 压力损失： | 41Pa
测量地点： | 张衡路1500号大力值楼101室 | [5 empty] | 技术依据： | JJF 2012-2022 |  | 密封性： | 符合要求
标准器编号： | 2816、2006-10-002、712455、712456、712457
其它： | qmax: |  | 2.5 | m³/h | qmin: |  | 0.016 | m³/h | qt: | 0.25 | m³/h
耐久性运行参数 |  |  | 运行流量（m³/h） |  |  |  | 运行时间（h） |  | 初始值（m³） |  | 终止值（m³）
|  |  | 2.5 |  |  |  | 2000 |  | 311.6409 |  | 5316.6769
耐久性复测数据：
检测 流量点 | 序号 |  | 燃气表 读数 |  | 标准器 读数 |  | 示值 误差 | 平均示 值误差 |  | 耐久性后误差偏离
|  |  | （ L ） |  | （ L ） |  | （ % ） | （ % ）
qmax | 1 |  | 50 |  | 49.808 |  | 0.38546 | 0.52268 |  | 0.4214%
| 2 |  | 50 |  | 49.7139 |  | 0.57553
| 3 |  | 50 |  | 49.6983 |  | 0.60704
0.7qmax | 1 |  | 30 |  | 30.022 |  | -0.073213 | -0.0072335 |  | 0.03233%
| 2 |  | 30 |  | 30.0134 |  | -0.044713
| 3 |  | 30 |  | 29.9712 |  | 0.096226
0.4qmax | 1 |  | 20 |  | 19.9919 |  | 0.040416 | 0.19421 |  | 0.2%
| 2 |  | 20 |  | 19.9441 |  | 0.28013
| 3 |  | 20 |  | 19.9477 |  | 0.26209
0.2qmax | 1 |  | 20 |  | 20.0039 |  | -0.019496 | 0.11376 |  | 0.1206%
| 2 |  | 20 |  | 19.9578 |  | 0.2116
| 3 |  | 20 |  | 19.9702 |  | 0.14917
qt | 1 |  | 20 |  | 19.9892 |  | 0.054029 | 0.13859 |  | 0.1517%
| 2 |  | 20 |  | 19.9624 |  | 0.1884
| 3 |  | 20 |  | 19.9654 |  | 0.17335
10qmin | 1 |  | 20 |  | 19.9573 |  | 0.21391 | 0.13595 |  | 0.4208%
| 2 |  | 20 |  | 19.9884 |  | 0.057984
5qmin | 1 |  | 10 |  | 10.0012 |  | -0.011499 | -0.083129 |  | 0.3455%
| 2 |  | 10 |  | 10.0155 |  | -0.15476
qmin | 1 |  | 10 |  | 9.9878 |  | 0.12186 | -0.095828 |  | 0.2062%
| 2 |  | 10 |  | 10.0314 |  | -0.31351
试验员： |  |  |  |  | 核验员： |  |  | 测量日期： | 2025.12.05 09:00~2026.03.24 16:00
第 页/共 页
文件编号：JDJ/E70T029.1/0-2017
上海市计量测试技术研究院
燃气表测量记录单
[7 empty] | 证书编号： |  | 2026E70-40-000006
送检单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 样品名称： |  | 超声波燃气表
制造单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 型号： |  | UG1.6A LP Z2-NB
出厂编号： | 2582928127 |  |  |  | 测量介质： |  | 空气 | 温度： | (20~21)℃ | 湿度： | (52~54)%RH
大气压力： | (100~101)kPa |  |  |  | 流量范围： |  | (0.016~2.5)m³/h
测量地点： | 张衡路1500号大力值楼101室 | [5 empty] | 技术依据： | JJF 2012-2022
标准器编号： |  | 2816
其它： | qmax: |  | 2.5 | m³/h | qmin: |  | 0.016 | m³/h | qt: | 0.25 | m³/h
检测 流量点 | 序号 |  | 燃气表 读数 |  | 标准器 读数 |  | 示值 误差 | 平均示 值误差 |  | 偏移 | 备注
|  |  | （ L ） |  | （ L ） |  | （ % ） | （ % ） |  | （ % ）
qmax | 1 |  | 50 |  | 49.808 |  | 0.38546 | 0.4805 |  | / | 机械环境： 振动跌落前
| 2 |  | 50 |  | 49.7139 |  | 0.57553
0.7qmax | 1 |  | 30 |  | 30.022 |  | -0.073213 | -0.058963 |  | /
| 2 |  | 30 |  | 30.0134 |  | -0.044713
0.4qmax | 1 |  | 20 |  | 19.9919 |  | 0.040416 | 0.16027 |  | /
| 2 |  | 20 |  | 19.9441 |  | 0.28013
0.2qmax | 1 |  | 20 |  | 20.0039 |  | -0.019496 | 0.09605 |  | /
| 2 |  | 20 |  | 19.9578 |  | 0.2116
qt | 1 |  | 20 |  | 19.9892 |  | 0.054029 | 0.12122 |  | /
| 2 |  | 20 |  | 19.9624 |  | 0.1884
qmin | 1 |  | 10 |  | 9.9878 |  | 0.12186 | -0.095828 |  | /
| 2 |  | 10 |  | 10.0314 |  | -0.31351
qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 机械环境： 振动跌落后
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
0.7qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
0.4qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
0.2qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
qt | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
qmin | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
试验员： |  |  |  |  | 核验员： |  |  | 测量日期： | 2026.04.03 10:15~2026.04.08 12:00
第 页/共 页