## 初始
涡 街 流 量 计 测 量 记 录 (脉冲已知系数)
委托单位 | / |  |  |  |  | 型号规格 | LUGB 300YDMEJCX2BB-161N15NN4 |  |  |  | 证书编号 | 2026E70-40-
样品名称 | 涡街流量计 |  |  |  |  | 出厂编号 | 2026010038 |  |  |  | 准确度 | 1.0级
制造单位 | 上海自仪海莱特流量仪表有限公司 |  |  |  |  | 流量范围 | ( 1250～7000 )m^3/h |  |  |  | 外观密封 | 合格
测量依据 | JJG 1029-2007《涡街流量计》 |  |  |  |  | 脉冲当量 | 0.042800 1/L |  |  |  | 测量结果 | qt≤q＜qmax | qmin≤q＜qt
环境温度 | (20-21)℃ |  | 环境湿度 | (68-70)%RH | [6 empty] | 示值误差 | 0.44% | -0.07%
测量介质 | 空气 |  | 其它 | / | [6 empty] | 重 复 性 | 0.35% | 0.28%
介质温度 | 20.54℃ |  | 介质压力 | 99.031kPa |  | 脉冲已知 | 涡街流量计
测量用标准器名称：标准表法气体流量标准装置 扩展不确定度：0.3% 流量范围 m^3/h 证书编号： | [10 empty] | 测量结论 | 重复性 不合格
检测 | 序号 | 检测 | 标准表 | 标准表在 | 标准表在 | 被检表 | 被检表 | 频率 | 被测脉冲 | 被测体积 | 示值误差 | 示值误差 | 重复性
流量点 |  | 时间 | 示值 | 被检处流量 | 被检处体积 | 压力 | 温度
m^3/h |  | s | L | m^3/h | L | kPa | ℃ | Hz | N | L | % | % | %
7000 | 1 | 44.3839 | 87101.7 | 6862.92 | 84612.0 | 99.031 | 20.54 | 81.6 | 3620 | 84579.4 | -0.04 | -0.07 | 0.28
| 2 | 43.9495 | 86196.7 | 6859.27 | 83739.3 | 99.029 | 20.59 | 81.7 | 3591 | 83901.9 | 0.19
| 3 | 45.1269 | 88533.8 | 6861.91 | 86015.7 | 99.027 | 20.64 | 81.3 | 3668 | 85700.9 | -0.37
6864 | 1 | 44.0848 | 86509.5 | 6863.94 | 84054.2 | 99.025 | 20.72 | 81.7 | 3602 | 84158.9 | 0.12 | -0.01 | 0.13
| 2 | 44.8813 | 88091.3 | 6864.90 | 85584.9 | 99.024 | 20.73 | 81.6 | 3663 | 85584.1 | 0.00
| 3 | 44.6091 | 87541.6 | 6863.66 | 85050.4 | 99.028 | 20.71 | 81.5 | 3635 | 84929.9 | -0.14
2875 | 1 | 44.2311 | 35512.1 | 2875.43 | 35328.7 | 100.181 | 20.80 | 34.0 | 1510 | 35286.9 | -0.12 | 0.05 | 0.26
| 2 | 43.9598 | 35297.0 | 2875.35 | 35111.0 | 100.191 | 20.75 | 34.3 | 1508 | 35233.6 | 0.35
| 3 | 44.2050 | 35495.6 | 2875.06 | 35303.4 | 100.190 | 20.65 | 34.2 | 1510 | 35280.4 | -0.07
2873 | 1 | 44.3459 | 35569.8 | 2872.32 | 35382.1 | 100.190 | 20.69 | 34.4 | 1524 | 35607.5 | 0.64 | 0.37 | 0.30
| 2 | 44.3320 | 35594.4 | 2875.39 | 35408.8 | 100.191 | 20.74 | 34.3 | 1522 | 35560.7 | 0.43
| 3 | 43.9975 | 35267.9 | 2870.30 | 35079.5 | 100.192 | 20.66 | 34.1 | 1502 | 35093.5 | 0.04
1400 | 1 | 44.4168 | 17703.5 | 1425.11 | 17583.1 | 100.374 | 20.07 | 17.0 | 755 | 17640.2 | 0.32 | 0.44 | 0.30
| 2 | 44.1361 | 17650.1 | 1429.94 | 17531.1 | 100.364 | 20.09 | 17.0 | 752 | 17570.1 | 0.22
| 3 | 43.9942 | 17524.3 | 1424.52 | 17408.5 | 100.365 | 20.10 | 17.1 | 751 | 17546.7 | 0.79
1426 | 1 | 44.4506 | 17715.4 | 1425.25 | 17598.1 | 100.355 | 20.08 | 16.9 | 753 | 17593.5 | -0.03 | 0.24 | 0.35
| 2 | 44.2780 | 17667.3 | 1427.00 | 17551.4 | 100.355 | 20.11 | 17.0 | 752 | 17570.1 | 0.11
| 3 | 44.9408 | 17924.2 | 1426.44 | 17807.1 | 100.355 | 20.11 | 17.1 | 767 | 17920.6 | 0.64
1250 | 1 | 44.6559 | 15807.4 | 1267.84 | 15726.8 | 100.369 | 20.17 | 15.2 | 678 | 15841.1 | 0.73 | 0.29 | 0.38
| 2 | 44.3973 | 15693.8 | 1266.30 | 15616.7 | 100.369 | 20.28 | 15.1 | 669 | 15630.8 | 0.09
| 3 | 44.1287 | 15604.7 | 1267.03 | 15531.2 | 100.359 | 20.43 | 15.1 | 665 | 15537.4 | 0.04
1267 | 1 | 43.6475 | 15401.3 | 1265.04 | 15337.8 | 100.359 | 20.98 | 15.1 | 661 | 15443.9 | 0.69 | 0.62 | 0.37
| 2 | 44.3824 | 15731.8 | 1270.79 | 15666.8 | 100.359 | 21.18 | 15.1 | 672 | 15700.9 | 0.22
| 3 | 45.1650 | 15943.3 | 1265.57 | 15877.6 | 100.359 | 21.21 | 15.2 | 686 | 16028.0 | 0.95

## 贮存环境电磁兼容后复测
涡 街 流 量 计 测 量 记 录 (脉冲已知系数)
委托单位 | / |  |  |  |  | 型号规格 | LUGB 300YDMEJCX2BB-161N15NN4 |  |  |  | 证书编号 | 2026E70-40-
样品名称 | 涡街流量计 |  |  |  |  | 出厂编号 | 2026010038 |  |  |  | 准确度 | 1.0级
制造单位 | 上海自仪海莱特流量仪表有限公司 |  |  |  |  | 流量范围 | ( 1250.0～7000.0 )m^3/h |  |  |  | 外观密封 | 合格
测量依据 | JJG 1029-2007《涡街流量计》 |  |  |  |  | 脉冲当量 | 0.042800 1/L |  |  |  | 测量结果 | qt≤q＜qmax | qmin≤q＜qt
环境温度 | (20-21)℃ |  | 环境湿度 | (65-67)%RH | [6 empty] | 示值误差
测量介质 | 空气 |  | 其它 | / | [6 empty] | 重 复 性
介质温度 | 20.61℃ |  | 介质压力 | 101.537kPa |  | 脉冲已知 | 涡街流量计
测量用标准器名称：标准表法气体流量标准装置 扩展不确定度：0.3% 流量范围 m^3/h 证书编号： | [10 empty] | 测量结论
检测 | 序号 | 检测 | 标准表 | 标准表在 | 标准表在 | 被检表 | 被检表 | 频率 | 被测脉冲 | 被测体积 | 示值误差 | 示值误差 | 重复性
流量点 |  | 时间 | 示值 | 被检处流量 | 被检处体积 | 压力 | 温度
m^3/h |  | s | L | m^3/h | L | kPa | ℃ | Hz | N | L | % | % | %
1273 | 1 | 59.6046 | 21180.0 | 1272.18 | 21063.3 | 101.537 | 20.58 | 15.2 | 906 | 21168.2 | 0.50 | 0.71 | 0.38
| 2 | 59.3382 | 21090.6 | 1272.57 | 20975.5 | 101.537 | 20.59 | 15.2 | 902 | 21074.8 | 0.47
| 3 | 59.1086 | 21019.2 | 1273.19 | 20904.6 | 101.537 | 20.57 | 15.3 | 905 | 21144.9 | 1.15

## 打印页
文件号JDJ/E31T002.2/0-2017
（速度式、容积式、质量式）流量计测量记录单
器 具 名 称 | 涡街流量计 |  |  |  | 证 书 编 号 |  | 2026E70-40-000029
型 号/规 格 | LUGB 300YDMEJCX2BB-161N15NN4 |  |  |  | 制 造 厂 |  | 上海自仪海莱特流量仪表有限公司
编 号 | 2026010038 |  |  |  | 环 境 温 度 |  | (20-21)℃ | 环 境 湿 度 | (68-70)%RH
大 气 压 力 | (100-101)kPa |  |  | 流量范围 | ( 1250～7000 )m³/h
测 量 地 点 | 张衡路1500号流量大力值楼101室 |  |  |  |  | 技术依据： | JJG 1029-2007 附录A
准确度等级： | 1 |  | 级
标准器编号： | 12B170077、YB12813840
外观与标识： | 符合要求
耐压强度： | 符合要求 |  | （最大工作压力 |  | 2.5 | MPa）
仪表系数： | 0.042800 1/L
测量数据： | qmax | 7000 | m³/h | qmin | 1250 | m³/h | qt | 1400 | m³/h
检 测 流量点 | 序 号 | 流 量 计 读 数 |  | 标 准 器 读 数 | 示值误差 | 平 均 示值误差 | 重复性 | 备注
|  | （L） |  | （L） | （%） | （%） | （%）
qmax | 1 | 84579.4 |  | 84612.0 | -0.038529 | -0.038065 | 0.20001 | /
| 2 | 83901.9 |  | 83739.3 | 0.19417
| 3 | 85700.9 |  | 86015.7 | -0.36598
| 4 | 84158.9 |  | 84054.2 | 0.12456
| 5 | 85584.1 |  | 85584.9 | -0.00093474
| 6 | 84929.9 |  | 85050.4 | -0.14168
0.4qmax | 1 | 35286.9 |  | 35328.7 | -0.11832 | 0.21194 | 0.30401
| 2 | 35233.6 |  | 35111.0 | 0.34918
| 3 | 35280.4 |  | 35303.4 | -0.06515
| 4 | 35607.5 |  | 35382.1 | 0.63705
| 5 | 35560.7 |  | 35408.8 | 0.42899
| 6 | 35093.5 |  | 35079.5 | 0.039909
qt | 1 | 17640.2 |  | 17583.1 | 0.32474 | 0.34314 | 0.31527
| 2 | 17570.1 |  | 17531.1 | 0.22246
| 3 | 17546.7 |  | 17408.5 | 0.79387
| 4 | 17593.5 |  | 17598.1 | -0.026139
| 5 | 17570.1 |  | 17551.4 | 0.10654
| 6 | 17920.6 |  | 17807.1 | 0.63739
qmin | 1 | 15841.1 |  | 15726.8 | 0.72678 | 0.45228 | 0.3831
| 2 | 15630.8 |  | 15616.7 | 0.090288
| 3 | 15537.4 |  | 15531.2 | 0.03992
| 4 | 15443.9 |  | 15337.8 | 0.69176
| 5 | 15700.9 |  | 15666.8 | 0.21766
| 6 | 16028.0 |  | 15877.6 | 0.94725
检测人员： |  |  |  | 核验人员： |  | 检测日期： | 2026.09.04 09:00~2026.09.04 16:00
第 页/共 页
文件号JDJ/E31T002.2/0-2017
（速度式、容积式、质量式）流量计测量记录单
器 具 名 称 | 涡街流量计 |  |  |  | 证 书 编 号 |  | 2026E70-40-000029
型 号/规 格 | LUGB 300YDMEJCX2BB-161N15NN4 |  |  |  | 制 造 厂 |  | 上海自仪海莱特流量仪表有限公司
编 号 | 2026010038 |  |  |  | 环 境 温 度 |  | (20-21)℃ | 环 境 湿 度 | (65-67)%RH
大 气 压 力 | (101-102)kPa |  |  | 流量范围 | ( 1250～7000 )m³/h
测 量 地 点 | 张衡路1500号流量大力值楼101室 |  |  |  |  | 技术依据： | JJG 1029-2007 附录A
标准器编号： | 12B170077
测量数据： | qmax | 7000 | m³/h | qmin | 1250 | m³/h | qt | 1400 | m³/h
检 测 流量点 | 序 号 | 流 量 计 读 数 |  | 标 准 器 读 数 | 示值误差 | 平 均 示值误差 |  | 备 注
|  | （L） |  | （L） | （%） | （%）
qmin | 1 | 21168.2 |  | 21063.3 | 0.49802 | 0.70698 |  | 贮存环境、 电磁兼容后复测
| 2 | 21074.8 |  | 20975.5 | 0.47341
| 3 | 21144.9 |  | 20904.6 | 1.1495
检测人员： |  |  |  | 核验人员： |  | 检测日期： | 2026.11.05 09:00~2026.11.05 12:00
第 页/共 页