## 初始
涡 街 流 量 计 测 量 记 录 (脉冲已知系数)
委托单位 | / |  |  |  |  | 型号规格 | LUGB 080YDMEJCX2BB-251N15NN4 |  |  |  | 证书编号 | 2026E70-40-
样品名称 | 涡街流量计 |  |  |  |  | 出厂编号 | 2026010015 |  |  |  | 准确度 | 1.0级
制造单位 | 上海自仪海莱特流量仪表有限公司 |  |  |  |  | 流量范围 | ( 90～900 )m^3/h |  |  |  | 外观密封 | 合格
测量依据 | JJG 1029-2007《涡街流量计》 |  |  |  |  | 脉冲当量 | 2.1785 1/L |  |  |  | 测量结果 | qt≤q＜qmax | qmin≤q＜qt
环境温度 | (20-21)℃ |  | 环境湿度 | (68-70)%RH | [6 empty] | 示值误差 | -0.12% | 0.78%
测量介质 | 空气 |  | 其它 | / | [6 empty] | 重 复 性 | 0.13% | 0.19%
介质温度 | 19.95℃ |  | 介质压力 | 96.334kPa |  | 脉冲已知 | 涡街流量计
测量用标准器名称：标准表法气体流量标准装置 扩展不确定度：0.3% 流量范围 m^3/h 证书编号： | [10 empty] | 测量结论 | 合 格
检测 | 序号 | 检测 | 标准表 | 标准表在 | 标准表在 | 被检表 | 被检表 | 频率 | 被测 | 被测体积 | 示值误差 | 示值误差 | 重复性
流量点 |  | 时间 | 示值 | 被检处流量 | 被检处体积 | 压力 | 温度 |  | 脉冲
m^3/h |  | s | L | m^3/h | L | kPa | ℃ | Hz | N | L | % | % | %
900 | 1 | 44.4614 | 11059.6 | 889.173 | 10981.7 | 95.942 | 19.95 | 542.1 | 24104 | 11064.5 | 0.75 | 0.78 | 0.04
| 2 | 44.2725 | 11011.9 | 889.146 | 10934.7 | 95.942 | 19.91 | 542.5 | 24020 | 11025.9 | 0.83
| 3 | 44.5237 | 11079.7 | 889.714 | 11003.7 | 95.940 | 19.96 | 542.5 | 24156 | 11088.4 | 0.77
890.0 | 1 | 45.0210 | 11207.5 | 890.206 | 11132.8 | 95.945 | 20.05 | 542.6 | 24430 | 11214.1 | 0.73 | 0.76 | 0.19
| 2 | 44.7094 | 11131.4 | 890.562 | 11060.1 | 95.947 | 20.22 | 542.1 | 24236 | 11125.1 | 0.59
| 3 | 44.4912 | 11058.0 | 889.268 | 10990.2 | 95.945 | 20.41 | 543.3 | 24171 | 11095.2 | 0.96
356.3 | 1 | 44.6820 | 4428.48 | 356.375 | 4423.21 | 99.777 | 20.67 | 215.3 | 9619 | 4415.42 | -0.18 | -0.09 | 0.10
| 2 | 44.9596 | 4447.62 | 355.772 | 4443.16 | 99.778 | 20.81 | 215.3 | 9681 | 4443.88 | 0.02
| 3 | 44.7716 | 4439.08 | 356.641 | 4435.38 | 99.778 | 20.93 | 215.6 | 9651 | 4430.11 | -0.12
356.6 | 1 | 43.8061 | 4335.77 | 356.073 | 4332.83 | 99.787 | 21.06 | 215.8 | 9453 | 4339.22 | 0.15 | 0.04 | 0.13
| 2 | 45.1031 | 4481.05 | 357.442 | 4478.26 | 99.785 | 21.15 | 216.1 | 9745 | 4473.26 | -0.11
| 3 | 44.8380 | 4439.33 | 356.219 | 4436.70 | 99.787 | 21.22 | 215.7 | 9673 | 4440.21 | 0.08
180 | 1 | 44.6310 | 2301.34 | 185.744 | 2302.76 | 100.287 | 21.26 | 112.4 | 5015 | 2302.04 | -0.03 | 0.06 | 0.08
| 2 | 44.8492 | 2302.98 | 184.960 | 2304.26 | 100.289 | 21.24 | 112.0 | 5025 | 2306.63 | 0.10
| 3 | 44.4389 | 2271.78 | 184.116 | 2272.76 | 100.291 | 21.21 | 111.5 | 4956 | 2274.96 | 0.10
184.9 | 1 | 44.3366 | 2275.15 | 184.790 | 2275.82 | 100.290 | 21.15 | 111.7 | 4952 | 2273.12 | -0.12 | -0.12 | 0.09
| 2 | 44.6439 | 2296.77 | 185.220 | 2296.93 | 100.289 | 21.07 | 111.9 | 4994 | 2292.40 | -0.20
| 3 | 44.1938 | 2268.53 | 184.769 | 2268.24 | 100.290 | 20.98 | 111.8 | 4940 | 2267.62 | -0.03
90 | 1 | 44.8324 | 1144.36 | 90.8823 | 1131.80 | 100.424 | 20.80 | 55.3 | 2481 | 1138.86 | 0.62 | 0.40 | 0.19
| 2 | 44.8472 | 1143.51 | 90.7709 | 1130.78 | 100.424 | 20.73 | 55.1 | 2470 | 1133.81 | 0.27
| 3 | 43.9765 | 1121.98 | 90.8106 | 1109.31 | 100.423 | 20.67 | 55.1 | 2424 | 1112.69 | 0.30
90.73 | 1 | 44.2716 | 1129.37 | 90.7871 | 1116.47 | 100.424 | 20.63 | 55.2 | 2446 | 1122.79 | 0.57 | 0.38 | 0.17
| 2 | 44.3897 | 1131.44 | 90.7030 | 1118.41 | 100.424 | 20.58 | 55.1 | 2444 | 1121.87 | 0.31
| 3 | 45.0155 | 1147.41 | 90.6911 | 1134.03 | 100.424 | 20.53 | 55.0 | 2477 | 1137.02 | 0.26

## 贮存环境电磁兼容后复测
涡 街 流 量 计 测 量 记 录 (脉冲已知系数)
委托单位 | / |  |  |  |  | 型号规格 | LUGB 080YDMEJCX2BB-251N15NN4 |  |  |  | 证书编号 | 2026E70-40-
样品名称 | 涡街流量计 |  |  |  |  | 出厂编号 | 2026010015 |  |  |  | 准确度 | 1.0级
制造单位 | 上海自仪海莱特流量仪表有限公司 |  |  |  |  | 流量范围 | ( 90.0～900.0 )m^3/h |  |  |  | 外观密封 | 合格
测量依据 | JJG 1029-2007《涡街流量计》 |  |  |  |  | 脉冲当量 | 2.17850 1/L |  |  |  | 测量结果 | qt≤q＜qmax | qmin≤q＜qt
环境温度 | (20-21)℃ |  | 环境湿度 | (68-70)%RH | [6 empty] | 示值误差
测量介质 | 空气 |  | 其它 | / | [6 empty] | 重 复 性
介质温度 | 20.78℃ |  | 介质压力 | 101.370kPa |  | 脉冲已知 | 涡街流量计
测量用标准器名称：标准表法气体流量标准装置 扩展不确定度：0.3% 流量范围 m^3/h 证书编号： | [10 empty] | 测量结论
检测 | 序号 | 检测 | 标准表 | 标准表在 | 标准表在 | 被检表 | 被检表 | 频率 | 被测 | 被测体积 | 示值误差 | 示值误差 | 重复性
流量点 |  | 时间 | 示值 | 被检处流量 | 被检处体积 | 压力 | 温度 |  | 脉冲
m^3/h |  | s | L | m^3/h | L | kPa | ℃ | Hz | N | L | % | % | %
89.39 | 1 | 59.7900 | 1481.22 | 89.2336 | 1482.02 | 101.370 | 20.78 | 54.4 | 3253 | 1493.23 | 0.76 | 0.59 | 0.16
| 2 | 58.9154 | 1460.25 | 89.3038 | 1461.49 | 101.370 | 20.88 | 54.3 | 3201 | 1469.36 | 0.54
| 3 | 59.6996 | 1485.22 | 89.6321 | 1486.39 | 101.369 | 20.85 | 54.5 | 3253 | 1493.23 | 0.46

## 打印页
文件号JDJ/E31T002.2/0-2017
（速度式、容积式、质量式）流量计测量记录单
器 具 名 称 | 涡街流量计 |  |  |  | 证 书 编 号 |  | 2026E70-40-000029
型 号/规 格 | LUGB 080YDMEJCX2BB-251N15NN4 |  |  |  | 制 造 厂 |  | 上海自仪海莱特流量仪表有限公司
编 号 | 2026010015 |  |  |  | 环 境 温 度 |  | (20-21)℃ | 环 境 湿 度 | (68-70)%RH
大 气 压 力 | (100-101)kPa |  |  | 流量范围 | ( 90～900 )m³/h
测 量 地 点 | 张衡路1500号流量大力值楼101室 |  |  |  |  | 技术依据： | JJG 1029-2007附录A
准确度等级： | 1 |  | 级
标准器编号： | 12B170077、YB12813840
外观与标识： | 符合要求
耐压强度： | 符合要求 |  | （最大工作压力 |  | 2.5 | MPa）
仪表系数： | 2.1785 1/L
测量数据： | qmax | 900 | m³/h | qmin | 90 | m³/h | qt | 180 | m³/h
检 测 流量点 | 序 号 | 流 量 计 读 数 |  | 标 准 器 读 数 | 示值误差 | 平 均 示值误差 | 重复性 | 备注
|  | （L） |  | （L） | （%） | （%） | （%）
qmax | 1 | 11064.5 |  | 10981.7 | 0.75398 | 0.77186 | 0.12126 | /
| 2 | 11025.9 |  | 10934.7 | 0.83404
| 3 | 11088.4 |  | 11003.7 | 0.76974
| 4 | 11214.1 |  | 11132.8 | 0.73027
| 5 | 11125.1 |  | 11060.1 | 0.5877
| 6 | 11095.2 |  | 10990.2 | 0.9554
0.4qmax | 1 | 4415.42 |  | 4423.21 | -0.17612 | -0.027298 | 0.12759
| 2 | 4443.88 |  | 4443.16 | 0.016205
| 3 | 4430.11 |  | 4435.38 | -0.11882
| 4 | 4339.22 |  | 4332.83 | 0.14748
| 5 | 4473.26 |  | 4478.26 | -0.11165
| 6 | 4440.21 |  | 4436.70 | 0.079113
qt | 1 | 2302.04 |  | 2302.76 | -0.031267 | -0.029135 | 0.11794
| 2 | 2306.63 |  | 2304.26 | 0.10285
| 3 | 2274.96 |  | 2272.76 | 0.096799
| 4 | 2273.12 |  | 2275.82 | -0.11864
| 5 | 2292.40 |  | 2296.93 | -0.19722
| 6 | 2267.62 |  | 2268.24 | -0.027334
qmin | 1 | 1138.86 |  | 1131.80 | 0.62379 | 0.38926 | 0.16142
| 2 | 1133.81 |  | 1130.78 | 0.26796
| 3 | 1112.69 |  | 1109.31 | 0.30469
| 4 | 1122.79 |  | 1116.47 | 0.56607
| 5 | 1121.87 |  | 1118.41 | 0.30937
| 6 | 1137.02 |  | 1134.03 | 0.26366
检测人员： |  |  |  | 核验人员： |  | 检测日期： | 2026.08.27 09:00~2026.08.27 16:00
第 页/共 页
文件号JDJ/E31T002.2/0-2017
（速度式、容积式、质量式）流量计测量记录单
器 具 名 称 | 涡街流量计 |  |  |  | 证 书 编 号 |  | 2026E70-40-000029
型 号/规 格 | LUGB 080YDMEJCX2BB-251N15NN4 |  |  |  | 制 造 厂 |  | 上海自仪海莱特流量仪表有限公司
编 号 | 2026010015 |  |  |  | 环 境 温 度 |  | (20-21)℃ | 环 境 湿 度 | (68-70)%RH
大 气 压 力 | (101-102)kPa |  |  | 流量范围 | ( 90～900 )m³/h
测 量 地 点 | 张衡路1500号流量大力值楼101室 |  |  |  |  | 技术依据： | JJG 1029-2007附录A
标准器编号： | 12B170077
测量数据： | qmax | 900 | m³/h | qmin | 90 | m³/h | qt | 180 | m³/h
检 测 流量点 | 序 号 | 流 量 计 读 数 |  | 标 准 器 读 数 | 示值误差 | 平 均 示值误差 |  | 备 注
|  | （L） |  | （L） | （%） | （%）
qmin | 1 | 1493.23 |  | 1482.02 | 0.7564 | 0.58502 |  | 贮存环境、 电磁兼容后复测
| 2 | 1469.36 |  | 1461.49 | 0.53849
| 3 | 1493.23 |  | 1486.39 | 0.46018
检测人员： |  |  |  | 核验人员： |  | 检测日期： | 2026.11.02 09:00~2026.11.02 16:00
第 页/共 页