## 初始
涡 街 流 量 计 测 量 记 录 (脉冲已知系数)
委托单位 | / |  |  |  |  | 型号规格 | LUGB 080YDMEJCX2BB-251N15NN4 |  |  |  | 证书编号 | 2026E70-40-
样品名称 | 涡街流量计 |  |  |  |  | 出厂编号 | 2026010016 |  |  |  | 准确度 | 1.0级
制造单位 | 上海自仪海莱特流量仪表有限公司 |  |  |  |  | 流量范围 | ( 90～900 )m^3/h |  |  |  | 外观密封 | 合格
测量依据 | JJG 1029-2007《涡街流量计》 |  |  |  |  | 脉冲当量 | 2.1823 1/L |  |  |  | 测量结果 | qt≤q＜qmax | qmin≤q＜qt
环境温度 | (20-21)℃ |  | 环境湿度 | (68-70)%RH | [6 empty] | 示值误差 | 0.78% | 0.14%
测量介质 | 空气 |  | 其它 | / | [6 empty] | 重 复 性 | 0.31% | 0.24%
介质温度 | 20.69℃ |  | 介质压力 | 96.373kPa |  | 脉冲已知 | 涡街流量计
测量用标准器名称：标准表法气体流量标准装置 扩展不确定度：0.3% 流量范围 m^3/h 证书编号： | [10 empty] | 测量结论 | 合 格
检测 | 序号 | 检测 | 标准表 | 标准表在 | 标准表在 | 被检表 | 被检表 | 频率 | 被测 | 被测体积 | 示值误差 | 示值误差 | 重复性
流量点 |  | 时间 | 示值 | 被检处流量 | 被检处体积 | 压力 | 温度 |  | 脉冲
m^3/h |  | s | L | m^3/h | L | kPa | ℃ | Hz | N | L | % | % | %
900 | 1 | 44.8665 | 11110.5 | 883.998 | 11017.2 | 95.985 | 20.69 | 538.8 | 24175 | 11077.8 | 0.55 | 0.78 | 0.20
| 2 | 44.6487 | 11059.5 | 884.436 | 10969.2 | 95.988 | 20.53 | 541.0 | 24157 | 11069.5 | 0.91
| 3 | 44.4913 | 11007.6 | 883.538 | 10919.4 | 95.990 | 20.44 | 540.2 | 24036 | 11014.1 | 0.87
883.5 | 1 | 44.8812 | 11091.4 | 882.637 | 11003.8 | 95.988 | 20.31 | 539.6 | 24220 | 11098.4 | 0.86 | 0.68 | 0.16
| 2 | 44.4604 | 11003.3 | 884.063 | 10918.3 | 95.995 | 20.29 | 539.2 | 23973 | 10985.2 | 0.61
| 3 | 44.2120 | 10937.3 | 883.775 | 10853.7 | 95.987 | 20.26 | 538.7 | 23819 | 10914.6 | 0.56
360 | 1 | 44.5250 | 4359.33 | 351.386 | 4345.96 | 99.787 | 20.23 | 214.0 | 9530 | 4366.95 | 0.48 | 0.20 | 0.31
| 2 | 44.2882 | 4347.85 | 352.348 | 4334.69 | 99.787 | 20.25 | 213.3 | 9447 | 4328.92 | -0.13
| 3 | 44.0410 | 4325.40 | 352.504 | 4312.40 | 99.786 | 20.23 | 214.2 | 9435 | 4323.42 | 0.26
352.6 | 1 | 44.1500 | 4330.14 | 352.021 | 4317.15 | 99.774 | 20.22 | 214.1 | 9451 | 4330.75 | 0.32 | 0.14 | 0.24
| 2 | 44.2403 | 4352.43 | 353.104 | 4339.29 | 99.781 | 20.20 | 213.7 | 9456 | 4333.04 | -0.14
| 3 | 44.1950 | 4341.51 | 352.597 | 4328.61 | 99.782 | 20.20 | 214.2 | 9468 | 4338.54 | 0.23
180 | 1 | 44.5536 | 2270.08 | 183.108 | 2266.14 | 100.289 | 20.23 | 110.8 | 4937 | 2262.29 | -0.17 | -0.11 | 0.12
| 2 | 44.4818 | 2249.04 | 181.700 | 2245.09 | 100.292 | 20.23 | 109.9 | 4890 | 2240.76 | -0.19
| 3 | 44.2845 | 2264.54 | 183.766 | 2260.55 | 100.299 | 20.24 | 111.4 | 4934 | 2260.92 | 0.02
181.5 | 1 | 44.1485 | 2231.41 | 181.655 | 2227.72 | 100.303 | 20.28 | 110.3 | 4868 | 2230.67 | 0.13 | 0.06 | 0.08
| 2 | 45.4905 | 2300.05 | 181.728 | 2296.36 | 100.304 | 20.29 | 110.1 | 5010 | 2295.74 | -0.03
| 3 | 43.8004 | 2207.01 | 181.103 | 2203.45 | 100.304 | 20.28 | 109.9 | 4813 | 2205.47 | 0.09
90 | 1 | 44.0546 | 1144.93 | 92.0563 | 1126.53 | 100.440 | 20.31 | 55.8 | 2458 | 1126.33 | -0.02 | -0.04 | 0.05
| 2 | 45.1113 | 1170.82 | 91.9386 | 1152.07 | 100.461 | 20.29 | 55.7 | 2512 | 1151.08 | -0.09
| 3 | 44.7994 | 1160.88 | 91.7991 | 1142.37 | 100.441 | 20.26 | 55.6 | 2493 | 1142.37 | -0.00
91.72 | 1 | 44.7936 | 1159.35 | 91.7737 | 1141.91 | 100.460 | 20.33 | 55.8 | 2499 | 1145.12 | 0.28 | 0.08 | 0.20
| 2 | 44.6432 | 1154.49 | 91.7173 | 1137.38 | 100.460 | 20.37 | 55.6 | 2484 | 1138.25 | 0.08
| 3 | 44.4072 | 1147.49 | 91.6677 | 1130.75 | 100.460 | 20.41 | 55.5 | 2465 | 1129.54 | -0.11

## 贮存环境电磁兼容后复测
涡 街 流 量 计 测 量 记 录 (脉冲已知系数)
委托单位 | / |  |  |  |  | 型号规格 | LUGB 080YDMEJCX2BB-251N15NN4 |  |  |  | 证书编号 | 2026E70-40-
样品名称 | 涡街流量计 |  |  |  |  | 出厂编号 | 2026010016 |  |  |  | 准确度 | 1.0级
制造单位 | 上海自仪海莱特流量仪表有限公司 |  |  |  |  | 流量范围 | ( 90.0～900.0 )m^3/h |  |  |  | 外观密封 | 合格
测量依据 | JJG 1029-2007《涡街流量计》 |  |  |  |  | 脉冲当量 | 2.18230 1/L |  |  |  | 测量结果 | qt≤q＜qmax | qmin≤q＜qt
环境温度 | (20-21)℃ |  | 环境湿度 | (68-70)%RH | [6 empty] | 示值误差
测量介质 | 空气 |  | 其它 | / | [6 empty] | 重 复 性
介质温度 | 20.75℃ |  | 介质压力 | 101.365kPa |  | 脉冲已知 | 涡街流量计
测量用标准器名称：标准表法气体流量标准装置 扩展不确定度：0.3% 流量范围 m^3/h 证书编号： | [10 empty] | 测量结论
检测 | 序号 | 检测 | 标准表 | 标准表在 | 标准表在 | 被检表 | 被检表 | 频率 | 被测 | 被测体积 | 示值误差 | 示值误差 | 重复性
流量点 |  | 时间 | 示值 | 被检处流量 | 被检处体积 | 压力 | 温度 |  | 脉冲
m^3/h |  | s | L | m^3/h | L | kPa | ℃ | Hz | N | L | % | % | %
93.55 | 1 | 59.8016 | 1548.80 | 93.2735 | 1549.42 | 101.365 | 20.75 | 56.3 | 3368 | 1543.33 | -0.39 | -0.48 | 0.12
| 2 | 59.5425 | 1550.74 | 93.8001 | 1551.41 | 101.364 | 20.74 | 56.6 | 3371 | 1544.70 | -0.43
| 3 | 59.7668 | 1552.94 | 93.5829 | 1553.65 | 101.365 | 20.74 | 56.4 | 3370 | 1544.24 | -0.61

## 打印页
文件号JDJ/E31T002.2/0-2017
（速度式、容积式、质量式）流量计测量记录单
器 具 名 称 | 涡街流量计 |  |  |  | 证 书 编 号 |  | 2026E70-40-000029
型 号/规 格 | LUGB 080YDMEJCX2BB-251N15NN4 |  |  |  | 制 造 厂 |  | 上海自仪海莱特流量仪表有限公司
编 号 | 2026010016 |  |  |  | 环 境 温 度 |  | (20-21)℃ | 环 境 湿 度 | (68-70)%RH
大 气 压 力 | (100-101)kPa |  |  | 流量范围 | ( 90～900 )m³/h
测 量 地 点 | 张衡路1500号流量大力值楼101室 |  |  |  |  | 技术依据： | JJG 1029-2007附录A
准确度等级： | 1 |  | 级
标准器编号： | 12B170077、YB12813840
外观与标识： | 符合要求
耐压强度： | 符合要求 |  | （最大工作压力 |  | 2.5 | MPa）
仪表系数： | 2.1823 1/L
测量数据： | qmax | 900 | m³/h | qmin | 90 | m³/h | qt | 180 | m³/h
检 测 流量点 | 序 号 | 流 量 计 读 数 |  | 标 准 器 读 数 | 示值误差 | 平 均 示值误差 | 重复性 | 备注
|  | （L） |  | （L） | （%） | （%） | （%）
qmax | 1 | 11077.8 |  | 11017.2 | 0.55005 | 0.72754 | 0.16987 | /
| 2 | 11069.5 |  | 10969.2 | 0.91438
| 3 | 11014.1 |  | 10919.4 | 0.86726
| 4 | 11098.4 |  | 11003.8 | 0.8597
| 5 | 10985.2 |  | 10918.3 | 0.61273
| 6 | 10914.6 |  | 10853.7 | 0.5611
0.4qmax | 1 | 4366.95 |  | 4345.96 | 0.48298 | 0.16763 | 0.2531
| 2 | 4328.92 |  | 4334.69 | -0.13311
| 3 | 4323.42 |  | 4312.40 | 0.25554
| 4 | 4330.75 |  | 4317.15 | 0.31502
| 5 | 4333.04 |  | 4339.29 | -0.14403
| 6 | 4338.54 |  | 4328.61 | 0.2294
qt | 1 | 2262.29 |  | 2266.14 | -0.16989 | -0.024882 | 0.13363
| 2 | 2240.76 |  | 2245.09 | -0.19287
| 3 | 2260.92 |  | 2260.55 | 0.016368
| 4 | 2230.67 |  | 2227.72 | 0.13242
| 5 | 2295.74 |  | 2296.36 | -0.026999
| 6 | 2205.47 |  | 2203.45 | 0.091674
qmin | 1 | 1126.33 |  | 1126.53 | -0.017754 | 0.024484 | 0.14172
| 2 | 1151.08 |  | 1152.07 | -0.085932
| 3 | 1142.37 |  | 1142.37 | 0
| 4 | 1145.12 |  | 1141.91 | 0.28111
| 5 | 1138.25 |  | 1137.38 | 0.076492
| 6 | 1129.54 |  | 1130.75 | -0.10701
检测人员： |  |  |  | 核验人员： |  | 检测日期： | 2026.08.27 09:00~2026.08.27 16:00
第 页/共 页
文件号JDJ/E31T002.2/0-2017
（速度式、容积式、质量式）流量计测量记录单
器 具 名 称 | 涡街流量计 |  |  |  | 证 书 编 号 |  | 2026E70-40-000029
型 号/规 格 | LUGB 080YDMEJCX2BB-251N15NN4 |  |  |  | 制 造 厂 |  | 上海自仪海莱特流量仪表有限公司
编 号 | 2026010016 |  |  |  | 环 境 温 度 |  | (20-21)℃ | 环 境 湿 度 | (68-70)%RH
大 气 压 力 | (101-102)kPa |  |  | 流量范围 | ( 90～900 )m³/h
测 量 地 点 | 张衡路1500号流量大力值楼101室 |  |  |  |  | 技术依据： | JJG 1029-2007附录A
标准器编号： | 12B170077
测量数据： | qmax | 900 | m³/h | qmin | 90 | m³/h | qt | 180 | m³/h
检 测 流量点 | 序 号 | 流 量 计 读 数 |  | 标 准 器 读 数 | 示值误差 | 平 均 示值误差 |  | 备 注
|  | （L） |  | （L） | （%） | （%）
qmin | 1 | 1543.33 |  | 1549.42 | -0.39305 | -0.47708 |  | 贮存环境、 电磁兼容后复测
| 2 | 1544.70 |  | 1551.41 | -0.43251
| 3 | 1544.24 |  | 1553.65 | -0.60567
检测人员： |  |  |  | 核验人员： |  | 检测日期： | 2026.11.02 09:00~2026.11.02 16:00
第 页/共 页