## 降流量
测试点 | 次数 | 流量(m3/h) | 测试时间(s) | 湿度(%) | 标准器压力(kPa) | 标准器温度(℃) | 标准体积(L) | 被检表压力(kPa) | 被检表温度(℃) | 被检表体积(L) | 示值误差(%) | 平均误差(%) | 极差(%) | 压损(Pa)
qmax | 1 | 2.5127 | 71.5315 | 68.59 | 100.64 | 23.03 | 49.9267 | 100.787 | 21.38 | 50 | 0.15 | 0.15 | 0 | 40
0.7qmax | 1 | 1.7291 | 62.5434 | 68.85 | 100.777 | 23.03 | 30.0401 | 100.836 | 21.37 | 30 | -0.13 | -0.13 | 0 | 22
0.4qmax | 1 | 0.99417 | 72.4374 | 69.31 | 100.866 | 23.03 | 20.0042 | 100.866 | 21.36 | 20 | -0.02 | -0.02 | 0 | 10
0.2qmax | 1 | 0.49551 | 145.2833 | 69.45 | 100.902 | 23.01 | 19.9972 | 100.877 | 21.35 | 20 | 0.01 | 0.01 | 0 | 4
0.1qmax | 1 | 0.2442 | 294.9185 | 69.75 | 100.915 | 23 | 20.0054 | 100.882 | 21.34 | 20 | -0.03 | -0.03 | 0 | 2
qmax | 1 | 2.5128 | 71.4781 | 69.96 | 100.634 | 22.98 | 49.8916 | 100.78 | 21.34 | 50 | 0.22 | 0.22 | 0 | 40
0.7qmax | 1 | 1.7292 | 62.4724 | 69.98 | 100.773 | 22.98 | 30.0083 | 100.832 | 21.34 | 30 | -0.03 | -0.03 | 0 | 22
0.4qmax | 1 | 0.99428 | 72.3663 | 69.81 | 100.862 | 22.98 | 19.9868 | 100.862 | 21.34 | 20 | 0.07 | 0.07 | 0 | 10
0.2qmax | 1 | 0.49554 | 145.2478 | 69.36 | 100.898 | 22.97 | 19.9934 | 100.873 | 21.32 | 20 | 0.03 | 0.03 | 0 | 4
0.1qmax | 1 | 0.2442 | 295.025 | 68.58 | 100.905 | 22.95 | 20.0122 | 100.872 | 21.29 | 20 | -0.06 | -0.06 | 0 | 2
qmax | 1 | 2.5112 | 71.5136 | 67.1 | 100.545 | 22.76 | 49.8854 | 100.692 | 21.08 | 50 | 0.23 | 0.23 | 0 | 40
0.7qmax | 1 | 1.7291 | 62.4901 | 68.15 | 100.757 | 22.94 | 30.0135 | 100.816 | 21.28 | 30 | -0.05 | -0.05 | 0 | 22
0.4qmax | 1 | 0.99417 | 72.544 | 68.06 | 100.848 | 22.94 | 20.0336 | 100.848 | 21.27 | 20 | -0.17 | -0.17 | 0 | 10
0.2qmax | 1 | 0.49552 | 145.3366 | 68.06 | 100.887 | 22.92 | 20.0047 | 100.862 | 21.26 | 20 | -0.02 | -0.02 | 0 | 4
0.1qmax | 1 | 0.24418 | 295.025 | 67.75 | 100.892 | 22.91 | 20.0108 | 100.859 | 21.24 | 20 | -0.05 | -0.05 | 0 | 2
10qmin | 1 | 0.16255 | 444.2161 | 67.37 | 100.869 | 22.87 | 20.0571 | 100.85 | 21.21 | 20 | -0.28 | -0.28 | 0 | 2
5qmin | 1 | 0.08173 | 442.5109 | 67.12 | 100.871 | 22.85 | 10.0462 | 100.843 | 21.18 | 10 | -0.46 | -0.46 | 0 | 2
qmin | 1 | 0.015667 | 2300.694 | 67.1 | 100.848 | 22.8 | 10.0122 | 100.812 | 21.1 | 10 | -0.12 | -0.12 | 0 | 1

## 升流量
测试点 | 次数 | 流量(m3/h) | 测试时间(s) | 湿度(%) | 标准器压力(kPa) | 标准器温度(℃) | 标准体积(L) | 被检表压力(kPa) | 被检表温度(℃) | 被检表体积(L) | 示值误差(%) | 平均误差(%) | 极差(%) | 压损(Pa)
qmin | 1 | 0.015666 | 2299.433 | 66.92 | 100.834 | 22.72 | 10.0064 | 100.798 | 21.01 | 10 | -0.06 | -0.06 | 0 | 1
5qmin | 1 | 0.081705 | 442.1556 | 67 | 100.813 | 22.67 | 10.0351 | 100.784 | 20.97 | 10 | -0.35 | -0.35 | 0 | 2
10qmin | 1 | 0.16248 | 444.234 | 67.04 | 100.795 | 22.65 | 20.0498 | 100.776 | 20.97 | 20 | -0.25 | -0.25 | 0 | 2
0.1qmax | 1 | 0.24405 | 295.1671 | 67.11 | 100.805 | 22.64 | 20.0098 | 100.772 | 20.96 | 20 | -0.05 | -0.05 | 0 | 2
0.2qmax | 1 | 0.49548 | 145.2833 | 67.04 | 100.83 | 22.59 | 19.9959 | 100.805 | 20.94 | 20 | 0.02 | 0.02 | 0 | 4
0.4qmax | 1 | 0.99373 | 72.5261 | 67.25 | 100.776 | 22.64 | 20.0199 | 100.776 | 20.98 | 20 | -0.1 | -0.1 | 0 | 10
0.7qmax | 1 | 1.7284 | 62.4902 | 67.27 | 100.688 | 22.63 | 30.0029 | 100.747 | 20.98 | 30 | -0.01 | -0.01 | 0 | 22
qmax | 1 | 2.5119 | 71.6203 | 67.27 | 100.548 | 22.63 | 49.9738 | 100.695 | 20.99 | 50 | 0.05 | 0.05 | 0 | 40
0.1qmax | 1 | 0.24411 | 295.0784 | 67.34 | 100.818 | 22.63 | 20.0085 | 100.785 | 20.96 | 20 | -0.04 | -0.04 | 0 | 2
0.2qmax | 1 | 0.49531 | 145.3543 | 67.41 | 100.804 | 22.62 | 19.9986 | 100.779 | 20.96 | 20 | 0.01 | 0.01 | 0 | 4
0.4qmax | 1 | 0.99377 | 72.4907 | 67.34 | 100.773 | 22.62 | 20.0108 | 100.774 | 20.96 | 20 | -0.05 | -0.05 | 0 | 10
0.7qmax | 1 | 1.7286 | 62.5079 | 67.3 | 100.695 | 22.62 | 30.0148 | 100.753 | 20.97 | 30 | -0.05 | -0.05 | 0 | 22
qmax | 1 | 2.5125 | 71.5848 | 67.38 | 100.567 | 22.61 | 49.9609 | 100.714 | 20.97 | 50 | 0.08 | 0.08 | 0 | 41
0.1qmax | 1 | 0.24423 | 294.883 | 67.49 | 100.863 | 22.61 | 20.0052 | 100.83 | 20.95 | 20 | -0.03 | -0.03 | 0 | 2
0.2qmax | 1 | 0.49549 | 145.372 | 67.29 | 100.838 | 22.6 | 20.0086 | 100.813 | 20.95 | 20 | -0.04 | -0.04 | 0 | 4
0.4qmax | 1 | 0.99399 | 72.4729 | 67.21 | 100.791 | 22.6 | 20.0103 | 100.792 | 20.96 | 20 | -0.05 | -0.05 | 0 | 10
0.7qmax | 1 | 1.7288 | 62.5967 | 67.19 | 100.7 | 22.59 | 30.0605 | 100.758 | 20.96 | 30 | -0.2 | -0.2 | 0 | 22
qmax | 1 | 2.5125 | 71.5315 | 67.18 | 100.562 | 22.59 | 49.9233 | 100.708 | 20.96 | 50 | 0.15 | 0.15 | 0 | 40

## 重复性
测试点 | 次数 | 流量(m3/h) | 测试时间(s) | 湿度(%) | 标准器压力(kPa) | 标准器温度(℃) | 标准体积(L) | 被检表压力(kPa) | 被检表温度(℃) | 被检表体积(L) | 示值误差(%) | 平均误差(%) | 极差(%) | 压损(Pa)
qmax | 1 | 2.5226 | 71.3537 | 69.5 | 101.076 | 22.83 | 49.999 | 101.222 | 21.76 | 50 | 0 | 0.04 | 0.08 | 38
| 2 | 2.5226 | 71.3182 | 69.42 | 101.072 | 22.82 | 49.9738 | 101.219 | 21.75 | 50 | 0.05 |  |  | 38
| 3 | 2.5226 | 71.3004 | 69.33 | 101.073 | 22.82 | 49.9624 | 101.218 | 21.74 | 50 | 0.08 |  |  | 38
0.1qmax | 1 | 0.24519 | 293.7993 | 68.77 | 101.358 | 22.8 | 20.01 | 101.326 | 21.71 | 20 | -0.05 | -0.06 | 0.01 | 2
| 2 | 0.24519 | 293.817 | 68.27 | 101.36 | 22.78 | 20.0118 | 101.327 | 21.66 | 20 | -0.06 |  |  | 2
| 3 | 0.2452 | 293.7994 | 68.04 | 101.362 | 22.76 | 20.0111 | 101.329 | 21.62 | 20 | -0.06 |  |  | 2
qmin | 1 | 0.015753 | 2282.842 | 67.8 | 101.365 | 22.68 | 9.9893 | 101.329 | 21.45 | 10 | 0.11 | 0.04 | 0.18 | 1
| 2 | 0.015752 | 2283.534 | 67.95 | 101.356 | 22.61 | 9.9919 | 101.32 | 21.23 | 10 | 0.08 |  |  | 1
| 3 | 0.015747 | 2287.78 | 68.16 | 101.318 | 22.56 | 10.0073 | 101.282 | 21.07 | 10 | -0.07 |  |  | 1

## 用户模式
编号 | 起始值 | 终点值 | 表体积 | 标准流量 | 初始时间 | 结束时间 | 时间差 | 时间(时） | 误差(%) | 分 | 秒
128 | 6.4804 | 6.9034 | 0.423 | 2.5222 | 9:01 | 9:11 | 0:10 | 0.1675 | 0.12581 | 10 | 3

## 温度适应性
高温
编号：
流量点 | 燃气表读数 | 标准器读数 | 压力 | 温度 | Vref | 误差
qmax |  |  | 102.134 | 38.73 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 102.126 | 38.22 | 0 | #DIV/0!
0.7qmax |  |  | 102.17 | 38.28 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 102.17 | 38.46 | 0 | #DIV/0!
0.2qmax |  |  | 102.188 | 38.99 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 102.184 | 39.43 | 0 | #DIV/0!
低温
编号：
流量点 | 燃气表读数 | 标准器读数 | 压力 | 温度 | Vref | 误差
qmax |  |  | 102.001 | -8.89 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 101.996 | -8.89 | 0 | #DIV/0!
0.7qmax |  |  | 102.028 | -8.91 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 102.015 | -8.92 | 0 | #DIV/0!
0.2qmax |  |  | 102.059 | -8.92 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 102.068 | -8.93 | 0 | #DIV/0!

## 环适复测
测试点 | 次数 | 流量(m3/h) | 测试时间(s) | 湿度(%) | 标准器压力(kPa) | 标准器温度(℃) | 标准体积(L) | 被检表压力(kPa) | 被检表温度(℃) | 被检表体积(L) | 示值误差(%) | 平均误差(%) | 极差(%) | 压损(Pa)
qmax | 1 | 2.5528 | 70.5012 | 58.54 | 101.894 | 20.61 | 49.9925 | 102.043 | 20.43 | 50 | 0.01 | 0.01 | 0 | 40
0.2qmax | 1 | 0.50336 | 143.0096 | 59.76 | 102.159 | 20.63 | 19.9959 | 102.135 | 20.42 | 20 | 0.02 | 0.02 | 0 | 4
qmin | 1 | 0.015929 | 2255.986 | 62.87 | 102.172 | 20.73 | 9.9822 | 102.136 | 20.45 | 10 | 0.18 | 0.18 | 0 | 2
qmax | 1 | 2.5513 | 70.4123 | 63.53 | 101.857 | 20.81 | 49.9018 | 102.007 | 20.49 | 50 | 0.2 | 0.2 | 0 | 40
0.2qmax | 1 | 0.50312 | 142.8852 | 64.96 | 102.127 | 20.83 | 19.9691 | 102.104 | 20.49 | 20 | 0.15 | 0.15 | 0 | 4
qmin | 1 | 0.015913 | 2256.092 | 62.17 | 102.108 | 20.92 | 9.9726 | 102.072 | 20.48 | 10 | 0.27 | 0.27 | 0 | 2

## 流体扰动
测试点 | 次数 | 流量(m3/h) | 测试时间(s) | 湿度(%) | 标准器压力(kPa) | 标准器温度(℃) | 标准体积(L) | 被检表压力(kPa) | 被检表温度(℃) | 被检表体积(L) | 示值误差(%) | 平均误差(%) | 极差(%) | 压损(Pa)
qmax | 1 | [13 empty] | 前
0.4qmax | 1
0.25qmax | 1
qmax | 1
0.4qmax | 1
0.25qmax | 1
qmax | 1 | [13 empty] | 后
0.4qmax | 1
0.25qmax | 1
qmax | 1
0.4qmax | 1
0.25qmax | 1

## 耐久性复测
测试点 | 次数 | 流量(m3/h) | 测试时间(s) | 湿度(%) | 标准器压力(kPa) | 标准器温度(℃) | 标准体积(L) | 被检表压力(kPa) | 被检表温度(℃) | 被检表体积(L) | 示值误差(%) | 平均误差(%) | 极差(%) | 压损(Pa)
qmax | 1 | 2.5345 | 71.1402 | 62.7 | 100.97 | 19.28 | 50.0845 | 100.94 | 19.97 | 50 | -0.17 | -0.17 | 0 | 37
0.7qmax | 1 | 1.744 | 61.9746 | 62.06 | 101.103 | 19.29 | 30.0228 | 101.043 | 19.97 | 30 | -0.08 | -0.08 | 0 | 20
0.4qmax | 1 | 1.0027 | 71.8685 | 61.55 | 101.192 | 19.29 | 20.0171 | 101.114 | 19.98 | 20 | -0.09 | -0.09 | 0 | 8
0.2qmax | 1 | 0.49973 | 144.199 | 61.07 | 101.228 | 19.3 | 20.017 | 101.142 | 19.97 | 20 | -0.08 | -0.08 | 0 | 3
0.1qmax | 1 | 0.24625 | 292.59 | 60.78 | 101.237 | 19.32 | 20.014 | 101.149 | 19.98 | 20 | -0.07 | -0.07 | 0 | 2
qmax | 1 | 2.5341 | 71.016 | 64 | 100.956 | 19.33 | 49.9903 | 100.926 | 20 | 50 | 0.02 | 0.02 | 0 | 37
0.7qmax | 1 | 1.744 | 61.9924 | 66.96 | 101.095 | 19.35 | 30.0316 | 101.037 | 20 | 30 | -0.11 | -0.11 | 0 | 20
0.4qmax | 1 | 1.0028 | 71.7265 | 70.11 | 101.182 | 19.36 | 19.9792 | 101.103 | 20 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0 | 8
0.2qmax | 1 | 0.49986 | 143.8438 | 73.33 | 101.22 | 19.37 | 19.9727 | 101.134 | 20 | 20 | 0.14 | 0.14 | 0 | 3
0.1qmax | 1 | 0.24635 | 291.9683 | 77.32 | 101.233 | 19.41 | 19.9799 | 101.145 | 20.03 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1
qmax | 1 | 2.5346 | 70.9804 | 78.36 | 100.946 | 19.42 | 49.9749 | 100.916 | 20.07 | 50 | 0.05 | 0.05 | 0 | 37
0.7qmax | 1 | 1.744 | 61.9214 | 78.37 | 101.086 | 19.44 | 29.9979 | 101.028 | 20.08 | 30 | 0.01 | 0.01 | 0 | 20
0.4qmax | 1 | 1.0027 | 71.7265 | 78.17 | 101.176 | 19.46 | 19.978 | 101.098 | 20.08 | 20 | 0.11 | 0.11 | 0 | 8
0.2qmax | 1 | 0.49976 | 143.9147 | 77.32 | 101.212 | 19.47 | 19.9785 | 101.127 | 20.09 | 20 | 0.11 | 0.11 | 0 | 3
0.1qmax | 1 | 0.24624 | 292.217 | 74.12 | 101.221 | 19.52 | 19.9877 | 101.133 | 20.11 | 20 | 0.06 | 0.06 | 0 | 2
10qmin | 1 | 0.16411 | 437.9613 | 70.21 | 101.218 | 19.56 | 19.9643 | 101.145 | 20.14 | 20 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0
5qmin | 1 | 0.082485 | 436.9133 | 66.48 | 101.214 | 19.63 | 10.0107 | 101.133 | 20.16 | 10 | -0.11 | -0.11 | 0 | 0
qmin | 1 | 0.0158 | 2274.358 | 60.36 | 101.19 | 19.87 | 9.9819 | 101.102 | 20.21 | 10 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0
10qmin | 1 | 0.16385 | 439.4711 | 59.48 | 101.192 | 20.05 | 20.0025 | 101.119 | 20.27 | 20 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0
5qmin | 1 | 0.082418 | 437.4106 | 70.82 | 101.204 | 20.1 | 10.014 | 101.124 | 20.26 | 10 | -0.14 | -0.14 | 0 | 0
qmin | 1 | 0.015784 | 2281.605 | 69.44 | 101.137 | 20.3 | 10.0038 | 101.049 | 20.33 | 10 | -0.04 | -0.04 | 0 | 0

## 振动跌落后
测试点 | 次数 | 流量(m3/h) | 测试时间(s) | 湿度(%) | 标准器压力(kPa) | 标准器温度(℃) | 标准体积(L) | 被检表压力(kPa) | 被检表温度(℃) | 被检表体积(L) | 示值误差(%) | 平均误差(%) | 极差(%) | 压损(Pa)
qmax | 1
0.7qmax | 1
0.4qmax | 1
0.2qmax | 1
0.1qmax | 1
qmin | 1
qmax | 1
0.7qmax | 1
0.4qmax | 1
0.2qmax | 1
0.1qmax | 1
qmin | 1

## 打印页
文件编号：JDJ/E70T029.1/0-2017
上海市计量测试技术研究院
燃气表测量记录单
[7 empty] | 证书编号： |  | 2026E70-40-000006
送检单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 样品名称： |  | 超声波燃气表
制造单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 型号： |  | UG1.6A LP Z2-NB
出厂编号： | 2582928128 |  |  |  | 测量介质： |  | 空气 | 温度： | (20~21)℃ | 湿度： | (65~67)%RH
大气压力： | (100~101)kPa |  |  |  | 流量范围： |  | (0.016~2.5)m³/h |  | 压力损失： | 40Pa
测量地点： | 张衡路1500号大力值楼101室 | [5 empty] | 技术依据： | JJF 2012-2022
标准器编号： | 2816、2006-10-002、712455、712456、712457
外观： | 符合要求 |  |  |  | 密封性： |  | 符合要求 |  | 加权平均误差(±0.6%)： |  | -0.02753%
其它： | qmax: |  | 2.5 | m³/h | qmin: |  | 0.016 | m³/h | qt: | 0.25 | m³/h
检测 流量点 | 序号 |  | 燃气表 读数 |  | 标准器 读数 |  | 示值 误差 | 平均示 值误差 | 复现性误差≤0.5% | 误差曲线
[10 empty] | 同号时误差绝对值≤1% | 误差曲线落差
|  |  | （ L ） |  | （ L ） |  | （ % ） | （ % ）
qmax | 1 | 降 流 量 | 50 |  | 49.9267 |  | 0.14673 | 0.14637 | 0.07138% | /(异号) | 0.2241%
| 2 |  | 50 |  | 49.8916 |  | 0.21719
| 3 |  | 50 |  | 49.8854 |  | 0.22981
| 4 | 升 流 量 | 50 |  | 49.9738 |  | 0.052447
| 5 |  | 50 |  | 49.9609 |  | 0.078361
| 6 |  | 50 |  | 49.9233 |  | 0.15366
0.7qmax | 1 | 降 流 量 | 30 |  | 30.0401 |  | -0.13342 | -0.077733 | 0.07403% | /(异号)
| 2 |  | 30 |  | 30.0083 |  | -0.027592
| 3 |  | 30 |  | 30.0135 |  | -0.04508
| 4 | 升 流 量 | 30 |  | 30.0029 |  | -0.0096991
| 5 |  | 30 |  | 30.0148 |  | -0.049242
| 6 |  | 30 |  | 30.0605 |  | -0.20136
0.4qmax | 1 | 降 流 量 | 20 |  | 20.0042 |  | -0.021046 | -0.054578 | 0.07806% | /(异号)
| 2 |  | 20 |  | 19.9868 |  | 0.066094
| 3 |  | 20 |  | 20.0336 |  | -0.16762
| 4 | 升 流 量 | 20 |  | 20.0199 |  | -0.099201
| 5 |  | 20 |  | 20.0108 |  | -0.053971
| 6 |  | 20 |  | 20.0103 |  | -0.051723
0.2qmax | 1 | 降 流 量 | 20 |  | 19.9972 |  | 0.014152 | 0.0012819 | 0.02879% | /(异号)
| 2 |  | 20 |  | 19.9934 |  | 0.032811
| 3 |  | 20 |  | 20.0047 |  | -0.023644
| 4 | 升 流 量 | 20 |  | 19.9959 |  | 0.020404
| 5 |  | 20 |  | 19.9986 |  | 0.0070005
| 6 |  | 20 |  | 20.0086 |  | -0.043031
qt | 1 | 降 流 量 | 20 |  | 20.0054 |  | -0.026893 | -0.043238 | 0.0143% | /(异号)
| 2 |  | 20 |  | 20.0122 |  | -0.060863
| 3 |  | 20 |  | 20.0108 |  | -0.053971
| 4 | 升 流 量 | 20 |  | 20.0098 |  | -0.049176
| 5 |  | 20 |  | 20.0085 |  | -0.042432
| 6 |  | 20 |  | 20.0052 |  | -0.026093
10qmin | 1 | 降 | 20 |  | 20.0571 |  | -0.28469 | -0.26653 | / | / | 0.3114%
| 2 | 升 | 20 |  | 20.0498 |  | -0.24838
5qmin | 1 | 降 | 10 |  | 10.0462 |  | -0.45988 | -0.40482 | / | /
| 2 | 升 | 10 |  | 10.0351 |  | -0.34977
qmin | 1 | 降 | 10 |  | 10.0122 |  | -0.12185 | -0.093405 | / | /
| 2 | 升 | 10 |  | 10.0065 |  | -0.064958
试验员： |  |  |  |  | 核验员： |  |  | 测量日期： | 2025.09.22 09:00~2025.09.24 16:00
第 页/共 页
文件编号：JDJ/E70T029.1/0-2017
上海市计量测试技术研究院
燃气表测量记录单
[7 empty] | 证书编号： |  | 2026E70-40-000006
送检单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 样品名称： |  | 超声波燃气表
制造单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 型号： |  | UG1.6A LP Z2-NB
出厂编号： | 2582928128 |  |  |  | 测量介质： |  | 空气 | 温度： | (20~21)℃ | 湿度： | (65~67)%RH
大气压力： | (100~101)kPa |  |  |  | 流量范围： |  | (0.016~2.5)m³/h
测量地点： | 张衡路1500号大力值楼101室 | [5 empty] | 技术依据： | JJF 2012-2022
标准器编号： | 2816
其它： | qmax: |  | 2.5 | m³/h | qmin: |  | 0.016 | m³/h | qt: | 0.25 | m³/h
检测 流量点 | 序号 |  | 燃气表 读数 |  | 标准器 读数 |  | 示值 误差 | 平均示 值误差 | 重复性 误差 | 备注
|  |  | （ L ） |  | （ L ） |  | （ % ） | （ % ） | （ % ）
qmax | 1 |  | 50 |  | 49.999 |  | 0.00194 | 0.043161 | 0.073236 | 重复性
| 2 |  | 50 |  | 49.9738 |  | 0.052367
| 3 |  | 50 |  | 49.9624 |  | 0.075176
qt | 1 |  | 20 |  | 20.01 |  | -0.050025 | -0.05482 | 0.0087405
| 2 |  | 20 |  | 20.0118 |  | -0.058765
| 3 |  | 20 |  | 20.0111 |  | -0.055669
qmin | 1 |  | 10 |  | 9.9893 |  | 0.10698 | 0.038504 | 0.17943
| 2 |  | 10 |  | 9.9919 |  | 0.080976
| 3 |  | 10 |  | 10.0073 |  | -0.072447
检测 流量点 |  | 用户模式误差 |  |  |  | 检测模式误差 |  |  | 偏差 | 备注
|  | （ % ） |  |  |  | （ % ） |  |  | （ % ）
qmax |  | 0.12581 |  |  |  | 0.14637 |  |  | -0.020558 | 不同工作模式的误差偏差
试验员： |  |  |  |  | 核验员： |  |  | 测量日期： | 2025.09.25 09:00~2025.09.26 16:00
第 页/共 页
文件编号：JDJ/E70T029.1/0-2017
上海市计量测试技术研究院
燃气表测量记录单
[7 empty] | 证书编号： |  | 2026E70-40-000006
送检单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 样品名称： |  | 超声波燃气表
制造单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 型号： |  | UG1.6A LP Z2-NB
出厂编号： | 2582928128 |  |  |  | 测量介质： |  | 空气 | 温度： | (20~21)℃ | 湿度： | (58~60)%RH
大气压力： | (100~101)kPa |  |  |  | 流量范围： |  | (0.016~2.5)m³/h
测量地点： | 张衡路1500号大力值楼101室 | [5 empty] | 技术依据： | JJF 2012-2022
标准器编号： |  | 140301、202104-2
其它： | qmax: |  | 2.5 | m³/h | qmin: |  | 0.016 | m³/h | qt: | 0.25 | m³/h
检测 流量点 | 序号 |  | 燃气表 读数 |  | 标准器 读数 |  | 示值 误差 | 平均示 值误差 |  | 备注
|  |  | （ L ） |  | （ L ） |  | （ % ） | （ % ）
qmax | 1 |  | 200 |  | 199.6274 |  | 0.18665 | 0.18464 |  | 温度适应性：20℃
| 2 |  | 200 |  | 199.6354 |  | 0.18263
0.7qmax | 1 |  | 100 |  | 99.9877 |  | 0.012302 | 0.009951
| 2 |  | 100 |  | 99.9924 |  | 0.0076006
0.2qmax | 1 |  | 50 |  | 50.0236 |  | -0.047178 | -0.057666
| 2 |  | 50 |  | 50.0341 |  | -0.068154
qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 温度适应性：高温（40℃）
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
0.7qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
0.2qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 温度适应性：低温（-10℃）
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
0.7qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
0.2qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
qmax | 1 |  | 200 |  | 199.6487 |  | 0.17596 | 0.16625 |  | 温度适应性：20℃
| 2 |  | 200 |  | 199.6874 |  | 0.15654
0.7qmax | 1 |  | 100 |  | 99.9872 |  | 0.012802 | 0.019154
| 2 |  | 100 |  | 99.9745 |  | 0.025507
0.2qmax | 1 |  | 50 |  | 50.0389 |  | -0.07774 | -0.071349
| 2 |  | 50 |  | 50.0325 |  | -0.064958
试验员： |  |  |  |  | 核验员： |  |  | 测量日期： | 2025.10.27 09:00~2025.10.30 16:00
第 页/共 页
文件编号：JDJ/E70T029.1/0-2017
上海市计量测试技术研究院
燃气表测量记录单
[7 empty] | 证书编号： |  | 2026E70-40-000006
送检单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 样品名称： |  | 超声波燃气表
制造单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 型号： |  | UG1.6A LP Z2-NB
出厂编号： | 2582928128 |  |  |  | 测量介质： |  | 空气 | 温度： | (20~21)℃ | 湿度： | (54~56)%RH
大气压力： | (100~101)kPa |  |  |  | 流量范围： |  | (0.016~2.5)m³/h
测量地点： | 张衡路1500号大力值楼101室 | [5 empty] | 技术依据： | JJF 2012-2022
标准器编号： |  | 2816
其它： | qmax: |  | 2.5 | m³/h | qmin: |  | 0.016 | m³/h | qt: | 0.25 | m³/h
检测 流量点 | 序号 |  | 燃气表 读数 |  | 标准器 读数 |  | 示值 误差 | 平均示 值误差 |  | 备注
|  |  | （ L ） |  | （ L ） |  | （ % ） | （ % ）
qmax | 1 |  | 50 |  | 49.9925 |  | 0.014922 | 0.10587 |  | 环境适应性复测
| 2 |  | 50 |  | 49.9018 |  | 0.19683
0.2qmax | 1 |  | 20 |  | 19.9959 |  | 0.020354 | 0.087471
| 2 |  | 20 |  | 19.9691 |  | 0.15459
qmin | 1 |  | 10 |  | 9.9822 |  | 0.17801 | 0.22621
| 2 |  | 10 |  | 9.9726 |  | 0.27442
试验员： |  |  |  |  | 核验员： |  |  | 测量日期： | 2025.11.24 09:00~2025.11.26 16:00
第 页/共 页
文件编号：JDJ/E70T029.1/0-2017
上海市计量测试技术研究院
燃气表测量记录单
[7 empty] | 证书编号： |  | 2026E70-40-000006
送检单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 样品名称： |  | 超声波燃气表
制造单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 型号： |  | UG1.6A LP Z2-NB
出厂编号： | 2582928128 |  |  |  | 测量介质： |  | 空气 | 温度： | (20~21)℃ | 湿度： | (50~52)%RH
大气压力： | (100~101)kPa |  |  |  | 流量范围： |  | (0.016~2.5)m³/h
测量地点： | 张衡路1500号大力值楼101室 | [5 empty] | 技术依据： | JJF 2012-2022
标准器编号： |  | 2816
其它： | qmax: |  | 2.5 | m³/h | qmin: |  | 0.016 | m³/h | qt: | 0.25 | m³/h
检测 流量点 | 序号 |  | 燃气表 读数 |  | 标准器 读数 |  | 示值 误差 | 平均示 值误差 |  | 偏移 | 备注
|  |  | （ L ） |  | （ L ） |  | （ % ） | （ % ） |  | （ % ）
qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | / | 流体扰动： 参比条件
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
0.4qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | /
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
0.25qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | /
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 流体扰动： 90°单弯头
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
0.4qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
0.25qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
试验员： |  |  |  |  | 核验员： |  |  | 测量日期： | 2025.11.28 09:00~2025.11.28 16:00
第 页/共 页
文件编号：JDJ/E70T029.1/0-2017
上海市计量测试技术研究院
燃气表测量记录单
[7 empty] | 证书编号： |  | 2026E70-40-000006
送检单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 样品名称： |  | 超声波燃气表
制造单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 型号： |  | UG1.6A LP Z2-NB
出厂编号： | 2582928128 |  |  |  | 测量介质： |  | 空气 | 温度： | (18~22)℃ | 湿度： | (54~72)%RH
大气压力： | (100~101)kPa |  |  |  | 流量范围： |  | (0.016~2.5)m³/h |  | 压力损失： | 37Pa
测量地点： | 张衡路1500号大力值楼101室 | [5 empty] | 技术依据： | JJF 2012-2022 |  | 密封性： | 符合要求
标准器编号： | 2816、2006-10-002、712455、712456、712457
其它： | qmax: |  | 2.5 | m³/h | qmin: |  | 0.016 | m³/h | qt: | 0.25 | m³/h
耐久性运行参数 |  |  | 运行流量（m³/h） |  |  |  | 运行时间（h） |  | 初始值（m³） |  | 终止值（m³）
|  |  | 2.5 |  |  |  | 2000 |  | 507.6282 |  | 5550.2401
耐久性复测数据：
检测 流量点 | 序号 |  | 燃气表 读数 |  | 标准器 读数 |  | 示值 误差 | 平均示 值误差 |  | 耐久性后误差偏离
|  |  | （ L ） |  | （ L ） |  | （ % ） | （ % ）
qmax | 1 |  | 50 |  | 50.0845 |  | -0.16866 | -0.033022 |  | 0.1794%
| 2 |  | 50 |  | 49.9903 |  | 0.019424
| 3 |  | 50 |  | 49.9749 |  | 0.050165
0.7qmax | 1 |  | 30 |  | 30.0228 |  | -0.075942 | -0.05801 |  | 0.01972%
| 2 |  | 30 |  | 30.0316 |  | -0.10512
| 3 |  | 30 |  | 29.9979 |  | 0.0070338
0.4qmax | 1 |  | 20 |  | 20.0171 |  | -0.085477 | 0.043018 |  | 0.0976%
| 2 |  | 20 |  | 19.9792 |  | 0.10421
| 3 |  | 20 |  | 19.978 |  | 0.11032
0.2qmax | 1 |  | 20 |  | 20.017 |  | -0.084728 | 0.053258 |  | 0.05198%
| 2 |  | 20 |  | 19.9727 |  | 0.13694
| 3 |  | 20 |  | 19.9785 |  | 0.10757
qt | 1 |  | 20 |  | 20.014 |  | -0.069951 | 0.030796 |  | 0.07403%
| 2 |  | 20 |  | 19.9799 |  | 0.10065
| 3 |  | 20 |  | 19.9877 |  | 0.061688
10qmin | 1 |  | 20 |  | 19.9643 |  | 0.17867 | 0.082985 |  | 0.3495%
| 2 |  | 20 |  | 20.0025 |  | -0.012698
5qmin | 1 |  | 10 |  | 10.0107 |  | -0.10738 | -0.12384 |  | 0.281%
| 2 |  | 10 |  | 10.014 |  | -0.1403
qmin | 1 |  | 10 |  | 9.9819 |  | 0.18148 | 0.071847 |  | 0.1653%
| 2 |  | 10 |  | 10.0038 |  | -0.037786
试验员： |  |  |  |  | 核验员： |  |  | 测量日期： | 2025.12.05 09:00~2026.03.24 16:00
第 页/共 页
文件编号：JDJ/E70T029.1/0-2017
上海市计量测试技术研究院
燃气表测量记录单
[7 empty] | 证书编号： |  | 2026E70-40-000006
送检单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 样品名称： |  | 超声波燃气表
制造单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 型号： |  | UG1.6A LP Z2-NB
出厂编号： | 2582928128 |  |  |  | 测量介质： |  | 空气 | 温度： | (20~21)℃ | 湿度： | (52~54)%RH
大气压力： | (100~101)kPa |  |  |  | 流量范围： |  | (0.016~2.5)m³/h
测量地点： | 张衡路1500号大力值楼101室 | [5 empty] | 技术依据： | JJF 2012-2022
标准器编号： |  | 2816
其它： | qmax: |  | 2.5 | m³/h | qmin: |  | 0.016 | m³/h | qt: | 0.25 | m³/h
检测 流量点 | 序号 |  | 燃气表 读数 |  | 标准器 读数 |  | 示值 误差 | 平均示 值误差 |  | 偏移 | 备注
|  |  | （ L ） |  | （ L ） |  | （ % ） | （ % ） |  | （ % ）
qmax | 1 |  | 50 |  | 50.0845 |  | -0.16866 | -0.074616 |  | / | 机械环境： 振动跌落前
| 2 |  | 50 |  | 49.9903 |  | 0.019424
0.7qmax | 1 |  | 30 |  | 30.0228 |  | -0.075942 | -0.090532 |  | /
| 2 |  | 30 |  | 30.0316 |  | -0.10512
0.4qmax | 1 |  | 20 |  | 20.0171 |  | -0.085477 | 0.0093658 |  | /
| 2 |  | 20 |  | 19.9792 |  | 0.10421
0.2qmax | 1 |  | 20 |  | 20.017 |  | -0.084728 | 0.026105 |  | /
| 2 |  | 20 |  | 19.9727 |  | 0.13694
qt | 1 |  | 20 |  | 20.014 |  | -0.069951 | 0.01535 |  | /
| 2 |  | 20 |  | 19.9799 |  | 0.10065
qmin | 1 |  | 10 |  | 9.9819 |  | 0.18148 | 0.071847 |  | /
| 2 |  | 10 |  | 10.0038 |  | -0.037786
qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 机械环境： 振动跌落后
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
0.7qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
0.4qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
0.2qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
qt | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
qmin | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
试验员： |  |  |  |  | 核验员： |  |  | 测量日期： | 2026.04.03 10:15~2026.04.08 12:00
第 页/共 页