## 初始
涡 街 流 量 计 测 量 记 录 (脉冲已知系数)
委托单位 | / |  |  |  |  | 型号规格 | LUGB 015YDMEJCX2BB-401N15NN4 |  |  |  | 证书编号 | 2026E70-40-
样品名称 | 涡街流量计 |  |  |  |  | 出厂编号 | 2026010021 |  |  |  | 准确度 | 1.0级
制造单位 | 上海自仪海莱特流量仪表有限公司 |  |  |  |  | 流量范围 | ( 3.2～32 )m^3/h |  |  |  | 外观密封 | 合格
测量依据 | JJG 1029-2007《涡街流量计》 |  |  |  |  | 脉冲当量 | 333.004 1/L |  |  |  | 测量结果 | qt≤q＜qmax | qmin≤q＜qt
环境温度 | (20-21)℃ |  | 环境湿度 | (68-70)%RH | [6 empty] | 示值误差 | -1.23% | -0.53%
测量介质 | 空气 |  | 其它 | / | [6 empty] | 重 复 性 | 0.09% | 0.16%
介质温度 | 20.65℃ |  | 介质压力 | 94.469kPa |  | 脉冲已知 | 涡街流量计
测量用标准器名称：标准表法气体流量标准装置 扩展不确定度：0.3% 流量范围 m^3/h 证书编号： | [10 empty] | 测量结论 | 示值误差 不合格
检测 | 序号 | 检测 | 标准表 | 标准表在 | 标准表在 | 被检表 | 被检表 | 频率 | 被测 | 被测体积 | 示值误差 | 示值误差 | 重复性
流量点 |  | 时间 | 示值 | 被检处流量 | 被检处体积 | 压力 | 温度 |  | 脉冲
m^3/h |  | s | L | m^3/h | L | kPa | ℃ | Hz | N | L | % | % | %
32 | 1 | 44.5840 | 389.683 | 31.4039 | 388.920 | 94.469 | 20.65 | 2898.2 | 129215 | 388.028 | -0.23 | -1.23 | 0.09
| 2 | 44.4294 | 387.883 | 31.3643 | 387.082 | 94.477 | 20.63 | 2897.0 | 128712 | 386.518 | -0.15
| 3 | 44.1165 | 385.271 | 31.3703 | 384.429 | 94.477 | 20.60 | 2892.4 | 127601 | 383.182 | -0.32
31.31 | 1 | 44.6633 | 389.689 | 31.3397 | 388.816 | 94.497 | 20.56 | 2891.4 | 129140 | 387.803 | -0.26 | -1.23 | 0.04
| 2 | 44.3813 | 386.809 | 31.3042 | 385.923 | 94.503 | 20.54 | 2890.2 | 128273 | 385.200 | -0.19
| 3 | 44.3678 | 386.614 | 31.2965 | 385.711 | 94.519 | 20.51 | 2887.5 | 128114 | 384.722 | -0.26
12 | 1 | 44.1021 | 154.326 | 12.5871 | 154.200 | 99.249 | 20.52 | 1172.5 | 51709 | 155.280 | 0.70 | -0.39 | 0.08
| 2 | 45.0522 | 157.566 | 12.5813 | 157.449 | 99.252 | 20.50 | 1170.0 | 52713 | 158.295 | 0.54
| 3 | 44.2577 | 155.582 | 12.6462 | 155.469 | 99.241 | 20.49 | 1177.0 | 52090 | 156.425 | 0.61
12.65 | 1 | 44.8505 | 157.531 | 12.6356 | 157.420 | 99.243 | 20.48 | 1175.8 | 52735 | 158.361 | 0.60 | -0.43 | 0.02
| 2 | 44.4761 | 156.323 | 12.6443 | 156.213 | 99.243 | 20.47 | 1176.4 | 52322 | 157.121 | 0.58
| 3 | 43.9775 | 154.859 | 12.6678 | 154.750 | 99.239 | 20.46 | 1178.3 | 51818 | 155.608 | 0.55
6.4 | 1 | 45.1006 | 82.4584 | 6.58005 | 82.4345 | 99.987 | 20.45 | 611.7 | 27589 | 82.8489 | 0.50 | -0.53 | 0.03
| 2 | 44.0859 | 80.3493 | 6.55867 | 80.3180 | 100.000 | 20.46 | 609.6 | 26876 | 80.7077 | 0.49
| 3 | 44.9747 | 82.5505 | 6.60530 | 82.5199 | 99.996 | 20.45 | 613.7 | 27602 | 82.8879 | 0.45
6.608 | 1 | 43.8836 | 80.1013 | 6.56886 | 80.0737 | 99.989 | 20.45 | 610.3 | 26782 | 80.4255 | 0.44 | -0.44 | 0.16
| 2 | 44.7726 | 82.3472 | 6.61943 | 82.3247 | 99.995 | 20.45 | 615.5 | 27559 | 82.7588 | 0.53
| 3 | 44.3352 | 81.7538 | 6.63666 | 81.7327 | 99.992 | 20.45 | 618.5 | 27421 | 82.3444 | 0.75
3.2 | 1 | 44.3332 | 40.5032 | 3.28850 | 40.4971 | 100.211 | 20.45 | 302.9 | 13428 | 40.3238 | -0.43 | -0.80 | 0.36
| 2 | 44.0396 | 40.4144 | 3.30324 | 40.4093 | 100.221 | 20.46 | 302.0 | 13302 | 39.9455 | -1.15
| 3 | 44.8344 | 41.4104 | 3.32478 | 41.4068 | 100.210 | 20.47 | 305.1 | 13677 | 41.0716 | -0.81
3.307 | 1 | 44.5551 | 40.9183 | 3.30611 | 40.9178 | 100.211 | 20.50 | 302.9 | 13495 | 40.5250 | -0.96 | -0.81 | 0.22
| 2 | 44.7730 | 41.0694 | 3.30225 | 41.0699 | 100.211 | 20.51 | 303.8 | 13600 | 40.8403 | -0.56
| 3 | 44.8031 | 41.2224 | 3.31233 | 41.2229 | 100.211 | 20.53 | 303.6 | 13601 | 40.8433 | -0.92

## 贮存环境电磁兼容后复测
涡 街 流 量 计 测 量 记 录 (脉冲已知系数)
委托单位 | / |  |  |  |  | 型号规格 | LUGB 015YDMEJCX2BB-401N15NN4 |  |  |  | 证书编号 | 2026E70-40-
样品名称 | 涡街流量计 |  |  |  |  | 出厂编号 | 2026010021 |  |  |  | 准确度 | 1.0级
制造单位 | 上海自仪海莱特流量仪表有限公司 |  |  |  |  | 流量范围 | ( 3.2～32.0 )m^3/h |  |  |  | 外观密封 | 合格
测量依据 | JJG 1029-2007《涡街流量计》 |  |  |  |  | 脉冲当量 | 333.004 1/L |  |  |  | 测量结果 | qt≤q＜qmax | qmin≤q＜qt
环境温度 | (20-21)℃ |  | 环境湿度 | (68-70)%RH | [6 empty] | 示值误差
测量介质 | 空气 |  | 其它 | / | [6 empty] | 重 复 性
介质温度 | 21.01℃ |  | 介质压力 | 101.432kPa |  | 脉冲已知 | 涡街流量计
测量用标准器名称：标准表法气体流量标准装置 扩展不确定度：0.3% 流量范围 m^3/h 证书编号： | [10 empty] | 测量结论
检测 | 序号 | 检测 | 标准表 | 标准表在 | 标准表在 | 被检表 | 被检表 | 频率 | 被测 | 被测体积 | 示值误差 | 示值误差 | 重复性
流量点 |  | 时间 | 示值 | 被检处流量 | 被检处体积 | 压力 | 温度 |  | 脉冲
m^3/h |  | s | L | m^3/h | L | kPa | ℃ | Hz | N | L | % | % | %
3.309 | 1 | 59.0587 | 54.2415 | 3.30678 | 54.2484 | 101.432 | 21.01 | 301.4 | 17802 | 53.4588 | -1.46 | -1.42 | 0.05
| 2 | 58.8410 | 54.0970 | 3.31111 | 54.1191 | 101.433 | 21.02 | 301.9 | 17766 | 53.3507 | -1.42
| 3 | 59.6074 | 54.7685 | 3.30945 | 54.7966 | 101.423 | 21.03 | 301.9 | 17998 | 54.0474 | -1.37

## 打印页
文件号JDJ/E31T002.2/0-2017
（速度式、容积式、质量式）流量计测量记录单
器 具 名 称 | 涡街流量计 |  |  |  | 证 书 编 号 |  | 2026E70-40-000029
型 号/规 格 | LUGB 015YDMEJCX2BB-401N15NN4 |  |  |  | 制 造 厂 |  | 上海自仪海莱特流量仪表有限公司
编 号 | 2026010021 |  |  |  | 环 境 温 度 |  | (20-21)℃ | 环 境 湿 度 | (68-70)%RH
大 气 压 力 | (100-101)kPa |  |  | 流量范围 | ( 3.2～32 )m³/h
测 量 地 点 | 张衡路1500号流量大力值楼101室 |  |  |  |  | 技术依据： | JJG 1029-2007附录A
准确度等级： | 1 |  | 级
标准器编号： | 12B170077、YB12813840
外观与标识： | 符合要求
耐压强度： | 符合要求 |  | （最大工作压力 |  | 2.5 | MPa）
仪表系数： | 333.004 1/L
测量数据： | qmax | 32 | m³/h | qmin | 3.2 | m³/h | qt | 6.4 | m³/h
检 测 流量点 | 序 号 | 流 量 计 读 数 |  | 标 准 器 读 数 | 示值误差 | 平 均 示值误差 | 重复性 | 备注
|  | （L） |  | （L） | （%） | （%） | （%）
qmax | 1 | 388.028 |  | 388.920 | -0.22935 | -0.23395 | 0.062239 | /
| 2 | 386.518 |  | 387.082 | -0.14571
| 3 | 383.182 |  | 384.429 | -0.32438
| 4 | 387.803 |  | 388.816 | -0.26053
| 5 | 385.200 |  | 385.923 | -0.18734
| 6 | 384.722 |  | 385.711 | -0.25641
0.4qmax | 1 | 155.280 |  | 154.200 | 0.70039 | 0.59768 | 0.05767
| 2 | 158.295 |  | 157.449 | 0.53732
| 3 | 156.425 |  | 155.469 | 0.61491
| 4 | 158.361 |  | 157.420 | 0.59776
| 5 | 157.121 |  | 156.213 | 0.58126
| 6 | 155.608 |  | 154.750 | 0.55444
qt | 1 | 82.8489 |  | 82.4345 | 0.5027 | 0.52482 | 0.11453
| 2 | 80.7077 |  | 80.3180 | 0.4852
| 3 | 82.8879 |  | 82.5199 | 0.44595
| 4 | 80.4255 |  | 80.0737 | 0.43935
| 5 | 82.7588 |  | 82.3247 | 0.5273
| 6 | 82.3444 |  | 81.7327 | 0.74842
qmin | 1 | 40.3238 |  | 40.4971 | -0.42793 | -0.80418 | 0.26744
| 2 | 39.9455 |  | 40.4093 | -1.1478
| 3 | 41.0716 |  | 41.4068 | -0.80953
| 4 | 40.5250 |  | 40.9178 | -0.95997
| 5 | 40.8403 |  | 41.0699 | -0.55905
| 6 | 40.8433 |  | 41.2229 | -0.92085
检测人员： |  |  |  | 核验人员： |  | 检测日期： | 2026.09.01 09:00~2026.09.01 16:00
第 页/共 页
文件号JDJ/E31T002.2/0-2017
（速度式、容积式、质量式）流量计测量记录单
器 具 名 称 | 涡街流量计 |  |  |  | 证 书 编 号 |  | 2026E70-40-000029
型 号/规 格 | LUGB 015YDMEJCX2BB-401N15NN4 |  |  |  | 制 造 厂 |  | 上海自仪海莱特流量仪表有限公司
编 号 | 2026010021 |  |  |  | 环 境 温 度 |  | (20-21)℃ | 环 境 湿 度 | (68-70)%RH
大 气 压 力 | (101-102)kPa |  |  | 流量范围 | ( 3.2～32 )m³/h
测 量 地 点 | 张衡路1500号流量大力值楼101室 |  |  |  |  | 技术依据： | JJG 1029-2007附录A
标准器编号： | 12B170077
测量数据： | qmax | 32 | m³/h | qmin | 3.2 | m³/h | qt | 6.4 | m³/h
检 测 流量点 | 序 号 | 流 量 计 读 数 |  | 标 准 器 读 数 | 示值误差 | 平 均 示值误差 |  | 备 注
|  | （L） |  | （L） | （%） | （%）
qmin | 1 | 53.4588 |  | 54.2484 | -1.4555 | -1.4142 |  | 贮存环境、 电磁兼容后复测
| 2 | 53.3507 |  | 54.1191 | -1.4198
| 3 | 54.0474 |  | 54.7966 | -1.3672
检测人员： |  |  |  | 核验人员： |  | 检测日期： | 2026.11.03 09:00~2026.11.03 16:00
第 页/共 页