## 降流量
测试点 | 次数 | 流量(m3/h) | 测试时间(s) | 湿度(%) | 标准器压力(kPa) | 标准器温度(℃) | 标准体积(L) | 被检表压力(kPa) | 被检表温度(℃) | 被检表体积(L) | 示值误差(%) | 平均误差(%) | 极差(%) | 压损(Pa)
qmax | 1 | 5.9361 | 60.5357 | 71.9 | 100.003 | 22.34 | 99.8178 | 100.239 | 20.9 | 100 | 0.18 | 0.18 | 0 | 184
0.7qmax | 1 | 4.1647 | 60.518 | 71.77 | 100.459 | 22.36 | 70.0107 | 100.542 | 20.91 | 70 | -0.02 | -0.02 | 0 | 98
0.4qmax | 1 | 2.4207 | 59.4877 | 71.66 | 100.771 | 22.37 | 40.001 | 100.752 | 20.9 | 40 | 0 | 0 | 0 | 41
0.2qmax | 1 | 1.1805 | 60.9264 | 71.57 | 100.904 | 22.37 | 19.9793 | 100.843 | 20.89 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0 | 14
0.1qmax | 1 | 0.5909 | 121.8173 | 71.43 | 100.936 | 22.36 | 19.9949 | 100.862 | 20.88 | 20 | 0.03 | 0.03 | 0 | 5
qmax | 1 | 5.9358 | 60.5534 | 71.35 | 100.002 | 22.33 | 99.8433 | 100.237 | 20.89 | 100 | 0.16 | 0.16 | 0 | 186
0.7qmax | 1 | 4.1645 | 60.4469 | 71.23 | 100.456 | 22.37 | 69.9256 | 100.538 | 20.89 | 70 | 0.11 | 0.11 | 0 | 99
0.4qmax | 1 | 2.4206 | 59.5054 | 71.19 | 100.765 | 22.37 | 40.0106 | 100.747 | 20.89 | 40 | -0.03 | -0.03 | 0 | 40
0.2qmax | 1 | 1.1805 | 60.9975 | 71.21 | 100.902 | 22.37 | 20.0025 | 100.839 | 20.88 | 20 | -0.01 | -0.01 | 0 | 13
0.1qmax | 1 | 0.59093 | 121.8352 | 71.24 | 100.938 | 22.36 | 19.9987 | 100.864 | 20.88 | 20 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5
qmax | 1 | 5.9361 | 60.5357 | 71.39 | 100.002 | 22.33 | 99.8187 | 100.238 | 20.88 | 100 | 0.18 | 0.18 | 0 | 185
0.7qmax | 1 | 4.1645 | 60.5534 | 71.31 | 100.454 | 22.36 | 70.0482 | 100.536 | 20.88 | 70 | -0.07 | -0.07 | 0 | 99
0.4qmax | 1 | 2.4207 | 59.541 | 71.39 | 100.766 | 22.37 | 40.036 | 100.746 | 20.88 | 40 | -0.09 | -0.09 | 0 | 40
0.2qmax | 1 | 1.1805 | 60.9443 | 71.41 | 100.899 | 22.37 | 19.9852 | 100.837 | 20.88 | 20 | 0.07 | 0.07 | 0 | 14
0.1qmax | 1 | 0.59091 | 121.764 | 71.45 | 100.934 | 22.36 | 19.9867 | 100.861 | 20.87 | 20 | 0.07 | 0.07 | 0 | 4
10qmin | 1 | 0.3965 | 363.1251 | 71.5 | 100.938 | 22.35 | 39.9943 | 100.862 | 20.86 | 40 | 0.01 | 0.01 | 0 | 2
5qmin | 1 | 0.19456 | 370.1059 | 72.22 | 100.944 | 22.34 | 20.0027 | 100.866 | 20.85 | 20 | -0.01 | -0.01 | 0 | 2
qmin | 1 | 0.040805 | 889.6148 | 73.51 | 100.941 | 22.33 | 10.0834 | 100.865 | 20.85 | 10 | -0.83 | -0.83 | 0 | 0

## 升流量
测试点 | 次数 | 流量(m3/h) | 测试时间(s) | 湿度(%) | 标准器压力(kPa) | 标准器温度(℃) | 标准体积(L) | 被检表压力(kPa) | 被检表温度(℃) | 被检表体积(L) | 示值误差(%) | 平均误差(%) | 极差(%) | 压损(Pa)
qmin | 1 | 0.040803 | 888.7089 | 74.02 | 100.933 | 22.32 | 10.0728 | 100.857 | 20.86 | 10 | -0.72 | -0.72 | 0 | 0
5qmin | 1 | 0.19457 | 369.8395 | 73.48 | 100.937 | 22.3 | 19.9891 | 100.858 | 20.86 | 20 | 0.05 | 0.05 | 0 | 2
10qmin | 1 | 0.39649 | 363.2317 | 73.23 | 100.927 | 22.3 | 40.005 | 100.851 | 20.85 | 40 | -0.01 | -0.01 | 0 | 2
0.1qmax | 1 | 0.59084 | 121.9418 | 73.01 | 100.916 | 22.29 | 20.0133 | 100.842 | 20.85 | 20 | -0.07 | -0.07 | 0 | 4
0.2qmax | 1 | 1.1802 | 61.0507 | 73.25 | 100.877 | 22.29 | 20.0141 | 100.816 | 20.85 | 20 | -0.07 | -0.07 | 0 | 12
0.4qmax | 1 | 2.42 | 59.5587 | 73.06 | 100.741 | 22.28 | 40.0371 | 100.721 | 20.86 | 40 | -0.09 | -0.09 | 0 | 40
0.7qmax | 1 | 4.164 | 60.5001 | 72.98 | 100.43 | 22.27 | 69.9782 | 100.514 | 20.86 | 70 | 0.03 | 0.03 | 0 | 99
qmax | 1 | 5.9358 | 60.66 | 72.83 | 99.975 | 22.27 | 100.0175 | 100.212 | 20.86 | 100 | -0.02 | -0.02 | 0 | 183
0.1qmax | 1 | 0.59087 | 121.7464 | 72.81 | 100.915 | 22.3 | 19.9822 | 100.841 | 20.86 | 20 | 0.09 | 0.09 | 0 | 6
0.2qmax | 1 | 1.1803 | 60.9975 | 72.78 | 100.878 | 22.29 | 19.9981 | 100.816 | 20.86 | 20 | 0.01 | 0.01 | 0 | 14
0.4qmax | 1 | 2.4203 | 59.541 | 72.77 | 100.745 | 22.28 | 40.0291 | 100.725 | 20.86 | 40 | -0.07 | -0.07 | 0 | 41
0.7qmax | 1 | 4.1643 | 60.4646 | 72.81 | 100.433 | 22.27 | 69.9429 | 100.517 | 20.87 | 70 | 0.08 | 0.08 | 0 | 100
qmax | 1 | 5.9362 | 60.6067 | 73.01 | 99.976 | 22.26 | 99.9363 | 100.212 | 20.87 | 100 | 0.06 | 0.06 | 0 | 184
0.1qmax | 1 | 0.5909 | 121.6931 | 73.14 | 100.916 | 22.3 | 19.9745 | 100.842 | 20.87 | 20 | 0.13 | 0.13 | 0 | 6
0.2qmax | 1 | 1.1804 | 61.0152 | 73.54 | 100.882 | 22.28 | 20.0067 | 100.82 | 20.87 | 20 | -0.03 | -0.03 | 0 | 14
0.4qmax | 1 | 2.4206 | 59.4698 | 72.97 | 100.749 | 22.28 | 39.986 | 100.73 | 20.87 | 40 | 0.03 | 0.03 | 0 | 40
0.7qmax | 1 | 4.1647 | 60.5357 | 73.32 | 100.437 | 22.27 | 70.0306 | 100.519 | 20.88 | 70 | -0.04 | -0.04 | 0 | 100
qmax | 1 | 5.9365 | 60.6245 | 72.71 | 99.978 | 22.25 | 99.9716 | 100.215 | 20.88 | 100 | 0.03 | 0.03 | 0 | 184

## 重复性
测试点 | 次数 | 流量(m3/h) | 测试时间(s) | 湿度(%) | 标准器压力(kPa) | 标准器温度(℃) | 标准体积(L) | 被检表压力(kPa) | 被检表温度(℃) | 被检表体积(L) | 示值误差(%) | 平均误差(%) | 极差(%) | 压损(Pa)
qmax | 1 | 5.9993 | 59.9318 | 70.2 | 101.086 | 22.05 | 99.8743 | 101.471 | 21.16 | 100 | 0.13 | 0.15 | 0.05 | 189
| 2 | 5.9996 | 59.9139 | 70.85 | 101.084 | 22.05 | 99.85 | 101.469 | 21.16 | 100 | 0.15 |  |  | 188
| 3 | 5.9996 | 59.8962 | 70.43 | 101.079 | 22.05 | 99.8197 | 101.465 | 21.17 | 100 | 0.18 |  |  | 188
0.1qmax | 1 | 0.59402 | 121.2845 | 70.02 | 101.458 | 22.06 | 20.0127 | 101.462 | 21.16 | 20 | -0.06 | -0.02 | 0.07 | 5
| 2 | 0.59402 | 121.1957 | 69.69 | 101.458 | 22.05 | 19.9979 | 101.461 | 21.16 | 20 | 0.01 |  |  | 6
| 3 | 0.594 | 121.2134 | 69.48 | 101.455 | 22.05 | 20.0001 | 101.459 | 21.16 | 20 | 0 |  |  | 6
qmin | 1 | 0.041029 | 886.5952 | 69.13 | 101.442 | 22.04 | 10.1044 | 101.442 | 21.15 | 10 | -1.03 | -0.94 | 0.15 | 0
| 2 | 0.041022 | 885.5649 | 69.37 | 101.425 | 22.04 | 10.0911 | 101.425 | 21.11 | 10 | -0.9 |  |  | 0
| 3 | 0.041012 | 885.6182 | 69.66 | 101.401 | 22.03 | 10.0892 | 101.401 | 21.05 | 10 | -0.88 |  |  | 0

## 用户模式
编号 | 起始值 | 终点值 | 表体积 | 标准流量 | 初始时间 | 结束时间 | 时间差 | 时间(时） | 误差(%) | 分 | 秒
134 | 21.5189 | 22.5593 | 1.0404 | 5.9355 | 10:13 | 10:24 | 0:11 | 0.175 | 0.16246 | 10 | 30

## 温度适应性
高温
编号：
流量点 | 燃气表读数 | 标准器读数 | 压力 | 温度 | Vref | 误差
qmax |  |  | 102.134 | 38.73 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 102.126 | 38.22 | 0 | #DIV/0!
0.7qmax |  |  | 102.17 | 38.28 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 102.17 | 38.46 | 0 | #DIV/0!
0.2qmax |  |  | 102.188 | 38.99 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 102.184 | 39.43 | 0 | #DIV/0!
低温
编号：
流量点 | 燃气表读数 | 标准器读数 | 压力 | 温度 | Vref | 误差
qmax |  |  | 102.001 | -8.89 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 101.996 | -8.89 | 0 | #DIV/0!
0.7qmax |  |  | 102.028 | -8.91 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 102.015 | -8.92 | 0 | #DIV/0!
0.2qmax |  |  | 102.059 | -8.92 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 102.068 | -8.93 | 0 | #DIV/0!

## 环适复测
测试点 | 次数 | 流量(m3/h) | 测试时间(s) | 湿度(%) | 标准器压力(kPa) | 标准器温度(℃) | 标准体积(L) | 被检表压力(kPa) | 被检表温度(℃) | 被检表体积(L) | 示值误差(%) | 平均误差(%) | 极差(%) | 压损(Pa)
qmax | 1 | 5.986 | 60.021 | 66.03 | 100.689 | 21.05 | 99.802 | 101.53 | 20.51 | 100 | 0.2 | 0.2 | 0 | 184
0.2qmax | 1 | 1.1948 | 60.0744 | 65.58 | 101.993 | 21.11 | 19.9388 | 102.007 | 20.51 | 20 | 0.31 | 0.31 | 0 | 14
qmin | 1 | 0.041332 | 882.1089 | 61.46 | 102.059 | 21.1 | 10.1275 | 102.026 | 20.49 | 10 | -1.26 | -1.26 | 0 | 2
qmax | 1 | 5.9852 | 60.0565 | 65.83 | 100.683 | 21.08 | 99.8474 | 101.523 | 20.5 | 100 | 0.15 | 0.15 | 0 | 186
0.2qmax | 1 | 1.1946 | 60.0744 | 66.09 | 101.974 | 21.16 | 19.9349 | 101.989 | 20.51 | 20 | 0.33 | 0.33 | 0 | 14
qmin | 1 | 0.041327 | 880.7945 | 61.06 | 102.058 | 21.15 | 10.1113 | 102.025 | 20.49 | 10 | -1.1 | -1.1 | 0 | 2

## 流体扰动
测试点 | 次数 | 流量(m3/h) | 测试时间(s) | 湿度(%) | 标准器压力(kPa) | 标准器温度(℃) | 标准体积(L) | 被检表压力(kPa) | 被检表温度(℃) | 被检表体积(L) | 示值误差(%) | 平均误差(%) | 极差(%) | 压损(Pa)
qmax | 1 | [13 empty] | 前
0.4qmax | 1
0.25qmax | 1
qmax | 1
0.4qmax | 1
0.25qmax | 1
qmax | 1 | [13 empty] | 后
0.4qmax | 1
0.25qmax | 1
qmax | 1
0.4qmax | 1
0.25qmax | 1

## 耐久性复测
测试点 | 次数 | 流量(m3/h) | 测试时间(s) | 湿度(%) | 标准器压力(kPa) | 标准器温度(℃) | 标准体积(L) | 被检表压力(kPa) | 被检表温度(℃) | 被检表体积(L) | 示值误差(%) | 平均误差(%) | 极差(%) | 压损(Pa)
qmax | 1
0.7qmax | 1
0.4qmax | 1
0.2qmax | 1
0.1qmax | 1
qmax | 1
0.7qmax | 1
0.4qmax | 1
0.2qmax | 1
0.1qmax | 1
qmax | 1
0.7qmax | 1
0.4qmax | 1
0.2qmax | 1
0.1qmax | 1
10qmin | 1
5qmin | 1
qmin | 1
10qmin | 1
5qmin | 1
qmin | 1

## 振动跌落后
测试点 | 次数 | 流量(m3/h) | 测试时间(s) | 湿度(%) | 标准器压力(kPa) | 标准器温度(℃) | 标准体积(L) | 被检表压力(kPa) | 被检表温度(℃) | 被检表体积(L) | 示值误差(%) | 平均误差(%) | 极差(%) | 压损(Pa)
qmax | 1
0.7qmax | 1
0.4qmax | 1
0.2qmax | 1
0.1qmax | 1
qmin | 1
qmax | 1
0.7qmax | 1
0.4qmax | 1
0.2qmax | 1
0.1qmax | 1
qmin | 1

## 打印页
文件编号：JDJ/E70T029.1/0-2017
上海市计量测试技术研究院
燃气表测量记录单
[7 empty] | 证书编号： |  | 2026E70-40-000006
送检单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 样品名称： |  | 超声波燃气表
制造单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 型号： |  | UG4A LP Z2-NB
出厂编号： | 2582928134 |  |  |  | 测量介质： |  | 空气 | 温度： | (20~21)℃ | 湿度： | (65~67)%RH
大气压力： | (100~101)kPa |  |  |  | 流量范围： |  | (0.04~6)m³/h |  | 压力损失： | 140Pa
测量地点： | 张衡路1500号大力值楼101室 | [5 empty] | 技术依据： | JJF 2012-2022
标准器编号： | 2816、2006-10-002、712455、712456、712457
外观： | 符合要求 |  |  |  | 密封性： |  | 符合要求 |  | 加权平均误差(±0.6%)： |  | 0.01879%
其它： | qmax: |  | 6 | m³/h | qmin: |  | 0.04 | m³/h | qt: | 0.6 | m³/h
检测 流量点 | 序号 |  | 燃气表 读数 |  | 标准器 读数 |  | 示值 误差 | 平均示 值误差 | 复现性误差≤0.5% | 误差曲线
[10 empty] | 同号时误差绝对值≤1% | 误差曲线落差
|  |  | （ L ） |  | （ L ） |  | （ % ） | （ % ）
qmax | 1 | 降 流 量 | 100 |  | 99.8178 |  | 0.18256 | 0.099298 | 0.08598% | /(异号) | 0.1409%
| 2 |  | 100 |  | 99.8433 |  | 0.15696
| 3 |  | 100 |  | 99.8187 |  | 0.1816
| 4 | 升 流 量 | 100 |  | 100.0175 |  | -0.017497
| 5 |  | 100 |  | 99.9363 |  | 0.063761
| 6 |  | 100 |  | 99.9716 |  | 0.028408
0.7qmax | 1 | 降 流 量 | 70 |  | 70.0107 |  | -0.015283 | 0.015212 | 0.06991% | /(异号)
| 2 |  | 70 |  | 69.9256 |  | 0.10634
| 3 |  | 70 |  | 70.0482 |  | -0.068853
| 4 | 升 流 量 | 70 |  | 69.9782 |  | 0.031153
| 5 |  | 70 |  | 69.9429 |  | 0.081609
| 6 |  | 70 |  | 70.0306 |  | -0.043695
0.4qmax | 1 | 降 流 量 | 40 |  | 40.001 |  | -0.0025749 | -0.041552 | 0.05196% | /(异号)
| 2 |  | 40 |  | 40.0106 |  | -0.026468
| 3 |  | 40 |  | 40.036 |  | -0.089819
| 4 | 升 流 量 | 40 |  | 40.0371 |  | -0.092664
| 5 |  | 40 |  | 40.0291 |  | -0.072672
| 6 |  | 40 |  | 39.986 |  | 0.034887
0.2qmax | 1 | 降 流 量 | 20 |  | 19.9793 |  | 0.10361 | 0.011829 | 0.06594% | /(异号)
| 2 |  | 20 |  | 20.0025 |  | -0.012398
| 3 |  | 20 |  | 19.9852 |  | 0.074305
| 4 | 升 流 量 | 20 |  | 20.0141 |  | -0.07055
| 5 |  | 20 |  | 19.9981 |  | 0.0093009
| 6 |  | 20 |  | 20.0067 |  | -0.033289
qt | 1 | 降 流 量 | 20 |  | 19.9949 |  | 0.025657 | 0.04144 | 0.06854% | /(异号)
| 2 |  | 20 |  | 19.9987 |  | 0.0063004
| 3 |  | 20 |  | 19.9867 |  | 0.066494
| 4 | 升 流 量 | 20 |  | 20.0133 |  | -0.066556
| 5 |  | 20 |  | 19.9822 |  | 0.088929
| 6 |  | 20 |  | 19.9745 |  | 0.12781
10qmin | 1 | 降 | 40 |  | 39.9943 |  | 0.014252 | 0.0008768 | / | / | 0.7954%
| 2 | 升 | 40 |  | 40.005 |  | -0.012498
5qmin | 1 | 降 | 20 |  | 20.0027 |  | -0.013498 | 0.020516 | / | /
| 2 | 升 | 20 |  | 19.9891 |  | 0.05453
qmin | 1 | 降 | 10 |  | 10.0834 |  | -0.8271 | -0.77492 | / | /
| 2 | 升 | 10 |  | 10.0728 |  | -0.72274
试验员： |  |  |  |  | 核验员： |  |  | 测量日期： | 2025.09.22 09:00~2025.09.24 16:00
第 页/共 页
文件编号：JDJ/E70T029.1/0-2017
上海市计量测试技术研究院
燃气表测量记录单
[7 empty] | 证书编号： |  | 2026E70-40-000006
送检单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 样品名称： |  | 超声波燃气表
制造单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 型号： |  | UG4A LP Z2-NB
出厂编号： | 2582928134 |  |  |  | 测量介质： |  | 空气 | 温度： | (20~21)℃ | 湿度： | (65~67)%RH
大气压力： | (100~101)kPa |  |  |  | 流量范围： |  | (0.04~6)m³/h
测量地点： | 张衡路1500号大力值楼101室 | [5 empty] | 技术依据： | JJF 2012-2022
标准器编号： | 2816
其它： | qmax: |  | 6 | m³/h | qmin: |  | 0.04 | m³/h | qt: | 0.6 | m³/h
检测 流量点 | 序号 |  | 燃气表 读数 |  | 标准器 读数 |  | 示值 误差 | 平均示 值误差 | 重复性 误差 | 备注
|  |  | （ L ） |  | （ L ） |  | （ % ） | （ % ） | （ % ）
qmax | 1 |  | 100 |  | 99.8743 |  | 0.12588 | 0.15227 | 0.054788 | 重复性
| 2 |  | 100 |  | 99.85 |  | 0.15028
| 3 |  | 100 |  | 99.8197 |  | 0.18067
qt | 1 |  | 20 |  | 20.0127 |  | -0.06341 | -0.017886 | 0.073711
| 2 |  | 20 |  | 19.9979 |  | 0.010301
| 3 |  | 20 |  | 20.0001 |  | -0.00055
qmin | 1 |  | 10 |  | 10.1044 |  | -1.033 | -0.93974 | 0.14939
| 2 |  | 10 |  | 10.0911 |  | -0.90258
| 3 |  | 10 |  | 10.0892 |  | -0.88362
检测 流量点 |  | 用户模式误差 |  |  |  | 检测模式误差 |  |  | 偏差 | 备注
|  | （ % ） |  |  |  | （ % ） |  |  | （ % ）
qmax |  | 0.16246 |  |  |  | 0.099298 |  |  | 0.063162 | 不同工作模式的误差偏差
试验员： |  |  |  |  | 核验员： |  |  | 测量日期： | 2025.09.25 09:00~2025.09.26 16:00
第 页/共 页
文件编号：JDJ/E70T029.1/0-2017
上海市计量测试技术研究院
燃气表测量记录单
[7 empty] | 证书编号： |  | 2026E70-40-000006
送检单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 样品名称： |  | 超声波燃气表
制造单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 型号： |  | UG4A LP Z2-NB
出厂编号： | 2582928134 |  |  |  | 测量介质： |  | 空气 | 温度： | (20~21)℃ | 湿度： | (58~60)%RH
大气压力： | (100~101)kPa |  |  |  | 流量范围： |  | (0.04~6)m³/h
测量地点： | 张衡路1500号大力值楼101室 | [5 empty] | 技术依据： | JJF 2012-2022
标准器编号： |  | 140301、202104-2
其它： | qmax: |  | 6 | m³/h | qmin: |  | 0.04 | m³/h | qt: | 0.6 | m³/h
检测 流量点 | 序号 |  | 燃气表 读数 |  | 标准器 读数 |  | 示值 误差 | 平均示 值误差 |  | 备注
|  |  | （ L ） |  | （ L ） |  | （ % ） | （ % ）
qmax | 1 |  | 200 |  | 199.6274 |  | 0.18665 | 0.18464 |  | 温度适应性：20℃
| 2 |  | 200 |  | 199.6354 |  | 0.18263
0.7qmax | 1 |  | 100 |  | 99.9877 |  | 0.012302 | 0.009951
| 2 |  | 100 |  | 99.9924 |  | 0.0076006
0.2qmax | 1 |  | 50 |  | 50.0236 |  | -0.047178 | -0.057666
| 2 |  | 50 |  | 50.0341 |  | -0.068154
qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 温度适应性：高温（40℃）
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
0.7qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
0.2qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 温度适应性：低温（-10℃）
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
0.7qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
0.2qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
qmax | 1 |  | 200 |  | 199.6487 |  | 0.17596 | 0.16625 |  | 温度适应性：20℃
| 2 |  | 200 |  | 199.6874 |  | 0.15654
0.7qmax | 1 |  | 100 |  | 99.9872 |  | 0.012802 | 0.019154
| 2 |  | 100 |  | 99.9745 |  | 0.025507
0.2qmax | 1 |  | 50 |  | 50.0389 |  | -0.07774 | -0.071349
| 2 |  | 50 |  | 50.0325 |  | -0.064958
试验员： |  |  |  |  | 核验员： |  |  | 测量日期： | 2025.10.27 09:00~2025.10.30 16:00
第 页/共 页
文件编号：JDJ/E70T029.1/0-2017
上海市计量测试技术研究院
燃气表测量记录单
[7 empty] | 证书编号： |  | 2026E70-40-000006
送检单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 样品名称： |  | 超声波燃气表
制造单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 型号： |  | UG4A LP Z2-NB
出厂编号： | 2582928134 |  |  |  | 测量介质： |  | 空气 | 温度： | (20~21)℃ | 湿度： | (54~56)%RH
大气压力： | (100~101)kPa |  |  |  | 流量范围： |  | (0.04~6)m³/h
测量地点： | 张衡路1500号大力值楼101室 | [5 empty] | 技术依据： | JJF 2012-2022
标准器编号： |  | 2816
其它： | qmax: |  | 6 | m³/h | qmin: |  | 0.04 | m³/h | qt: | 0.6 | m³/h
检测 流量点 | 序号 |  | 燃气表 读数 |  | 标准器 读数 |  | 示值 误差 | 平均示 值误差 |  | 备注
|  |  | （ L ） |  | （ L ） |  | （ % ） | （ % ）
qmax | 1 |  | 100 |  | 99.802 |  | 0.19834 | 0.17559 |  | 环境适应性复测
| 2 |  | 100 |  | 99.8474 |  | 0.15283
0.2qmax | 1 |  | 20 |  | 19.9388 |  | 0.30679 | 0.31665
| 2 |  | 20 |  | 19.9349 |  | 0.32651
qmin | 1 |  | 10 |  | 10.1275 |  | -1.2592 | -1.1798
| 2 |  | 10 |  | 10.1113 |  | -1.1005
试验员： |  |  |  |  | 核验员： |  |  | 测量日期： | 2025.11.24 09:00~2025.11.26 16:00
第 页/共 页
文件编号：JDJ/E70T029.1/0-2017
上海市计量测试技术研究院
燃气表测量记录单
[7 empty] | 证书编号： |  | 2026E70-40-000006
送检单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 样品名称： |  | 超声波燃气表
制造单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 型号： |  | UG4A LP Z2-NB
出厂编号： | 2582928134 |  |  |  | 测量介质： |  | 空气 | 温度： | (20~21)℃ | 湿度： | (50~52)%RH
大气压力： | (100~101)kPa |  |  |  | 流量范围： |  | (0.04~6)m³/h
测量地点： | 张衡路1500号大力值楼101室 | [5 empty] | 技术依据： | JJF 2012-2022
标准器编号： |  | 2816
其它： | qmax: |  | 6 | m³/h | qmin: |  | 0.04 | m³/h | qt: | 0.6 | m³/h
检测 流量点 | 序号 |  | 燃气表 读数 |  | 标准器 读数 |  | 示值 误差 | 平均示 值误差 |  | 偏移 | 备注
|  |  | （ L ） |  | （ L ） |  | （ % ） | （ % ） |  | （ % ）
qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | / | 流体扰动： 参比条件
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
0.4qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | /
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
0.25qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | /
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 流体扰动： 90°单弯头
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
0.4qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
0.25qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
试验员： |  |  |  |  | 核验员： |  |  | 测量日期： | 2025.11.28 09:00~2025.11.28 16:00
第 页/共 页
文件编号：JDJ/E70T029.1/0-2017
上海市计量测试技术研究院
燃气表测量记录单
[7 empty] | 证书编号： |  | 2026E70-40-000006
送检单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 样品名称： |  | 超声波燃气表
制造单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 型号： |  | UG4A LP Z2-NB
出厂编号： | 2582928134 |  |  |  | 测量介质： |  | 空气 | 温度： | (18~22)℃ | 湿度： | (54~72)%RH
大气压力： | (100~101)kPa |  |  |  | 流量范围： |  | (0.04~6)m³/h |  | 压力损失： | 0Pa
测量地点： | 张衡路1500号大力值楼101室 | [5 empty] | 技术依据： | JJF 2012-2022 |  | 密封性： | 符合要求
标准器编号： | 2816、2006-10-002、712455、712456、712457
其它： | qmax: |  | 6 | m³/h | qmin: |  | 0.04 | m³/h | qt: | 0.6 | m³/h
耐久性运行参数 |  |  | 运行流量（m³/h） |  |  |  | 运行时间（h） |  | 初始值（m³） |  | 终止值（m³）
|  |  | 6 |  |  |  | 2000 |  | 311.6409 |  | 5316.6769
耐久性复测数据：
检测 流量点 | 序号 |  | 燃气表 读数 |  | 标准器 读数 |  | 示值 误差 | 平均示 值误差 |  | 耐久性后误差偏离
|  |  | （ L ） |  | （ L ） |  | （ % ） | （ % ）
qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 3 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
0.7qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 3 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
0.4qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 3 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
0.2qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 3 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
qt | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 3 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
10qmin | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
5qmin | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
qmin | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
试验员： |  |  |  |  | 核验员： |  |  | 测量日期： | 2025.12.05 09:00~2026.03.24 16:00
第 页/共 页
文件编号：JDJ/E70T029.1/0-2017
上海市计量测试技术研究院
燃气表测量记录单
[7 empty] | 证书编号： |  | 2026E70-40-000006
送检单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 样品名称： |  | 超声波燃气表
制造单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 型号： |  | UG4A LP Z2-NB
出厂编号： | 2582928134 |  |  |  | 测量介质： |  | 空气 | 温度： | (20~21)℃ | 湿度： | (52~54)%RH
大气压力： | (100~101)kPa |  |  |  | 流量范围： |  | (0.04~6)m³/h
测量地点： | 张衡路1500号大力值楼101室 | [5 empty] | 技术依据： | JJF 2012-2022
标准器编号： |  | 2816
其它： | qmax: |  | 6 | m³/h | qmin: |  | 0.04 | m³/h | qt: | 0.6 | m³/h
检测 流量点 | 序号 |  | 燃气表 读数 |  | 标准器 读数 |  | 示值 误差 | 平均示 值误差 |  | 偏移 | 备注
|  |  | （ L ） |  | （ L ） |  | （ % ） | （ % ） |  | （ % ）
qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | / | 机械环境： 振动跌落前
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
0.7qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | /
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
0.4qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | /
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
0.2qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | /
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
qt | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | /
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
qmin | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | /
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 机械环境： 振动跌落后
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
0.7qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
0.4qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
0.2qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
qt | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
qmin | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
试验员： |  |  |  |  | 核验员： |  |  | 测量日期： | 2026.04.03 10:15~2026.04.08 12:00
第 页/共 页