## 初始
涡 街 流 量 计 测 量 记 录 (脉冲已知系数)
委托单位 | / |  |  |  |  | 型号规格 | LUGB 015YDMEJCX2BB-401N15NN4 |  |  |  | 证书编号 | 2026E70-40-
样品名称 | 涡街流量计 |  |  |  |  | 出厂编号 | 2026010022 |  |  |  | 准确度 | 1.0级
制造单位 | 上海自仪海莱特流量仪表有限公司 |  |  |  |  | 流量范围 | ( 3.2～32 )m^3/h |  |  |  | 外观密封 | 合格
测量依据 | JJG 1029-2007《涡街流量计》 |  |  |  |  | 脉冲当量 | 335.391 1/L |  |  |  | 测量结果 | qt≤q＜qmax | qmin≤q＜qt
环境温度 | (20-21)℃ |  | 环境湿度 | (68-70)%RH | [6 empty] | 示值误差 | -0.30% | 0.24%
测量介质 | 空气 |  | 其它 | / | [6 empty] | 重 复 性 | 0.09% | 0.09%
介质温度 | 20.63℃ |  | 介质压力 | 94.628kPa |  | 脉冲已知 | 涡街流量计
测量用标准器名称：标准表法气体流量标准装置 扩展不确定度：0.3% 流量范围 m^3/h 证书编号： | [10 empty] | 测量结论 | 合 格
检测 | 序号 | 检测 | 标准表 | 标准表在 | 标准表在 | 被检表 | 被检表 | 频率 | 被测 | 被测体积 | 示值误差 | 示值误差 | 重复性
流量点 |  | 时间 | 示值 | 被检处流量 | 被检处体积 | 压力 | 温度 |  | 脉冲
m^3/h |  | s | L | m^3/h | L | kPa | ℃ | Hz | N | L | % | % | %
32 | 1 | 44.7720 | 388.088 | 31.1602 | 387.529 | 94.628 | 20.63 | 2893.8 | 129563 | 386.304 | -0.32 | -0.30 | 0.02
| 2 | 44.7403 | 387.421 | 31.1320 | 386.904 | 94.624 | 20.67 | 2892.2 | 129399 | 385.815 | -0.28
| 3 | 44.6476 | 386.424 | 31.1204 | 385.959 | 94.640 | 20.71 | 2891.0 | 129075 | 384.849 | -0.29
31.09 | 1 | 44.3814 | 383.941 | 31.1149 | 383.590 | 94.644 | 20.84 | 2888.8 | 128210 | 382.270 | -0.34 | -0.25 | 0.08
| 2 | 44.5845 | 385.073 | 31.0665 | 384.746 | 94.654 | 20.88 | 2888.8 | 128797 | 384.020 | -0.19
| 3 | 44.5232 | 384.623 | 31.0761 | 384.335 | 94.668 | 20.93 | 2888.9 | 128622 | 383.498 | -0.22
12.42 | 1 | 44.5686 | 153.267 | 12.3900 | 153.390 | 99.281 | 21.00 | 1157.1 | 51570 | 153.761 | 0.24 | 0.14 | 0.09
| 2 | 44.9134 | 154.976 | 12.4318 | 155.098 | 99.286 | 20.98 | 1159.3 | 52069 | 155.249 | 0.10
| 3 | 44.5542 | 153.856 | 12.4406 | 153.967 | 99.285 | 20.98 | 1159.9 | 51677 | 154.080 | 0.07
12.48 | 1 | 44.4921 | 154.082 | 12.4755 | 154.184 | 99.279 | 20.97 | 1163.0 | 51743 | 154.277 | 0.06 | 0.07 | 0.06
| 2 | 44.1478 | 152.763 | 12.4641 | 152.851 | 99.279 | 20.96 | 1162.9 | 51339 | 153.072 | 0.14
| 3 | 45.0525 | 156.290 | 12.4949 | 156.368 | 99.275 | 20.95 | 1164.3 | 52453 | 156.393 | 0.02
6.4 | 1 | 44.3661 | 81.7319 | 6.63589 | 81.7802 | 99.980 | 20.92 | 618.9 | 27460 | 81.8745 | 0.12 | 0.20 | 0.07
| 2 | 44.2104 | 82.3276 | 6.70728 | 82.3698 | 99.973 | 20.90 | 626.2 | 27686 | 82.5484 | 0.22
| 3 | 44.3066 | 82.9563 | 6.74332 | 82.9926 | 99.970 | 20.88 | 629.9 | 27907 | 83.2073 | 0.26
6.726 | 1 | 44.9756 | 84.2529 | 6.74642 | 84.2846 | 99.969 | 20.86 | 630.5 | 28356 | 84.5460 | 0.31 | 0.24 | 0.09
| 2 | 44.7712 | 83.5621 | 6.72140 | 83.5903 | 99.972 | 20.85 | 627.1 | 28076 | 83.7112 | 0.14
| 3 | 44.5221 | 82.9720 | 6.71083 | 82.9945 | 99.964 | 20.83 | 626.8 | 27907 | 83.2073 | 0.26
3.2 | 1 | 44.4761 | 42.1404 | 3.41208 | 42.1545 | 100.198 | 20.81 | 316.9 | 14093 | 42.0196 | -0.32 | -0.47 | 0.13
| 2 | 45.0817 | 43.9630 | 3.51183 | 43.9776 | 100.192 | 20.81 | 325.4 | 14671 | 43.7429 | -0.53
| 3 | 44.8192 | 39.2748 | 3.15566 | 39.2873 | 100.210 | 20.80 | 292.4 | 13104 | 39.0708 | -0.55
3.267 | 1 | 44.7423 | 40.3408 | 3.24690 | 40.3538 | 100.204 | 20.80 | 302.5 | 13536 | 40.3588 | 0.01 | -0.13 | 0.35
| 2 | 44.7739 | 41.2222 | 3.31542 | 41.2346 | 100.202 | 20.79 | 307.3 | 13758 | 41.0208 | -0.52
| 3 | 44.5391 | 40.0727 | 3.23999 | 40.0850 | 100.204 | 20.78 | 302.3 | 13462 | 40.1382 | 0.13

## 贮存环境电磁兼容后复测
涡 街 流 量 计 测 量 记 录 (脉冲已知系数)
委托单位 | / |  |  |  |  | 型号规格 | LUGB 015YDMEJCX2BB-401N15NN4 |  |  |  | 证书编号 | 2026E70-40-
样品名称 | 涡街流量计 |  |  |  |  | 出厂编号 | 2026010022 |  |  |  | 准确度 | 1.0级
制造单位 | 上海自仪海莱特流量仪表有限公司 |  |  |  |  | 流量范围 | ( 3.2～32.0 )m^3/h |  |  |  | 外观密封 | 合格
测量依据 | JJG 1029-2007《涡街流量计》 |  |  |  |  | 脉冲当量 | 335.391 1/L |  |  |  | 测量结果 | qt≤q＜qmax | qmin≤q＜qt
环境温度 | (20-21)℃ |  | 环境湿度 | (68-70)%RH | [6 empty] | 示值误差
测量介质 | 空气 |  | 其它 | / | [6 empty] | 重 复 性
介质温度 | 21.02℃ |  | 介质压力 | 101.406kPa |  | 脉冲已知 | 涡街流量计
测量用标准器名称：标准表法气体流量标准装置 扩展不确定度：0.3% 流量范围 m^3/h 证书编号： | [10 empty] | 测量结论
检测 | 序号 | 检测 | 标准表 | 标准表在 | 标准表在 | 被检表 | 被检表 | 频率 | 被测 | 被测体积 | 示值误差 | 示值误差 | 重复性
流量点 |  | 时间 | 示值 | 被检处流量 | 被检处体积 | 压力 | 温度 |  | 脉冲
m^3/h |  | s | L | m^3/h | L | kPa | ℃ | Hz | N | L | % | % | %
3.295 | 1 | 60.0929 | 55.2263 | 3.30927 | 55.2400 | 101.406 | 21.02 | 306.9 | 18440 | 54.9806 | -0.47 | -0.49 | 0.09
| 2 | 59.2329 | 53.9639 | 3.28140 | 53.9909 | 101.397 | 21.04 | 303.9 | 18002 | 53.6747 | -0.59
| 3 | 59.4540 | 54.3762 | 3.29440 | 54.4070 | 101.396 | 21.04 | 305.7 | 18173 | 54.1845 | -0.41

## 打印页
文件号JDJ/E31T002.2/0-2017
（速度式、容积式、质量式）流量计测量记录单
器 具 名 称 | 涡街流量计 |  |  |  | 证 书 编 号 |  | 2026E70-40-000029
型 号/规 格 | LUGB 015YDMEJCX2BB-401N15NN4 |  |  |  | 制 造 厂 |  | 上海自仪海莱特流量仪表有限公司
编 号 | 2026010022 |  |  |  | 环 境 温 度 |  | (20-21)℃ | 环 境 湿 度 | (68-70)%RH
大 气 压 力 | (100-101)kPa |  |  | 流量范围 | ( 3.2～32 )m³/h
测 量 地 点 | 张衡路1500号流量大力值楼101室 |  |  |  |  | 技术依据： | JJG 1029-2007附录A
准确度等级： | 1 |  | 级
标准器编号： | 12B170077、YB12813840
外观与标识： | 符合要求
耐压强度： | 符合要求 |  | （最大工作压力 |  | 2.5 | MPa）
仪表系数： | 335.391 1/L
测量数据： | qmax | 32 | m³/h | qmin | 3.2 | m³/h | qt | 6.4 | m³/h
检 测 流量点 | 序 号 | 流 量 计 读 数 |  | 标 准 器 读 数 | 示值误差 | 平 均 示值误差 | 重复性 | 备注
|  | （L） |  | （L） | （%） | （%） | （%）
qmax | 1 | 386.304 |  | 387.529 | -0.31611 | -0.27263 | 0.058917 | /
| 2 | 385.815 |  | 386.904 | -0.28147
| 3 | 384.849 |  | 385.959 | -0.2876
| 4 | 382.270 |  | 383.590 | -0.34412
| 5 | 384.020 |  | 384.746 | -0.1887
| 6 | 383.498 |  | 384.335 | -0.21778
0.4qmax | 1 | 153.761 |  | 153.390 | 0.24187 | 0.10558 | 0.079088
| 2 | 155.249 |  | 155.098 | 0.097358
| 3 | 154.080 |  | 153.967 | 0.073392
| 4 | 154.277 |  | 154.184 | 0.060318
| 5 | 153.072 |  | 152.851 | 0.14459
| 6 | 156.393 |  | 156.368 | 0.015988
qt | 1 | 81.8745 |  | 81.7802 | 0.11531 | 0.217 | 0.074222
| 2 | 82.5484 |  | 82.3698 | 0.21683
| 3 | 83.2073 |  | 82.9926 | 0.2587
| 4 | 84.5460 |  | 84.2846 | 0.31014
| 5 | 83.7112 |  | 83.5903 | 0.14463
| 6 | 83.2073 |  | 82.9945 | 0.2564
qmin | 1 | 42.0196 |  | 42.1545 | -0.32001 | -0.29636 | 0.30018
| 2 | 43.7429 |  | 43.9776 | -0.53368
| 3 | 39.0708 |  | 39.2873 | -0.55107
| 4 | 40.3588 |  | 40.3538 | 0.01239
| 5 | 41.0208 |  | 41.2346 | -0.5185
| 6 | 40.1382 |  | 40.0850 | 0.13272
检测人员： |  |  |  | 核验人员： |  | 检测日期： | 2026.09.01 09:00~2026.09.01 16:00
第 页/共 页
文件号JDJ/E31T002.2/0-2017
（速度式、容积式、质量式）流量计测量记录单
器 具 名 称 | 涡街流量计 |  |  |  | 证 书 编 号 |  | 2026E70-40-000029
型 号/规 格 | LUGB 015YDMEJCX2BB-401N15NN4 |  |  |  | 制 造 厂 |  | 上海自仪海莱特流量仪表有限公司
编 号 | 2026010022 |  |  |  | 环 境 温 度 |  | (20-21)℃ | 环 境 湿 度 | (68-70)%RH
大 气 压 力 | (101-102)kPa |  |  | 流量范围 | ( 3.2～32 )m³/h
测 量 地 点 | 张衡路1500号流量大力值楼101室 |  |  |  |  | 技术依据： | JJG 1029-2007附录A
标准器编号： | 12B170077
测量数据： | qmax | 32 | m³/h | qmin | 3.2 | m³/h | qt | 6.4 | m³/h
检 测 流量点 | 序 号 | 流 量 计 读 数 |  | 标 准 器 读 数 | 示值误差 | 平 均 示值误差 |  | 备 注
|  | （L） |  | （L） | （%） | （%）
qmin | 1 | 54.9806 |  | 55.2400 | -0.46959 | -0.48807 |  | 贮存环境、 电磁兼容后复测
| 2 | 53.6747 |  | 53.9909 | -0.58565
| 3 | 54.1845 |  | 54.4070 | -0.40895
检测人员： |  |  |  | 核验人员： |  | 检测日期： | 2026.11.03 09:00~2026.11.03 16:00
第 页/共 页