文件编号：JDG/A05A033-02.2

上海市计量测试技术研究院有限公司

计量器具型式评价大纲补充件

编 号  D    [2026]第104号

计 量 器 具 名 称            涡街流量计

型             号            LUGB系列

制     造      厂   上海自仪海莱特流量仪表有限公司

申  请  书  编 号          [2026]第104号

大  纲  编  写 人

大  纲  审  核 人

大  纲  批  准 人

批准日期：                年     月     日

涡街流量计型式评价大纲补充件

- 适用范围

# 本大纲适用于对上海自仪海莱特流量仪表有限公司LUGB系列涡街流量计进行型式评价。

- 技术依据

JJG 1029-2007涡街流量计检定规程 附录A

- 提供审查的技术文件

3.1 《计量器具型式批准申请书》；

3.2产品标准（Q/31 0114000021008-2026  LUGB型涡街流量计企业标准）；

3.3 总装图、电路图和关键零部件图；

3.4 使用说明书；

3.5 制造单位或技术机构所做的试验报告；

3.6 无防爆合格证（防爆合格证证书编号：GYB25.3430X）；

- 关键零部件和材料表

| 序号 | 名称 | 型号 | 制造厂 | 主要性能指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传感器探头 | HT | 上海自仪海莱特流量仪表有限公司 | 1kg/m冲击输出电压<50V； 压变元件总等效电容<3000pF。 | / |
| 2 | 发生体 | HF | 上海自仪海莱特流量仪表有限公司 | 材料：1Cr18Ni9Ti。 | / |
| 3 | 转换器 | HX | 上海自仪海莱特流量仪表有限公司 | 供电电压：12V~32V DC； 电源影响：不大于0.01%/V； 输出负载变化：不大于0.05%（50欧姆~1000欧姆，下限及量程变化量）； 工作温度范围：-20℃~+70℃（带背光LCD显示）；-40℃~+85℃（无LCD显示）。 | / |

- 提供试验样机

本次型式评价选取下列涡街流量计：

| 型号 | 口径 | 流量范围（m3/h） | 分界流量qt （m3/h） | 准确度等级 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUGB | DN15 | 0.32~3.2 | 0.64 | 1.0级 | 4台 | / |
| LUGB | DN40 | 2.2~22.6 | 4.52 | 1.0级 | 3台 | / |
| LUGB | DN80 | 9.1~90.5 | 18.1 | 1.0级 | 3台 | / |
| LUGB | DN150 | 31.8~318.1 | 63.62 | 1.0级 | 2台 | / |
| LUGB | DN300 | 127.3~1000 | 200 | 1.0级 | 2台 | / |

注：口径：DN15的四台涡街流量计中选取编号最大的一台样机用于拆样，拍摄关键零部件，另外三台作为试验样机。

因LUGB系列涡街流量计结构原理、性能、主关键零部件一致，仅口径和流量范围不一样，故试验结果可覆盖下列型号和规格的涡街流量计：

| 序号 | 计量器具名称 | 型号 | 口径 | 流量范围 （m3/h） | 分界流量qt （m3/h） | 准确度等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涡街流量计 | LUGB | DN15 | 0.32~3.2 | 0.64 | 1.0级 |
|  |  |  | DN20 | 0.6~5.6 | 1.12 |  |
|  |  |  | DN25 | 0.9~8.8 | 1.76 |  |
|  |  |  | DN32 | 1.5~14.5 | 2.9 |  |
|  |  |  | DN40 | 2.3~22.6 | 4.52 |  |
|  |  |  | DN50 | 3.6~35.3 | 7.06 |  |
|  |  |  | DN65 | 6.0~59.7 | 11.94 |  |
|  |  |  | DN80 | 9.1~90.5 | 18.1 |  |
|  |  |  | DN100 | 14.2~141.4 | 28.28 |  |
|  |  |  | DN125 | 22.1~220.9 | 44.18 |  |
|  |  |  | DN150 | 31.8~318.1 | 63.62 |  |
|  |  |  | DN200 | 56.6~565.5 | 113.1 |  |
|  |  |  | DN250 | 88.4~883.6 | 176.72 |  |
|  |  |  | DN300 | 127.3~1000 | 200 |  |

测量介质：液体

- 本次型式评价项目及所用设备一览表

| 序号 | 型式评价大纲中的项目 |  | 本次型式评价项目 | 试验设备名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法制管理要求 |  |  |  |  |
| 1 | 计量单位 |  | × | 目测观察 |
| 2 | 准确度等级（最大允许误差） |  | × | 目测观察 |
| 3 | 外部结构设计 |  | × | 目测观察 |
| 4 | 计量法制标识和计量器具标识 |  | × | 目测观察 |
| 5 | 安装标志 |  | × | 目测观察 |
| 计量要求 |  |  |  |  |
| 6 | 流量计外部明示 |  | × | 目测观察 |
| 7 | 使用说明书说明 |  | × | 目测观察 |
| 8 | 最大允许误差、测量重复性 |  | × | 水流量标准装置 |
| 技术要求 |  |  |  |  |
| 9 | 外观与标识 |  | × | 目测观察 |
| 10 | 防爆性能 |  | × | 目测观察 |
| 11 | 防护性能 |  | × | 目测观察 |
| 12 | 耐压强度 |  | × | 水流量标准装置、压力表 |
| 13 | 贮存环境性能 | 低温贮存 | × | 高低温试验箱 |
|  |  | 高温贮存 | × | 高低温试验箱 |
|  |  | 恒定湿热贮存 | × | 高低温试验箱 |
|  |  | 振动 | × | 振动试验台 |
| 14 | 电磁兼容 | 静电放电抗扰度 | × | 静电放电测试仪 |
|  |  | 射频电磁场辐射抗扰度 | × | 功率放大器、磁场天线 |
| 15 | 计量性能复测 |  | × | 水流量标准装置 |

注：×表示需要做此项目

- 补充说明

本次型式评价除下述特别说明外，其样机提供方式、技术要求、测试环境要求和仪器设备、型式评价的方式、型式评价结果的处理和判定原则均依照JJG 1029-2007涡街流量计检定规程 附录A进行。

1.本次型式评价申请的LUGB系列涡街流量计的防爆合格证由上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司提供（编号：GYB25.3430X）。