## 降流量
测试点 | 次数 | 流量(m3/h) | 测试时间(s) | 湿度(%) | 标准器压力(kPa) | 标准器温度(℃) | 标准体积(L) | 被检表压力(kPa) | 被检表温度(℃) | 被检表体积(L) | 示值误差(%) | 平均误差(%) | 极差(%) | 压损(Pa)
qmax | 1 | 5.9359 | 60.4295 | 71.9 | 100.003 | 22.33 | 99.6398 | 100.479 | 20.88 | 100 | 0.36 | 0.36 | 0 | 178
0.7qmax | 1 | 4.1646 | 60.5716 | 71.77 | 100.459 | 22.36 | 70.0711 | 100.679 | 20.88 | 70 | -0.1 | -0.1 | 0 | 94
0.4qmax | 1 | 2.4207 | 59.5412 | 71.66 | 100.771 | 22.37 | 40.0362 | 100.82 | 20.87 | 40 | -0.09 | -0.09 | 0 | 36
0.2qmax | 1 | 1.1805 | 61.3709 | 71.57 | 100.904 | 22.37 | 20.1248 | 100.881 | 20.87 | 20 | -0.62 | -0.62 | 0 | 11
0.1qmax | 1 | 0.59089 | 121.9601 | 71.43 | 100.936 | 22.36 | 20.018 | 100.892 | 20.86 | 20 | -0.09 | -0.09 | 0 | 4
qmax | 1 | 5.9357 | 60.4473 | 71.35 | 100.002 | 22.33 | 99.6656 | 100.477 | 20.86 | 100 | 0.34 | 0.34 | 0 | 180
0.7qmax | 1 | 4.1644 | 60.6426 | 71.23 | 100.456 | 22.37 | 70.1506 | 100.676 | 20.87 | 70 | -0.21 | -0.21 | 0 | 94
0.4qmax | 1 | 2.4206 | 59.5057 | 71.19 | 100.765 | 22.37 | 40.0102 | 100.815 | 20.86 | 40 | -0.03 | -0.03 | 0 | 36
0.2qmax | 1 | 1.1805 | 61.3354 | 71.21 | 100.902 | 22.37 | 20.113 | 100.877 | 20.86 | 20 | -0.56 | -0.56 | 0 | 11
0.1qmax | 1 | 0.59092 | 121.8892 | 71.24 | 100.938 | 22.36 | 20.0074 | 100.894 | 20.85 | 20 | -0.04 | -0.04 | 0 | 4
qmax | 1 | 5.936 | 60.465 | 71.39 | 100.002 | 22.33 | 99.6995 | 100.477 | 20.85 | 100 | 0.3 | 0.3 | 0 | 178
0.7qmax | 1 | 4.1644 | 60.5182 | 71.31 | 100.454 | 22.36 | 70.0061 | 100.674 | 20.86 | 70 | -0.01 | -0.01 | 0 | 94
0.4qmax | 1 | 2.4206 | 59.5946 | 71.39 | 100.766 | 22.37 | 40.0715 | 100.814 | 20.86 | 40 | -0.18 | -0.18 | 0 | 36
0.2qmax | 1 | 1.1805 | 61.3887 | 71.41 | 100.899 | 22.37 | 20.1306 | 100.875 | 20.85 | 20 | -0.65 | -0.65 | 0 | 12
0.1qmax | 1 | 0.59091 | 121.9068 | 71.46 | 100.934 | 22.36 | 20.0099 | 100.89 | 20.85 | 20 | -0.05 | -0.05 | 0 | 4
10qmin | 1 | 0.3965 | 363.2693 | 71.5 | 100.938 | 22.35 | 40.0097 | 100.89 | 20.84 | 40 | -0.02 | -0.02 | 0 | 2
5qmin | 1 | 0.19456 | 370.0903 | 72.22 | 100.944 | 22.34 | 20.0017 | 100.892 | 20.84 | 20 | -0.01 | -0.01 | 0 | 2
qmin | 1 | 0.040804 | 888.0925 | 73.51 | 100.941 | 22.33 | 10.0661 | 100.891 | 20.84 | 10 | -0.66 | -0.66 | 0 | 0

## 升流量
测试点 | 次数 | 流量(m3/h) | 测试时间(s) | 湿度(%) | 标准器压力(kPa) | 标准器温度(℃) | 标准体积(L) | 被检表压力(kPa) | 被检表温度(℃) | 被检表体积(L) | 示值误差(%) | 平均误差(%) | 极差(%) | 压损(Pa)
qmin | 1 | 0.040803 | 886.6537 | 74.02 | 100.933 | 22.32 | 10.0495 | 100.883 | 20.85 | 10 | -0.49 | -0.49 | 0 | 0
5qmin | 1 | 0.19457 | 370.0725 | 73.48 | 100.937 | 22.3 | 20.0015 | 100.884 | 20.84 | 20 | -0.01 | -0.01 | 0 | 2
10qmin | 1 | 0.39649 | 363.2694 | 73.23 | 100.927 | 22.3 | 40.0089 | 100.879 | 20.84 | 40 | -0.02 | -0.02 | 0 | 2
0.1qmax | 1 | 0.59083 | 121.9068 | 73.01 | 100.916 | 22.29 | 20.0074 | 100.872 | 20.84 | 20 | -0.04 | -0.04 | 0 | 4
0.2qmax | 1 | 1.1802 | 61.3354 | 73.29 | 100.877 | 22.29 | 20.1074 | 100.853 | 20.84 | 20 | -0.53 | -0.53 | 0 | 10
0.4qmax | 1 | 2.42 | 59.5946 | 73.05 | 100.741 | 22.28 | 40.0608 | 100.789 | 20.84 | 40 | -0.15 | -0.15 | 0 | 36
0.7qmax | 1 | 4.1639 | 60.5893 | 72.98 | 100.43 | 22.27 | 70.0801 | 100.651 | 20.84 | 70 | -0.11 | -0.11 | 0 | 93
qmax | 1 | 5.9356 | 60.5004 | 72.83 | 99.975 | 22.27 | 99.7519 | 100.451 | 20.85 | 100 | 0.25 | 0.25 | 0 | 178
0.1qmax | 1 | 0.59086 | 121.7471 | 72.81 | 100.915 | 22.3 | 19.9822 | 100.871 | 20.84 | 20 | 0.09 | 0.09 | 0 | 4
0.2qmax | 1 | 1.1803 | 61.3709 | 72.78 | 100.878 | 22.29 | 20.1204 | 100.854 | 20.84 | 20 | -0.6 | -0.6 | 0 | 11
0.4qmax | 1 | 2.4202 | 59.5057 | 72.77 | 100.745 | 22.28 | 40.0049 | 100.794 | 20.84 | 40 | -0.01 | -0.01 | 0 | 36
0.7qmax | 1 | 4.1643 | 60.5894 | 72.81 | 100.433 | 22.27 | 70.0861 | 100.654 | 20.85 | 70 | -0.12 | -0.12 | 0 | 94
qmax | 1 | 5.936 | 60.4294 | 73.01 | 99.976 | 22.26 | 99.6416 | 100.451 | 20.85 | 100 | 0.36 | 0.36 | 0 | 180
0.1qmax | 1 | 0.59089 | 121.6938 | 73.14 | 100.916 | 22.3 | 19.9744 | 100.872 | 20.86 | 20 | 0.13 | 0.13 | 0 | 4
0.2qmax | 1 | 1.1804 | 61.3887 | 73.52 | 100.882 | 22.28 | 20.129 | 100.858 | 20.86 | 20 | -0.64 | -0.64 | 0 | 11
0.4qmax | 1 | 2.4205 | 59.4881 | 72.97 | 100.749 | 22.28 | 39.998 | 100.798 | 20.87 | 40 | 0 | 0 | 0 | 36
0.7qmax | 1 | 4.1646 | 60.5361 | 73.34 | 100.436 | 22.27 | 70.0302 | 100.656 | 20.87 | 70 | -0.04 | -0.04 | 0 | 94
qmax | 1 | 5.9364 | 60.4828 | 72.71 | 99.978 | 22.25 | 99.736 | 100.453 | 20.88 | 100 | 0.26 | 0.26 | 0 | 179

## 重复性
测试点 | 次数 | 流量(m3/h) | 测试时间(s) | 湿度(%) | 标准器压力(kPa) | 标准器温度(℃) | 标准体积(L) | 被检表压力(kPa) | 被检表温度(℃) | 被检表体积(L) | 示值误差(%) | 平均误差(%) | 极差(%) | 压损(Pa)
qmax | 1 | 5.9579 | 60.4116 | 73.09 | 100.462 | 22.48 | 99.98 | 100.946 | 21.79 | 100 | 0.02 | 0.14 | 0.24 | 178
| 2 | 5.9579 | 60.2696 | 72.95 | 100.46 | 22.48 | 99.7442 | 100.944 | 21.78 | 100 | 0.26 |  |  | 180
| 3 | 5.9578 | 60.3406 | 72.64 | 100.46 | 22.48 | 99.861 | 100.944 | 21.77 | 100 | 0.14 |  |  | 180
0.1qmax | 1 | 0.59338 | 121.3916 | 72.05 | 101.417 | 22.47 | 20.0087 | 101.373 | 21.73 | 20 | -0.04 | -0.05 | 0.02 | 4
| 2 | 0.5934 | 121.4095 | 71.72 | 101.421 | 22.46 | 20.0124 | 101.377 | 21.7 | 20 | -0.06 |  |  | 5
| 3 | 0.59343 | 121.3739 | 71.53 | 101.426 | 22.46 | 20.0074 | 101.382 | 21.68 | 20 | -0.04 |  |  | 5
qmin | 1 | 0.04101 | 881.9817 | 71.04 | 101.444 | 22.43 | 10.0471 | 101.394 | 21.59 | 10 | -0.47 | -0.55 | 0.13 | 2
| 2 | 0.041019 | 882.9054 | 72.13 | 101.465 | 22.4 | 10.06 | 101.415 | 21.47 | 10 | -0.6 |  |  | 2
| 3 | 0.041015 | 882.87 | 71.67 | 101.458 | 22.39 | 10.0586 | 101.408 | 21.37 | 10 | -0.58 |  |  | 2

## 用户模式
编号 | 起始值 | 终点值 | 表体积 | 标准流量 | 初始时间 | 结束时间 | 时间差 | 时间(时） | 误差(%) | 分 | 秒
133 | 21.5215 | 22.5634 | 1.0419 | 5.9354 | 10:13 | 10:24 | 0:11 | 0.175 | 0.30856 | 10 | 30

## 温度适应性
高温
编号：
流量点 | 燃气表读数 | 标准器读数 | 压力 | 温度 | Vref | 误差
qmax |  |  | 102.134 | 38.73 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 102.126 | 38.22 | 0 | #DIV/0!
0.7qmax |  |  | 102.17 | 38.28 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 102.17 | 38.46 | 0 | #DIV/0!
0.2qmax |  |  | 102.188 | 38.99 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 102.184 | 39.43 | 0 | #DIV/0!
低温
编号：
流量点 | 燃气表读数 | 标准器读数 | 压力 | 温度 | Vref | 误差
qmax |  |  | 102.001 | -8.89 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 101.996 | -8.89 | 0 | #DIV/0!
0.7qmax |  |  | 102.028 | -8.91 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 102.015 | -8.92 | 0 | #DIV/0!
0.2qmax |  |  | 102.059 | -8.92 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 102.068 | -8.93 | 0 | #DIV/0!

## 环适复测
测试点 | 次数 | 流量(m3/h) | 测试时间(s) | 湿度(%) | 标准器压力(kPa) | 标准器温度(℃) | 标准体积(L) | 被检表压力(kPa) | 被检表温度(℃) | 被检表体积(L) | 示值误差(%) | 平均误差(%) | 极差(%) | 压损(Pa)
qmax | 1 | 5.9859 | 59.9148 | 66.03 | 100.689 | 21.05 | 99.6234 | 101.741 | 20.49 | 100 | 0.38 | 0.38 | 0 | 177
0.2qmax | 1 | 1.1948 | 60.4122 | 65.58 | 101.992 | 21.11 | 20.0507 | 102.035 | 20.49 | 20 | -0.25 | -0.25 | 0 | 10
qmin | 1 | 0.041331 | 878.7742 | 61.44 | 102.059 | 21.1 | 10.0892 | 102.043 | 20.47 | 10 | -0.88 | -0.88 | 0 | 0
qmax | 1 | 5.9851 | 59.9325 | 65.82 | 100.683 | 21.08 | 99.6395 | 101.734 | 20.48 | 100 | 0.36 | 0.36 | 0 | 176
0.2qmax | 1 | 1.1946 | 60.5542 | 66.09 | 101.974 | 21.16 | 20.0939 | 102.017 | 20.49 | 20 | -0.47 | -0.47 | 0 | 11
qmin | 1 | 0.041327 | 878.2056 | 61.05 | 102.058 | 21.15 | 10.0815 | 102.042 | 20.46 | 10 | -0.81 | -0.81 | 0 | 0

## 流体扰动
测试点 | 次数 | 流量(m3/h) | 测试时间(s) | 湿度(%) | 标准器压力(kPa) | 标准器温度(℃) | 标准体积(L) | 被检表压力(kPa) | 被检表温度(℃) | 被检表体积(L) | 示值误差(%) | 平均误差(%) | 极差(%) | 压损(Pa)
qmax | 1 | [13 empty] | 前
0.4qmax | 1
0.25qmax | 1
qmax | 1
0.4qmax | 1
0.25qmax | 1
qmax | 1 | [13 empty] | 后
0.4qmax | 1
0.25qmax | 1
qmax | 1
0.4qmax | 1
0.25qmax | 1

## 耐久性复测
测试点 | 次数 | 流量(m3/h) | 测试时间(s) | 湿度(%) | 标准器压力(kPa) | 标准器温度(℃) | 标准体积(L) | 被检表压力(kPa) | 被检表温度(℃) | 被检表体积(L) | 示值误差(%) | 平均误差(%) | 极差(%) | 压损(Pa)
qmax | 1
0.7qmax | 1
0.4qmax | 1
0.2qmax | 1
0.1qmax | 1
qmax | 1
0.7qmax | 1
0.4qmax | 1
0.2qmax | 1
0.1qmax | 1
qmax | 1
0.7qmax | 1
0.4qmax | 1
0.2qmax | 1
0.1qmax | 1
10qmin | 1
5qmin | 1
qmin | 1
10qmin | 1
5qmin | 1
qmin | 1

## 振动跌落后
测试点 | 次数 | 流量(m3/h) | 测试时间(s) | 湿度(%) | 标准器压力(kPa) | 标准器温度(℃) | 标准体积(L) | 被检表压力(kPa) | 被检表温度(℃) | 被检表体积(L) | 示值误差(%) | 平均误差(%) | 极差(%) | 压损(Pa)
qmax | 1
0.7qmax | 1
0.4qmax | 1
0.2qmax | 1
0.1qmax | 1
qmin | 1
qmax | 1
0.7qmax | 1
0.4qmax | 1
0.2qmax | 1
0.1qmax | 1
qmin | 1

## 打印页
文件编号：JDJ/E70T029.1/0-2017
上海市计量测试技术研究院
燃气表测量记录单
[7 empty] | 证书编号： |  | 2026E70-40-000006
送检单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 样品名称： |  | 超声波燃气表
制造单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 型号： |  | UG4A LP Z2-NB
出厂编号： | 2582928133 |  |  |  | 测量介质： |  | 空气 | 温度： | (20~21)℃ | 湿度： | (65~67)%RH
大气压力： | (100~101)kPa |  |  |  | 流量范围： |  | (0.04~6)m³/h |  | 压力损失： | 135Pa
测量地点： | 张衡路1500号大力值楼101室 | [5 empty] | 技术依据： | JJF 2012-2022
标准器编号： | 2816、2006-10-002、712455、712456、712457
外观： | 符合要求 |  |  |  | 密封性： |  | 符合要求 |  | 加权平均误差(±0.6%)： |  | -0.0534%
其它： | qmax: |  | 6 | m³/h | qmin: |  | 0.04 | m³/h | qt: | 0.6 | m³/h
检测 流量点 | 序号 |  | 燃气表 读数 |  | 标准器 读数 |  | 示值 误差 | 平均示 值误差 | 复现性误差≤0.5% | 误差曲线
[10 empty] | 同号时误差绝对值≤1% | 误差曲线落差
|  |  | （ L ） |  | （ L ） |  | （ % ） | （ % ）
qmax | 1 | 降 流 量 | 100 |  | 99.6398 |  | 0.3615 | 0.31191 | 0.04823% | /(异号) | 0.9126%
| 2 |  | 100 |  | 99.6656 |  | 0.3355
| 3 |  | 100 |  | 99.6995 |  | 0.30142
| 4 | 升 流 量 | 100 |  | 99.7519 |  | 0.24872
| 5 |  | 100 |  | 99.6416 |  | 0.35964
| 6 |  | 100 |  | 99.736 |  | 0.26468
0.7qmax | 1 | 降 流 量 | 70 |  | 70.0711 |  | -0.10153 | -0.10087 | 0.07135% | /(异号)
| 2 |  | 70 |  | 70.1506 |  | -0.2147
| 3 |  | 70 |  | 70.0061 |  | -0.008685
| 4 | 升 流 量 | 70 |  | 70.0801 |  | -0.11433
| 5 |  | 70 |  | 70.0861 |  | -0.12283
| 6 |  | 70 |  | 70.0302 |  | -0.043124
0.4qmax | 1 | 降 流 量 | 40 |  | 40.0362 |  | -0.090518 | -0.075589 | 0.07695% | /(异号)
| 2 |  | 40 |  | 40.0102 |  | -0.025394
| 3 |  | 40 |  | 40.0715 |  | -0.17841
| 4 | 升 流 量 | 40 |  | 40.0608 |  | -0.15182
| 5 |  | 40 |  | 40.0049 |  | -0.012298
| 6 |  | 40 |  | 39.998 |  | 0.0049002
0.2qmax | 1 | 降 流 量 | 20 |  | 20.1248 |  | -0.62028 | -0.60074 | 0.0454% | /(异号)
| 2 |  | 20 |  | 20.113 |  | -0.56192
| 3 |  | 20 |  | 20.1306 |  | -0.64901
| 4 | 升 流 量 | 20 |  | 20.1074 |  | -0.53393
| 5 |  | 20 |  | 20.1204 |  | -0.5983
| 6 |  | 20 |  | 20.129 |  | -0.64097
qt | 1 | 降 流 量 | 20 |  | 20.018 |  | -0.090169 | 0.00057942 | 0.0868% | /(异号)
| 2 |  | 20 |  | 20.0074 |  | -0.036936
| 3 |  | 20 |  | 20.0099 |  | -0.049525
| 4 | 升 流 量 | 20 |  | 20.0074 |  | -0.037136
| 5 |  | 20 |  | 19.9822 |  | 0.08928
| 6 |  | 20 |  | 19.9744 |  | 0.12796
10qmin | 1 | 降 | 40 |  | 40.0098 |  | -0.024494 | -0.02337 | / | / | 0.5666%
| 2 | 升 | 40 |  | 40.0089 |  | -0.022245
5qmin | 1 | 降 | 20 |  | 20.0017 |  | -0.0084993 | -0.0079994 | / | /
| 2 | 升 | 20 |  | 20.0015 |  | -0.0074994
qmin | 1 | 降 | 10 |  | 10.0661 |  | -0.65666 | -0.57461 | / | /
| 2 | 升 | 10 |  | 10.0495 |  | -0.49256
试验员： |  |  |  |  | 核验员： |  |  | 测量日期： | 2025.09.22 09:00~2025.09.24 16:00
第 页/共 页
文件编号：JDJ/E70T029.1/0-2017
上海市计量测试技术研究院
燃气表测量记录单
[7 empty] | 证书编号： |  | 2026E70-40-000006
送检单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 样品名称： |  | 超声波燃气表
制造单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 型号： |  | UG4A LP Z2-NB
出厂编号： | 2582928133 |  |  |  | 测量介质： |  | 空气 | 温度： | (20~21)℃ | 湿度： | (65~67)%RH
大气压力： | (100~101)kPa |  |  |  | 流量范围： |  | (0.04~6)m³/h
测量地点： | 张衡路1500号大力值楼101室 | [5 empty] | 技术依据： | JJF 2012-2022
标准器编号： | 2816
其它： | qmax: |  | 6 | m³/h | qmin: |  | 0.04 | m³/h | qt: | 0.6 | m³/h
检测 流量点 | 序号 |  | 燃气表 读数 |  | 标准器 读数 |  | 示值 误差 | 平均示 值误差 | 重复性 误差 | 备注
|  |  | （ L ） |  | （ L ） |  | （ % ） | （ % ） | （ % ）
qmax | 1 |  | 100 |  | 99.98 |  | 0.020034 | 0.13855 | 0.2364 | 重复性
| 2 |  | 100 |  | 99.7442 |  | 0.25644
| 3 |  | 100 |  | 99.861 |  | 0.13918
qt | 1 |  | 20 |  | 20.0087 |  | -0.043731 | -0.047543 | 0.024626
| 2 |  | 20 |  | 20.0124 |  | -0.061762
| 3 |  | 20 |  | 20.0074 |  | -0.037136
qmin | 1 |  | 10 |  | 10.0471 |  | -0.46899 | -0.54937 | 0.12743
| 2 |  | 10 |  | 10.06 |  | -0.59642
| 3 |  | 10 |  | 10.0586 |  | -0.58268
检测 流量点 |  | 用户模式误差 |  |  |  | 检测模式误差 |  |  | 偏差 | 备注
|  | （ % ） |  |  |  | （ % ） |  |  | （ % ）
qmax |  | 0.30856 |  |  |  | 0.31191 |  |  | -0.0033488 | 不同工作模式的误差偏差
试验员： |  |  |  |  | 核验员： |  |  | 测量日期： | 2025.09.25 09:00~2025.09.26 16:00
第 页/共 页
文件编号：JDJ/E70T029.1/0-2017
上海市计量测试技术研究院
燃气表测量记录单
[7 empty] | 证书编号： |  | 2026E70-40-000006
送检单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 样品名称： |  | 超声波燃气表
制造单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 型号： |  | UG4A LP Z2-NB
出厂编号： | 2582928133 |  |  |  | 测量介质： |  | 空气 | 温度： | (20~21)℃ | 湿度： | (58~60)%RH
大气压力： | (100~101)kPa |  |  |  | 流量范围： |  | (0.04~6)m³/h
测量地点： | 张衡路1500号大力值楼101室 | [5 empty] | 技术依据： | JJF 2012-2022
标准器编号： |  | 140301、202104-2
其它： | qmax: |  | 6 | m³/h | qmin: |  | 0.04 | m³/h | qt: | 0.6 | m³/h
检测 流量点 | 序号 |  | 燃气表 读数 |  | 标准器 读数 |  | 示值 误差 | 平均示 值误差 |  | 备注
|  |  | （ L ） |  | （ L ） |  | （ % ） | （ % ）
qmax | 1 |  | 200 |  | 199.6274 |  | 0.18665 | 0.18464 |  | 温度适应性：20℃
| 2 |  | 200 |  | 199.6354 |  | 0.18263
0.7qmax | 1 |  | 100 |  | 99.9877 |  | 0.012302 | 0.009951
| 2 |  | 100 |  | 99.9924 |  | 0.0076006
0.2qmax | 1 |  | 50 |  | 50.0236 |  | -0.047178 | -0.057666
| 2 |  | 50 |  | 50.0341 |  | -0.068154
qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 温度适应性：高温（40℃）
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
0.7qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
0.2qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 温度适应性：低温（-10℃）
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
0.7qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
0.2qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
qmax | 1 |  | 200 |  | 199.6487 |  | 0.17596 | 0.16625 |  | 温度适应性：20℃
| 2 |  | 200 |  | 199.6874 |  | 0.15654
0.7qmax | 1 |  | 100 |  | 99.9872 |  | 0.012802 | 0.019154
| 2 |  | 100 |  | 99.9745 |  | 0.025507
0.2qmax | 1 |  | 50 |  | 50.0389 |  | -0.07774 | -0.071349
| 2 |  | 50 |  | 50.0325 |  | -0.064958
试验员： |  |  |  |  | 核验员： |  |  | 测量日期： | 2025.10.27 09:00~2025.10.30 16:00
第 页/共 页
文件编号：JDJ/E70T029.1/0-2017
上海市计量测试技术研究院
燃气表测量记录单
[7 empty] | 证书编号： |  | 2026E70-40-000006
送检单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 样品名称： |  | 超声波燃气表
制造单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 型号： |  | UG4A LP Z2-NB
出厂编号： | 2582928133 |  |  |  | 测量介质： |  | 空气 | 温度： | (20~21)℃ | 湿度： | (54~56)%RH
大气压力： | (100~101)kPa |  |  |  | 流量范围： |  | (0.04~6)m³/h
测量地点： | 张衡路1500号大力值楼101室 | [5 empty] | 技术依据： | JJF 2012-2022
标准器编号： |  | 2816
其它： | qmax: |  | 6 | m³/h | qmin: |  | 0.04 | m³/h | qt: | 0.6 | m³/h
检测 流量点 | 序号 |  | 燃气表 读数 |  | 标准器 读数 |  | 示值 误差 | 平均示 值误差 |  | 备注
|  |  | （ L ） |  | （ L ） |  | （ % ） | （ % ）
qmax | 1 |  | 100 |  | 99.6234 |  | 0.37806 | 0.36993 |  | 环境适应性复测
| 2 |  | 100 |  | 99.6395 |  | 0.3618
0.2qmax | 1 |  | 20 |  | 20.0507 |  | -0.25281 | -0.36013
| 2 |  | 20 |  | 20.0939 |  | -0.46745
qmin | 1 |  | 10 |  | 10.0892 |  | -0.88372 | -0.84592
| 2 |  | 10 |  | 10.0815 |  | -0.80812
试验员： |  |  |  |  | 核验员： |  |  | 测量日期： | 2025.11.24 09:00~2025.11.26 16:00
第 页/共 页
文件编号：JDJ/E70T029.1/0-2017
上海市计量测试技术研究院
燃气表测量记录单
[7 empty] | 证书编号： |  | 2026E70-40-000006
送检单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 样品名称： |  | 超声波燃气表
制造单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 型号： |  | UG4A LP Z2-NB
出厂编号： | 2582928133 |  |  |  | 测量介质： |  | 空气 | 温度： | (20~21)℃ | 湿度： | (50~52)%RH
大气压力： | (100~101)kPa |  |  |  | 流量范围： |  | (0.04~6)m³/h
测量地点： | 张衡路1500号大力值楼101室 | [5 empty] | 技术依据： | JJF 2012-2022
标准器编号： |  | 2816
其它： | qmax: |  | 6 | m³/h | qmin: |  | 0.04 | m³/h | qt: | 0.6 | m³/h
检测 流量点 | 序号 |  | 燃气表 读数 |  | 标准器 读数 |  | 示值 误差 | 平均示 值误差 |  | 偏移 | 备注
|  |  | （ L ） |  | （ L ） |  | （ % ） | （ % ） |  | （ % ）
qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | / | 流体扰动： 参比条件
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
0.4qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | /
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
0.25qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | /
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 流体扰动： 90°单弯头
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
0.4qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
0.25qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
试验员： |  |  |  |  | 核验员： |  |  | 测量日期： | 2025.11.28 09:00~2025.11.28 16:00
第 页/共 页
文件编号：JDJ/E70T029.1/0-2017
上海市计量测试技术研究院
燃气表测量记录单
[7 empty] | 证书编号： |  | 2026E70-40-000006
送检单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 样品名称： |  | 超声波燃气表
制造单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 型号： |  | UG4A LP Z2-NB
出厂编号： | 2582928133 |  |  |  | 测量介质： |  | 空气 | 温度： | (18~22)℃ | 湿度： | (54~72)%RH
大气压力： | (100~101)kPa |  |  |  | 流量范围： |  | (0.04~6)m³/h |  | 压力损失： | 0Pa
测量地点： | 张衡路1500号大力值楼101室 | [5 empty] | 技术依据： | JJF 2012-2022 |  | 密封性： | 符合要求
标准器编号： | 2816、2006-10-002、712455、712456、712457
其它： | qmax: |  | 6 | m³/h | qmin: |  | 0.04 | m³/h | qt: | 0.6 | m³/h
耐久性运行参数 |  |  | 运行流量（m³/h） |  |  |  | 运行时间（h） |  | 初始值（m³） |  | 终止值（m³）
|  |  | 6 |  |  |  | 2000 |  | 311.6409 |  | 5316.6769
耐久性复测数据：
检测 流量点 | 序号 |  | 燃气表 读数 |  | 标准器 读数 |  | 示值 误差 | 平均示 值误差 |  | 耐久性后误差偏离
|  |  | （ L ） |  | （ L ） |  | （ % ） | （ % ）
qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 3 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
0.7qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 3 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
0.4qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 3 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
0.2qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 3 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
qt | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 3 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
10qmin | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
5qmin | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
qmin | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
试验员： |  |  |  |  | 核验员： |  |  | 测量日期： | 2025.12.05 09:00~2026.03.24 16:00
第 页/共 页
文件编号：JDJ/E70T029.1/0-2017
上海市计量测试技术研究院
燃气表测量记录单
[7 empty] | 证书编号： |  | 2026E70-40-000006
送检单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 样品名称： |  | 超声波燃气表
制造单位： | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | [5 empty] | 型号： |  | UG4A LP Z2-NB
出厂编号： | 2582928133 |  |  |  | 测量介质： |  | 空气 | 温度： | (20~21)℃ | 湿度： | (52~54)%RH
大气压力： | (100~101)kPa |  |  |  | 流量范围： |  | (0.04~6)m³/h
测量地点： | 张衡路1500号大力值楼101室 | [5 empty] | 技术依据： | JJF 2012-2022
标准器编号： |  | 2816
其它： | qmax: |  | 6 | m³/h | qmin: |  | 0.04 | m³/h | qt: | 0.6 | m³/h
检测 流量点 | 序号 |  | 燃气表 读数 |  | 标准器 读数 |  | 示值 误差 | 平均示 值误差 |  | 偏移 | 备注
|  |  | （ L ） |  | （ L ） |  | （ % ） | （ % ） |  | （ % ）
qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | / | 机械环境： 振动跌落前
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
0.7qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | /
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
0.4qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | /
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
0.2qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | /
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
qt | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | /
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
qmin | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | /
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 机械环境： 振动跌落后
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
0.7qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
0.4qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
0.2qmax | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
qt | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
qmin | 1 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 2 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
试验员： |  |  |  |  | 核验员： |  |  | 测量日期： | 2026.04.03 10:15~2026.04.08 12:00
第 页/共 页