水表测量记录单

| 样品名称 | 远传冷水水表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  |  | WMI-VVE DN15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  | 2026E31-40-000017 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制 造 厂 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  | 3510016542 |  |  |  |  |  | 准确度 |  |  | 2级 | 流量范围 |  |  |  | （0.025~2.5） |  |  | （m3/h） |  |
| Q3 | 2.5 |  |  | Q3/Q1 |  | 100 |  |  | 样品状态： |  |  |  |  |  |  | 测量前 |  | ☑ |  | 正常 |  |  |  |  | 测量后 |  |  | ☑ |  | 正常 |  |  |  |
| 实验环境条件： |  |  | 温度 |  | （22~24） |  |  |  | （℃） |  |  | 湿度 | （58~64） |  |  |  | %RH |  |  | 其它 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量数据 | 示值误差重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流量点 |  | 流量 （m3/h） |  |  |  |  | 工作压力（MPa） |  |  | 工作温度（℃） |  |  |  | 指示体积 （L） |  |  |  |  | 标准器体积 （L） |  |  |  | 示值误差 （%） |  |  |  | 平均示值误差 （%） |  |  |  | 重复性 （%） |  |
| Q4 |  | 3.125 |  |  |  |  | 0.30 |  |  | 21.24 |  |  |  | 103.74 |  |  |  |  | 102.80 |  |  |  | 0.92 |  |  |  | 0.84 |  |  |  | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  | 21.27 |  |  |  | 101.2 |  |  |  |  | 100.43 |  |  |  | 0.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q3 |  | 2.5 |  |  |  |  | 0.24 |  |  | 21.27 |  |  |  | 107.62 |  |  |  |  | 106.57 |  |  |  | 0.99 |  |  |  | 0.98 |  |  |  | 0.01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.24 |  |  | 21.27 |  |  |  | 97.31 |  |  |  |  | 96.38 |  |  |  | 0.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.24 |  |  | 21.27 |  |  |  | 100.51 |  |  |  |  | 99.53 |  |  |  | 0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.7（Q3+Q2） |  | 1.785 |  |  |  |  | 0.14 |  |  | 21.27 |  |  |  | 100.04 |  |  |  |  | 99.05 |  |  |  | 1.00 |  |  |  | 1.00 |  |  |  | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.14 |  |  | 21.27 |  |  |  | 102.5 |  |  |  |  | 101.49 |  |  |  | 0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.35（Q3+Q2） |  | 0.889 |  |  |  |  | 0.15 |  |  | 21.27 |  |  |  | 40.67 |  |  |  |  | 40.06 |  |  |  | 1.52 |  |  |  | 1.48 |  |  |  | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.15 |  |  | 21.27 |  |  |  | 48.85 |  |  |  |  | 48.16 |  |  |  | 1.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q2 |  | 0.04 |  |  |  |  | 0.17 |  |  | 21.27 |  |  |  | 9.93 |  |  |  |  | 9.80 |  |  |  | 1.36 |  |  |  | 1.46 |  |  |  | 0.15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.17 |  |  | 21.27 |  |  |  | 10.04 |  |  |  |  | 9.90 |  |  |  | 1.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.17 |  |  | 21.27 |  |  |  | 8.32 |  |  |  |  | 8.19 |  |  |  | 1.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q1 |  | 0.025 |  |  |  |  | 0.17 |  |  | 21.96 |  |  |  | 8.00 |  |  |  |  | 7.86 |  |  |  | 1.73 |  |  |  | 1.80 |  |  |  | 0.53 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.17 |  |  | 21.96 |  |  |  | 15.41 |  |  |  |  | 15.20 |  |  |  | 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.17 |  |  | 21.96 |  |  |  | 9.87 |  |  |  |  | 9.65 |  |  |  | 2.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量人员：                            核验人员：                            检测日期：2026.06.17 09:00~2026.06.17 15:00

水表测量记录单

| 样品名称 | 远传冷水水表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  |  | WMI-VVE DN15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  | 2026E31-40-000017 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制 造 厂 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  | 3510016572 |  |  |  |  |  | 准确度 |  |  | 2级 | 流量范围 |  |  |  | （0.025~2.5） |  |  | （m3/h） |  |
| Q3 | 2.5 |  |  | Q3/Q1 |  | 100 |  |  | 样品状态： |  |  |  |  |  |  | 测量前 |  | ☑ |  | 正常 |  |  |  |  | 测量后 |  |  | ☑ |  | 正常 |  |  |  |
| 实验环境条件： |  |  | 温度 |  | （22~24） |  |  |  | （℃） |  |  | 湿度 | （58~64） |  |  |  | %RH |  |  | 其它 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量数据 | 示值误差重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流量点 |  | 流量 （m3/h） |  |  |  |  | 工作压力（MPa） |  |  | 工作温度（℃） |  |  |  | 指示体积 （L） |  |  |  |  | 标准器体积 （L） |  |  |  | 示值误差 （%） |  |  |  | 平均示值误差 （%） |  |  |  | 重复性 （%） |  |
| Q4 |  | 3.125 |  |  |  |  | 0.30 |  |  | 21.24 |  |  |  | 103.71 |  |  |  |  | 102.82 |  |  |  | 0.87 |  |  |  | 0.73 |  |  |  | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  | 21.27 |  |  |  | 91.58 |  |  |  |  | 91.05 |  |  |  | 0.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q3 |  | 2.5 |  |  |  |  | 0.24 |  |  | 21.27 |  |  |  | 102.67 |  |  |  |  | 101.89 |  |  |  | 0.76 |  |  |  | 0.74 |  |  |  | 0.03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.24 |  |  | 21.27 |  |  |  | 102.99 |  |  |  |  | 102.26 |  |  |  | 0.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.24 |  |  | 21.27 |  |  |  | 103.19 |  |  |  |  | 102.44 |  |  |  | 0.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.7（Q3+Q2） |  | 1.785 |  |  |  |  | 0.14 |  |  | 21.27 |  |  |  | 99.78 |  |  |  |  | 99.13 |  |  |  | 0.66 |  |  |  | 0.63 |  |  |  | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.14 |  |  | 21.27 |  |  |  | 109.01 |  |  |  |  | 108.35 |  |  |  | 0.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.35（Q3+Q2） |  | 0.889 |  |  |  |  | 0.22 |  |  | 21.77 |  |  |  | 48.60 |  |  |  |  | 48.32 |  |  |  | 0.58 |  |  |  | 0.56 |  |  |  | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.22 |  |  | 21.77 |  |  |  | 42.07 |  |  |  |  | 41.84 |  |  |  | 0.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q2 |  | 0.04 |  |  |  |  | 0.17 |  |  | 21.27 |  |  |  | 10.53 |  |  |  |  | 10.40 |  |  |  | 1.28 |  |  |  | 1.24 |  |  |  | 0.18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.17 |  |  | 21.27 |  |  |  | 12.09 |  |  |  |  | 11.96 |  |  |  | 1.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.17 |  |  | 21.27 |  |  |  | 9.94 |  |  |  |  | 9.81 |  |  |  | 1.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q1 |  | 0.025 |  |  |  |  | 0.17 |  |  | 21.96 |  |  |  | 9.50 |  |  |  |  | 9.35 |  |  |  | 1.65 |  |  |  | 1.59 |  |  |  | 0.26 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.17 |  |  | 21.96 |  |  |  | 8.83 |  |  |  |  | 8.71 |  |  |  | 1.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.17 |  |  | 21.96 |  |  |  | 7.60 |  |  |  |  | 7.47 |  |  |  | 1.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量人员：                            核验人员：                            检测日期：2026.06.18 09:00~2026.06.18 15:00

水表测量记录单

| 样品名称 | 远传冷水水表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  |  | WMI-VVE DN15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  | 2026E31-40-000017 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制 造 厂 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  | 3510016576 |  |  |  |  |  | 准确度 |  |  | 2级 | 流量范围 |  |  |  | （0.025~2.5） |  |  | （m3/h） |  |
| Q3 | 2.5 |  |  | Q3/Q1 |  | 100 |  |  | 样品状态： |  |  |  |  |  |  | 测量前 |  | ☑ |  | 正常 |  |  |  |  | 测量后 |  |  | ☑ |  | 正常 |  |  |  |
| 实验环境条件： |  |  | 温度 |  | （22~24） |  |  |  | （℃） |  |  | 湿度 | （58~64） |  |  |  | %RH |  |  | 其它 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量数据 | 示值误差重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流量点 |  | 流量 （m3/h） |  |  |  |  | 工作压力（MPa） |  |  | 工作温度（℃） |  |  |  | 指示体积 （L） |  |  |  |  | 标准器体积 （L） |  |  |  | 示值误差 （%） |  |  |  | 平均示值误差 （%） |  |  |  | 重复性 （%） |  |
| Q4 |  | 3.125 |  |  |  |  | 0.30 |  |  | 21.27 |  |  |  | 163.01 |  |  |  |  | 162.57 |  |  |  | 0.27 |  |  |  | 0.20 |  |  |  | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  | 21.27 |  |  |  | 99.03 |  |  |  |  | 98.89 |  |  |  | 0.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q3 |  | 2.5 |  |  |  |  | 0.24 |  |  | 21.27 |  |  |  | 106.18 |  |  |  |  | 105.92 |  |  |  | 0.24 |  |  |  | 0.12 |  |  |  | 0.14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.24 |  |  | 21.27 |  |  |  | 96.19 |  |  |  |  | 96.08 |  |  |  | 0.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.24 |  |  | 21.27 |  |  |  | 104.28 |  |  |  |  | 104.28 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.7（Q3+Q2） |  | 1.785 |  |  |  |  | 0.14 |  |  | 21.27 |  |  |  | 99.68 |  |  |  |  | 99.66 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.14 |  |  | 21.27 |  |  |  | 94.98 |  |  |  |  | 94.98 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.35（Q3+Q2） |  | 0.889 |  |  |  |  | 0.17 |  |  | 21.27 |  |  |  | 37.82 |  |  |  |  | 37.84 |  |  |  | -0.06 |  |  |  | -0.10 |  |  |  | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.17 |  |  | 21.27 |  |  |  | 51.36 |  |  |  |  | 51.43 |  |  |  | -0.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q2 |  | 0.04 |  |  |  |  | 0.17 |  |  | 21.27 |  |  |  | 11.14 |  |  |  |  | 10.95 |  |  |  | 1.70 |  |  |  | 1.70 |  |  |  | 0.10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.17 |  |  | 21.27 |  |  |  | 13.60 |  |  |  |  | 13.36 |  |  |  | 1.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.17 |  |  | 21.27 |  |  |  | 11.42 |  |  |  |  | 11.24 |  |  |  | 1.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q1 |  | 0.025 |  |  |  |  | 0.17 |  |  | 21.27 |  |  |  | 11.05 |  |  |  |  | 10.60 |  |  |  | 4.21 |  |  |  | 4.41 |  |  |  | 0.21 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.17 |  |  | 21.77 |  |  |  | 11.77 |  |  |  |  | 11.27 |  |  |  | 4.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.17 |  |  | 21.77 |  |  |  | 13.60 |  |  |  |  | 13.01 |  |  |  | 4.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量人员：                            核验人员：                            检测日期：2026.06.19 09:00~2026.06.19 15:00

水表测量记录单

| 样品名称 | 远传冷水水表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  |  | WMI-VVE DN25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  | 2026E31-40-000017 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制 造 厂 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  | 3510032443 |  |  |  |  |  | 准确度 |  |  | 2级 | 流量范围 |  |  |  | （0.04~4） |  |  | （m3/h） |  |
| Q3 | 4 |  |  | Q3/Q1 |  | 100 |  |  | 样品状态： |  |  |  |  |  |  | 测量前 |  | ☑ |  | 正常 |  |  |  |  | 测量后 |  |  | ☑ |  | 正常 |  |  |  |
| 实验环境条件： |  |  | 温度 |  | （22~24） |  |  |  | （℃） |  |  | 湿度 | （58~64） |  |  |  | %RH |  |  | 其它 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量数据 | 示值误差重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流量点 |  | 流量 （m3/h） |  |  |  |  | 工作压力（MPa） |  |  | 工作温度（℃） |  |  |  | 指示体积 （L） |  |  |  |  | 标准器体积 （L） |  |  |  | 示值误差 （%） |  |  |  | 平均示值误差 （%） |  |  |  | 重复性 （%） |  |
| Q4 |  | 5 |  |  |  |  | 0.30 |  |  | 21.24 |  |  |  | 103.66 |  |  |  |  | 104.64 |  |  |  | -0.93 |  |  |  | -0.78 |  |  |  | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  | 21.27 |  |  |  | 104.05 |  |  |  |  | 104.71 |  |  |  | -0.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q3 |  | 4 |  |  |  |  | 0.24 |  |  | 21.27 |  |  |  | 106.11 |  |  |  |  | 106.19 |  |  |  | -0.08 |  |  |  | -0.31 |  |  |  | 0.21 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.24 |  |  | 21.27 |  |  |  | 105.61 |  |  |  |  | 106.05 |  |  |  | -0.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.24 |  |  | 21.27 |  |  |  | 101.39 |  |  |  |  | 101.82 |  |  |  | -0.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.7（Q3+Q2） |  | 2.8 |  |  |  |  | 0.14 |  |  | 21.27 |  |  |  | 102.85 |  |  |  |  | 102.56 |  |  |  | 0.28 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.14 |  |  | 21.27 |  |  |  | 107.98 |  |  |  |  | 107.90 |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.35（Q3+Q2） |  | 1.4 |  |  |  |  | 0.15 |  |  | 21.27 |  |  |  | 51.56 |  |  |  |  | 51.22 |  |  |  | 0.67 |  |  |  | 0.76 |  |  |  | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.15 |  |  | 21.27 |  |  |  | 31.81 |  |  |  |  | 31.54 |  |  |  | 0.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q2 |  | 0.064 |  |  |  |  | 0.17 |  |  | 21.27 |  |  |  | 15.54 |  |  |  |  | 15.29 |  |  |  | 1.63 |  |  |  | 1.53 |  |  |  | 0.45 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.17 |  |  | 21.27 |  |  |  | 11.74 |  |  |  |  | 11.53 |  |  |  | 1.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.17 |  |  | 21.27 |  |  |  | 28.9 |  |  |  |  | 28.58 |  |  |  | 1.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q1 |  | 0.04 |  |  |  |  | 0.17 |  |  | 21.96 |  |  |  | 20.58 |  |  |  |  | 20.48 |  |  |  | 0.50 |  |  |  | 0.59 |  |  |  | 0.17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.17 |  |  | 21.96 |  |  |  | 13.56 |  |  |  |  | 13.49 |  |  |  | 0.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.17 |  |  | 21.96 |  |  |  | 13.4 |  |  |  |  | 13.30 |  |  |  | 0.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量人员：                            核验人员：                            检测日期：2026.06.22 09:00~2026.06.22 15:00

水表测量记录单

| 样品名称 | 远传冷水水表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  |  | WMI-VVE DN25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  | 2026E31-40-000017 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制 造 厂 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  | 3510032451 |  |  |  |  |  | 准确度 |  |  | 2级 | 流量范围 |  |  |  | （0.04~4） |  |  | （m3/h） |  |
| Q3 | 4 |  |  | Q3/Q1 |  | 100 |  |  | 样品状态： |  |  |  |  |  |  | 测量前 |  | ☑ |  | 正常 |  |  |  |  | 测量后 |  |  | ☑ |  | 正常 |  |  |  |
| 实验环境条件： |  |  | 温度 |  | （22~24） |  |  |  | （℃） |  |  | 湿度 | （58~64） |  |  |  | %RH |  |  | 其它 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量数据 | 示值误差重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流量点 |  | 流量 （m3/h） |  |  |  |  | 工作压力（MPa） |  |  | 工作温度（℃） |  |  |  | 指示体积 （L） |  |  |  |  | 标准器体积 （L） |  |  |  | 示值误差 （%） |  |  |  | 平均示值误差 （%） |  |  |  | 重复性 （%） |  |
| Q4 |  | 5 |  |  |  |  | 0.30 |  |  | 21.24 |  |  |  | 122.59 |  |  |  |  | 122.41 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.16 |  |  |  | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  | 21.27 |  |  |  | 143.89 |  |  |  |  | 143.64 |  |  |  | 0.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q3 |  | 4 |  |  |  |  | 0.24 |  |  | 21.27 |  |  |  | 109.32 |  |  |  |  | 108.87 |  |  |  | 0.41 |  |  |  | 0.38 |  |  |  | 0.03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.24 |  |  | 21.27 |  |  |  | 117.23 |  |  |  |  | 116.81 |  |  |  | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.24 |  |  | 21.27 |  |  |  | 123.02 |  |  |  |  | 122.57 |  |  |  | 0.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.7（Q3+Q2） |  | 2.8 |  |  |  |  | 0.14 |  |  | 21.27 |  |  |  | 135.64 |  |  |  |  | 134.97 |  |  |  | 0.49 |  |  |  | 0.50 |  |  |  | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.14 |  |  | 21.27 |  |  |  | 117.59 |  |  |  |  | 116.99 |  |  |  | 0.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.35（Q3+Q2） |  | 1.4 |  |  |  |  | 0.22 |  |  | 21.77 |  |  |  | 85.74 |  |  |  |  | 85.21 |  |  |  | 0.62 |  |  |  | 0.70 |  |  |  | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.22 |  |  | 21.77 |  |  |  | 50.32 |  |  |  |  | 49.93 |  |  |  | 0.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q2 |  | 0.064 |  |  |  |  | 0.17 |  |  | 21.27 |  |  |  | 13.33 |  |  |  |  | 13.36 |  |  |  | -0.24 |  |  |  | -0.19 |  |  |  | 0.07 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.17 |  |  | 21.27 |  |  |  | 10.59 |  |  |  |  | 10.61 |  |  |  | -0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.17 |  |  | 21.27 |  |  |  | 10.39 |  |  |  |  | 10.40 |  |  |  | -0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q1 |  | 0.04 |  |  |  |  | 0.17 |  |  | 21.96 |  |  |  | 10.85 |  |  |  |  | 11.08 |  |  |  | -2.11 |  |  |  | -1.95 |  |  |  | 0.20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.17 |  |  | 21.96 |  |  |  | 7.93 |  |  |  |  | 8.09 |  |  |  | -1.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.17 |  |  | 21.96 |  |  |  | 10.27 |  |  |  |  | 10.46 |  |  |  | -1.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量人员：                            核验人员：                            检测日期：2026.06.23 09:00~2026.06.23 15:00

水表测量记录单

| 样品名称 | 远传冷水水表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  |  | WMI-VVE DN25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  | 2026E31-40-000017 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制 造 厂 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  | 3510032476 |  |  |  |  |  | 准确度 |  |  | 2级 | 流量范围 |  |  |  | （0.04~4） |  |  | （m3/h） |  |
| Q3 | 4 |  |  | Q3/Q1 |  | 100 |  |  | 样品状态： |  |  |  |  |  |  | 测量前 |  | ☑ |  | 正常 |  |  |  |  | 测量后 |  |  | ☑ |  | 正常 |  |  |  |
| 实验环境条件： |  |  | 温度 |  | （22~24） |  |  |  | （℃） |  |  | 湿度 | （58~64） |  |  |  | %RH |  |  | 其它 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量数据 | 示值误差重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流量点 |  | 流量 （m3/h） |  |  |  |  | 工作压力（MPa） |  |  | 工作温度（℃） |  |  |  | 指示体积 （L） |  |  |  |  | 标准器体积 （L） |  |  |  | 示值误差 （%） |  |  |  | 平均示值误差 （%） |  |  |  | 重复性 （%） |  |
| Q4 |  | 5 |  |  |  |  | 0.30 |  |  | 21.27 |  |  |  | 133.74 |  |  |  |  | 132.49 |  |  |  | 0.94 |  |  |  | 0.90 |  |  |  | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  | 21.27 |  |  |  | 109.24 |  |  |  |  | 108.31 |  |  |  | 0.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q3 |  | 4 |  |  |  |  | 0.24 |  |  | 21.27 |  |  |  | 104.32 |  |  |  |  | 102.90 |  |  |  | 1.38 |  |  |  | 1.17 |  |  |  | 0.20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.24 |  |  | 21.27 |  |  |  | 141.65 |  |  |  |  | 140.15 |  |  |  | 1.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.24 |  |  | 21.27 |  |  |  | 132.65 |  |  |  |  | 131.27 |  |  |  | 1.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.7（Q3+Q2） |  | 2.8 |  |  |  |  | 0.14 |  |  | 21.27 |  |  |  | 104.36 |  |  |  |  | 103.12 |  |  |  | 1.20 |  |  |  | 1.19 |  |  |  | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.14 |  |  | 21.27 |  |  |  | 127.17 |  |  |  |  | 125.69 |  |  |  | 1.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.35（Q3+Q2） |  | 1.4 |  |  |  |  | 0.17 |  |  | 21.27 |  |  |  | 55.94 |  |  |  |  | 55.14 |  |  |  | 1.46 |  |  |  | 1.40 |  |  |  | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.17 |  |  | 21.27 |  |  |  | 76.6 |  |  |  |  | 75.59 |  |  |  | 1.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q2 |  | 0.064 |  |  |  |  | 0.17 |  |  | 21.27 |  |  |  | 14.47 |  |  |  |  | 14.46 |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.42 |  |  |  | 0.54 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.17 |  |  | 21.27 |  |  |  | 10.81 |  |  |  |  | 10.70 |  |  |  | 1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.17 |  |  | 21.27 |  |  |  | 14.41 |  |  |  |  | 14.39 |  |  |  | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q1 |  | 0.04 |  |  |  |  | 0.17 |  |  | 21.27 |  |  |  | 13.54 |  |  |  |  | 13.69 |  |  |  | -1.10 |  |  |  | -1.68 |  |  |  | 0.75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.17 |  |  | 21.77 |  |  |  | 13.08 |  |  |  |  | 13.29 |  |  |  | -1.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.17 |  |  | 21.77 |  |  |  | 18.37 |  |  |  |  | 18.81 |  |  |  | -2.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量人员：                            核验人员：                            检测日期：2026.06.24 09:00~2026.06.24 15:00

水表测量记录单

| 样品名称 | 远传冷水水表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  |  | WMI-VVE DN15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  | 2026E31-40-000017 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制 造 厂 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  | 3510016542 |  |  |  |  |  | 准确度 |  |  | 2级 | 流量范围 |  |  |  | （0.025~2.5） |  |  | （m3/h） |  |
| Q3 | 2.5 |  |  | Q3/Q1 |  | 100 |  |  | 样品状态： |  |  |  |  |  |  | 测量前 |  | ☑ |  | 正常 |  |  |  |  | 测量后 |  |  | ☑ |  | 正常 |  |  |  |
| 实验环境条件： |  |  | 温度 |  | （22~23） |  |  |  | （℃） |  |  | 湿度 | （59~63） |  |  |  | %RH |  |  | 其它 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量数据 | 反向流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流量点 |  | 流量 （m3/h） |  |  |  |  | 工作压力（MPa） |  |  | 工作温度（℃） |  |  |  | 指示体积 （L） |  |  |  |  | 标准器体积 （L） |  |  |  | 示值误差 （%） |  |  |  | 平均示值误差 （%） |  |  |  | 重复性 （%） |  |
| Q4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
| Q3 |  | 2.5 |  |  |  |  | 0.24 |  |  | 21.10 |  |  |  | 102.43 |  |  |  |  | 101.94 |  |  |  | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
| 0.7（Q3+Q2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
| 0.35（Q3+Q2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
| Q2 |  | 0.04 |  |  |  |  | 0.17 |  |  | 21.47 |  |  |  | 9.97 |  |  |  |  | 9.78 |  |  |  | 1.86 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
| Q1 |  | 0.025 |  |  |  |  | 0.17 |  |  | 21.84 |  |  |  | 7.94 |  |  |  |  | 7.58 |  |  |  | 4.72 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |

测量人员：                            核验人员：                            检测日期：2026.06.30 09:00~2026.06.30 11:00

水表测量记录单

| 样品名称 | 远传冷水水表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  |  | WMI-VVE DN25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  | 2026E31-40-000017 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制 造 厂 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  | 3510032443 |  |  |  |  |  | 准确度 |  |  | 2级 | 流量范围 |  |  |  | （0.04~4） |  |  | （m3/h） |  |
| Q3 | 4 |  |  | Q3/Q1 |  | 100 |  |  | 样品状态： |  |  |  |  |  |  | 测量前 |  | ☑ |  | 正常 |  |  |  |  | 测量后 |  |  | ☑ |  | 正常 |  |  |  |
| 实验环境条件： |  |  | 温度 |  | （22~23） |  |  |  | （℃） |  |  | 湿度 | （59~63） |  |  |  | %RH |  |  | 其它 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量数据 | 反向流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流量点 |  | 流量 （m3/h） |  |  |  |  | 工作压力（MPa） |  |  | 工作温度（℃） |  |  |  | 指示体积 （L） |  |  |  |  | 标准器体积 （L） |  |  |  | 示值误差 （%） |  |  |  | 平均示值误差 （%） |  |  |  | 重复性 （%） |  |
| Q4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
| Q3 |  | 4 |  |  |  |  | 0.24 |  |  | 21.10 |  |  |  | 122.35 |  |  |  |  | 122.96 |  |  |  | -0.50 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
| 0.7（Q3+Q2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
| 0.35（Q3+Q2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
| Q2 |  | 0.064 |  |  |  |  | 0.17 |  |  | 21.47 |  |  |  | 12.85 |  |  |  |  | 12.70 |  |  |  | 1.22 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
| Q1 |  | 0.04 |  |  |  |  | 0.17 |  |  | 21.84 |  |  |  | 10.33 |  |  |  |  | 10.23 |  |  |  | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |

测量人员：                            核验人员：                            检测日期：2026.06.30 13:00~2026.06.30 15:00

水表测量记录单

| 样品名称 | 远传冷水水表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  |  | WMI-VVE DN15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  | 2026E31-40-000017 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制 造 厂 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  | 3510016542 |  |  |  |  |  | 准确度 |  |  | 2级 | 流量范围 |  |  |  | （0.025~2.5） |  |  | （m3/h） |  |
| Q3 | 2.5 |  |  | Q3/Q1 |  | 100 |  |  | 样品状态： |  |  |  |  |  |  | 测量前 |  | ☑ |  | 正常 |  |  |  |  | 测量后 |  |  | ☑ |  | 正常 |  |  |  |
| 实验环境条件： |  |  | 温度 |  | （23~24） |  |  |  | （℃） |  |  | 湿度 | （58~61） |  |  |  | %RH |  |  | 其它 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量数据 | 水温 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流量点 |  | 流量 （m3/h） |  |  |  |  | 工作压力（MPa） |  |  | 工作温度（℃） |  |  |  | 指示体积 （L） |  |  |  |  | 标准器体积 （L） |  |  |  | 示值误差 （%） |  |  |  | 平均示值误差 （%） |  |  |  | 重复性 （%） |  |
| Q4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
| Q3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
| 0.7（Q3+Q2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
| 0.35（Q3+Q2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
| Q2 |  | 0.04 |  |  |  |  | 0.19 |  |  | 11.42 |  |  |  | 10.58 |  |  |  |  | 10.44 |  |  |  | 1.33 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.19 |  |  | 28.64 |  |  |  | 10.38 |  |  |  |  | 10.29 |  |  |  | 0.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |

测量人员：                            核验人员：                            检测日期：2026.07.08 09:00~2026.07.08 09:00

水表测量记录单

| 样品名称 | 远传冷水水表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  |  | WMI-VVE DN25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  | 2026E31-40-000017 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制 造 厂 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  | 3510032443 |  |  |  |  |  | 准确度 |  |  | 2级 | 流量范围 |  |  |  | （0.04~4） |  |  | （m3/h） |  |
| Q3 | 4 |  |  | Q3/Q1 |  | 100 |  |  | 样品状态： |  |  |  |  |  |  | 测量前 |  | ☑ |  | 正常 |  |  |  |  | 测量后 |  |  | ☑ |  | 正常 |  |  |  |
| 实验环境条件： |  |  | 温度 |  | （23~24） |  |  |  | （℃） |  |  | 湿度 | （58~61） |  |  |  | %RH |  |  | 其它 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量数据 | 水温 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流量点 |  | 流量 （m3/h） |  |  |  |  | 工作压力（MPa） |  |  | 工作温度（℃） |  |  |  | 指示体积 （L） |  |  |  |  | 标准器体积 （L） |  |  |  | 示值误差 （%） |  |  |  | 平均示值误差 （%） |  |  |  | 重复性 （%） |  |
| Q4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
| Q3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
| 0.7（Q3+Q2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
| 0.35（Q3+Q2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
| Q2 |  | 0.064 |  |  |  |  | 0.19 |  |  | 11.21 |  |  |  | 14.80 |  |  |  |  | 14.80 |  |  |  | -0.01 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.19 |  |  | 28.95 |  |  |  | 11.25 |  |  |  |  | 11.19 |  |  |  | 0.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |

测量人员：                            核验人员：                            检测日期：2026.07.08 09:00~2026.07.08 09:00

水表测量记录单

| 样品名称 | 远传冷水水表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  |  | WMI-VVE DN15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  | 2026E31-40-000017 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制 造 厂 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  | 3510016542 |  |  |  |  |  | 准确度 |  |  | 2级 | 流量范围 |  |  |  | （0.025~2.5） |  |  | （m3/h） |  |
| Q3 | 2.5 |  |  | Q3/Q1 |  | 100 |  |  | 样品状态： |  |  |  |  |  |  | 测量前 |  | ☑ |  | 正常 |  |  |  |  | 测量后 |  |  | ☑ |  | 正常 |  |  |  |
| 实验环境条件： |  |  | 温度 |  | （23~24） |  |  |  | （℃） |  |  | 湿度 | （60~61） |  |  |  | %RH |  |  | 其它 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量数据 | 水压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流量点 |  | 流量 （m3/h） |  |  |  |  | 工作压力（MPa） |  |  | 工作温度（℃） |  |  |  | 指示体积 （L） |  |  |  |  | 标准器体积 （L） |  |  |  | 示值误差 （%） |  |  |  | 平均示值误差 （%） |  |  |  | 重复性 （%） |  |
| Q4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
| Q3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
| 0.7（Q3+Q2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
| 0.35（Q3+Q2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
| Q2 |  | 0.04 |  |  |  |  | 0.03 |  |  | 21.91 |  |  |  | 11.25 |  |  |  |  | 11.09 |  |  |  | 1.47 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.97 |  |  | 22.12 |  |  |  | 10.10 |  |  |  |  | 10.04 |  |  |  | 0.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |

测量人员：                            核验人员：                            检测日期：2026.07.14 10:00~2026.07.14 11:00

水表测量记录单

| 样品名称 | 远传冷水水表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  |  | WMI-VVE DN25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  | 2026E31-40-000017 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制 造 厂 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  | 3510032443 |  |  |  |  |  | 准确度 |  |  | 2级 | 流量范围 |  |  |  | （0.04~4） |  |  | （m3/h） |  |
| Q3 | 4 |  |  | Q3/Q1 |  | 100 |  |  | 样品状态： |  |  |  |  |  |  | 测量前 |  | ☑ |  | 正常 |  |  |  |  | 测量后 |  |  | ☑ |  | 正常 |  |  |  |
| 实验环境条件： |  |  | 温度 |  | （23~24） |  |  |  | （℃） |  |  | 湿度 | （60~61） |  |  |  | %RH |  |  | 其它 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量数据 | 水压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流量点 |  | 流量 （m3/h） |  |  |  |  | 工作压力（MPa） |  |  | 工作温度（℃） |  |  |  | 指示体积 （L） |  |  |  |  | 标准器体积 （L） |  |  |  | 示值误差 （%） |  |  |  | 平均示值误差 （%） |  |  |  | 重复性 （%） |  |
| Q4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
| Q3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
| 0.7（Q3+Q2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
| 0.35（Q3+Q2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
| Q2 |  | 0.064 |  |  |  |  | 0.03 |  |  | 21.81 |  |  |  | 13.24 |  |  |  |  | 13.11 |  |  |  | 1.03 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.97 |  |  | 22.42 |  |  |  | 10.89 |  |  |  |  | 10.79 |  |  |  | 0.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |

测量人员：                            核验人员：                            检测日期：2026.07.14 09:00~2026.07.14 10:00

水表测量记录单

| 样品名称 | 远传冷水水表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  |  | WMI-VVE DN15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  | 2026E31-40-000017 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制 造 厂 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  | 3510016542 |  |  |  |  |  | 准确度 |  |  | 2级 | 流量范围 |  |  |  | （0.025~2.5） |  |  | （m3/h） |  |
| Q3 | 2.5 |  |  | Q3/Q1 |  | 100 |  |  | 样品状态： |  |  |  |  |  |  | 测量前 |  | ☑ |  | 正常 |  |  |  |  | 测量后 |  |  | ☑ |  | 正常 |  |  |  |
| 实验环境条件： |  |  | 温度 |  | （23~24） |  |  |  | （℃） |  |  | 湿度 | （59~62） |  |  |  | %RH |  |  | 其它 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量数据 | 静磁场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流量点 |  | 流量 （m3/h） |  |  |  |  | 工作压力（MPa） |  |  | 工作温度（℃） |  |  |  | 指示体积 （L） |  |  |  |  | 标准器体积 （L） |  |  |  | 示值误差 （%） |  |  |  | 平均示值误差 （%） |  |  |  | 重复性 （%） |  |
| Q4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
| Q3 |  | 2.5 |  |  |  |  | 0.25 |  |  | 22.27 |  |  |  | 103.43 |  |  |  |  | 102.90 |  |  |  | 0.51 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.25 |  |  | 22.27 |  |  |  | 100.58 |  |  |  |  | 100.09 |  |  |  | 0.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.25 |  |  | 22.27 |  |  |  | 104.62 |  |  |  |  | 104.15 |  |  |  | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.7（Q3+Q2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
| 0.35（Q3+Q2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
| Q2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
| Q1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |

测量人员：                            核验人员：                            检测日期：2026.07.29 14:00~2026.07.29 15:00

水表测量记录单

| 样品名称 | 远传冷水水表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  |  | WMI-VVE DN25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  | 2026E31-40-000017 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制 造 厂 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  | 3510032443 |  |  |  |  |  | 准确度 |  |  | 2级 | 流量范围 |  |  |  | （0.04~4） |  |  | （m3/h） |  |
| Q3 | 4 |  |  | Q3/Q1 |  | 100 |  |  | 样品状态： |  |  |  |  |  |  | 测量前 |  | ☑ |  | 正常 |  |  |  |  | 测量后 |  |  | ☑ |  | 正常 |  |  |  |
| 实验环境条件： |  |  | 温度 |  | （23~24） |  |  |  | （℃） |  |  | 湿度 | （59~62） |  |  |  | %RH |  |  | 其它 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量数据 | 静磁场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流量点 |  | 流量 （m3/h） |  |  |  |  | 工作压力（MPa） |  |  | 工作温度（℃） |  |  |  | 指示体积 （L） |  |  |  |  | 标准器体积 （L） |  |  |  | 示值误差 （%） |  |  |  | 平均示值误差 （%） |  |  |  | 重复性 （%） |  |
| Q4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
| Q3 |  | 4 |  |  |  |  | 0.25 |  |  | 22.27 |  |  |  | 121.63 |  |  |  |  | 122.17 |  |  |  | -0.44 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.25 |  |  | 22.27 |  |  |  | 108.55 |  |  |  |  | 109.11 |  |  |  | -0.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.25 |  |  | 22.27 |  |  |  | 109.89 |  |  |  |  | 110.31 |  |  |  | -0.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.7（Q3+Q2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
| 0.35（Q3+Q2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
| Q2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
| Q1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |

测量人员：                            核验人员：                            检测日期：2026.07.29 15:00~2026.07.29 16:00

水表测量记录单

| 样品名称 | 远传冷水水表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  |  | WMI-VVE DN15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  | 2026E31-40-000017 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制 造 厂 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  | 3510016542 |  |  |  |  |  | 准确度 |  |  | 2级 | 流量范围 |  |  |  | （0.025~2.5） |  |  | （m3/h） |  |
| Q3 | 2.5 |  |  | Q3/Q1 |  | 100 |  |  | 样品状态： |  |  |  |  |  |  | 测量前 |  | ☑ |  | 正常 |  |  |  |  | 测量后 |  |  | ☑ |  | 正常 |  |  |  |
| 实验环境条件： |  |  | 温度 |  | （22~23） |  |  |  | （℃） |  |  | 湿度 | （61~63） |  |  |  | %RH |  |  | 其它 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量数据 | 安装条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流量点 |  | 流量 （m3/h） |  |  |  |  | 工作压力（MPa） |  |  | 工作温度（℃） |  |  |  | 指示体积 （L） |  |  |  |  | 标准器体积 （L） |  |  |  | 示值误差 （%） |  |  |  | 平均示值误差 （%） |  |  |  | 重复性 （%） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
| Q3 |  | 2.5 |  |  |  |  | 0.24 |  |  | 21.64 |  |  |  | 101.23 |  |  |  |  | 99.92 |  |  |  | 1.31（左旋） |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.24 |  |  | 21.64 |  |  |  | 102.38 |  |  |  |  | 101.26 |  |  |  | 1.11（右旋） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.24 |  |  | 21.64 |  |  |  | 102.11 |  |  |  |  | 101.23 |  |  |  | 0.87（不对称速度剖面） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
| Q3 |  | 2.5 |  |  |  |  | 0.24 |  |  | 21.72 |  |  |  | 102.85 |  |  |  |  | 101.61 |  |  |  | 1.22（左旋） |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.24 |  |  | 21.72 |  |  |  | 101.34 |  |  |  |  | 100.15 |  |  |  | 1.19（右旋） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.24 |  |  | 21.72 |  |  |  | 100.89 |  |  |  |  | 99.85 |  |  |  | 1.04（不对称速度剖面） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |

测量人员：                            核验人员：                            检测日期：2026.08.04 09:00~2026.08.04 11:00

水表测量记录单

| 样品名称 | 远传冷水水表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  |  | WMI-VVE DN25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  | 2026E31-40-000017 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制 造 厂 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  | 3510032443 |  |  |  |  |  | 准确度 |  |  | 2级 | 流量范围 |  |  |  | （0.04~4） |  |  | （m3/h） |  |
| Q3 | 4 |  |  | Q3/Q1 |  | 100 |  |  | 样品状态： |  |  |  |  |  |  | 测量前 |  | ☑ |  | 正常 |  |  |  |  | 测量后 |  |  | ☑ |  | 正常 |  |  |  |
| 实验环境条件： |  |  | 温度 |  | （22~23） |  |  |  | （℃） |  |  | 湿度 | （61~63） |  |  |  | %RH |  |  | 其它 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量数据 | 安装条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流量点 |  | 流量 （m3/h） |  |  |  |  | 工作压力（MPa） |  |  | 工作温度（℃） |  |  |  | 指示体积 （L） |  |  |  |  | 标准器体积 （L） |  |  |  | 示值误差 （%） |  |  |  | 平均示值误差 （%） |  |  |  | 重复性 （%） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
| Q3 |  | 4 |  |  |  |  | 0.24 |  |  | 21.64 |  |  |  | 113.35 |  |  |  |  | 114.45 |  |  |  | -0.96（左旋） |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.24 |  |  | 21.64 |  |  |  | 108.59 |  |  |  |  | 109.19 |  |  |  | -0.55（右旋） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.24 |  |  | 21.64 |  |  |  | 109.44 |  |  |  |  | 110.06 |  |  |  | -0.56（不对称速度剖面） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
| Q3 |  | 4 |  |  |  |  | 0.24 |  |  | 21.72 |  |  |  | 102.91 |  |  |  |  | 103.59 |  |  |  | -0.66（左旋） |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.24 |  |  | 21.72 |  |  |  | 118.65 |  |  |  |  | 119.05 |  |  |  | -0.34（右旋） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.24 |  |  | 21.72 |  |  |  | 122.11 |  |  |  |  | 122.45 |  |  |  | -0.28（不对称速度剖面） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |

测量人员：                            核验人员：                            检测日期：2026.08.04 14:00~2026.08.04 16:00