## 初始
涡 街 流 量 计 测 量 记 录 (脉冲已知系数)
委托单位 | / |  |  |  |  | 型号规格 | LUGB 080YDMEJCX2BB-251N15NN4 |  |  |  | 证书编号 | 2026E70-40-
样品名称 | 涡街流量计 |  |  |  |  | 出厂编号 | 2026010014 |  |  |  | 准确度 | 1.0级
制造单位 | 上海自仪海莱特流量仪表有限公司 |  |  |  |  | 流量范围 | ( 90～900 )m^3/h |  |  |  | 外观密封 | 合格
测量依据 | JJG 1029-2007《涡街流量计》 |  |  |  |  | 脉冲当量 | 2.1858 1/L |  |  |  | 测量结果 | qt≤q＜qmax | qmin≤q＜qt
环境温度 | (20-21)℃ |  | 环境湿度 | (68-70)%RH | [6 empty] | 示值误差 | 0.87% | 0.36%
测量介质 | 空气 |  | 其它 | / | [6 empty] | 重 复 性 | 0.23% | 0.22%
介质温度 | 20.42℃ |  | 介质压力 | 96.379kPa |  | 脉冲已知 | 涡街流量计
测量用标准器名称：标准表法气体流量标准装置 扩展不确定度：0.3% 流量范围 m^3/h 证书编号： | [10 empty] | 测量结论 | 合 格
检测 | 序号 | 检测 | 标准表 | 标准表在 | 标准表在 | 被检表 | 被检表 | 频率 | 被测 | 被测体积 | 示值误差 | 示值误差 | 重复性
流量点 |  | 时间 | 示值 | 被检处流量 | 被检处体积 | 压力 | 温度 |  | 脉冲
m^3/h |  | s | L | m^3/h | L | kPa | ℃ | Hz | N | L | % | % | %
900 | 1 | 44.6469 | 11005.1 | 882.003 | 10938.5 | 95.993 | 20.42 | 540.8 | 24144 | 11045.8 | 0.98 | 0.76 | 0.23
| 2 | 44.3204 | 10953.7 | 884.526 | 10889.5 | 95.999 | 20.60 | 539.9 | 23927 | 10946.6 | 0.52
| 3 | 44.9760 | 11156.6 | 886.652 | 11077.2 | 95.968 | 20.21 | 542.6 | 24403 | 11164.3 | 0.79
884.1 | 1 | 44.1496 | 10911.5 | 884.984 | 10853.2 | 96.010 | 21.16 | 541.1 | 23890 | 10929.6 | 0.70 | 0.87 | 0.16
| 2 | 43.7110 | 10783.0 | 883.364 | 10725.8 | 96.007 | 21.25 | 541.7 | 23680 | 10833.6 | 1.01
| 3 | 45.0050 | 11110.3 | 884.011 | 11051.4 | 96.001 | 21.34 | 541.6 | 24375 | 11151.5 | 0.91
369.5 | 1 | 45.1343 | 4646.02 | 370.525 | 4645.39 | 99.658 | 21.39 | 225.1 | 10160 | 4648.18 | 0.06 | 0.21 | 0.22
| 2 | 44.4123 | 4557.24 | 369.325 | 4556.27 | 99.660 | 21.37 | 224.5 | 9970 | 4561.26 | 0.11
| 3 | 44.2897 | 4538.04 | 368.756 | 4536.70 | 99.650 | 21.34 | 225.0 | 9963 | 4558.06 | 0.47
368.7 | 1 | 44.3331 | 4542.10 | 368.670 | 4540.08 | 99.651 | 21.28 | 224.3 | 9945 | 4549.82 | 0.21 | 0.36 | 0.22
| 2 | 44.0731 | 4520.61 | 369.017 | 4517.70 | 99.653 | 21.18 | 224.6 | 9900 | 4529.23 | 0.26
| 3 | 44.3954 | 4548.44 | 368.513 | 4544.51 | 99.651 | 21.06 | 225.1 | 9994 | 4572.24 | 0.61
180 | 1 | 44.3390 | 2237.49 | 181.516 | 2235.62 | 100.294 | 20.81 | 110.2 | 4886 | 2235.34 | -0.01 | 0.01 | 0.12
| 2 | 44.4701 | 2269.50 | 183.540 | 2267.24 | 100.290 | 20.71 | 111.6 | 4962 | 2270.11 | 0.13
| 3 | 44.1679 | 2250.55 | 183.240 | 2248.15 | 100.290 | 20.65 | 111.1 | 4909 | 2245.86 | -0.10
183.8 | 1 | 44.6615 | 2283.81 | 183.888 | 2281.31 | 100.300 | 20.60 | 111.5 | 4981 | 2278.80 | -0.11 | -0.05 | 0.06
| 2 | 44.3190 | 2257.33 | 183.140 | 2254.60 | 100.300 | 20.53 | 111.1 | 4925 | 2253.18 | -0.06
| 3 | 44.4034 | 2275.57 | 184.250 | 2272.59 | 100.299 | 20.45 | 111.9 | 4968 | 2272.85 | 0.01
90 | 1 | 43.9658 | 1121.09 | 90.2962 | 1102.76 | 100.444 | 20.11 | 54.9 | 2415 | 1104.86 | 0.19 | 0.18 | 0.10
| 2 | 44.9104 | 1148.22 | 90.5420 | 1129.52 | 100.444 | 20.10 | 55.0 | 2471 | 1130.48 | 0.08
| 3 | 44.3880 | 1134.25 | 90.5052 | 1115.93 | 100.444 | 20.13 | 55.1 | 2446 | 1119.04 | 0.28
90.41 | 1 | 44.3315 | 1131.52 | 90.4099 | 1113.33 | 100.444 | 20.13 | 55.0 | 2439 | 1115.84 | 0.22 | 0.28 | 0.05
| 2 | 44.5391 | 1137.34 | 90.4449 | 1118.98 | 100.444 | 20.10 | 55.1 | 2453 | 1122.24 | 0.29
| 3 | 44.3435 | 1131.58 | 90.3752 | 1113.21 | 100.443 | 20.05 | 55.0 | 2441 | 1116.75 | 0.32

## 贮存环境电磁兼容后复测
涡 街 流 量 计 测 量 记 录 (脉冲已知系数)
委托单位 | / |  |  |  |  | 型号规格 | LUGB 080YDMEJCX2BB-251N15NN4 |  |  |  | 证书编号 | 2026E70-40-
样品名称 | 涡街流量计 |  |  |  |  | 出厂编号 | 2026010014 |  |  |  | 准确度 | 1.0级
制造单位 | 上海自仪海莱特流量仪表有限公司 |  |  |  |  | 流量范围 | ( 90.0～900.0 )m^3/h |  |  |  | 外观密封 | 合格
测量依据 | JJG 1029-2007《涡街流量计》 |  |  |  |  | 脉冲当量 | 2.18580 1/L |  |  |  | 测量结果 | qt≤q＜qmax | qmin≤q＜qt
环境温度 | (20-21)℃ |  | 环境湿度 | (68-70)%RH | [6 empty] | 示值误差
测量介质 | 空气 |  | 其它 | / | [6 empty] | 重 复 性
介质温度 | 20.79℃ |  | 介质压力 | 101.377kPa |  | 脉冲已知 | 涡街流量计
测量用标准器名称：标准表法气体流量标准装置 扩展不确定度：0.3% 流量范围 m^3/h 证书编号： | [10 empty] | 测量结论
检测 | 序号 | 检测 | 标准表 | 标准表在 | 标准表在 | 被检表 | 被检表 | 频率 | 被测 | 被测体积 | 示值误差 | 示值误差 | 重复性
流量点 |  | 时间 | 示值 | 被检处流量 | 被检处体积 | 压力 | 温度 |  | 脉冲
m^3/h |  | s | L | m^3/h | L | kPa | ℃ | Hz | N | L | % | % | %
91.61 | 1 | 59.6076 | 1515.81 | 91.5855 | 1516.44 | 101.377 | 20.79 | 55.9 | 3330 | 1523.47 | 0.46 | 0.33 | 0.14
| 2 | 59.7684 | 1519.51 | 91.5575 | 1520.07 | 101.377 | 20.74 | 55.8 | 3334 | 1525.30 | 0.34
| 3 | 59.4774 | 1514.34 | 91.6908 | 1514.87 | 101.377 | 20.73 | 55.8 | 3317 | 1517.52 | 0.18

## 打印页
文件号JDJ/E31T002.2/0-2017
（速度式、容积式、质量式）流量计测量记录单
器 具 名 称 | 涡街流量计 |  |  |  | 证 书 编 号 |  | 2026E70-40-000029
型 号/规 格 | LUGB 080YDMEJCX2BB-251N15NN4 |  |  |  | 制 造 厂 |  | 上海自仪海莱特流量仪表有限公司
编 号 | 2026010014 |  |  |  | 环 境 温 度 |  | (20-21)℃ | 环 境 湿 度 | (68-70)%RH
大 气 压 力 | (100-101)kPa |  |  | 流量范围 | ( 90～900 )m³/h
测 量 地 点 | 张衡路1500号流量大力值楼101室 |  |  |  |  | 技术依据： | JJG 1029-2007附录A
准确度等级： | 1 |  | 级
标准器编号： | 12B170077、YB12813840
外观与标识： | 符合要求
耐压强度： | 符合要求 |  | （最大工作压力 |  | 2.5 | MPa）
仪表系数： | 2.1858 1/L
测量数据： | qmax | 900 | m³/h | qmin | 90 | m³/h | qt | 180 | m³/h
检 测 流量点 | 序 号 | 流 量 计 读 数 |  | 标 准 器 读 数 | 示值误差 | 平 均 示值误差 | 重复性 | 备注
|  | （L） |  | （L） | （%） | （%） | （%）
qmax | 1 | 11045.8 |  | 10938.5 | 0.98094 | 0.81773 | 0.18411 | /
| 2 | 10946.6 |  | 10889.5 | 0.52436
| 3 | 11164.3 |  | 11077.2 | 0.7863
| 4 | 10929.6 |  | 10853.2 | 0.70394
| 5 | 10833.6 |  | 10725.8 | 1.0051
| 6 | 11151.5 |  | 11051.4 | 0.90577
0.4qmax | 1 | 4648.18 |  | 4645.39 | 0.06006 | 0.28672 | 0.21331
| 2 | 4561.26 |  | 4556.27 | 0.10952
| 3 | 4558.06 |  | 4536.70 | 0.47083
| 4 | 4549.82 |  | 4540.08 | 0.21453
| 5 | 4529.23 |  | 4517.70 | 0.25522
| 6 | 4572.24 |  | 4544.51 | 0.61019
qt | 1 | 2235.34 |  | 2235.62 | -0.012524 | -0.024894 | 0.088364
| 2 | 2270.11 |  | 2267.24 | 0.12659
| 3 | 2245.86 |  | 2248.15 | -0.10186
| 4 | 2278.80 |  | 2281.31 | -0.11002
| 5 | 2253.18 |  | 2254.60 | -0.062982
| 6 | 2272.85 |  | 2272.59 | 0.011441
qmin | 1 | 1104.86 |  | 1102.76 | 0.19043 | 0.23148 | 0.085414
| 2 | 1130.48 |  | 1129.52 | 0.084992
| 3 | 1119.04 |  | 1115.93 | 0.27869
| 4 | 1115.84 |  | 1113.33 | 0.22545
| 5 | 1122.24 |  | 1118.98 | 0.29134
| 6 | 1116.75 |  | 1113.21 | 0.318
检测人员： |  |  |  | 核验人员： |  | 检测日期： | 2026.08.27 09:00~2026.08.27 16:00
第 页/共 页
文件号JDJ/E31T002.2/0-2017
（速度式、容积式、质量式）流量计测量记录单
器 具 名 称 | 涡街流量计 |  |  |  | 证 书 编 号 |  | 2026E70-40-000029
型 号/规 格 | LUGB 080YDMEJCX2BB-251N15NN4 |  |  |  | 制 造 厂 |  | 上海自仪海莱特流量仪表有限公司
编 号 | 2026010014 |  |  |  | 环 境 温 度 |  | (20-21)℃ | 环 境 湿 度 | (68-70)%RH
大 气 压 力 | (101-102)kPa |  |  | 流量范围 | ( 90～900 )m³/h
测 量 地 点 | 张衡路1500号流量大力值楼101室 |  |  |  |  | 技术依据： | JJG 1029-2007附录A
标准器编号： | 12B170077
测量数据： | qmax | 900 | m³/h | qmin | 90 | m³/h | qt | 180 | m³/h
检 测 流量点 | 序 号 | 流 量 计 读 数 |  | 标 准 器 读 数 | 示值误差 | 平 均 示值误差 |  | 备 注
|  | （L） |  | （L） | （%） | （%）
qmin | 1 | 1523.47 |  | 1516.44 | 0.46359 | 0.32753 |  | 贮存环境、 电磁兼容后复测
| 2 | 1525.30 |  | 1520.07 | 0.34406
| 3 | 1517.52 |  | 1514.87 | 0.17493
检测人员： |  |  |  | 核验人员： |  | 检测日期： | 2026.11.02 09:00~2026.11.02 16:00
第 页/共 页