水表测量记录单

| 样品名称 | 远传冷水水表 |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  | WMI DN25 |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  | 2026E31-40-000011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制 造 厂 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  | 3506056993 |  |  |  |  | 准确度 |  | 2级 | 流量范围 |  | （0.063~6.3） |  | （m3/h） |
| Q3 | 6.3 |  | Q3/Q1 |  | 100 | 样品状态： |  |  |  |  | 测量前 |  | ☑ | 正常 |  |  |  | 测量后 | ☑ |  | 正常 |  |
| 实验环境条件： |  | 温度 |  | （22~23） |  | （℃） |  | 湿度 | （55~58） |  |  | %RH |  | 其它 |  | / |  |  |  |  |  |  |

| 测量数据 | 示值误差重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量点 |  | 流量 （m3/h） | 工作压力（MPa） |  | 工作温度（℃） | 指示体积 （L） | 标准器体积 （L） | 示值误差 （%） |  | 平均示值误差 （%） | 重复性 （%） |
| Q4 |  | 7.875 | 0.18 |  | 20.98 | 151.43 | 152.63 | -0.79 |  | -0.74 | / |
|  |  |  | 0.18 |  | 20.98 | 151.17 | 152.23 | -0.70 |  |  |  |
| Q3 |  | 6.3 | 0.14 |  | 20.98 | 151.38 | 152.29 | -0.60 |  | -0.61 | 0.02 |
|  |  |  | 0.14 |  | 20.98 | 150.90 | 151.87 | -0.64 |  |  |  |
|  |  |  | 0.14 |  | 20.98 | 150.75 | 151.65 | -0.60 |  |  |  |
| 0.7（Q3+Q2） |  | 4.41 | 0.00 |  | 21.28 | 101.01 | 101.62 | -0.60 |  | -0.61 | / |
|  |  |  | 0.00 |  | 21.28 | 100.28 | 100.92 | -0.63 |  |  |  |
| 0.35（Q3+Q2） |  | 2.205 | 0.14 |  | 21.41 | 50.58 | 51.05 | -0.93 |  | -0.90 | / |
|  |  |  | 0.14 |  | 21.41 | 50.67 | 51.11 | -0.87 |  |  |  |
| Q2 |  | 0.1 | 0.19 |  | 20.98 | 25.15 | 25.07 | 0.33 |  | 0.30 | 0.17 |
|  |  |  | 0.19 |  | 6.82 | 25.10 | 25.06 | 0.15 |  |  |  |
|  |  |  | 0.19 |  | 20.82 | 25.18 | 25.07 | 0.43 |  |  |  |
| Q1 |  | 0.063 | 0.00 |  | 20.98 | 14.76 | 15.05 | -1.88 |  | -1.69 | 0.21 |
|  |  |  | 0.00 |  | 20.98 | 14.79 | 15.04 | -1.67 |  |  |  |
|  |  |  | 0.00 |  | 20.98 | 14.81 | 15.04 | -1.53 |  |  |  |

测量人员：                            核验人员：                            检测日期：2026.05.20 10:00~2026.05.20 15:00

水表测量记录单

| 样品名称 | 远传冷水水表 |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  | WMI DN25 |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  | 2026E31-40-000011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制 造 厂 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  | 3506057506 |  |  |  |  | 准确度 |  | 2级 | 流量范围 |  | （0.063~6.3） |  | （m3/h） |
| Q3 | 6.3 |  | Q3/Q1 |  | 100 | 样品状态： |  |  |  |  | 测量前 |  | ☑ | 正常 |  |  |  | 测量后 | ☑ |  | 正常 |  |
| 实验环境条件： |  | 温度 |  | （22~23） |  | （℃） |  | 湿度 | （55~58） |  |  | %RH |  | 其它 |  | / |  |  |  |  |  |  |

| 测量数据 | 示值误差重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量点 |  | 流量 （m3/h） | 工作压力（MPa） |  | 工作温度（℃） | 指示体积 （L） | 标准器体积 （L） | 示值误差 （%） |  | 平均示值误差 （%） | 重复性 （%） |
| Q4 |  | 7.875 | 0.18 |  | 20.98 | 152.02 | 152.63 | -0.40 |  | -0.38 | / |
|  |  |  | 0.18 |  | 20.98 | 151.68 | 152.23 | -0.36 |  |  |  |
| Q3 |  | 6.3 | 0.14 |  | 20.98 | 151.86 | 152.29 | -0.29 |  | -0.51 | 0.40 |
|  |  |  | 0.14 |  | 20.98 | 150.42 | 151.87 | -0.96 |  |  |  |
|  |  |  | 0.14 |  | 20.98 | 151.21 | 151.65 | -0.29 |  |  |  |
| 0.7（Q3+Q2） |  | 4.41 | 0.00 |  | 21.28 | 100.68 | 101.62 | -0.93 |  | -0.49 | / |
|  |  |  | 0.00 |  | 21.28 | 100.87 | 100.92 | -0.05 |  |  |  |
| 0.35（Q3+Q2） |  | 2.205 | 0.14 |  | 20.88 | 51.43 | 51.03 | 0.78 |  | 0.56 | / |
|  |  |  | 0.14 |  | 20.86 | 51.16 | 50.99 | 0.33 |  |  |  |
| Q2 |  | 0.1 | 0.19 |  | 20.98 | 25.29 | 25.07 | 0.87 |  | 1.01 | 0.48 |
|  |  |  | 0.19 |  | 20.82 | 25.43 | 25.06 | 1.48 |  |  |  |
|  |  |  | 0.19 |  | 20.82 | 25.24 | 25.07 | 0.67 |  |  |  |
| Q1 |  | 0.063 | 0.00 |  | 20.98 | 14.99 | 15.05 | -0.37 |  | -0.12 | 0.29 |
|  |  |  | 0.00 |  | 20.98 | 15.06 | 15.04 | 0.12 |  |  |  |
|  |  |  | 0.00 |  | 20.98 | 15.03 | 15.04 | -0.11 |  |  |  |

测量人员：                            核验人员：                            检测日期：2026.05.21 10:00~2026.05.21 15:00

水表测量记录单

| 样品名称 | 远传冷水水表 |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  | WMI DN25 |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  | 2026E31-40-000011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制 造 厂 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  | 3506057517 |  |  |  |  | 准确度 |  | 2级 | 流量范围 |  | （0.063~6.3） |  | （m3/h） |
| Q3 | 6.3 |  | Q3/Q1 |  | 100 | 样品状态： |  |  |  |  | 测量前 |  | ☑ | 正常 |  |  |  | 测量后 | ☑ |  | 正常 |  |
| 实验环境条件： |  | 温度 |  | （22~23） |  | （℃） |  | 湿度 | （55~58） |  |  | %RH |  | 其它 |  | / |  |  |  |  |  |  |

| 测量数据 | 示值误差重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量点 |  | 流量 （m3/h） | 工作压力（MPa） |  | 工作温度（℃） | 指示体积 （L） | 标准器体积 （L） | 示值误差 （%） |  | 平均示值误差 （%） | 重复性 （%） |
| Q4 |  | 7.875 | 0.18 |  | 20.98 | 151.18 | 152.63 | -0.95 |  | -0.95 | / |
|  |  |  | 0.18 |  | 20.98 | 150.79 | 152.23 | -0.95 |  |  |  |
| Q3 |  | 6.3 | 0.14 |  | 20.98 | 151.13 | 152.29 | -0.77 |  | -0.78 | 0.02 |
|  |  |  | 0.14 |  | 20.98 | 150.65 | 151.87 | -0.80 |  |  |  |
|  |  |  | 0.14 |  | 20.98 | 150.50 | 151.65 | -0.76 |  |  |  |
| 0.7（Q3+Q2） |  | 4.41 | 0.00 |  | 21.28 | 100.79 | 101.62 | -0.82 |  | -0.80 | / |
|  |  |  | 0.00 |  | 21.28 | 100.12 | 100.92 | -0.79 |  |  |  |
| 0.35（Q3+Q2） |  | 2.205 | 0.14 |  | 20.88 | 50.64 | 51.03 | -0.77 |  | -0.96 | / |
|  |  |  | 0.14 |  | 20.86 | 50.40 | 50.99 | -1.15 |  |  |  |
| Q2 |  | 0.1 | 0.19 |  | 20.98 | 25.55 | 25.07 | 1.90 |  | 1.59 | 0.29 |
|  |  |  | 0.19 |  | 20.82 | 25.42 | 25.06 | 1.45 |  |  |  |
|  |  |  | 0.19 |  | 20.82 | 25.42 | 25.07 | 1.41 |  |  |  |
| Q1 |  | 0.063 | 0.00 |  | 20.98 | 15.23 | 15.05 | 1.23 |  | 1.26 | 0.04 |
|  |  |  | 0.00 |  | 20.98 | 15.24 | 15.04 | 1.30 |  |  |  |
|  |  |  | 0.00 |  | 20.98 | 15.23 | 15.04 | 1.26 |  |  |  |

测量人员：                            核验人员：                            检测日期：2026.05.22 10:00~2026.05.22 15:00

水表测量记录单

| 样品名称 | 123 |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  | WMI DN15 |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  | 2026E31-40-000011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制 造 厂 | 水表厂 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  | 3512031908 |  |  |  |  | 准确度 |  | 2级 | 流量范围 |  | （0.025~2.5） |  | （m3/h） |
| Q3 | 2.5 |  | Q3/Q1 |  | 100 | 样品状态： |  |  |  |  | 测量前 |  | ☑ | 正常 |  |  |  | 测量后 | ☑ |  | 正常 |  |
| 实验环境条件： |  | 温度 |  | （22~23） |  | （℃） |  | 湿度 | （55~58） |  |  | %RH |  | 其它 |  | / |  |  |  |  |  |  |

| 测量数据 | 示值误差重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量点 |  | 流量 （m3/h） | 工作压力（MPa） |  | 工作温度（℃） | 指示体积 （L） | 标准器体积 （L） | 示值误差 （%） |  | 平均示值误差 （%） | 重复性 （%） |
| Q4 |  | 3.125 | 0.30 |  | 27.24 | 100.80 | 101.46 | -0.65 |  | -0.61 | / |
|  |  |  | 0.30 |  | 27.27 | 100.81 | 101.38 | -0.57 |  |  |  |
| Q3 |  | 2.5 | 0.24 |  | 27.27 | 99.56 | 100.60 | -1.03 |  | -0.62 | 0.36 |
|  |  |  | 0.24 |  | 27.27 | 100.38 | 100.80 | -0.42 |  |  |  |
|  |  |  | 0.24 |  | 27.27 | 100.44 | 100.86 | -0.42 |  |  |  |
| 0.7（Q3+Q2） |  | 1.785 | 0.14 |  | 27.27 | 50.52 | 50.65 | -0.26 |  | -0.28 | / |
|  |  |  | 0.14 |  | 27.27 | 50.48 | 50.63 | -0.29 |  |  |  |
| 0.35（Q3+Q2） |  | 0.889 | 0.22 |  | 27.77 | 30.54 | 30.49 | 0.16 |  | 0.20 | / |
|  |  |  | 0.22 |  | 27.77 | 30.56 | 30.49 | 0.23 |  |  |  |
| Q2 |  | 0.04 | 0.17 |  | 27.27 | 9.94 | 10.04 | -0.94 |  | -0.81 | 0.14 |
|  |  |  | 0.17 |  | 27.27 | 9.95 | 10.03 | -0.79 |  |  |  |
|  |  |  | 0.17 |  | 27.27 | 9.96 | 10.03 | -0.70 |  |  |  |
| Q1 |  | 0.025 | 0.17 |  | 27.96 | 9.83 | 10.02 | -1.94 |  | -1.97 | 0.06 |
|  |  |  | 0.17 |  | 27.96 | 9.82 | 10.02 | -2.03 |  |  |  |
|  |  |  | 0.17 |  | 27.96 | 9.83 | 10.03 | -1.93 |  |  |  |

测量人员：                            核验人员：                            检测日期：2026.05.25 09:00~2026.05.25 15:00

水表测量记录单

| 样品名称 | 远传冷水水表 |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  | WMI DN15 |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  | 2026E31-40-000011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制 造 厂 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  | 3512031916 |  |  |  |  | 准确度 |  | 2级 | 流量范围 |  | （0.025~2.5） |  | （m3/h） |
| Q3 | 2.5 |  | Q3/Q1 |  | 100 | 样品状态： |  |  |  |  | 测量前 |  | ☑ | 正常 |  |  |  | 测量后 | ☑ |  | 正常 |  |
| 实验环境条件： |  | 温度 |  | （22~23） |  | （℃） |  | 湿度 | （56~58） |  |  | %RH |  | 其它 |  | / |  |  |  |  |  |  |

| 测量数据 | 示值误差重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量点 |  | 流量 （m3/h） | 工作压力（MPa） |  | 工作温度（℃） | 指示体积 （L） | 标准器体积 （L） | 示值误差 （%） |  | 平均示值误差 （%） | 重复性 （%） |
| Q4 |  | 3.125 | 0.30 |  | 27.24 | 0.11 | 101.46 | -99.89 |  | -50.06 | / |
|  |  |  | 0.30 |  | 27.27 | 101.15 | 101.38 | -0.23 |  |  |  |
| Q3 |  | 2.5 | 0.24 |  | 27.27 | 100.45 | 100.60 | -0.15 |  | -0.13 | 0.02 |
|  |  |  | 0.24 |  | 27.27 | 100.74 | 100.86 | -0.12 |  |  |  |
|  |  |  | 0.24 |  | 27.27 | 100.74 | 100.86 | -0.12 |  |  |  |
| 0.7（Q3+Q2） |  | 1.785 | 0.14 |  | 27.27 | 50.62 | 50.65 | -0.06 |  | -0.03 | / |
|  |  |  | 0.14 |  | 27.27 | 50.63 | 50.63 | -0.01 |  |  |  |
| 0.35（Q3+Q2） |  | 0.889 | 0.22 |  | 27.77 | 30.94 | 30.49 | 1.49 |  | 1.52 | / |
|  |  |  | 0.22 |  | 27.77 | 30.96 | 30.49 | 1.55 |  |  |  |
| Q2 |  | 0.04 | 0.17 |  | 27.27 | 9.87 | 10.04 | -1.68 |  | -1.79 | 0.12 |
|  |  |  | 0.17 |  | 27.27 | 9.84 | 10.03 | -1.89 |  |  |  |
|  |  |  | 0.17 |  | 27.27 | 9.85 | 10.03 | -1.79 |  |  |  |
| Q1 |  | 0.025 | 0.17 |  | 27.96 | 9.58 | 10.02 | -4.39 |  | -3.93 | 0.41 |
|  |  |  | 0.17 |  | 27.96 | 9.65 | 10.02 | -3.69 |  |  |  |
|  |  |  | 0.17 |  | 27.96 | 9.65 | 10.03 | -3.70 |  |  |  |

测量人员：                            核验人员：                            检测日期：2026.05.26 09:00~2026.05.26 15:00

水表测量记录单

| 样品名称 | 远传冷水水表 |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  | WMI DN15 |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  | 2026E31-40-000011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制 造 厂 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  | 3512031968 |  |  |  |  | 准确度 |  | 2级 | 流量范围 |  | （0.025~2.5） |  | （m3/h） |
| Q3 | 2.5 |  | Q3/Q1 |  | 100 | 样品状态： |  |  |  |  | 测量前 |  | ☑ | 正常 |  |  |  | 测量后 | ☑ |  | 正常 |  |
| 实验环境条件： |  | 温度 |  | （22~23） |  | （℃） |  | 湿度 | （56~58） |  |  | %RH |  | 其它 |  | / |  |  |  |  |  |  |

| 测量数据 | 示值误差重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量点 |  | 流量 （m3/h） | 工作压力（MPa） |  | 工作温度（℃） | 指示体积 （L） | 标准器体积 （L） | 示值误差 （%） |  | 平均示值误差 （%） | 重复性 （%） |
| Q4 |  | 3.125 | 0.30 |  | 27.27 | 100.34 | 101.38 | -1.03 |  | -1.02 | / |
|  |  |  | 0.30 |  | 27.27 | 100.21 | 101.22 | -1.00 |  |  |  |
| Q3 |  | 2.5 | 0.24 |  | 27.27 | 99.79 | 100.60 | -0.81 |  | -0.82 | 0.02 |
|  |  |  | 0.24 |  | 27.27 | 100.01 | 100.86 | -0.84 |  |  |  |
|  |  |  | 0.24 |  | 27.27 | 100.03 | 100.86 | -0.82 |  |  |  |
| 0.7（Q3+Q2） |  | 1.785 | 0.14 |  | 27.27 | 50.31 | 50.65 | -0.68 |  | -0.69 | / |
|  |  |  | 0.14 |  | 27.27 | 50.27 | 50.63 | -0.70 |  |  |  |
| 0.35（Q3+Q2） |  | 0.04 | 0.17 |  | 27.27 | 9.98 | 10.04 | -0.60 |  | -0.62 | / |
|  |  |  | 0.17 |  | 27.27 | 9.97 | 10.03 | -0.65 |  |  |  |
| Q2 |  | 0.025 | 0.17 |  | 27.27 | 10.00 | 10.03 | -0.28 |  | -0.97 | 0.63 |
|  |  |  | 0.17 |  | 27.27 | 9.89 | 10.03 | -1.35 |  |  |  |
|  |  |  | 0.17 |  | 27.27 | 9.90 | 10.03 | -1.27 |  |  |  |
| Q1 |  | 0.889 | 0.17 |  | 27.27 | 9.91 | 10.03 | -1.15 |  | 0.29 | 1.28 |
|  |  |  | 0.22 |  | 27.77 | 30.80 | 30.49 | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  | 0.22 |  | 27.77 | 30.80 | 30.49 | 1.02 |  |  |  |

测量人员：                            核验人员：                            检测日期：2026.05.27 09:00~2026.05.27 15:00

水表测量记录单

| 样品名称 | 远传冷水水表 |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  | WMI DN25 |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  | 2026E31-40-000011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制 造 厂 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  | 3506056993 |  |  |  |  | 准确度 |  | 2级 | 流量范围 |  | （0.063~6.3） |  | （m3/h） |
| Q3 | 6.3 |  | Q3/Q1 |  | 100 | 样品状态： |  |  |  |  | 测量前 |  | ☑ | 正常 |  |  |  | 测量后 | ☑ |  | 正常 |  |
| 实验环境条件： |  | 温度 |  | （23~24） |  | （℃） |  | 湿度 | （58~61） |  |  | %RH |  | 其它 |  | / |  |  |  |  |  |  |

| 测量数据 | 反向流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量点 |  | 流量 （m3/h） | 工作压力（MPa） |  | 工作温度（℃） | 指示体积 （L） | 标准器体积 （L） | 示值误差 （%） |  | 平均示值误差 （%） | 重复性 （%） |
| Q4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| Q3 |  | 6.3 | 0.14 |  | 20.98 | 150.75 | 151.65 | -0.59 |  |  | / |
| 0.7（Q3+Q2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 0.35（Q3+Q2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| Q2 |  | 0.1 | 0.19 |  | 20.82 | 25.18 | 25.07 | 0.44 |  |  | / |
| Q1 |  | 0.063 | 0.00 |  | 20.98 | 14.81 | 15.04 | -1.53 |  |  | / |

测量人员：                            核验人员：                            检测日期：2026.05.29 10:00~2026.05.29 12:00

水表测量记录单

| 样品名称 | 远传冷水水表 |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  | WMI DN15 |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  | 2026E31-40-000011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制 造 厂 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  | 3512031908 |  |  |  |  | 准确度 |  | 2级 | 流量范围 |  | （0.025~2.5） |  | （m3/h） |
| Q3 | 2.5 |  | Q3/Q1 |  | 100 | 样品状态： |  |  |  |  | 测量前 |  | ☑ | 正常 |  |  |  | 测量后 | ☑ |  | 正常 |  |
| 实验环境条件： |  | 温度 |  | （23~24） |  | （℃） |  | 湿度 | （58~61） |  |  | %RH |  | 其它 |  | / |  |  |  |  |  |  |

| 测量数据 | 反向流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量点 |  | 流量 （m3/h） | 工作压力（MPa） |  | 工作温度（℃） | 指示体积 （L） | 标准器体积 （L） | 示值误差 （%） |  | 平均示值误差 （%） | 重复性 （%） |
| Q4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| Q3 |  | 2.5 | 0.24 |  | 22.10 | 100.35 | 100.89 | -0.54 |  |  | / |
| 0.7（Q3+Q2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 0.35（Q3+Q2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| Q2 |  | 0.04 | 0.17 |  | 21.47 | 9.98 | 10.05 | -0.70 |  |  | / |
| Q1 |  | 0.025 | 0.17 |  | 21.84 | 9.85 | 10.03 | -1.79 |  |  | / |

测量人员：                            核验人员：                            检测日期：2026.05.29 13:00~2026.05.29 15:00

水表测量记录单

| 样品名称 | 远传冷水水表 |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  | WMI DN25 |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  | 2026E31-40-000011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制 造 厂 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  | 3506056993 |  |  |  |  | 准确度 |  | 2级 | 流量范围 |  | （0.063~6.3） |  | （m3/h） |
| Q3 | 6.3 |  | Q3/Q1 |  | 100 | 样品状态： |  |  |  |  | 测量前 |  | ☑ | 正常 |  |  |  | 测量后 | ☑ |  | 正常 |  |
| 实验环境条件： |  | 温度 |  | （22~24） |  | （℃） |  | 湿度 | （56~62） |  |  | %RH |  | 其它 |  | / |  |  |  |  |  |  |

| 测量数据 | 水温 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量点 |  | 流量 （m3/h） | 工作压力（MPa） |  | 工作温度（℃） | 指示体积 （L） | 标准器体积 （L） | 示值误差 （%） |  | 平均示值误差 （%） | 重复性 （%） |
| Q4 |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| Q3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 0.7（Q3+Q2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 0.35（Q3+Q2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| Q2 |  | 0.1 | 0.15 |  | 12.13 | 19.98 | 20.06 | -0.40 |  |  |  |
|  |  |  | 0.19 |  | 26.98 | 25.15 | 25.07 | 0.32 |  |  |  |
| Q1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |

测量人员：                            核验人员：                            检测日期：2026.06.08 09:00~2026.06.08 16:00

水表测量记录单

| 样品名称 | 远传冷水水表 |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  | WMI DN15 |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  | 2026E31-40-000011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制 造 厂 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  | 3512031908 |  |  |  |  | 准确度 |  | 2级 | 流量范围 |  | （0.025~2.5） |  | （m3/h） |
| Q3 | 0.04 |  | Q3/Q1 |  | 100 | 样品状态： |  |  |  |  | 测量前 |  | ☑ | 正常 |  |  |  | 测量后 | ☑ |  | 正常 |  |
| 实验环境条件： |  | 温度 |  | （22~24） |  | （℃） |  | 湿度 | （56~62） |  |  | %RH |  | 其它 |  | / |  |  |  |  |  |  |

| 测量数据 | 水温 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量点 |  | 流量 （m3/h） | 工作压力（MPa） |  | 工作温度（℃） | 指示体积 （L） | 标准器体积 （L） | 示值误差 （%） |  | 平均示值误差 （%） | 重复性 （%） |
| Q4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| Q3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 0.7（Q3+Q2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 0.35（Q3+Q2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| Q2 |  | 0.04 | 0.19 |  | 11.21 | 9.97 | 10.03 | -0.60 |  |  |  |
|  |  |  | 0.19 |  | 28.95 | 9.95 | 10.05 | -1.00 |  |  |  |
| Q1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |

测量人员：                            核验人员：                            检测日期：2026.06.08 09:00~2026.06.08 16:00

水表测量记录单

| 样品名称 | 远传冷水水表 |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  | WMI DN25 |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  | 2026E31-40-000011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制 造 厂 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  | 3506056993 |  |  |  |  | 准确度 |  | 2级 | 流量范围 |  | （0.063~6.3） |  | （m3/h） |
| Q3 | 6.3 |  | Q3/Q1 |  | 100 | 样品状态： |  |  |  |  | 测量前 |  | ☑ | 正常 |  |  |  | 测量后 | ☑ |  | 正常 |  |
| 实验环境条件： |  | 温度 |  | （22~23） |  | （℃） |  | 湿度 | （58~61） |  |  | %RH |  | 其它 |  | / |  |  |  |  |  |  |

| 测量数据 | 水压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量点 |  | 流量 （m3/h） | 工作压力（MPa） |  | 工作温度（℃） | 指示体积 （L） | 标准器体积 （L） | 示值误差 （%） |  | 平均示值误差 （%） | 重复性 （%） |
| Q4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| Q3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 0.7（Q3+Q2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 0.35（Q3+Q2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| Q2 |  | 0.1 | 0.03 |  | 21.82 | 20.30 | 20.07 | 1.15 |  |  |  |
|  |  |  | 0.95 |  | 21.92 | 10.16 | 10.04 | 1.20 |  |  |  |
| Q1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |

测量人员：                            核验人员：                            检测日期：2026.06.11 10:00~2026.06.11 11:00

水表测量记录单

| 样品名称 | 远传冷水水表 |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  | WMI DN15 |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  | 2026E31-40-000011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制 造 厂 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  | 3512031908 |  |  |  |  | 准确度 |  | 2级 | 流量范围 |  | （0.025~2.5） |  | （m3/h） |
| Q3 | 0.04 |  | Q3/Q1 |  | 100 | 样品状态： |  |  |  |  | 测量前 |  | ☑ | 正常 |  |  |  | 测量后 | ☑ |  | 正常 |  |
| 实验环境条件： |  | 温度 |  | （22~23） |  | （℃） |  | 湿度 | （58~61） |  |  | %RH |  | 其它 |  | / |  |  |  |  |  |  |

| 测量数据 | 水压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量点 |  | 流量 （m3/h） | 工作压力（MPa） |  | 工作温度（℃） | 指示体积 （L） | 标准器体积 （L） | 示值误差 （%） |  | 平均示值误差 （%） | 重复性 （%） |
| Q4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| Q3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 0.7（Q3+Q2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 0.35（Q3+Q2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| Q2 |  | 0.04 | 0.03 |  | 21.91 | 10.07 | 10.05 | 0.20 |  |  |  |
|  |  |  | 0.97 |  | 22.12 | 10.09 | 10.04 | 0.52 |  |  |  |
| Q1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |

测量人员：                            核验人员：                            检测日期：2026.06.11 13:00~2026.06.11 14:00

水表测量记录单

| 样品名称 | 远传冷水水表 |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  | WMI DN25 |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  | 2026E31-40-000011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制 造 厂 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  | 3506056993 |  |  |  |  | 准确度 |  | 2级 | 流量范围 |  | （0.063~6.3） |  | （m3/h） |
| Q3 | 6.3 |  | Q3/Q1 |  | 100 | 样品状态： |  |  |  |  | 测量前 |  | ☑ | 正常 |  |  |  | 测量后 | ☑ |  | 正常 |  |
| 实验环境条件： |  | 温度 |  | （23~24） |  | （℃） |  | 湿度 | （57~60） |  |  | %RH |  | 其它 |  | / |  |  |  |  |  |  |

| 测量数据 | 静磁场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量点 |  | 流量 （m3/h） | 工作压力（MPa） |  | 工作温度（℃） | 指示体积 （L） | 标准器体积 （L） | 示值误差 （%） |  | 平均示值误差 （%） | 重复性 （%） |
| Q4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| Q3 |  | 6.3 | 0.14 |  | 20.98 | 151.22 | 151.98 | -0.50 |  |  |  |
|  |  |  | 0.14 |  | 20.98 | 151.13 | 152.33 | -0.79 |  |  |  |
|  |  |  | 0.14 |  | 20.98 | 150.97 | 152.41 | -0.94 |  |  |  |
| 0.7（Q3+Q2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 0.35（Q3+Q2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| Q2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| Q1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |

测量人员：                            核验人员：                            检测日期：2026.06.19 13:00~2026.06.19 14:00

水表测量记录单

| 样品名称 | 远传冷水水表 |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  | WMI DN15 |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  | 2026E31-40-000011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制 造 厂 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  | 3512031908 |  |  |  |  | 准确度 |  | 2级 | 流量范围 |  | （0.025~2.5） |  | （m3/h） |
| Q3 | 2.5 |  | Q3/Q1 |  | 100 | 样品状态： |  |  |  |  | 测量前 |  | ☑ | 正常 |  |  |  | 测量后 | ☑ |  | 正常 |  |
| 实验环境条件： |  | 温度 |  | （23~24） |  | （℃） |  | 湿度 | （57~60） |  |  | %RH |  | 其它 |  | / |  |  |  |  |  |  |

| 测量数据 | 静磁场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量点 |  | 流量 （m3/h） | 工作压力（MPa） |  | 工作温度（℃） | 指示体积 （L） | 标准器体积 （L） | 示值误差 （%） |  | 平均示值误差 （%） | 重复性 （%） |
| Q4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| Q3 |  | 2.5 | 0.25 |  | 22.27 | 100.55 | 100.89 | -0.34 |  |  |  |
|  |  |  | 0.25 |  | 22.27 | 100.51 | 100.95 | -0.44 |  |  |  |
|  |  |  | 0.25 |  | 22.27 | 100.56 | 100.97 | -0.41 |  |  |  |
| 0.7（Q3+Q2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 0.35（Q3+Q2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| Q2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| Q1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |

测量人员：                            核验人员：                            检测日期：2026.06.19 14:00~2026.06.19 15:00

水表测量记录单

| 样品名称 | 远传冷水水表 |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  | WMI DN25 |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  | 2026E31-40-000011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制 造 厂 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  | 3506056993 |  |  |  |  | 准确度 |  | 2级 | 流量范围 |  | （0.025~2.5） |  | （m3/h） |
| Q3 | 2.5 |  | Q3/Q1 |  | 100 | 样品状态： |  |  |  |  | 测量前 |  | ☑ | 正常 |  |  |  | 测量后 | ☑ |  | 正常 |  |
| 实验环境条件： |  | 温度 |  | （23~24） |  | （℃） |  | 湿度 | （60~63） |  |  | %RH |  | 其它 |  | / |  |  |  |  |  |  |

| 测量数据 | 安装条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量点 |  | 流量 （m3/h） | 工作压力（MPa） |  | 工作温度（℃） | 指示体积 （L） | 标准器体积 （L） | 示值误差 （%） |  | 平均示值误差 （%） | 重复性 （%） |
| Q4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| Q3 |  | 6.3 | 0.14 |  | 20.88 | 151.66 | 151.88 | -0.14 |  |  |  |
|  |  |  | 0.14 |  | 20.88 | 150.97 | 152.11 | -0.75 |  |  |  |
|  |  |  | 0.15 |  | 20.88 | 150.87 | 152.69 | -1.19 |  |  |  |
| 0.7（Q3+Q2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 0.35（Q3+Q2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| Q3 |  | 6.3 | 0.14 |  | 20.88 | 151.22 | 153.02 | -1.18 |  |  |  |
|  |  |  | 0.14 |  | 20.88 | 150.89 | 151.68 | -0.52 |  |  |  |
|  |  |  | 0.14 |  | 20.88 | 150.99 | 152.66 | -1.09 |  |  |  |
| Q1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |

测量人员：                            核验人员：                            检测日期：2026.07.02 14:00~2026.07.02 15:00

水表测量记录单

| 样品名称 | 远传冷水水表 |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  | WMI DN15 |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  | 2026E31-40-000011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制 造 厂 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  | 3512031908 |  |  |  |  | 准确度 |  | 2级 | 流量范围 |  | （0.025~2.5） |  | （m3/h） |
| Q3 | 2.5 |  | Q3/Q1 |  | 100 | 样品状态： |  |  |  |  | 测量前 |  | ☑ | 正常 |  |  |  | 测量后 | ☑ |  | 正常 |  |
| 实验环境条件： |  | 温度 |  | （23~24） |  | （℃） |  | 湿度 | （60~63） |  |  | %RH |  | 其它 |  | / |  |  |  |  |  |  |

| 测量数据 | 安装条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量点 |  | 流量 （m3/h） | 工作压力（MPa） |  | 工作温度（℃） | 指示体积 （L） | 标准器体积 （L） | 示值误差 （%） |  | 平均示值误差 （%） | 重复性 （%） |
| Q4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| Q3 |  | 2.5 | 0.24 |  | 21.64 | 99.85 | 101.00 | -1.14 |  |  |  |
|  |  |  | 0.24 |  | 21.64 | 99.75 | 101.33 | -1.56 |  |  |  |
|  |  |  | 0.24 |  | 21.64 | 99.83 | 100.85 | -1.01 |  |  |  |
| 0.7（Q3+Q2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.35（Q3+Q2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q3 |  | 2.5 | 0.24 |  | 21.72 | 99.88 | 100.54 | -0.66 |  |  |  |
|  |  |  | 0.24 |  | 21.72 | 99.98 | 100.81 | -0.82 |  |  |  |
|  |  |  | 0.24 |  | 21.72 | 99.86 | 100.34 | -0.48 |  |  |  |
| Q1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |

测量人员：                            核验人员：                            检测日期：2026.07.02 15:00~2026.07.02 16:00