表测量记录单

| 样品名称 | 远传冷水水表 |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  | WMI-V DN25 |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  | 2026E31-40-000012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制 造 厂 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  | 3512019052 |  |  |  |  | 准确度 |  | 2级 | 流量范围 |  | （0.063~6.3） |  | （m3/h） |
| Q3 | 6.3 |  | Q3/Q1 |  | 100 | 样品状态： |  |  |  |  | 测量前 |  | ☑ | 正常 |  |  |  | 测量后 | ☑ |  | 正常 |  |
| 实验环境条件： |  | 温度 |  | （22~23） |  | （℃） |  | 湿度 | （55~58） |  |  | %RH |  | 其它 |  | / |  |  |  |  |  |  |

| 测量数据 | 示值误差重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量点 |  | 流量 （m3/h） | 工作压力（MPa） |  | 工作温度（℃） | 指示体积 （L） | 标准器体积 （L） | 示值误差 （%） |  | 平均示值误差 （%） | 重复性 （%） |
| Q4 |  | 7.875 | 0.30 |  | 21.26 | 150.03 | 151.95 | -1.26 |  | -1.19 | / |
|  |  |  | 0.30 |  | 21.26 | 150.54 | 152.25 | -1.12 |  |  |  |
| Q3 |  | 6.3 | 0.23 |  | 21.33 | 150.51 | 152.33 | -1.20 |  | -1.15 | 0.05 |
|  |  |  | 0.23 |  | 21.33 | 150.27 | 151.99 | -1.13 |  |  |  |
|  |  |  | 0.23 |  | 21.33 | 150.21 | 151.91 | -1.12 |  |  |  |
| 0.7（Q3+Q2） |  | 4.41 | 0.21 |  | 21.28 | 100.60 | 101.72 | -1.10 |  | -1.10 | / |
|  |  |  | 0.21 |  | 21.28 | 100.62 | 101.72 | -1.09 |  |  |  |
| 0.35（Q3+Q2） |  | 2.205 | 0.16 |  | 21.46 | 50.10 | 50.81 | -1.39 |  | -1.35 | / |
|  |  |  | 0.16 |  | 21.46 | 50.40 | 51.07 | -1.32 |  |  |  |
| Q2 |  | 0.1 | 0.19 |  | 21.70 | 20.30 | 20.06 | 1.19 |  | 1.37 | 0.20 |
|  |  |  | 0.19 |  | 21.70 | 20.34 | 20.06 | 1.41 |  |  |  |
|  |  |  | 0.19 |  | 21.70 | 20.37 | 20.06 | 1.52 |  |  |  |
| Q1 |  | 0.063 | 0.17 |  | 21.12 | 14.95 | 15.05 | -0.65 |  | -0.53 | 0.15 |
|  |  |  | 0.17 |  | 21.12 | 14.98 | 15.04 | -0.40 |  |  |  |
|  |  |  | 0.17 |  | 21.12 | 14.96 | 15.04 | -0.54 |  |  |  |

测量人员：                            核验人员：                            检测日期：2026.06.03 10:00~2026.06.03 15:00

水表测量记录单

| 样品名称 | 远传冷水水表 |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  | WMI-V DN25 |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  | 2026E31-40-000012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制 造 厂 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  | 3512019064 |  |  |  |  | 准确度 |  | 2级 | 流量范围 |  | （0.063~6.3） |  | （m3/h） |
| Q3 | 6.3 |  | Q3/Q1 |  | 100 | 样品状态： |  |  |  |  | 测量前 |  | ☑ | 正常 |  |  |  | 测量后 | ☑ |  | 正常 |  |
| 实验环境条件： |  | 温度 |  | （22~23） |  | （℃） |  | 湿度 | （55~58） |  |  | %RH |  | 其它 |  | / |  |  |  |  |  |  |

| 测量数据 | 示值误差重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量点 |  | 流量 （m3/h） | 工作压力（MPa） |  | 工作温度（℃） | 指示体积 （L） | 标准器体积 （L） | 示值误差 （%） |  | 平均示值误差 （%） | 重复性 （%） |
| Q4 |  | 7.875 | 0.30 |  | 21.26 | 150.39 | 151.95 | -1.03 |  | -0.98 | / |
|  |  |  | 0.30 |  | 21.26 | 150.83 | 152.25 | -0.93 |  |  |  |
| Q3 |  | 6.3 | 0.23 |  | 21.33 | 151.00 | 152.33 | -0.87 |  | -0.86 | 0.02 |
|  |  |  | 0.23 |  | 21.33 | 150.67 | 151.99 | -0.87 |  |  |  |
|  |  |  | 0.23 |  | 21.33 | 150.66 | 151.91 | -0.83 |  |  |  |
| 0.7（Q3+Q2） |  | 4.41 | 0.21 |  | 21.28 | 100.95 | 101.72 | -0.76 |  | -0.78 | / |
|  |  |  | 0.21 |  | 21.28 | 100.91 | 101.72 | -0.79 |  |  |  |
| 0.35（Q3+Q2） |  | 2.205 | 0.16 |  | 21.46 | 50.36 | 50.81 | -0.88 |  | -0.86 | / |
|  |  |  | 0.16 |  | 21.46 | 50.63 | 51.07 | -0.85 |  |  |  |
| Q2 |  | 0.1 | 0.19 |  | 21.70 | 20.68 | 20.06 | 3.11 |  | 3.14 | 0.04 |
|  |  |  | 0.19 |  | 21.70 | 20.69 | 20.06 | 3.15 |  |  |  |
|  |  |  | 0.19 |  | 21.70 | 20.70 | 20.06 | 3.17 |  |  |  |
| Q1 |  | 0.063 | 0.19 |  | 21.39 | 20.78 | 20.06 | 3.59 |  | 2.31 | 1.22 |
|  |  |  | 0.17 |  | 21.12 | 15.28 | 15.05 | 1.53 |  |  |  |
|  |  |  | 0.17 |  | 21.12 | 15.32 | 15.04 | 1.80 |  |  |  |

测量人员：                            核验人员：                            检测日期：2026.06.04 10:00~2026.06.04 15:00

水表测量记录单

| 样品名称 | 远传冷水水表 |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  | WMI-V DN25 |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  | 2026E31-40-000012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制 造 厂 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  | 3512019075 |  |  |  |  | 准确度 |  | 2级 | 流量范围 |  | （0.063~6.3） |  | （m3/h） |
| Q3 | 6.3 |  | Q3/Q1 |  | 100 | 样品状态： |  |  |  |  | 测量前 |  | ☑ | 正常 |  |  |  | 测量后 | ☑ |  | 正常 |  |
| 实验环境条件： |  | 温度 |  | （22~23） |  | （℃） |  | 湿度 | （55~58） |  |  | %RH |  | 其它 |  | / |  |  |  |  |  |  |

| 测量数据 | 示值误差重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量点 |  | 流量 （m3/h） | 工作压力（MPa） |  | 工作温度（℃） | 指示体积 （L） | 标准器体积 （L） | 示值误差 （%） |  | 平均示值误差 （%） | 重复性 （%） |
| Q4 |  | 7.875 | 0.30 |  | 21.26 | 150.16 | 151.95 | -1.18 |  | -1.15 | / |
|  |  |  | 0.30 |  | 21.26 | 150.54 | 152.25 | -1.12 |  |  |  |
| Q3 |  | 6.3 | 0.23 |  | 21.33 | 151.12 | 152.33 | -0.79 |  | -0.78 | 0.02 |
|  |  |  | 0.23 |  | 21.33 | 150.83 | 151.99 | -0.76 |  |  |  |
|  |  |  | 0.23 |  | 21.33 | 150.70 | 151.91 | -0.80 |  |  |  |
| 0.7（Q3+Q2） |  | 4.41 | 0.21 |  | 21.28 | 100.98 | 101.72 | -0.73 |  | -0.73 | / |
|  |  |  | 0.21 |  | 21.28 | 100.97 | 101.72 | -0.74 |  |  |  |
| 0.35（Q3+Q2） |  | 2.205 | 0.16 |  | 21.46 | 50.42 | 50.81 | -0.77 |  | -0.74 | / |
|  |  |  | 0.16 |  | 21.46 | 50.70 | 51.07 | -0.72 |  |  |  |
| Q2 |  | 0.1 | 0.19 |  | 21.70 | 20.27 | 20.06 | 1.04 |  | 1.06 | 0.04 |
|  |  |  | 0.19 |  | 21.70 | 20.27 | 20.06 | 1.05 |  |  |  |
|  |  |  | 0.19 |  | 21.70 | 20.28 | 20.06 | 1.10 |  |  |  |
| Q1 |  | 0.063 | 0.19 |  | 21.39 | 15.30 | 15.46 | -1.03 |  | -1.15 | 0.15 |
|  |  |  | 0.17 |  | 21.12 | 14.86 | 15.05 | -1.28 |  |  |  |
|  |  |  | 0.17 |  | 21.12 | 14.87 | 15.04 | -1.15 |  |  |  |

测量人员：                            核验人员：                            检测日期：2026.06.05 10:00~2026.06.05 15:00

水表测量记录单

| 样品名称 | 远传冷水水表 |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  | WMI-V DN15 |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  | 2026E31-40-000012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制 造 厂 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  | 3601006610 |  |  |  |  | 准确度 |  | 2级 | 流量范围 |  | （0.025~2.5） |  | （m3/h） |
| Q3 | 2.5 |  | Q3/Q1 |  | 100 | 样品状态： |  |  |  |  | 测量前 |  | ☑ | 正常 |  |  |  | 测量后 | ☑ |  | 正常 |  |
| 实验环境条件： |  | 温度 |  | （22~23） |  | （℃） |  | 湿度 | （55~58） |  |  | %RH |  | 其它 |  | / |  |  |  |  |  |  |

| 测量数据 | 示值误差重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量点 |  | 流量 （m3/h） | 工作压力（MPa） |  | 工作温度（℃） | 指示体积 （L） | 标准器体积 （L） | 示值误差 （%） |  | 平均示值误差 （%） | 重复性 （%） |
| Q4 |  | 3.125 | 0.34 |  | 21.13 | 101.10 | 101.50 | -0.40 |  | -0.41 | / |
|  |  |  | 0.34 |  | 21.13 | 100.38 | 100.80 | -0.42 |  |  |  |
| Q3 |  | 2.5 | 0.25 |  | 21.13 | 100.67 | 101.02 | -0.35 |  | -0.33 | 0.02 |
|  |  |  | 0.25 |  | 21.13 | 100.97 | 101.28 | -0.31 |  |  |  |
|  |  |  | 0.25 |  | 21.13 | 100.48 | 100.80 | -0.32 |  |  |  |
| 0.7（Q3+Q2） |  | 1.785 | 0.14 |  | 21.13 | 50.91 | 50.97 | -0.11 |  | -0.11 | / |
|  |  |  | 0.14 |  | 21.13 | 50.77 | 50.83 | -0.11 |  |  |  |
| 0.35（Q3+Q2） |  | 0.889 | 0.14 |  | 21.48 | 30.75 | 30.51 | 0.77 |  | 0.43 | / |
|  |  |  | 0.14 |  | 21.48 | 30.56 | 30.53 | 0.09 |  |  |  |
| Q2 |  | 0.04 | 0.19 |  | 21.13 | 10.03 | 10.03 | -0.03 |  | 0.03 | 0.17 |
|  |  |  | 0.19 |  | 21.13 | 10.02 | 10.03 | -0.08 |  |  |  |
|  |  |  | 0.19 |  | 21.13 | 10.03 | 10.01 | 0.20 |  |  |  |
| Q1 |  | 0.025 | 0.19 |  | 20.94 | 10.19 | 10.03 | 1.62 |  | 1.14 | 0.49 |
|  |  |  | 0.19 |  | 20.94 | 10.13 | 10.03 | 0.99 |  |  |  |
|  |  |  | 0.19 |  | 20.94 | 10.11 | 10.03 | 0.80 |  |  |  |

测量人员：                            核验人员：                            检测日期：2026.05.29 09:30~2026.05.29 15:30

水表测量记录单

| 样品名称 | 远传冷水水表 |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  | WMI-V DN15 |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  | 2026E31-40-000012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制 造 厂 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  | 3601006630 |  |  |  |  | 准确度 |  | 2级 | 流量范围 |  | （0.025~2.5） |  | （m3/h） |
| Q3 | 2.5 |  | Q3/Q1 |  | 100 | 样品状态： |  |  |  |  | 测量前 |  | ☑ | 正常 |  |  |  | 测量后 | ☑ |  | 正常 |  |
| 实验环境条件： |  | 温度 |  | （22~23） |  | （℃） |  | 湿度 | （55~58） |  |  | %RH |  | 其它 |  | / |  |  |  |  |  |  |

| 测量数据 | 示值误差重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量点 |  | 流量 （m3/h） | 工作压力（MPa） |  | 工作温度（℃） | 指示体积 （L） | 标准器体积 （L） | 示值误差 （%） |  | 平均示值误差 （%） | 重复性 （%） |
| Q4 |  | 3.125 | 0.34 |  | 21.13 | 102.27 | 101.50 | 0.75 |  | 0.74 | / |
|  |  |  | 0.34 |  | 21.13 | 101.54 | 100.80 | 0.74 |  |  |  |
| Q3 |  | 2.5 | 0.25 |  | 21.13 | 101.90 | 101.02 | 0.87 |  | 0.88 | 0.02 |
|  |  |  | 0.25 |  | 21.13 | 102.17 | 101.28 | 0.88 |  |  |  |
|  |  |  | 0.25 |  | 21.13 | 101.71 | 100.80 | 0.90 |  |  |  |
| 0.7（Q3+Q2） |  | 1.785 | 0.14 |  | 21.13 | 51.56 | 50.97 | 1.15 |  | 1.15 | / |
|  |  |  | 0.14 |  | 21.13 | 51.42 | 50.83 | 1.16 |  |  |  |
| 0.35（Q3+Q2） |  | 0.889 | 0.14 |  | 21.48 | 30.97 | 30.51 | 1.51 |  | 1.21 | / |
|  |  |  | 0.14 |  | 21.48 | 30.80 | 30.53 | 0.90 |  |  |  |
| Q2 |  | 0.04 | 0.19 |  | 21.13 | 10.11 | 10.03 | 0.79 |  | 0.73 | 0.14 |
|  |  |  | 0.19 |  | 21.13 | 10.12 | 10.03 | 0.82 |  |  |  |
|  |  |  | 0.19 |  | 21.13 | 10.09 | 10.03 | 0.58 |  |  |  |
| Q1 |  | 0.025 | 0.19 |  | 21.94 | 10.27 | 10.03 | 2.43 |  | 1.92 | 0.54 |
|  |  |  | 0.19 |  | 21.94 | 10.21 | 10.03 | 1.83 |  |  |  |
|  |  |  | 0.19 |  | 21.94 | 10.18 | 10.03 | 1.51 |  |  |  |

测量人员：                            核验人员：                            检测日期：2026.06.01 09:30~2026.06.01 15:30

水表测量记录单

| 样品名称 | 远传冷水水表 |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  | WMI-V DN15 |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  | 2026E31-40-000012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制 造 厂 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  | 3601006638 |  |  |  |  | 准确度 |  | 2级 | 流量范围 |  | （0.025~2.5） |  | （m3/h） |
| Q3 | 2.5 |  | Q3/Q1 |  | 100 | 样品状态： |  |  |  |  | 测量前 |  | ☑ | 正常 |  |  |  | 测量后 | ☑ |  | 正常 |  |
| 实验环境条件： |  | 温度 |  | （22~23） |  | （℃） |  | 湿度 | （55~58） |  |  | %RH |  | 其它 |  | / |  |  |  |  |  |  |

| 测量数据 | 示值误差重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量点 |  | 流量 （m3/h） | 工作压力（MPa） |  | 工作温度（℃） | 指示体积 （L） | 标准器体积 （L） | 示值误差 （%） |  | 平均示值误差 （%） | 重复性 （%） |
| Q4 |  | 3.125 | 0.34 |  | 21.13 | 101.37 | 101.50 | -0.13 |  | -0.13 | / |
|  |  |  | 0.34 |  | 21.13 | 100.67 | 100.80 | -0.13 |  |  |  |
| Q3 |  | 2.5 | 0.25 |  | 21.13 | 100.91 | 101.02 | -0.11 |  | -0.11 | 0.01 |
|  |  |  | 0.25 |  | 21.13 | 101.18 | 101.28 | -0.10 |  |  |  |
|  |  |  | 0.25 |  | 21.13 | 100.68 | 100.80 | -0.12 |  |  |  |
| 0.7（Q3+Q2） |  | 1.785 | 0.14 |  | 21.13 | 51.00 | 50.97 | 0.06 |  | 0.07 | / |
|  |  |  | 0.14 |  | 21.13 | 50.87 | 50.83 | 0.08 |  |  |  |
| 0.35（Q3+Q2） |  | 0.889 | 0.14 |  | 21.48 | 30.71 | 30.51 | 0.64 |  | 0.33 | / |
|  |  |  | 0.14 |  | 21.48 | 30.53 | 30.53 | 0.01 |  |  |  |
| Q2 |  | 0.04 | 0.19 |  | 21.13 | 10.01 | 10.03 | -0.29 |  | -0.12 | 0.27 |
|  |  |  | 0.19 |  | 21.13 | 10.05 | 10.03 | 0.17 |  |  |  |
|  |  |  | 0.19 |  | 21.13 | 10.00 | 10.03 | -0.24 |  |  |  |
| Q1 |  | 0.025 | 0.19 |  | 21.94 | 10.19 | 10.03 | 1.64 |  | 0.93 | 0.70 |
|  |  |  | 0.19 |  | 21.94 | 10.10 | 10.03 | 0.70 |  |  |  |
|  |  |  | 0.19 |  | 21.94 | 10.07 | 10.03 | 0.45 |  |  |  |

测量人员：                            核验人员：                            检测日期：2026.06.02 09:30~2026.06.02 15:30

水表测量记录单

| 样品名称 | 远传冷水水表 |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  | WMI-V DN25 |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  | 2026E31-40-000012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制 造 厂 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  | 3512019052 |  |  |  |  | 准确度 |  | 2级 | 流量范围 |  | （0.063~6.3） |  | （m3/h） |
| Q3 | 6.3 |  | Q3/Q1 |  | 100 | 样品状态： |  |  |  |  | 测量前 |  | ☑ | 正常 |  |  |  | 测量后 | ☑ |  | 正常 |  |
| 实验环境条件： |  | 温度 |  | （23~24） |  | （℃） |  | 湿度 | （58~61） |  |  | %RH |  | 其它 |  | / |  |  |  |  |  |  |

| 测量数据 | 反向流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量点 |  | 流量 （m3/h） | 工作压力（MPa） |  | 工作温度（℃） | 指示体积 （L） | 标准器体积 （L） | 示值误差 （%） |  | 平均示值误差 （%） | 重复性 （%） |
| Q4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q3 |  | 6.3 | 0.24 |  | 21.33 | 150.36 | 152.30 | -1.27 |  |  |  |
| 0.7（Q3+Q2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.35（Q3+Q2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q2 |  | 0.1 | 0.19 |  | 21.33 | 20.28 | 20.05 | 1.15 |  |  |  |
| Q1 |  | 0.063 | 0.17 |  | 21.33 | 14.93 | 15.02 | -0.60 |  |  |  |

测量人员：                            核验人员：                            检测日期：2026.06.09 10:00~2026.06.09 11:00

水表测量记录单

| 样品名称 | 远传冷水水表 |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  | WMI-V DN15 |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  | 2026E31-40-000012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制 造 厂 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  | 3601006610 |  |  |  |  | 准确度 |  | 2级 | 流量范围 |  | （0.025~2.5） |  | （m3/h） |
| Q3 | 2.5 |  | Q3/Q1 |  | 100 | 样品状态： |  |  |  |  | 测量前 |  | ☑ | 正常 |  |  |  | 测量后 | ☑ |  | 正常 |  |
| 实验环境条件： |  | 温度 |  | （23~24） |  | （℃） |  | 湿度 | （58~61） |  |  | %RH |  | 其它 |  | / |  |  |  |  |  |  |

| 测量数据 | 反向流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量点 |  | 流量 （m3/h） | 工作压力（MPa） |  | 工作温度（℃） | 指示体积 （L） | 标准器体积 （L） | 示值误差 （%） |  | 平均示值误差 （%） | 重复性 （%） |
| Q4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q3 |  | 2.5 | 0.25 |  | 21.03 | 100.55 | 101.02 | -0.47 |  |  |  |
| 0.7（Q3+Q2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.35（Q3+Q2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q2 |  | 0.04 | 0.19 |  | 21.03 | 10.01 | 10.03 | -0.20 |  |  |  |
| Q1 |  | 0.025 | 0.19 |  | 21.03 | 10.15 | 10.03 | 1.20 |  |  |  |

测量人员：                            核验人员：                            检测日期：2026.06.09 09:00~2026.06.09 10:00

水表测量记录单

| 样品名称 | 远传冷水水表 |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  | WMI-V DN25 |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  | 2026E31-40-000012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制 造 厂 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  | 3512019052 |  |  |  |  | 准确度 |  | 2级 | 流量范围 |  | （0.063~6.3） |  | （m3/h） |
| Q3 | 6.3 |  | Q3/Q1 |  | 100 | 样品状态： |  |  |  |  | 测量前 |  | ☑ | 正常 |  |  |  | 测量后 | ☑ |  | 正常 |  |
| 实验环境条件： |  | 温度 |  | （22~24） |  | （℃） |  | 湿度 | （56~62） |  |  | %RH |  | 其它 |  | / |  |  |  |  |  |  |

| 测量数据 | 水温 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量点 |  | 流量 （m3/h） | 工作压力（MPa） |  | 工作温度（℃） | 指示体积 （L） | 标准器体积 （L） | 示值误差 （%） |  | 平均示值误差 （%） | 重复性 （%） |
| Q4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.7（Q3+Q2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.35（Q3+Q2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q2 |  | 0.1 | 0.19 |  | 11.22 | 20.20 | 20.06 | 0.70 |  |  |  |
|  |  |  | 0.19 |  | 28.65 | 20.31 | 20.03 | 1.40 |  |  |  |
| Q1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量人员：                            核验人员：                            检测日期：2026.06.12 09:00~2026.06.12 16:00

水表测量记录单

| 样品名称 | 远传冷水水表 |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  | WMI-V DN15 |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  | 2026E31-40-000012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制 造 厂 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  | 3601006610 |  |  |  |  | 准确度 |  | 2级 | 流量范围 |  | （0.025~2.5） |  | （m3/h） |
| Q3 | 2.5 |  | Q3/Q1 |  | 100 | 样品状态： |  |  |  |  | 测量前 |  | ☑ | 正常 |  |  |  | 测量后 | ☑ |  | 正常 |  |
| 实验环境条件： |  | 温度 |  | （22~24） |  | （℃） |  | 湿度 | （56~62） |  |  | %RH |  | 其它 |  | / |  |  |  |  |  |  |

| 测量数据 | 水温 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量点 |  | 流量 （m3/h） | 工作压力（MPa） |  | 工作温度（℃） | 指示体积 （L） | 标准器体积 （L） | 示值误差 （%） |  | 平均示值误差 （%） | 重复性 （%） |
| Q4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.7（Q3+Q2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.35（Q3+Q2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q2 |  | 0.04 | 0.19 |  | 11.21 | 10.01 | 10.03 | -0.20 |  |  |  |
|  |  |  | 0.19 |  | 28.22 | 10.01 | 10.02 | -0.10 |  |  |  |
| Q1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量人员：                            核验人员：                            检测日期：2026.06.12 10:00~2026.06.12 16:00

水表测量记录单

| 样品名称 | 远传冷水水表 |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  | WMI-V DN15 |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  | 2026E31-40-000012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制 造 厂 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  | 3601006610 |  |  |  |  | 准确度 |  | 2级 | 流量范围 |  | （0.025~2.5） |  | （m3/h） |
| Q3 | 2.5 |  | Q3/Q1 |  | 100 | 样品状态： |  |  |  |  | 测量前 |  | ☑ | 正常 |  |  |  | 测量后 | ☑ |  | 正常 |  |
| 实验环境条件： |  | 温度 |  | （23~24） |  | （℃） |  | 湿度 | （55~58） |  |  | %RH |  | 其它 |  | / |  |  |  |  |  |  |

| 测量数据 | 水压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量点 |  | 流量 （m3/h） | 工作压力（MPa） |  | 工作温度（℃） | 指示体积 （L） | 标准器体积 （L） | 示值误差 （%） |  | 平均示值误差 （%） | 重复性 （%） |
| Q4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.7（Q3+Q2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.35（Q3+Q2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q2 |  | 0.04 | 0.03 |  | 20.91 | 9.88 | 10.05 | -1.69 |  |  |  |
|  |  |  | 0.92 |  | 21.12 | 9.98 | 10.04 | -0.60 |  |  |  |
| Q1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量人员：                            核验人员：                            检测日期：2026.06.12 10:00~2026.06.12 16:00

水表测量记录单

| 样品名称 | 远传冷水水表 |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  | WMI-V DN25 |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  | 2026E31-40-000012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制 造 厂 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  | 3512019052 |  |  |  |  | 准确度 |  | 2级 | 流量范围 |  | （0.063~6.3） |  | （m3/h） |
| Q3 | 6.3 |  | Q3/Q1 |  | 100 | 样品状态： |  |  |  |  | 测量前 |  | ☑ | 正常 |  |  |  | 测量后 | ☑ |  | 正常 |  |
| 实验环境条件： |  | 温度 |  | （22~23） |  | （℃） |  | 湿度 | （58~61） |  |  | %RH |  | 其它 |  | / |  |  |  |  |  |  |

| 测量数据 | 水压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量点 |  | 流量 （m3/h） | 工作压力（MPa） |  | 工作温度（℃） | 指示体积 （L） | 标准器体积 （L） | 示值误差 （%） |  | 平均示值误差 （%） | 重复性 （%） |
| Q4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.7（Q3+Q2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.35（Q3+Q2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q2 |  | 0.1 | 0.03 |  | 20.85 | 20.37 | 20.03 | 1.70 |  |  |  |
|  |  |  | 0.92 |  | 20.85 | 20.26 | 20.05 | 1.05 |  |  |  |
| Q1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量人员：                            核验人员：                            检测日期：2026.06.16 14:00~2026.06.16 15:00

水表测量记录单

| 样品名称 | 远传冷水水表 |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  | WMI-V DN15 |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  | 2026E31-40-000012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制 造 厂 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  | 3601006610 |  |  |  |  | 准确度 |  | 2级 | 流量范围 |  | （0.025~2.5） |  | （m3/h） |
| Q3 | 2.5 |  | Q3/Q1 |  | 100 | 样品状态： |  |  |  |  | 测量前 |  | ☑ | 正常 |  |  |  | 测量后 | ☑ |  | 正常 |  |
| 实验环境条件： |  | 温度 |  | （22~23） |  | （℃） |  | 湿度 | （58~61） |  |  | %RH |  | 其它 |  | / |  |  |  |  |  |  |

| 测量数据 | 水压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量点 |  | 流量 （m3/h） | 工作压力（MPa） |  | 工作温度（℃） | 指示体积 （L） | 标准器体积 （L） | 示值误差 （%） |  | 平均示值误差 （%） | 重复性 （%） |
| Q4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.7（Q3+Q2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.35（Q3+Q2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q2 |  | 0.04 | 0.03 |  | 20.91 | 9.88 | 10.05 | -1.69 |  |  |  |
|  |  |  | 0.92 |  | 21.12 | 9.98 | 10.04 | -0.60 |  |  |  |
| Q1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量人员：                            核验人员：                            检测日期：2026.06.16 13:00~2026.06.16 14:00

水表测量记录单

| 样品名称 | 远传冷水水表 |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  | WMI-V DN25 |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  | 2026E31-40-000012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制 造 厂 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  | 3512019052 |  |  |  |  | 准确度 |  | 2级 | 流量范围 |  | （0.063~6.3） |  | （m3/h） |
| Q3 | 6.3 |  | Q3/Q1 |  | 100 | 样品状态： |  |  |  |  | 测量前 |  | ☑ | 正常 |  |  |  | 测量后 | ☑ |  | 正常 |  |
| 实验环境条件： |  | 温度 |  | （23~24） |  | （℃） |  | 湿度 | （57~60） |  |  | %RH |  | 其它 |  | / |  |  |  |  |  |  |

| 测量数据 | 静磁场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量点 |  | 流量 （m3/h） | 工作压力（MPa） |  | 工作温度（℃） | 指示体积 （L） | 标准器体积 （L） | 示值误差 （%） |  | 平均示值误差 （%） | 重复性 （%） |
| Q4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q3 |  | 6.3 | 0.24 |  | 21.05 | 150.36 | 151.98 | -1.07 |  |  |  |
|  |  |  | 0.24 |  | 21.05 | 150.65 | 152.55 | -1.25 |  |  |  |
|  |  |  | 0.24 |  | 21.05 | 150.41 | 152.51 | -1.38 |  |  |  |
| 0.7（Q3+Q2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.35（Q3+Q2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q1 |  |  |  |  |  |  | 15.02 |  |  |  |  |

测量人员：                            核验人员：                            检测日期：2026.06.24 10:30~2026.06.24 11:00

水表测量记录单

| 样品名称 | 远传冷水水表 |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  | WMI-V DN15 |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  | 2026E31-40-000012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制 造 厂 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  | 3601006610 |  |  |  |  | 准确度 |  | 2级 | 流量范围 |  | （0.025~2.5） |  | （m3/h） |
| Q3 | 2.5 |  | Q3/Q1 |  | 100 | 样品状态： |  |  |  |  | 测量前 |  | ☑ | 正常 |  |  |  | 测量后 | ☑ |  | 正常 |  |
| 实验环境条件： |  | 温度 |  | （23~24） |  | （℃） |  | 湿度 | （57~60） |  |  | %RH |  | 其它 |  | / |  |  |  |  |  |  |

| 测量数据 | 静磁场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量点 |  | 流量 （m3/h） | 工作压力（MPa） |  | 工作温度（℃） | 指示体积 （L） | 标准器体积 （L） | 示值误差 （%） |  | 平均示值误差 （%） | 重复性 （%） |
| Q4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q3 |  | 6.3 | 0.25 |  | 21.25 | 99.78 | 100.03 | -0.25 |  |  |  |
|  |  |  | 0.25 |  | 21.25 | 99.75 | 100.05 | -0.30 |  |  |  |
|  |  |  | 0.25 |  | 21.25 | 99.81 | 100.02 | -0.21 |  |  |  |
| 0.7（Q3+Q2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.35（Q3+Q2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量人员：                            核验人员：                            检测日期：2026.06.24 10:00~2026.06.24 10:30

水表测量记录单

| 样品名称 | 远传冷水水表 |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  | WMI-V DN25 |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  | 2026E31-40-000012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制 造 厂 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  | 3512019052 |  |  |  |  | 准确度 |  | 2级 | 流量范围 |  | （0.063~6.3） |  | （m3/h） |
| Q3 | 6.3 |  | Q3/Q1 |  | 100 | 样品状态： |  |  |  |  | 测量前 |  | ☑ | 正常 |  |  |  | 测量后 | ☑ |  | 正常 |  |
| 实验环境条件： |  | 温度 |  | （23~24） |  | （℃） |  | 湿度 | （60~63） |  |  | %RH |  | 其它 |  | / |  |  |  |  |  |  |

| 测量数据 | 安装条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量点 |  | 流量 （m3/h） | 工作压力（MPa） |  | 工作温度（℃） | 指示体积 （L） | 标准器体积 （L） | 示值误差 （%） |  | 平均示值误差 （%） | 重复性 （%） |
| Q4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q3 |  | 6.3 | 0.24 |  | 20.88 | 150.23 | 152.69 | -1.61 |  |  |  |
|  |  |  | 0.24 |  | 20.88 | 150.31 | 153.01 | -1.76 |  |  |  |
|  |  |  | 0.24 |  | 20.88 | 150.22 | 152.02 | -1.18 |  |  |  |
| 0.7（Q3+Q2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.35（Q3+Q2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q2 |  | 6.3 | 0.24 |  | 20.93 | 150.15 | 152.05 | -1.25 |  |  |  |
|  |  |  | 0.24 |  | 20.93 | 150.11 | 152.22 | -1.39 |  |  |  |
|  |  |  | 0.24 |  | 20.93 | 150.21 | 151.75 | -1.01 |  |  |  |
| Q1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量人员：                            核验人员：                            检测日期：2026.07.07 14:00~2026.07.07 15:00

水表测量记录单

| 样品名称 | 远传冷水水表 |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  | WMI-V DN15 |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  | 2026E31-40-000012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制 造 厂 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  | 3601006610 |  |  |  |  | 准确度 |  | 2级 | 流量范围 |  | （0.025~2.5） |  | （m3/h） |
| Q3 | 2.5 |  | Q3/Q1 |  | 100 | 样品状态： |  |  |  |  | 测量前 |  | ☑ | 正常 |  |  |  | 测量后 | ☑ |  | 正常 |  |
| 实验环境条件： |  | 温度 |  | （23~24） |  | （℃） |  | 湿度 | （60~63） |  |  | %RH |  | 其它 |  | / |  |  |  |  |  |  |

| 测量数据 | 安装条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量点 |  | 流量 （m3/h） | 工作压力（MPa） |  | 工作温度（℃） | 指示体积 （L） | 标准器体积 （L） | 示值误差 （%） |  | 平均示值误差 （%） | 重复性 （%） |
| Q4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q3 |  | 2.5 | 0.25 |  | 21.06 | 99.86 | 100.02 | -0.16 |  |  |  |
|  |  |  | 0.25 |  | 21.06 | 99.57 | 100.03 | -0.46 |  |  |  |
|  |  |  | 0.25 |  | 21.06 | 99.16 | 100.02 | -0.86 |  |  |  |
| 0.7（Q3+Q2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.35（Q3+Q2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q2 |  | 2.5 | 0.25 |  | 21.17 | 99.66 | 100.02 | -0.36 |  |  |  |
|  |  |  | 0.25 |  | 21.17 | 98.86 | 100.04 | -1.18 |  |  |  |
|  |  |  | 0.25 |  | 21.17 | 99.71 | 100.01 | -0.30 |  |  |  |
| Q1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量人员：                            核验人员：                            检测日期：2026.07.07 13:00~2026.07.07 14:00