文件编号：JDG/A05A033-02.2

上  海  市  计  量  测  试  技  术  研  究  院

计量器具型式评价大纲补充件

编 号  D     告[2025]第043号-1

计 量 器 具 名 称          无线远传冷水水表

型             号             LXS-15WY

制     造      厂         上海水表厂有限公司

申  请  书  编 号          告[2025]第043号

大  纲  编  写 人

大  纲  审  核 人

大  纲  批  准 人

批准日期：                年     月     日

无线远传冷水水表型式评价大纲补充件

- 适用范围

# 本大纲适用于对上海水表厂有限公司LXS-15WY无线远传冷水水表进行型式评价。

- 技术依据

JJF1777-2019 饮用冷水水表型式评价大纲

- 提供审查的技术文件

3.1 《计量器具型式批准申请书》；

3.2 产品标准（GB/T 778.1-2018 饮用冷水水表和热水水表 第1部分：计量要求和技术要求）

3.3 总装图、电路图和关键零部件图；

3.4 使用说明书；

3.5 制造单位或技术机构所做的试验报告；

3.6 无防爆合格证（无防爆等级要求）；

- 关键零部件和材料表

| 序号 | 名称 |  | 型号 | 制造厂 | 主要性能指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量传感器 | 流道和承压壳体 | LXS-15WY | 上海水表厂有限公司 | 材质：增强尼龙，水压试验1.6MPa.历时1分钟无渗漏。 | / |
| 2 |  | 顶尖 | / | 宁波星航源精密轴业有限公司 | 材质：不锈钢+碳纤维，制件不得有不足、溢边、凹塘、毛刺等现象。 | / |
| 3 |  | 轴承 | / | 慈溪市建冲水表配件有限公司 | 材质：刚玉，制件不得有不足、溢边、凹塘、毛刺等现象。 | / |
| 4 |  | 叶轮盒 | / | 慈溪市建冲水表配件有限公司 | 材质：ABS塑料，制件不得有不足、溢边、凹塘、毛刺等现象。 | / |
| 5 |  | 叶轮 | / | 慈溪市建冲水表配件有限公司 | 材质：ABS塑料，叶轮转动平稳，缓慢停止。 | / |
| 6 | 计算器 | 齿轮组 | / | 慈溪市建冲水表配件有限公司 | 材质：POM塑料，最大允许压力1.0MPa,温度等级T30。 | / |
| 7 | 指示装置 | 计数器 | / | 慈溪市建冲水表配件有限公司 | 材质：ABS塑料，字轮部分采用液封形式。 | / |
| 8 | 辅助装置 | 机电转换装置 | JY215-WC01 | 杭州隽永物联网技术有限公司 | 无磁采集方式,机电转换信号当量：0.001m³。 | / |
| 9 |  | 主控电子线路板 | EC626 | 上海移芯通信科技股份有限公司 | 高性能超低功耗32位 NB-IoT SOC。 发射功率达23dBm，接收灵敏度达：-118dBm，典型RX接收功耗低至1.8mA。 | / |
| 10 |  | 远传装置 | MB26-A | 浙江利尔达物联网技术有限公司 | 高性能超低功耗NB-IoT 模组。 22nm芯片工艺，工作电压：2.2V~4.5V。 发射功率：23dBm±2dB （Max）。 | / |
| 11 |  | 电池 | ER26500+UPC1520 | 武汉昊诚锂电科技股份有限公司 | 3.6V锂电池，8500mAh。 | / |

- 提供试验样机

本次型式评价选取下列无线远传冷水水表：

| 型号规格 | Q3（m3/h） | Q3/Q1 | 准确度等级 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LXS-15WY | 2.5 | 160 | 2级 | 4台 |

注：型号LXS-15WY中选取编号最大的一台样机用于拆样，拍摄关键零部件，另外三台作为试验样机。

因LXS-15WY（Q3/Q1=125、100、80、63）型无线远传冷水水表与LXS-15WY（Q3/Q1=160）型无线远传冷水水表相比，其结构原理、性能、主关键零部件一致，仅流量大小不一样，且流量范围皆在Q3/Q1=160对应的流量范围之内，故试验结果可覆盖下列型号的无线远传冷水水表：

| 序号 | 计量器具名称 | 型号规格 | Q3 （m3/h） | 准确度等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线远传 冷水水表 | LXS-15WY | 2.5 | 2级 |

Q3/Q1=160、125、100、80、63

Q2/Q1=1.6

温度等级：T30

最大允许压力：1.0MPa

压力损失等级：△p 63

上游流场敏感度等级：U15

下游流场敏感度等级：D5

不可测反向流

安装方式：水平安装

气候和机械环境等级：O级

电磁环境等级：E2级

- 次型式评价项目及所用设备一览表

| 序号 | 型式评价大纲中的项目 |  |  | 本次型式评价项目 | 试验设备名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法制管理要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 计量单位 |  |  | × | 目测观察 |
| 2 | 外部结构 |  |  | × | 目测观察 |
| 3 | 标志 |  |  | × | 目测观察 |
| 4 | 封印和防护 |  |  | × | 目测观察 |
| 计量要求 |  |  |  |  |  |
| 5 | 水表的流量特性 |  |  | × | 目测观察 |
| 6 | 准确度等级和最大允许误差 |  |  | × | 静态质量法水流量标准装置 |
| 7 | 示值误差曲线 |  |  | × | 静态质量法水流量标准装置 |
| 8 | 重复性 |  |  | × | 静态质量法水流量标准装置 |
| 9 | 互换误差 |  |  | 无此功能不适用 |  |
| 10 | 反向流 |  |  | × | 静态质量法水流量标准装置 |
| 11 | 水温 |  |  | × | 水温影响试验装置 |
| 12 | 水压 |  |  | × | 水压影响试验装置 |
| 13 | 过载水温 |  |  | T30水表不适用 |  |
| 14 | 无流量或无水 |  |  | 机械式水表不适用 |  |
| 15 | 水表和辅助装置的其他要求 | 电子部件之间的连接 |  | × | 目测观察 |
|  |  | 调整装置 |  | × | 目测观察 |
|  |  | 修正装置 |  | 无此功能不适用 |  |
|  |  | 计算器 |  | × | 目测观察 |
|  |  | 辅助装置 |  | × | 静态质量法水流量标准装置 |
| 16 | 静磁场 |  |  | × | 静态质量法水流量标准装置、磁铁 |
| 17 | 耐 久 性 | 断续流量耐久性 |  | × | 静态质量法水流量标准装置 |
|  |  | 连续流量耐久性 |  | × | 静态质量法水流量标准装置 |
| 通用技术要求 |  |  |  |  |  |
| 18 | 水表的额定工作条件 |  |  | × | 目测观察 |
| 19 | 水表的材料和结构 |  |  | × | 目测观察 |
| 20 | 指示装置 |  |  | × | 静态质量法水流量标准装置 |
| 21 | 安装条件 |  |  | × | 静态质量法水流量标准装置 |
| 22 | 静压力 |  |  | × | 静态质量法水流量标准装置、压力表 |
| 23 | 压力损失 |  |  | × | 静态质量法水流量标准装置、差压计 |
| 24 | 带电子装置的水表 | 总要求 |  | × | 目测观察 |
|  |  | 环境等级 |  | × | 目测观察 |
|  |  | 电磁环境 |  | × | 目测观察 |
|  |  | 电源 | 总要求 | × | 目测观察 |
|  |  |  | 外部电源 | 无外部电源不适用 |  |
|  |  |  | 不可更换电池 | 无不可更换电池不适用 |  |
|  |  |  | 可更换电池 | × | 目测观察 |
|  |  | 电子装置结构 |  | × | 静态质量法水流量标准装置 |
|  |  | 影响因子和扰动 | 高温（无冷凝） | × | 高低温湿热试验箱 |
|  |  |  | 低温 | × | 高低温湿热试验箱 |
|  |  |  | 交变湿热（冷凝） | × | 高低温湿热试验箱 |
|  |  |  | 电源变化 | 非电子式水表且无电子计算器不适用 |  |
|  |  |  | 内置电池中断 | × | 静态质量法水流量标准装置 |
|  |  |  | 振动（随机） | 非移动式水表不适用 |  |
|  |  |  | 机械冲击 | 非移动式水表不适用 |  |
|  |  |  | 交流主电源电压暂将和短时中断 | 电池供电水表不适用 |  |
|  |  |  | 信号线、数据线和控制线上的（瞬变）脉冲群 | 无信号线、数据线和控制线不适用 |  |
|  |  |  | 交流和直流主电源上的（瞬变）脉冲群 | 电池供电水表不适用 |  |
|  |  |  | 静电放电 | × | 静电放电发生器 |
|  |  |  | 辐射电磁场 | × | 信号源、堆叠式对数周期天线、功率放大器、双锥天线 |
|  |  |  | 传导电磁场 | 电池供电水表不适用 |  |
|  |  |  | 信号线、数据线和控制线上的浪涌 | 无信号线、数据线和控制线不适用 |  |
|  |  |  | 交流和直流主电源上的浪涌 | 电池供电水表不适用 |  |

注：×表示需要做此项目

型式评价项目：1计量单位、2外部结构、3标志、4封印和防护、5水表的流量特性、6准确度等级和最大允许误差、7示值误差曲线、8重复性、15水表和辅助装置的其它要求（电子部件之间的连接、调整装置）、17耐久性、18水表的额定工作条件、19水表的材料和结构、22静压力、24带电子装置的水表（总要求、环境等级、电磁环境、电源、电子装置结构）对所有样机进行试验。

型式评价项目：10反向流、11水温、12水压、14无流量或无水、15水表和辅助装置的其它要求（辅助装置）、16静磁场、20指示装置、21安装条件、23压力损失、24带电子装置的水表（影响因子和扰动）对编号最小的一台样机进行试验。

- 补充说明

本次型式评价其样机提供方式、技术要求、测试环境要求和仪器设备、型式评价的方式、型式评价结果的处理和判定原则均依照JJF1777-2019 饮用冷水水表型式评价统一大纲进行。