文件编号：JDG/A05A033-02.2

上  海  市  计  量  测  试  技  术  研  究  院

计量器具型式评价大纲补充件

编 号  D     告[2026]第027号

计 量 器 具 名 称           远传冷水水表

型             号             WMI系列

制     造      厂   上海威派格智慧水务股份有限公司

申  请  书  编 号          告[2026]第027号

大  纲  编  写 人

大  纲  审  核 人

大  纲  批  准 人

批准日期：                年     月     日

远传冷水水表型式评价大纲补充件

- 适用范围

# 本大纲适用于对上海威派格智慧水务股份有限公司WMI系列远传冷水水表进行型式评价。

- 技术依据

JJF1777-2019 饮用冷水水表型式评价大纲

- 提供审查的技术文件

3.1 《计量器具型式批准申请书》；

3.2 产品标准（GB/T 778.1-2018 饮用冷水水表和热水水表第1部分：计量要求和技术要求

GB/T 778.2-2018 饮用冷水水表和热水水表第2部分：试验方法）；

3.3 总装图、电路图和关键零部件图；

3.4 使用说明书；

3.5 制造单位或技术机构所做的试验报告；

3.6 无防爆合格证（无防爆等级要求）；

- 关键零部件和材料表

| 序号 | 名称 |  | 型号 | 制造厂 | 主要性能指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量传感器 | 表壳 | DN15/DN20/DN25 | 宁波莹拓水表股份有限公司 | 材质：球墨铸铁、不锈钢、铜；压力：1.6MPa | / |
| 2 |  | 叶轮盒 | DN15/DN20/DN25 | 宁波永德信仪表科技有限公司 | 材质：ABS塑料 | / |
| 3 |  | 叶轮 | DN15/DN20/DN25 | 宁波永德信仪表科技有限公司 | 材质：ABS塑料 | / |
| 4 |  | 叶轮轴 | DN15/DN20/DN25 | 宁波永德信仪表科技有限公司 | 材质：不锈钢 | / |
| 5 |  | 轴承 | DN15/DN20/DN25 | 宁波永德信仪表科技有限公司 | 材质：白钢玉 | / |
| 6 |  | 顶尖 | DN15/DN20/DN25 | 宁波永德信仪表科技有限公司 | 材质：石墨尼龙 | / |
| 7 |  | 顶尖轴承 | DN15/DN20/DN25 | 宁波永德信仪表科技有限公司 | 材质：白刚玉 | / |
| 8 | 计算器 | 齿轮组 | DN15/DN20/DN25 | 宁波永德信仪表科技有限公司 | 材质：含油POM | / |
| 9 | 指示装置 | 计数器 | DN15/DN20/DN25 | 宁波永德信仪表科技有限公司 | 半液封式水表，5位数字轮读数，指针读数精确至0.0001。 | / |
| 10 | 辅助装置 | 机电转换装置 | MT8631AT | 青岛烨坤电子有限公司 | 采用磁敏器件，将机械部分的磁钢的转动转换为电子脉冲，再由微控制器进行电子计数处理，完成机电转换,机电转换精度0.01m³。 双向计量脉冲转换采用双磁敏元件 | / |
| 11 |  | 主控电子线路板 | / | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 主控电子线路板为66.27mm×42.55×1.6mm的PCB线路板，由MCU和NB模组及脉冲取信小板（即转换装置）组成主电路， | / |
| 12 |  | 主芯片 | HC32L196 | 华大半导体有限公司 | 64K 字节 FLASH 存储器；8K 字节 RAM 存储器； 42个双向I/O口；LQFP-48；工作电压：1.8V~5.5V。 | / |
| 13 |  | 远传芯片 | MN316 | 中移物联网有限公司 | NB水表采用了NB-IoT工作于授权频谱下的窄带射频技术，通过运营商NB平台构成物联网，实现与智能水务平台的远程通信。 NB模组采用MN316模组，LCC-44贴片封装,正常工作温度：-35°C ~ +75°C、VBAT： 3.1V～4.2 V、待机模式：< 1 mA、PSM 模式电流：< 5 uA、发射功率23dBm±2dB，频段HD-FDD: B5,B8 | / |
| 14 |  | 电源 | CR17505-2P | 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 | 锂电池电压3.0V、标称容量7000-8000mAh(与放电电流有关)，满足使用年限6+1年以上。 |  |

- 提供试验样机

本次型式评价选取下列远传冷水水表：

| 型号 | 规格 | Q3（m3/h） | Q3/Q1 | 准确度等级 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WMI | DN15 | 2.5 | 100 | 2级 | 4台 |
| WMI | DN25 | 6.3 | 100 | 2级 | 3台 |

注：上述样机中，DN15规格选取编号最大的一台用于拆样，拍摄关键零部件，另外三台作为试验样机。

因WMI系列远传冷水水表中，其结构原理、性能、主关键零部件一致，仅口径和流量范围不一样，故试验结果可覆盖下列型号的远传冷水水表：

| 序号 | 计量器具名称 | 型号 | 规格 | 常用流量Q3 （m3/h） | 准确度等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远传冷水水表 | WMI | DN15 | 2.5 | 2级 |
|  |  |  | DN20 | 4.0 |  |
|  |  |  | DN25 | 6.3 |  |

Q3/Q1=100

Q2/Q1=1.6

温度等级：T30

最大允许压力：1.0MPa

压力损失等级：△p 63

上游流场敏感度等级：U10，下游流场敏感度等级：D5

不可测反向流

安装方式：水平安装

气候和机械环境等级：B级

电磁环境等级：E1级

- 本次型式评价项目及所用设备一览表

| 序号 | 型式评价大纲中的项目 |  |  | 本次型式评价项目 | 试验设备名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法制管理要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 计量单位 |  |  | × | 目测观察 |
| 2 | 外部结构 |  |  | × | 目测观察 |
| 3 | 标志 |  |  | × | 目测观察 |
| 4 | 封印和防护 |  |  | × | 目测观察 |
| 计量要求 |  |  |  |  |  |
| 5 | 水表的流量特性 |  |  | × | 目测观察 |
| 6 | 准确度等级和最大允许误差 |  |  | × | 静态质量法水流量标准装置 |
| 7 | 示值误差曲线 |  |  | × | 静态质量法水流量标准装置 |
| 8 | 重复性 |  |  | × | 静态质量法水流量标准装置 |
| 9 | 互换误差 |  |  | 无此功能不适用 |  |
| 10 | 反向流 |  |  | × | 静态质量法水流量标准装置 |
| 11 | 水温 |  |  | × | 水温影响试验装置 |
| 12 | 水压 |  |  | × | 水压影响试验装置 |
| 13 | 过载水温 |  |  | T30水表，不适用 |  |
| 14 | 无流量或无水 |  |  | 无电子指示装置不适用 |  |
| 15 | 水表和辅助装置的其他要求 | 电子部件之间的连接 |  | × | 目测观察 |
|  |  | 调整装置 |  | × | 目测观察 |
|  |  | 修正装置 |  | 无修正装置不适用 |  |
|  |  | 计算器 |  | × | 目测观察 |
|  |  | 辅助装置 |  | × | 静态质量法水流量标准装置 |
| 16 | 静磁场 |  |  | × | 静态质量法水流量标准装置、磁铁 |
| 17 | 耐 久 性 | 断续流量耐久性 |  | 耐久性免试，不适用 |  |
|  |  | 连续流量耐久性 |  |  |  |
| 通用技术要求 |  |  |  |  |  |
| 18 | 水表的额定工作条件 |  |  | × | 目测观察 |
| 19 | 水表的材料和结构 |  |  | × | 目测观察 |
| 20 | 指示装置 |  |  | × | 静态质量法水流量标准装置 |
| 21 | 安装条件 |  |  | × | 静态质量法水流量标准装置 |
| 22 | 静压力 |  |  | × | 静态质量法水流量标准装置、压力表 |
| 23 | 压力损失 |  |  | × | 静态质量法水流量标准装置、差压计 |
| 24 | 带电子装置的水表 | 总要求 |  | × | 目测观察 |
|  |  | 环境等级 |  | × | 目测观察 |
|  |  | 电磁环境 |  | × | 目测观察 |
|  |  | 电源 | 总要求 | × | 目测观察 |
|  |  |  | 外部电源 | 无外部电源不适用 |  |
|  |  |  | 不可更换电池 | 无不可更换电池不适用 |  |
|  |  |  | 可更换电池 | × | 目测观察 |
|  |  | 电子装置结构 |  | × | 静态质量法水流量标准装置 |
|  |  | 影响因子和扰动 | 高温（无冷凝） | × | 静态质量法水流量标准装置、高低温湿热试验箱 |
|  |  |  | 低温 | × | 静态质量法水流量标准装置、高低温湿热试验箱 |
|  |  |  | 交变湿热（冷凝） | × | 静态质量法水流量标准装置、高低温湿热试验箱 |
|  |  |  | 电源变化 | × | 静态质量法水流量标准装置 |
|  |  |  | 内置电池中断 | × | 静态质量法水流量标准装置 |
|  |  |  | 振动（随机） | 非移动式水表不适用 |  |
|  |  |  | 机械冲击 | 非移动式水表不适用 |  |
|  |  |  | 交流主电源电压暂将和短时中断 | × | 电源故障模拟器 |
|  |  |  | 信号线、数据线和控制线上的（瞬变）脉冲群 | × | 传到干扰模拟器 |
|  |  |  | 交流和直流主电源上的（瞬变）脉冲群 | × | 传导干扰模拟器 |
|  |  |  | 静电放电 | × | 静电放电测试仪 |
|  |  |  | 辐射电磁场 | × | 信号源、堆叠式对数周期天线、功率放大器、双锥天线 |
|  |  |  | 传导电磁场 | × | 磁场天线 |
|  |  |  | 信号线、数据线和控制线上的浪涌 | × | 浪涌发生器 |
|  |  |  | 交流和直流主电源上的浪涌 | × | 浪涌发生器 |

注：×表示需要做此项目

型式评价项目：1计量单位、2外部结构、3标志、4封印和防护、5水表的流量特性、6准确度等级和最大允许误差、7示值误差曲线、8重复性、15水表和辅助装置的其他要求（调整装置）、18水表的额定工作要求、19水表的材料和结构、22静压力、24带电子装置水表（总要求、环境等级、电磁环境等级、电源、电子装置结构）对规格DN15和DN25的所有试验样机进行试验。

型式评价项目：10反向流、11水温、12水压、14无流量或无水、16静磁场、20指示装置、21安装条件、23压力损失对DN15和DN25样机中编号最小的一台样机进行试验。

型式评价项目：24带电子装置水表（影响因子和扰动）对DN15样机中编号最小的一台样机进行试验。

- 补充说明

1. 上海威派格智慧水务股份有限公司全资子公司上海威傲自动化技术有限公司2024年已经取得WMI-V系列远传冷水水表的型式批准（型式评价报告编号：2024E31-40-000004），上海威派格智慧水务股份有限公司于2025年吸收合并上海威傲自动化技术有限公司。 本次申请型式评价的WMI系列远传冷水水表基表部分关键零部件与上海威傲自动化技术有限公司2024年取得型式批准的WMI-V系列远传冷水水表相同，本次WMI系列远传冷水水表型式评价免除耐久性试验。

本次型式评价除上述特别说明外，其样机提供方式、技术要求、测试环境要求和仪器设备、型式评价的方式、型式评价结果的处理和判定原则均依照JJF1777-2019 饮用冷水水表型式评价统一大纲进行。