文件编号：JDG/A05A033-02.2

上海市计量测试技术研究院有限公司

计量器具型式评价大纲补充件

编 号  D     告[2026]第0503号

计 量 器 具 名 称           远传冷水水表

型             号           WMI-W系列

制     造      厂   上海威派格智慧水务股份有限公司

申  请  书  编 号          告[2026]第0503号

大  纲  编  写 人

大  纲  审  核 人

大  纲  批  准 人

批准日期：                年     月     日

远传冷水水表型式评价大纲补充件

- 适用范围

# 本大纲适用于对上海威派格智慧水务股份有限公司WMI-W系列远传冷水水表进行型式评价。

- 技术依据

JJF1777-2019 饮用冷水水表型式评价大纲

- 提供审查的技术文件

3.1 《计量器具型式批准申请书》；

3.2 产品标准（GB/T 778.1-2018 饮用冷水水表和热水水表第1部分：计量要求和技术要求

GB/T 778.2-2018 饮用冷水水表和热水水表第2部分：试验方法）；

3.3 总装图、电路图和关键零部件图；

3.4 使用说明书；

3.5 制造单位或技术机构所做的试验报告；

3.6 无防爆合格证（无防爆等级要求）；

- 关键零部件和材料表

| 序号 | 名称 |  | 型号 | 制造厂 | 主要性能指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量传感器 | 表壳 | DN15-DN25 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 2.0MPa历时1min无渗漏损坏；结构特征为一体式。表壳材质为球墨铸铁表壳。 | / |
| 2 |  | 叶轮 | DN15-DN25 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 材质为ABS工程塑料 | / |
| 3 |  | 叶轮盒 | DN15-DN25 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 材质为ABS工程塑料 | / |
| 4 |  | 导流器 | DN15-DN25 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 材质为ABS工程塑料 | / |
| 5 |  | 顶尖 | DN15-DN25 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 材质为石墨尼龙 | / |
| 6 |  | 顶尖轴承 | DN15-DN25 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 304不锈钢 | / |
| 7 |  | 翼轮轴 | DN15-DN25 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 材质为凹面玛瑙 | / |
| 8 |  | 轴承 | DN15-DN25 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 304不锈钢 | / |
| 9 | 计算器 | 齿轮组 | DN15-DN25 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 聚甲醛塑料 | / |
| 10 | 指示装置 | 计数器 | DN15-DN25 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 结构形式：湿式 | / |
| 11 | 辅助装置 | 无磁传感器 | V20515T2 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 通过无磁传感的方式完成机电转换。机电转换当量：0.001m3； | / |
| 12 |  | 主控电子线路板 | WM_NB12_V5R5 | 小华半导体有限公司 | 低功耗MO单片机。主芯片的型号为HC32L130J8TA。 | / |
| 13 |  | 通讯主芯片 | MB26 | 杭州利尔达科技有限公司 | 远传装置的传输方式为NB-IoT。发射功率：23dBm±2dB。 | / |
| 14 |  | 电池 | ER26500+HPC1520 | 武汉昊诚锂电科技股份有限公司 | 锂电池供电，电压3.6V，可更换。 | / |

- 提供试验样机

本次型式评价选取下列远传冷水水表：

| 型号 | 规格 | Q3（m3/h） | Q3/Q1 | 准确度等级 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WMI-W | DN15 | 2.5 | 100 | 2级 | 4台 |
| WMI-W | DN25 | 6.3 | 100 | 2级 | 3台 |

注：上述样机中，DN15规格选取编号最大的一台用于拆样，拍摄关键零部件，另外三台作为试验样机。

因WMI-W系列远传冷水水表中，其结构原理、性能、主关键零部件一致，仅口径和流量范围不一样，故试验结果可覆盖下列型号的远传冷水水表：

| 序号 | 计量器具名称 | 型号 | 规格 | Q3 （m3/h） | 准确度等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远传冷水水表 | WMI-W | DN15 | 2.5 | 2级 |
|  |  |  | DN20 | 4.0 |  |
|  |  |  | DN25 | 6.3 |  |

Q3/Q1=100

Q2/Q1=1.6

温度等级：T30

最大允许压力：1.0MPa

压力损失等级：△p 63

上游流场敏感度等级：U0，下游流场敏感度等级：D0

不可测反向流

安装方式：H

气候和机械环境等级：O级

电磁环境等级：E2级

- 本次型式评价项目及所用设备一览表

| 序号 | 型式评价大纲中的项目 |  |  | 本次型式评价项目 | 试验设备名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法制管理要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 计量单位 |  |  | × | 目测观察 |
| 2 | 外部结构 |  |  | × | 目测观察 |
| 3 | 标志 |  |  | × | 目测观察 |
| 4 | 封印和防护 |  |  | × | 目测观察 |
| 计量要求 |  |  |  |  |  |
| 5 | 水表的流量特性 |  |  | × | 目测观察 |
| 6 | 准确度等级和最大允许误差 |  |  | × | 静态质量法水流量标准装置 |
| 7 | 示值误差曲线 |  |  | × | 静态质量法水流量标准装置 |
| 8 | 重复性 |  |  | × | 静态质量法水流量标准装置 |
| 9 | 互换误差 |  |  | 无此功能不适用 |  |
| 10 | 反向流 |  |  | × | 静态质量法水流量标准装置 |
| 11 | 水温 |  |  | × | 水温影响试验装置 |
| 12 | 水压 |  |  | × | 水压影响试验装置 |
| 13 | 过载水温 |  |  | T30水表，不适用 |  |
| 14 | 无流量或无水 |  |  | 无电子指示装置不适用 |  |
| 15 | 水表和辅助装置的其他要求 | 电子部件之间的连接 |  | × | 目测观察 |
|  |  | 调整装置 |  | × | 目测观察 |
|  |  | 修正装置 |  | 无修正装置不适用 |  |
|  |  | 计算器 |  | × | 目测观察 |
|  |  | 辅助装置 |  | × | 静态质量法水流量标准装置 |
| 16 | 静磁场 |  |  | × | 静态质量法水流量标准装置、磁铁 |
| 17 | 耐 久 性 | 断续流量耐久性 |  | 耐久性免试，不适用 |  |
|  |  | 连续流量耐久性 |  |  |  |
| 通用技术要求 |  |  |  |  |  |
| 18 | 水表的额定工作条件 |  |  | × | 目测观察 |
| 19 | 水表的材料和结构 |  |  | × | 目测观察 |
| 20 | 指示装置 |  |  | × | 静态质量法水流量标准装置 |
| 21 | 安装条件 |  |  | × | 静态质量法水流量标准装置 |
| 22 | 静压力 |  |  | × | 静态质量法水流量标准装置、压力表 |
| 23 | 压力损失 |  |  | × | 静态质量法水流量标准装置、差压计 |
| 24 | 带电子装置的水表 | 总要求 |  | × | 目测观察 |
|  |  | 环境等级 |  | × | 目测观察 |
|  |  | 电磁环境 |  | × | 目测观察 |
|  |  | 电源 | 总要求 | × | 目测观察 |
|  |  |  | 外部电源 | 无外部电源不适用 |  |
|  |  |  | 不可更换电池 | 无不可更换电池不适用 |  |
|  |  |  | 可更换电池 | × | 目测观察 |
|  |  | 电子装置结构 |  | × | 静态质量法水流量标准装置 |
|  |  | 影响因子和扰动 | 高温（无冷凝） | × | 静态质量法水流量标准装置、高低温湿热试验箱 |
|  |  |  | 低温 | × | 静态质量法水流量标准装置、高低温湿热试验箱 |
|  |  |  | 交变湿热（冷凝） | × | 静态质量法水流量标准装置、高低温湿热试验箱 |
|  |  |  | 电源变化 | × | 静态质量法水流量标准装置 |
|  |  |  | 内置电池中断 | × | 静态质量法水流量标准装置 |
|  |  |  | 振动（随机） | 非移动式水表不适用 |  |
|  |  |  | 机械冲击 | 非移动式水表不适用 |  |
|  |  |  | 交流主电源电压暂将和短时中断 | 电池供电水表不适用 |  |
|  |  |  | 信号线、数据线和控制线上的（瞬变）脉冲群 | 无信号、数据线和控制线，不适用 |  |
|  |  |  | 交流和直流主电源上的（瞬变）脉冲群 | 电池供电水表不适用 |  |
|  |  |  | 静电放电 | × | 静电放电测试仪 |
|  |  |  | 辐射电磁场 | × | 信号源、堆叠式对数周期天线、功率放大器、双锥天线 |
|  |  |  | 传导电磁场 | 电池供电水表不适用 |  |
|  |  |  | 信号线、数据线和控制线上的浪涌 | 无信号、数据线和控制线，不适用 |  |
|  |  |  | 交流和直流主电源上的浪涌 | 电池供电水表不适用 |  |

注：×表示需要做此项目

型式评价项目：1计量单位、2外部结构、3标志、4封印和防护、5水表的流量特性、6准确度等级和最大允许误差、7示值误差曲线、8重复性、15水表和辅助装置的其他要求（调整装置）、18水表的额定工作要求、19水表的材料和结构、22静压力、24带电子装置水表（总要求、环境等级、电磁环境等级、电源、电子装置结构）对规格DN15和DN25的所有试验样机进行试验。

型式评价项目：10反向流、11水温、12水压、14无流量或无水、16静磁场、20指示装置、21安装条件、23压力损失对DN15和DN25样机中编号最小的一台样机进行试验。

型式评价项目：24带电子装置水表（影响因子和扰动）对DN15样机中编号最小的一台样机进行试验。

- 补充说明

1. 上海威派格智慧水务股份有限公司全资子公司上海威傲自动化技术有限公司2025年已经取得WMI-W系列远传冷水水表的型式批准（型式评价报告编号：NJLNX-20250750047），上海威派格智慧水务股份有限公司于2025年吸收合并上海威傲自动化技术有限公司。本次申请型式评价的WMI-W系列远传冷水水表与上海威傲自动化技术有限公司2025年取得型式批准的WMI-W系列远传冷水水表完全相同，本次WMI-W系列远传冷水水表型式评价免除耐久性试验。

本次型式评价除上述特别说明外，其样机提供方式、技术要求、测试环境要求和仪器设备、型式评价的方式、型式评价结果的处理和判定原则均依照JJF1777-2019 饮用冷水水表型式评价统一大纲进行。