文件编号：JDG/A05A033-02.2

上海市计量测试技术研究院有限公司

计量器具型式评价大纲补充件

编 号  D     告[2026]第0507号

计 量 器 具 名 称        旋翼湿式冷水水表

型             号           WMI-E系列

制     造      厂   上海威派格智慧水务股份有限公司

申  请  书  编 号          告[2026]第0507号

大  纲  编  写 人

大  纲  审  核 人

大  纲  批  准 人

批准日期：                年     月     日

旋翼湿式冷水水表型式评价大纲补充件

- 适用范围

# 本大纲适用于对上海威派格智慧水务股份有限公司WMI-E系列旋翼湿式冷水水表进行型式评价。

- 技术依据

JJF1777-2019 饮用冷水水表型式评价大纲

- 提供审查的技术文件

3.1 《计量器具型式批准申请书》；

3.2 产品标准（GB/T 778.1-2018 饮用冷水水表和热水水表第1部分：计量要求和技术要求

GB/T 778.2-2018 饮用冷水水表和热水水表第2部分：试验方法）；

3.3 总装图、电路图和关键零部件图；

3.4 使用说明书；

3.5 制造单位或技术机构所做的试验报告；

3.6 无防爆合格证（无防爆等级要求）；

- 关键零部件和材料表

| 序号 | 名称 |  | 型号 | 制造厂 | 主要性能指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量传感器 | 表壳 | DN15-DN25 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 2.0MPa历时1min无渗漏损坏；结构特征为一体式。表壳材质为球墨铸铁表壳。 | / |
| 2 |  | 叶轮 | DN15-DN25 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 材质为ABS工程塑料 | / |
| 3 |  | 叶轮盒 | DN15-DN25 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 材质为ABS工程塑料 | / |
| 4 |  | 导流器 | DN15-DN25 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 材质为ABS工程塑料 | / |
| 5 |  | 顶尖 | DN15-DN25 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 材质为石墨尼龙 | / |
| 6 |  | 顶尖轴承 | DN15-DN25 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 304不锈钢 | / |
| 7 |  | 翼轮轴 | DN15-DN25 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 材质为凹面玛瑙 | / |
| 8 |  | 轴承 | DN15-DN25 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 304不锈钢 | / |
| 9 | 计算器 | 齿轮组 | DN15-DN25 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 聚甲醛塑料 | / |
| 10 | 指示装置 | 1计数器 | DN15-DN25 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 结构形式：湿式 | / |

- 提供试验样机

本次型式评价选取下列旋翼湿式冷水水表：

| 型号 | 规格 | Q3（m3/h） | Q3/Q1 | 准确度等级 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WMI-E | DN15 | 2.5 | 100 | 2级 | 4台 |
| WMI-E | DN25 | 6.3 | 100 | 2级 | 3台 |

注：上述样机中，DN15规格选取编号最大的一台用于拆样，拍摄关键零部件，另外三台作为试验样机。

因WMI-E系列旋翼湿式冷水水表中，其结构原理、性能、主关键零部件一致，仅口径和流量范围不一样，故试验结果可覆盖下列型号的旋翼湿式冷水水表：

| 序号 | 计量器具名称 | 型号 | 规格 | Q3 （m3/h） | 准确度等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旋翼湿式冷水水表 | WMI-E | DN15 | 2.5 | 2级 |
|  |  |  | DN20 | 4.0 |  |
|  |  |  | DN25 | 6.3 |  |

Q3/Q1=100

Q2/Q1=1.6

温度等级：T30

最大允许压力：1.0MPa

压力损失等级：△p 63

上游流场敏感度等级：U0，下游流场敏感度等级：D0

不可测反向流

- 本次型式评价项目及所用设备一览表

| 序号 | 型式评价大纲中的项目 |  |  | 本次型式评价项目 | 试验设备名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法制管理要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 计量单位 |  |  | × | 目测观察 |
| 2 | 外部结构 |  |  | × | 目测观察 |
| 3 | 标志 |  |  | × | 目测观察 |
| 4 | 封印和防护 |  |  | × | 目测观察 |
| 计量要求 |  |  |  |  |  |
| 5 | 水表的流量特性 |  |  | × | 目测观察 |
| 6 | 准确度等级和最大允许误差 |  |  | × | 静态质量法水流量标准装置 |
| 7 | 示值误差曲线 |  |  | × | 静态质量法水流量标准装置 |
| 8 | 重复性 |  |  | × | 静态质量法水流量标准装置 |
| 9 | 互换误差 |  |  | 无此功能不适用 |  |
| 10 | 反向流 |  |  | × | 静态质量法水流量标准装置 |
| 11 | 水温 |  |  | × | 水温影响试验装置 |
| 12 | 水压 |  |  | × | 水压影响试验装置 |
| 13 | 过载水温 |  |  | T30水表，不适用 |  |
| 14 | 无流量或无水 |  |  | 无电子指示装置不适用 |  |
| 15 | 水表和辅助装置的其他要求 | 电子部件之间的连接 |  | × | 目测观察 |
|  |  | 调整装置 |  | × | 目测观察 |
|  |  | 修正装置 |  | 无修正装置不适用 |  |
|  |  | 计算器 |  | × | 目测观察 |
|  |  | 辅助装置 |  | 无辅助装置不适用 |  |
| 16 | 静磁场 |  |  | × | 静态质量法水流量标准装置、磁铁 |
| 17 | 耐 久 性 | 断续流量耐久性 |  | × | 静态质量法水流量标准装置 |
|  |  | 连续流量耐久性 |  |  |  |
| 通用技术要求 |  |  |  |  |  |
| 18 | 水表的额定工作条件 |  |  | × | 目测观察 |
| 19 | 水表的材料和结构 |  |  | × | 目测观察 |
| 20 | 指示装置 |  |  | × | 静态质量法水流量标准装置 |
| 21 | 安装条件 |  |  | × | 静态质量法水流量标准装置 |
| 22 | 静压力 |  |  | × | 静态质量法水流量标准装置、压力表 |
| 23 | 压力损失 |  |  | × | 静态质量法水流量标准装置、差压计 |
| 24 | 带电子装置的水表 | 总要求 |  | 无电子装置不适用 |  |
|  |  | 环境等级 |  | 无电子装置不适用 |  |
|  |  | 电磁环境 |  | 无电子装置不适用 |  |
|  |  | 电源 | 总要求 | 无电子装置不适用 |  |
|  |  |  | 外部电源 | 无外部电源不适用 |  |
|  |  |  | 不可更换电池 | 无不可更换电池不适用 |  |
|  |  |  | 可更换电池 | 无可更换电池不适用 |  |
|  |  | 电子装置结构 |  | 无电子装置不适用 |  |
|  |  | 影响因子和扰动 | 高温（无冷凝） | 无电子装置不适用 |  |
|  |  |  | 低温 | 无电子装置不适用 |  |
|  |  |  | 交变湿热（冷凝） | 无电子装置不适用 |  |
|  |  |  | 电源变化 | 无电子装置不适用 |  |
|  |  |  | 内置电池中断 | 无电子装置不适用 |  |
|  |  |  | 振动（随机） | 非移动式水表不适用 |  |
|  |  |  | 机械冲击 | 非移动式水表不适用 |  |
|  |  |  | 交流主电源电压暂将和短时中断 | 无电子装置不适用 |  |
|  |  |  | 信号线、数据线和控制线上的（瞬变）脉冲群 | 无电子装置不适用 |  |
|  |  |  | 交流和直流主电源上的（瞬变）脉冲群 | 无电子装置不适用 |  |
|  |  |  | 静电放电 | 无电子装置不适用 |  |
|  |  |  | 辐射电磁场 | 无电子装置不适用 |  |
|  |  |  | 传导电磁场 | 无电子装置不适用 |  |
|  |  |  | 信号线、数据线和控制线上的浪涌 | 无电子装置不适用 |  |
|  |  |  | 交流和直流主电源上的浪涌 | 无电子装置不适用 |  |

注：×表示需要做此项目

型式评价项目：1计量单位、2外部结构、3标志、4封印和防护、5水表的流量特性、6准确度等级和最大允许误差、7示值误差曲线、8重复性、15水表和辅助装置的其他要求、18水表的额定工作要求、19水表的材料和结构、22静压力对规格DN15和DN25的所有试验样机进行试验。

型式评价项目：10反向流、11水温、12水压、14无流量或无水、16静磁场、20指示装置、21安装条件、23压力损失对DN15和DN25试验样机中编号最小的一台样机进行试验。

型式评价项目：17耐久性对DN15的所有试验样机进行试验。

- 补充说明

本次型式评价其样机提供方式、技术要求、测试环境要求和仪器设备、型式评价的方式、型式评价结果的处理和判定原则均依照JJF1777-2019 饮用冷水水表型式评价统一大纲进行。