文件编号：JDG/A05A033-02.2

上  海  市  计  量  测  试  技  术  研  究  院

计量器具型式评价大纲补充件

编 号  D    [2026]第095号

计 量 器 具 名 称         椭圆齿轮流量计

型             号          HK-LC 系列

制     造      厂  华鹍仪器仪表制造（上海）有限公司

申  请  书  编 号          [2026]第095号

大  纲  编  写 人

大  纲  审  核 人

大  纲  批  准 人

批准日期：                年     月     日

椭圆齿轮流量计型式评价大纲补充件

- 适用范围

# 本大纲适用于对华鹍仪器仪表制造（上海）有限公司HK-LC系列椭圆齿轮流量计进行型式评价。

- 技术依据

JJF 2248-2025液体容积式流量计型式评价大纲

- 提供审查的技术文件

3.1 《计量器具型式批准申请书》；

3.2产品标准（Q/HK-2025-003椭圆齿轮流量计企业标准）；

3.3 总装图、电路图和关键零部件图；

3.4 使用说明书；

3.5 制造单位或技术机构所做的试验报告；

3.6 无防爆合格证（无防爆等级要求）；

- 关键零部件和材料表

| 序号 | 类别 | 子类别 | 关键零部件 | 描述方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械部件 | 承压部件 | 本体 | LC-A 材质：316L/304 |
|  |  |  | 上盖 | LC-B 材质：316L/304 |
|  |  |  | 防爆表壳 | BK-001 材质：高强度合金铝 |
|  |  | 流量传感部件 | 齿轮 | LC-C 材质：316L/304 |
|  |  |  | 轴承 | LC-D 材质：轴承钢 |
| 2 | 电子部件 | 电子装置 | 电路板 | PCB-001供主控芯片型号:STM32供电电压:24VDC，具备脉冲采样、数据处理、累积计算、电子显示、信号输出与参数设置功能、超低功耗，1X16位高级定时器(支持PWM/电机控制) |
|  |  |  | 霍尔传感器 | GF00-03-A，作为机电转换装置，将流量计转子的机械转动信号转换为电脉冲信号，实现机械量到电信号的转换。 |
|  |  |  | LCD液晶屏 | LCD液晶屏;低功耗，9位显示位数，可显示流量累积量、瞬时流量显示、流速及频率。 |

- 提供试验样机

本次型式评价选取下列椭圆齿轮流量计：

| 型号 | 规格 | 流量范围（m3/h） | 准确度等级 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HK-LC | DN10 | 0.2~0.4 | 0.5级 | 3台 | / |
|  | DN50 | 6~24 | 0.5级 | 3台 | / |
|  | DN100 | 30~100 | 0.5级 | 2台 | / |

注：DN10规格中选取编号最大的一台样机用于拆样，拍摄关键零部件，另外二台作为试验样机。

因HK-LC型椭圆齿轮流量计DN10~DN100规格结构原理、性能、主关键零部件一致，仅口径和流量范围不一样，故试验结果可覆盖下列型号和规格的椭圆齿轮流量计：

| 序号 | 计量器具名称 | 型号 | 口径 | 流量范围 （m3/h） | 准确度等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 椭圆齿轮流量计 | HK-LC | DN10 | 0.2~0.4 | 0.5级 |
|  |  |  | DN15 | 0.6~1.5 |  |
|  |  |  | DN20 | 0.8~3 |  |
|  |  |  | DN25 | 1.2~6 |  |
|  |  |  | DN40 | 5~15 |  |
|  |  |  | DN50 | 6~24 |  |
|  |  |  | DN65 | 10~40 |  |
|  |  |  | DN80 | 15~60 |  |
|  |  |  | DN100 | 30~100 |  |

- 本次型式评价项目及所用设备一览表

| 序号 | 型式评价大纲中的项目 |  |  |  | 本次型式评价项目 | 试验设备名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法制管理要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 计量单位 |  |  |  | × | 目测观察 |
| 2 | 外部结构设计要求 |  |  |  | × | 目测观察 |
| 3 | 标志和标识 |  | 计量法制标志 |  | × | 目测观察 |
|  |  |  | 计量器具标识 |  | × | 目测观察 |
|  |  |  | 防爆和防护性能要求 |  | × | 目测观察 |
| 4 | 保护装置和封印 |  | 总体要求 |  | × | 目测观察 |
|  |  |  | 机械封印 |  | × | 目测观察 |
|  |  |  | 电子封印 |  | × | 目测观察 |
| 计量要求 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 准确度等级、最大允许误差和线性度 |  |  |  | × | 水流量标准装置 |
| 6 | 重复性 |  |  |  | × | 水流量标准装置 |
| 7 | 过载能力 |  |  |  | × | 水流量标准装置 |
| 通用技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 外观 |  |  |  | × | 目测观察 |
| 9 | 材料与结构 |  |  |  | × | 目测观察 |
| 10 | 指示装置 |  |  |  | × | 目测观察 |
| 11 | 耐压强度 |  |  |  | × | 压力表 |
| 12 | 电源 | 总要求 |  |  | × | 目测观察 |
|  |  | 外部电源 |  |  | × | 水流量标准装置 |
|  |  | 可更换电池 |  |  | × | 水流量标准装置 |
|  |  | 电源电压变化 |  |  | × | 水流量标准装置 |
| 13 | 安全 性能 | 绝缘电阻 |  |  | × | 安规测试仪 |
|  |  | 绝缘强度 |  |  | × | 安规测试仪 |
|  |  | 直流反向保护 |  |  | × | 安规测试仪 |
| 14 | 环境适应性 | 气候和机械环境适应性 |  | 低温 | × | 高低温湿热试验箱 |
|  |  |  |  | 高温 | × | 高低温湿热试验箱 |
|  |  |  |  | 恒定湿热 | × | 高低温湿热试验箱 |
|  |  |  |  | 冲击 | × | 电动振动试验系统 |
|  |  | 电磁兼容适应性 |  | 静电放电抗扰度 | × | 静电放电测试仪 |
|  |  |  |  | 射频电磁场辐射抗扰度 | × | 磁场线圈、传导干扰模拟器 |
|  |  |  |  | 工频磁场抗扰度 | × | 磁场线圈、传导干扰模拟器 |
|  |  |  |  | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | × | 传导干扰模拟器、三相耦合网络 |
|  |  |  |  | 浪涌（冲击）抗扰度 | × | 传导干扰模拟器、三相耦合网络 |
|  |  |  |  | 电压暂降和短时中断抗扰度 | × | 传导干扰模拟器、电源故障模拟器 |
|  |  | 计量性能影响 |  |  | × | 水流量标准装置 |

注：×表示需要做此项目

- 补充说明

本次型式评价其样机提供方式、技术要求、测试环境要求和仪器设备、型式评价的方式、型式评价结果的处理和判定原则均依照JJF2248-2025液体容积式流量计型式评价大纲进行。