文件编号：JDG/A05A033-02.2

上  海  市  计  量  测  试  技  术  研  究  院

计量器具型式评价大纲补充件

编 号  D    [2026]第097号

计 量 器 具 名 称        容积式齿轮流量计

型             号            HGF系列

制     造      厂  华鹍仪器仪表制造（上海）有限公司

申  请  书  编 号          [2026]第097号

大  纲  编  写 人

大  纲  审  核 人

大  纲  批  准 人

批准日期：                年     月     日

容积式齿轮流量计型式评价大纲补充件

- 适用范围

# 本大纲适用于对华鹍仪器仪表制造（上海）有限公司HGF系列容积式齿轮流量计进行型式评价。

- 技术依据

JJF 2248-2025液体容积式流量计型式评价大纲

- 提供审查的技术文件

3.1 《计量器具型式批准申请书》；

3.2 产品标准（Q/HK 1.0-2023容积式齿轮流量计企业标准）；

3.3 总装图、电路图和关键零部件图；

3.4 使用说明书；

3.5 制造单位或技术机构所做的试验报告；

3.6 无防爆合格证（防爆合格证证书编号：CLEx24.4535）；

- 关键零部件和材料表

| 序号 | 名称 |  |  | 型号 | 主要性能指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械部件 | 承压部件 | 本体 | LC-A | 材质：316L/304 | / |
| 2 |  |  | 上盖 | LC-B | 材质：316L/304 | / |
| 3 |  |  | 防爆表壳 | BK-001 | 材质：高强度合金铝 | / |
| 4 |  | 流量传感部件 | 齿轮 | LC-C | 材质：316L/304 | / |
| 5 |  |  | 轴承 | LC-D | 材质：轴承钢 | / |
| 6 | 电子部件 | 电子装置 | 电路板 | PCB-001 | 供主控芯片型号：STM32供电电压:24VDC，具备脉冲采样、数据处理、累积计算、电子显示、信号输出与参数设置功能、超低功耗，1X16位高级定时器（支持PWM/电机控制）。 | / |
| 7 |  |  | 霍尔传感器 | GF00-03-A | 作为机电转换装置，将流量计转子的机械转动信号转换为电脉冲信号，实现机械量到电信号的转换。 | / |
| 8 |  |  | LCD液晶屏 | / | LCD液晶屏；低功耗，9位显示位数，可显示流量累积量、瞬时流量显示、流速及频率。 | / |

- 提供试验样机

本次型式评价选取下列容积式齿轮流量计：

| 型号 | 口径 | 流量范围（m3/h） | 准确度等级 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HGF-06 | DN6 | 0.04~0.5 | 0.5级 | 3台 | / |
| HGF-32 | DN32 | 2~20 | 0.5级 | 2台 | / |

注：型号：HGF-06的三台容积式齿轮流量计中选取编号最大的一台样机用于拆样，拍摄关键零部件，另外两台作为试验样机。

因HGF系列容积式齿轮流量计结构原理、性能、主关键零部件一致，仅口径和流量范围不一样，故试验结果可覆盖下列型号和规格的椭圆齿轮流量计：

| 序号 | 计量器具名称 | 型号 | 口径 | 流量范围 （m3/h） | 准确度等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容积式 齿轮流量计 | HGF-06 | DN6 | 0.04~0.5 | 0.5级 |
|  |  | HGF-10 | DN10 | 0.04~0.6 |  |
|  |  | HGF-15 | DN15 | 0.2~3 |  |
|  |  | HGF-20 | DN20 | 0.3~4.5 |  |
|  |  | HGF-25 | DN25 | 1~9 |  |
|  |  | HGF-32 | DN32 | 2~20 |  |

测量介质：液体

- 本次型式评价项目及所用设备一览表

| 序号 | 型式评价大纲中的项目 |  |  |  | 本次型式评价项目 | 试验设备名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法制管理要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 计量单位 |  |  |  | × | 目测观察 |
| 2 | 外部结构设计要求 |  |  |  | × | 目测观察 |
| 3 | 标志和标识 |  | 计量法制标志 |  | × | 目测观察 |
|  |  |  | 计量器具标识 |  | × | 目测观察 |
|  |  |  | 防爆和防护性能要求 |  | × | 目测观察 |
| 4 | 保护装置和封印 |  | 总体要求 |  | × | 目测观察 |
|  |  |  | 机械封印 |  | × | 目测观察 |
|  |  |  | 电子封印 |  | × | 目测观察 |
| 计量要求 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 准确度等级、最大允许误差和线性度 |  |  |  | × | 水流量标准装置 |
| 6 | 重复性 |  |  |  | × | 水流量标准装置 |
| 7 | 过载能力 |  |  |  | × | 水流量标准装置 |
| 通用技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 外观 |  |  |  | × | 目测观察 |
| 9 | 材料与结构 |  |  |  | × | 目测观察 |
| 10 | 指示装置 |  |  |  | × | 目测观察 |
| 11 | 耐压强度 |  |  |  | × | 压力表 |
| 12 | 电源 | 总要求 |  |  | × | 目测观察 |
|  |  | 外部电源 |  |  | × | 目测观察 |
|  |  | 可更换电池 |  |  | × | 目测观察 |
|  |  | 电源电压变化 |  |  | × | 水流量标准装置 |
| 13 | 安全性能 | 绝缘电阻 |  |  | × | 安规测试仪 |
|  |  | 绝缘强度 |  |  | × | 安规测试仪 |
|  |  | 直流反向保护 |  |  | × | 直流稳压源 |
| 14 | 环境适应性 | 气候和机械环境适应性 |  | 低温 | × | 高低温湿热试验箱 |
|  |  |  |  | 高温 | × | 高低温湿热试验箱 |
|  |  |  |  | 恒定湿热 | × | 高低温湿热试验箱 |
|  |  |  |  | 冲击 | × | 冲击试验台 |
|  |  | 电磁兼容适应性 |  | 静电放电抗扰度 | × | 静电放电测试仪 |
|  |  |  |  | 射频电磁场辐射抗扰度 | × | 功率放大器、磁场天线 |
|  |  |  |  | 工频磁场抗扰度 | × | 磁场线圈、传导干扰模拟器 |
|  |  |  |  | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | × | 传导干扰模拟器、三相耦合网络 |
|  |  |  |  | 浪涌（冲击）抗扰度 | × | 传导干扰模拟器、三相耦合网络 |
|  |  |  |  | 电压暂降和短时中断抗扰度 | × | 电源故障模拟发生器 |
|  |  | 计量性能影响 |  |  | × | 水流量标准装置 |

注：×表示需要做此项目

- 补充说明

本次型式评价其样机提供方式、技术要求、测试环境要求和仪器设备、型式评价的方式、型式评价结果的处理和判定原则均依照JJF 2248-2025液体容积式流量计型式评价大纲进行。