# 一、样机的基本信息

| 申请单位 | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | 计量器具名称 | 超声流量计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 | AAA | 样机编号 | A001 A002 A003 |

二、观察项目记录

| 型式评价大纲章节号及项目名称 |  | 要求 | 样机编号 | ＋ | － | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.4.1 计量单位 |  | 流量计应采用法定计量单位，优先选用流量计量单位m3/h，体积单位为m3，压力单位为kPa，温度单位为℃。 | A001 A002 A003 | × × × |  |  |
| A.4.2 准确度等级（最大允许误差） |  | 流量计的准确度等级规定应符合JJG 1030-2007中附录A.4.2款的规定。准确度等级：1.0级。 | A001 A002 A003 | × × × |  |  |
| A.4.3 计量法制标志和计量器具标识 |  | 必须在流量计铭牌或面板、表头等明显部位标注计量法制标志和计量器具标识，其铭牌和标志必须清晰可辨，牢固可靠。 | A001 A002 A003 | × × × |  |  |
| A.4.4 外部结构 设计 |  | 对不允许使用者自行调整的流量计，应采用封闭式结构设计或者留有加盖封印的位置；凡能影响测量准确度的任何人为机械干扰，都将在流量计或检定保护标记或防护标记上产生永久性的有形损坏痕迹。 | A001 A002 A003 | × × × |  | 采用封闭式结构设计 |
| A.4.5 安装标识 |  | 应在流量计表体上有安装说明标志。 | A001 A002 A003 | × × × |  |  |
| A.5.1 计量性能 指标 |  | 流量计的主要计量性能为流量范围、准确度等级（最大允许误差），工作压力范围、工作温度范围。这些内容应在流量计外部明示。其他计量性能应在使用说明书中予以说明。 | A001 A002 A003 | × × × |  |  |

| 型式评价大纲章节号及项目名称 |  | 要求 | 样机编号 | ＋ | － | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.6.1.1 随机文件 |  | 流量计应附有使用说明书、样机照片、产品标准（含检验方法）、制造单位或技术机构所做的试验报告等。 | A001 A002 A003 | × × × |  |  |
| A.6.1.2 外观 |  | 铭牌：1.流量计应有流向标识。 2.流量计应有铭牌，表体或铭牌上一般应注明：制造厂名；产品名称及型号；出厂编号；型式批准标志和编号（预留）；耐压等级（仅对接触式流量计）；标称直径或其适用管径范围；适用工作压力范围和工作温度范围；在工作条件下的最大、最小流量或流速；分界流量（当流量计有该指标时）；准确度等级；防爆等级和防爆合格证编号（仅对防爆型流量计）；制造年月以及其他相关技术指标。 外观：1.流量计应有良好的表面处理，不得有毛刺、划痕、裂纹、锈蚀、霉斑和涂层脱落现象。密封面应平整，不得有损伤。 2.流量计表体的连接部分的焊接应平整光洁，不得有虚焊、脱焊等现象。 3.接插件必须牢固可靠，不得因振动而松动或脱落。 4.显示的数字应醒目、整齐，表示功能的文字符号和标志应完整、清晰、端正。 5.按键应手感适中，没有粘连现象。 6.流量计各项标识正确；读数装置上的防护玻璃应有良好的透明度，没有使读数畸变等妨碍读数的缺陷。 | A001 A002 A003 | × × × |  |  |

| 型式评价大纲章节号及项目名称 |  | 要求 | 样机编号 | ＋ | － | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.6.2 安全 性能 影响 | A.6.2.1 防爆 防护性能 | 对应用于爆炸性气体环境的流量计，应取得国家指定的防爆检验机构签发的防爆试验报告和颁发的防爆合格证书。 对不同应用的流量计，应满足JJG1030-2007附录A中A.6.2.1款相应的防护等级要求，并取得国家认可的机构颁发的防护等级证明（IP65）。 | A001 A002 A003 A001 A002 A003 | × × × × × × |  | 防爆合格证书编号：GYB24.2018X 防爆合格证书编号：GYB24.2018X |
| A.6.3 流量计算机功能检查 | A.6.3.1 自诊断功能 | 流量计算机应具有自诊断功能，如自动增益控制（AGC）、信号强度及接收率、信噪比等，并在使用说明书中给出各指标的正常范围。 | A001 A002 A003 | × × × |  |  |
|  | A.6.3.2 数据存贮功能 | 流量计算机应具有数据存贮功能，如存贮量、格式等。 | A001 A002 A003 | × × × |  |  |
|  | A.6.3.3 流量累积功能 | 流量计算机应具有流量累积功能，如日、月和年累积量。 | A001 A002 A003 | × × × |  |  |
|  | A.6.3.4 历史数据查询功能 | 流量计算机应具有历史数据查询功能。 | A001 A002 A003 | × × × |  |  |
|  | A.6.3.5 计算功能 | 流量计算机应具有计算功能，并在使用说明书中给出计算所使用的标准及标准参比条件的设置。 | A001 A002 A003 | × × × |  |  |

| 型式评价大纲章节号及项目名称 |  | 要求 | 样机编号 | ＋ | － | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.6.3 流量计算机功能检查 | A.6.3.6 输出功能 | 流量计算机应具有输出功能，如流量显示，流速、声速等信息显示。 | A001 A002 A003 | × × × |  |  |
|  | A.6.3.7 保密功能 | 流量计算机应具有保密功能。 | A001 A002 A003 | × × × |  |  |
| A.6.4 辅助功能检查 | A.6.4.1 电源欠压保护 | 流量计内数据应能长期保持，不受低电压、更换电池等的影响。 | A001 A002 A003 | × × × |  |  |
|  | A.6.4.2 保护功能 | 流量计应具有可靠的抵御外部非正常操作的能力。当收到非正常操作或外界干扰等时，应能做出保护反应，或不受其影响。 | A001 A002 A003 | × × × |  |  |

注：

| ＋ | － |  |
| --- | --- | --- |
| × |  | 通过 |
|  | × | 不通过 |