一、样机的基本信息

| 申请单位 | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | 计量器具名称 | 涡街流量计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 | AAA | 样机编号 | A001 A002 A003 |
| 规格型号 | BBB | 样机编号 | B001 B002 B003 |
| 规格型号 | CCC | 样机编号 | C001 C002 |
| 规格型号 | DDD | 样机编号 | D001 |

二、观察项目记录

| 型式评价大纲章节号及项目名称 | 要求 | 样机编号 | ＋ | － | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.4.1 计量单位 | 流量计应采用法定计量单位。优先选用流量计量单位为m3/h和m3，压力单位为MPa和kPa，温度单位为℃。 | A001 A002 A003 B001 B002 B003 C001 C002 D001 | × × × × × × × × × |  |  |
| A.4.2 准确度等级 （最大允许误差） | 流量计的准确度等级规定应符合JJG 1029-2007中5.1条款的要求。准确度等级：1.0级 | A001 A002 A003 B001 B002 B003 C001 C002 D001 | × × × × × × × × × |  |  |
| A.4.3 计量法制标志和计量器具标识 | 流量计铭牌或面板、表头等明显部位应标注计量法制标志和计量器具标识，其标志、编号和说明应清晰可辨，牢固可靠。 | A001 A002 A003 B001 B002 B003 | × × × × × × |  |  |

| 型式评价大纲章节号及项目名称 | 要求 | 样机编号 | ＋ | － | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.4.3 计量法制标志和计量器具标识 |  | C001 C002 D001 | × × × |  |  |
| A.4.4 外部结构 设计 | 对不允许使用者自行调整的流量计，应采用封闭式结构设计或者留有加盖封印的位置；凡能影响测量准确度的任何人为机械干扰，都将在流量计或检定保护标记或防护标记上产生永久性的有形损坏痕迹。 | A001 A002 A003 B001 B002 B003 C001 C002 D001 | × × × × × × × × × |  | 采用封闭式结构设计 |
| A.4.5 安装标志 | 在流量计表体上应有流向标志。 | A001 A002 A003 B001 B002 B003 C001 C002 D001 | × × × × × × × × × |  |  |
| A.5.1 在流量计外部应明示流量计的流量范围、准确度等级（最大允许误差）、工作压力范围、工作温度范围 | 在流量计外部应明示流量计的流量范围、准确度等级（最大允许误差）、工作压力范围、工作温度范围。 | A001 A002 A003 B001 B002 B003 C001 C002 D001 | × × × × × × × × × |  |  |
| A.5.2 在使用说明书中应说明流量计的流量范围、准确度等级（最大允许误差）、工作压力范围、工作温度范围等其他计量性能 | 在使用说明书中应说明流量计的流量范围、准确度等级（最大允许误差）、工作压力范围、工作温度范围等其他计量性能。 | A001 A002 A003 B001 B002 B003 C001 C002 D001 | × × × × × × × × × |  |  |
| A.6.1 提示的技术资料 | 提交的技术资料除应符合本规程6.1.1的要求外，还应 | A001 A002 | × × |  |  |

| 型式评价大纲章节号及项目名称 | 要求 | 样机编号 | ＋ | － | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.6.1 提示的技术资料 | 有：样机照片；产品标准(含检验方法)；制造单位或技术机构所做的试验报告等。 | A003 B001 B002 B003 C001 C002 D001 | × × × × × × × |  |  |
| A.6.2 外观与标识 | 标识和铭牌： 1.流量计表体应有明显的流向标识。 2.流量计应有铭牌。铭牌一般应注明名称、型号、出厂编号、使用介质、流量范围、口径、准确度等级、最大工作压力、制造厂和制造日期及其他技术要求。 外观： 1.新制造的流量计应有良好的表面处理，不得有毛刺、划痕、裂纹、锈蚀、霉斑和涂层脱落现象。密封面应平整，不得有损伤。 2.流量计表体及漩涡发生体的焊接应平整光洁，不得有虚焊、脱焊等现象。 3.接插件必须牢固可靠，不得因振动而松动或脱落。 4.流量计显示的数字应醒目、整齐，表示功能的文字符号和标识应完整、清晰、端正。 5.流量计按键应手感适中，没有粘连现象。 6.流量计各项标识正确；流量计显示数字的防护玻璃应有良好的透明度，没有使读数畸变等妨碍显示的缺陷。 | A001 A002 A003 B001 B002 B003 C001 C002 D001 | × × × × × × × × × |  |  |
| A.6.3 防爆性能 | 对应用于爆炸性气体环境的流量计，应取得国家指定的防爆检验机构签发的防爆试验报告和颁发的防爆合格证书。 | A001 A002 A003 B001 B002 | × × × × × |  | 证书编号：GYB25.2060X |

| 型式评价大纲章节号及项目名称 | 要求 | 样机编号 | ＋ | － | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.6.3 防爆性能 |  | B003 C001 C002 D001 | × × × × |  |  |
| A.6.4 防护性能 | 对不同应用的流量计，应满足GB4208相应的防护等级要求，并取得国家认可的机构签发的防护等级证明。 | A001 A002 A003 B001 B002 B003 C001 C002 D001 | × × × × × × × × × |  | 证书编号：GYB25.2060X |

注：

| ＋ | － |  |
| --- | --- | --- |
| × |  | 通过 |
|  | × | 不通过 |