一、样机的基本信息

| 申请单位 | 上海真兰仪表科技股份 有限公司 | 计量器具名称 | 超声波燃气表 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 | AAA | 样机编号 | A001 A002 A003 |

二、观察项目记录

| 型式评价大纲章节号及项目名称 | 要求 | 样机编号 | ＋ | － | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 计量单位 | 燃气表及其相关部件的测量、 显示的计量单位均应采用法定计量单位，应符合以下规定： a）累积流量单位：立方米，符号m3；升（立方分米），符号L（dm3）。 b）瞬时流量单位：立方米每小时，符号m3/h。 c）压力单位：帕[斯卡]，符号Pa；千帕，符号kPa。 d）温度单位：摄氏度，符号℃。 e）时间单位：小时，符号h；秒，符号s。 | A001 A002 A003 | × × × |  |  |
| 5.2.1 机械封印 | 燃气表应具有防护装置，即不经破坏不能打开的封印。凡能影响计量准确度及计量相关数据的任何人为机械干扰，应在检定封印上或保护标志上留下可见的永久性的损坏痕迹。机械封印还应对燃气表数据具有保护功能，即在对燃气表数据修改时必须先破坏机械封印。 | A001 A002 A003 | × × × |  |  |
| 5.2.2 电子封印 | 在采用机械封印的同时增加电子封印，用以保护与确定测量结果及计量相关的参数，采用电子封印应满足下列规定： a）仅允许获授权人员使用代码 （密码）或者专门的装置（硬件密匙等）等安全工具，进入设置模式修改这些参数： 1）对于参数无任何修改的访问， 访问后，表可不受限制地返回到 “封印状态”下继续运行； | A001 A002 A003 | × × × |  |  |

| 型式评价大纲章节号及项目名称 | 要求 | 样机编号 | ＋ | － | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.2 电子封印 | 2）参数修改后，经确认再返回到 “封印状态”下继续运行（与传统封印相似）。 b）代码（密码）应可更改。 c）在设置模式（不在法制计量管理控制）下，燃气表应有清晰显示，或不能运行。 在按照a）规定在 “封印状态” 下投入运行之前，燃气表应一直保持此状态。 d）应在事件记录器中保存最近一次参数修改记录。记录至少应包含以下内容： 1）执行参数修改的获授权人员的身份信息； 2）内部时钟产生的事件记数器或修改参数的日期和时间。 除上述数据外，还应存储以下内容： ——被更改的参数的原值； ——记录的总条数。 应保存所有修改的参数, 并且有可追溯性。 |  |  |  |  |
| 5.3.1 计量法制 标志 | 计量器具的型式批准标志和编号（型评试验时预留）。 | A001 A002 A003 | × × × |  |  |
| 5.3.2 计量器具 标识 | 燃气表铭牌或表体应有清晰、永久性的标识，至少应包括： a）制造商名称； b）产品名称； c）型号规格； d）准确度等级； e）出厂编号； f）计量器具型式批准标志和编号 （预留）； g）流量范围； h）最大工作压力； i）制造年月； j）适用环境温度范围（如果是-10℃~40℃可不标注）； k）表体上应有清晰、永久性的标明气体流向的箭头或文字； | A001 A002 A003 | × × × |  |  |

| 型式评价大纲章节号及项目名称 | 要求 | 样机编号 | ＋ | － | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3.2 计量器具 标识 | l）电源（电压）标记； m）防爆标志及防爆合格证编号； n）适用的气体类别； o）体积量显示（标况体积或工况体积）； p）如果燃气表带有脉冲信号输出，则还应增加单位脉冲当量。 |  |  |  |  |
| 6.8 流量范围 | 型号：AAA 最大流量：2.5m3/h，最小流量：0.016m3/h，分界流量：0.25m3/h。 | A001 A002 A003 | × × × |  |  |
| 6.9 分辨力 | a）qmax≤10m3/h，用户模式时，末位数字代表的最大体积值是1dm3，最小累积显示位数是12345.678 m3，最少显示位数是8位；检测模式时，分辨力≤0.1dm3。 b）燃气表应有满足检测需要的信号输出，如光电信号、 脉冲信号或通信信号。qmax≤10m3/h，qt≤q≤qmax时，检测信号的最小分辨力是5L/pul，qmin≤q<qt时，检测信号的最小分辨力是1L/pul。 | A001 A002 A003 | × × × |  |  |
| 7.1.1 材料 | 燃气表的制造材料和设计结构应能承受预期的物理、化学和热效应影响，确保满足预期寿命的使用要求（燃气表制造厂提供说明或依据）。 | A001 A002 A003 | × × × |  |  |
| 7.1.2 外壳 | a）燃气表外壳应满足相关安全规定要求，在最大工作压力下保持良好的气密性。如燃气表在户外安装使用，还应能防雨水渗透。 b）燃气表壳体涂层应均匀，不应有起泡、脱落、划痕、凹陷、污斑等缺陷。 | A001 A002 A003 | × × × |  |  |
| 7.1.3 铭牌和标记 | 铭牌和标记应满足5.3的要求。燃气表的命名应符合JJF 1051《计量器具命名与分类编码》的要求。 | A001 A002 A003 | × × × |  |  |
| 7.1.4 显示器 | 燃气表的显示器应清晰易读，显示的数字和表示功能的文字或符号应完整、整齐。若显示器处于休眠状态可以通过按钮（或插卡、手持器）等方式唤醒。 | A001 A002 A003 | × × × |  |  |

| 型式评价大纲章节号及项目名称 | 要求 | 样机编号 | ＋ | － | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1.4 显示器 | 累积流量显示： a）除了字母标识字符，累积流量计数器至少应显示8位数字； b）应有足够的数字位数显示qmax流量下运行8000 h的气体体积量，且显示值不应回零； c）显示器应易于读数，显示字符的高度不低于4.95 mm，显示器应清晰显示计量单位（m3）； d）显示立方米位数的数字应与其他数字区用一个明显小数点区分。 其他显示： a）选择的字母标识字符不应与数字混淆； b）其他显示部分的数字应醒目、 整齐，表示功能的文字符号和标志应完整、清晰、端正。 |  |  |  |  |
| 7.6 防爆性能 | 燃气表应符合相应防爆性能要求，并取得具有国家资质的防爆检验机构颁发的防爆合格证书。 | A001 A002 A003 | × × × |  | 证书编号：GYB25.2137X |

注：

| ＋ | － |  |
| --- | --- | --- |
| × |  | 通过 |
|  | × | 不通过 |