一、样机的基本信息

| 申请单位： | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 计量器具名称： | 远传冷水水表 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规格型号： | AAA | 样机编号： | A001 A002 A003 |
| 规格型号： | BBB | 样机编号： | B001 B002 B003 |

二、观察项目记录

| 型式评价大纲 章节号及项目名称 | 要求 | ＋ | － | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 计量单位 | 水表的测量、显示、打印和存储量的计量单位均应采用法定计量单位，主要量及其计量单位应符合下表的规定： 体积：单位名称立方米，单位符号m3 流量：单位名称立方米每小时，单位符号m3/h。 | × |  | 体积：m3 |
| 5.2 外部结构 | 水表及其测量传感器、计算器和指示装置，对计量性能有影响或不允许使用者自行调整的部位，包括与相关测量仪表相连接的接口，均应设计成封闭结构，或者留有加盖封印的位置。这些结构或封印被破坏后，应留下不可恢复的痕迹。 如果电子式水表设计成适合现场检定，应有相应的信号接口，且接口应有可靠的封印标志和防护措施。 | × |  | 具有封印 |
| 5.3 标志 | 1.计量法治标志 公称通径不大于50mm水表的显著区域应留有计量器具型式批准标志和编号的标注位置。 2.计量器具标识水表应清晰、永久 | × |  | 型式批准标志和编号： 已在铭牌处预留位置 |

| 型式评价大纲 章节号及项目名称 | 要求 | ＋ | － | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3 标志 | 地在外壳、指示装置的度盘或铭牌、不可分离的表盘上，集中或分散标明以下信息，这些标志在水表出售到市场后或使用中应在不拆卸表的情况下可见： a）计量单位 b）准确度等级，如果是2级可不标注。 c）Q3和Q3/Q1的数值：如果水表可测量反向流且Q3和Q3/Q1的数值在正向和反向流的情况下不同，则Q3和Q3/Q1的数值均应按对应流向描述。比值Q3/Q1可表述为R。如果水表在水平和数值方位上的Q3/Q1值不同，则两种Q3/Q1值均应按对应的水表方位描述。 d）制造商的名称或注册商标。 e）制造年月，其中年月至少为最后两位。 f）编号（尽可能靠近指示装置）。 g）流动方向（标志在水表壳体的两侧，如果在任何情况下都能很容易看到标识流动方向的指示箭头，也可指标值在一侧。） h）最大允许（工作）压力（MAP）。 i）字母V或H，V表示水表只能竖直方位（垂直于地面）安装，H表示水表只能水平方位安装，不标注表示水表可以任意方位安装。 j）温度等级，如果是T30可不标注。 k）压力损失等级，如果是△p63可不标注 l）流场敏感度等级，如果是U0/D0可不标注 对于带电子装置的水表，下列额外的内容还需要标明在适当的地 方： m）对于外部电源：电压和频率。 | × |  | 计量单位：m3 准确度等级： 2级 Q3：2.5、4.0 Q3/Q1：100 制造商名称： 上海威派格智慧水务股份有限公司 制造年月：2026.03 编号： 已在铭牌处标注 流动方向： 已在表壳上标注 最大允许压力：1.0MPa 安装方式：V 压力损失等级：△p 63 流场敏感度等级：U10/D5 更换电池的最后期限：2033.03 |

| 型式评价大纲 章节号及项目名称 | 要求 | ＋ | － | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3 标志 | n）对于可更换电池：更换电池的最后期限。 o）对于不可更换电池：更换水表的最后期限。 p）环境等级。 q）电磁环境等级。 | × |  | 环境等级：O级 电磁环境等级：E1级 |
| 5.4 封印和防护 | 1.总要求 水表应有带封印或封闭结构的保护装置，以保证水表安装前和正确安装后，在不损坏保护装置和封印的情况下无法拆卸或者改动水表及其调整装置、修正装置和相关测量仪表。水表的检定标志和保护封印应施加在无需拆开或拆卸水表情况下便可见的部位。如果复式水表，此要求适用于大小两个水表。 2.电子封印 2.1当机械封印不能防止接触对确定测量结果有影响的参数时，保护措施应满足下列要求： a）只允许授权人员接触参数，如借助密码（口令）或特殊设备（例如钥匙），密码应能更换。 b）在某一时间段内，干预的证据应是可获取的，记录中应包括干预日期和识别实施干预的授权人员的特征要素，如果必须删除以前的干预才能记录新的干预，应删除最早的记录。 2.2对于带有允许用户自行拆卸且更换部件的水表，应满足下列要求： a）应不允许通过拆卸点更改参与确定测量结果的参。数，满足电子封印要求的除外。 b）应借助于电子和数据处理安全机制，或借助于机械方法（如果 前者不可行），来防止插入任何 | × |  |  |

| 型式评价大纲 章节号及项目名称 |  | 要求 | ＋ | － | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4 封印和防护 |  | 可能影响准确度的装置。 2.3对于允许用户自行拆卸但不允许更换部件的水表，也应满足上述要求。这类水表还应具备确认各部件连接正确后方能允许工作的保护装置，以及能防止用户任何非授权拆卸并重新连接之后再用于测量的保护装置。 | × |  |  |
| 6.1 水表的 流量特性 |  | 水表的流量特性应按Q1、Q2、Q3和Q4的数值确定， 水表应按以m3/h为单位的Q3的数值以及Q3/Q1的数值标识。 Q3的数值应从下列选取： 1.0、1.6、2.5、4.0、6.3、10、16、25、40、63、100、160、250、400、630、1000、1600、2500、4000、6300 该列数可以按此序列扩展到更大或更小的数值。 Q3/Q1的数值应从下列选取： 40、50、63、80、100、125、160、200、250、315、400、500、630、800、1000,该列数可以按此序列扩展到更高的数值：比值Q2/Q1为1.6，比值Q4/Q3为1.25 | × |  | Q3：2.5、4.0 Q3/Q1：100 Q2/Q1：1.6 Q4/Q3：1.25 |
| 6.11水表和辅助装置的其他要求 | 6.11.1 电子部件之间的连接 | 测量传感器、计算器和指示装置之间的连接可靠耐用，也适用于电子式水表一次装置和二次装置之间的连接。 | × |  |  |
|  | 6.11.2 调整装置 | 水表可配备调整装置，调整装置可以是电子型式，也可以是机械型式。任何调整应使水表的示值误差尽可能接近于零值。 如果调整装置位于水表外部，或者通过调整装置能够接触到影响测量结果的参数时，应采取有效的封印和防护措施。 | × |  | 配有调整装置：机械型式 |
|  | 6.11.4 计算器 | 所有与水表指示值密切相关的参数，如计算表或者修正多项式，均应受法制计量控制，在开始测量 | × |  | 配有计算器 |

| 型式评价大纲 章节号及项目名称 |  | 要求 | ＋ | － | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.11水表和辅助装置的其他要求 | 6.11.4 计算器 | 时应以置入计算器。 计算器可配备与外部设备相连接的接口，使用接口时，水表的硬件和软件应继续正常工作，其计量功能应不受影响。 | × |  |  |
| 7.1 水表的 额定工作条件 |  | 水表应设计成满足下列的额定工作条件： 流量范围：Q1≤Q≤Q3 环境温度范围：B级为+5℃~+55℃ O级和M级为-25℃~+55℃ T30，最低允许温度（mAT）：0.1℃ 最高允许温度（MAT）：30℃ T50，最低允许温度（mAT）：0.1℃ 最高允许温度（MAT）：50℃ 环境相对湿度范围：带有电子装置时不超过93% 压力范围：0.03MPa到最大允许压力（MAP） | × |  | T30 |
| 7.2 水表的 材料和结构 |  | 水表应采用具有足够强度和耐用度的材料制造，以满足其特定使用要求。 水表应采用在其工作温度范围内不受水温变化不利影响的材料制造。水表内所有接触水的零部件应采用常规认识是无毒、无污物、无生物活性的材料制造。 整体水表应采用能抗内外部腐蚀的材料制造，或者对材料进行适当的表面防护处理。 水表的指示装置应采用透明窗保护，还可配备一个合适的表盖提供辅助保护。 如果水表的指示装置透明窗内侧有可能形成冷凝，水表应安装防止或消除冷凝的装置。 水表的设计、组成和构造应不便 于实施欺诈行为。 | × |  | 水表材料以及指示装置符合相应要求；指示装置透明窗不会产生冷凝现象。 |

| 型式评价大纲 章节号及项目名称 |  | 要求 | ＋ | － | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2 水表的 材料和结构 |  | 水表应有一个受计量控制的指示装置。该指示装置应方便用户读 取，无需借助工具。 | × |  |  |
| 7.7 带电子装置对的水表 | 7.7.1 总要求 | - 带电子装置的水表应设计并制造成当其承受影响因子和扰动下不出现明显偏差，设计的功能均不失效。 - 明显偏差为超过流量高区最大允许误差绝对值二分之一的偏差。 下列偏差不认为是明显偏差： a）由水表自身或其检查装置内同时出现一些相互独立的原因造成的偏差。 b）短时偏差，如无法作为测量结果加以解释、存储或传输的短暂的示值变化。 3. 除了指示装置不可复零的固定用户水表外，其他带电子装置的水表应配备检查装置，所有配备检查装置的水表应按规定防止或检测反向流。 4. 如果水表在下列条件下通过了电子装置结构的设计审查和影响因子和扰动性能试验，则认为满足最大允许误差和带电子装置水表的总要求。 a）提供规定的水表样机数量。 b）至少对其中一个水表进行全部试验。 c）无检查和试验不通过的水表。 | × |  |  |
|  | 7.7.2 环境等级 | 带电子装置的水表根据使用的气候和机械环境条件分为三个环境等级： B级：在建筑物内固定安装的水表，环境温度范围：+5℃~+55℃，无显著振动和冲击。 O级：在室外固定安装的水表，环境温度范围：-25℃~+55℃，无显著振动和冲击。 | × |  | O级 |

| 型式评价大纲 章节号及项目名称 |  |  | 要求 | ＋ | － | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.7 带电子装置对的水表 | 7.7.2 环境等级 |  | M级：可移动安装的水表，环境温 度范围：-25℃~+55℃，承受显著振动和冲击。 | × |  |  |
|  | 7.7.3 电磁环境 |  | 带电子装置的水表根据使用的场所分为两个电磁环境等级： E1级：住宅、商业和轻工业电磁环境。 E2级：工业电磁环境。 | × |  | E1级 |
|  | 7.7.4电源 | 总 要 求 | 带电子装置的水表可以采用下列三种不同的基本供电方式： a）外部电源 b）不可更换电池 c）可更换电池 这三种供电方式可以独立使用，也可以组合使用。 | × |  | 可更换电池 |
|  |  | 可更换电池 | 可更换电池供电应满足下列要求： a）当电源为可更换电池时，制造商应对电池的更换做出明确规定。 b）电池低电量或电池耗尽提示，或者电池更换时间显示，如果寄存器的显示出现了低电量提示，则自该信息显示之日起到电池用完止，应至少还有180d的可用寿命。 c）更换电池时，电源中断应不影响水表的性能和参数。 d）更换电池应采用不必损坏法制计量封印的方法。 e）电池舱内有防止擅动的保护措施。 | × |  | 更换电池的最后期限： 2033.03 |

注：

| ＋ | － |  |
| --- | --- | --- |
| × |  | 通过 |
|  | × | 不通过 |