型式评价结果-安全性能影响

试验的开始时间  2025 年04月 24日09时00分

试验的结束时间  2025 年04 月25日16时00分

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 样机编号 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 耐压强度 | 流量计表体应能承受试验压力为1.5倍最大工作压力下5min的耐压强度试验而不损坏或泄漏。 最大工作压力：0.5MPa。 | A001 |  |
|  |  |  | A002 |  |
|  |  |  | A003 |  |

本试验项目合格判定要求：见试验的数据记录技术要求  本试验项目的结论：通过

试验过程中的异常情况记录：无

所用试验设备信息见《所用试验设备的信息一览表》序号：2

环境温度：（20~21）℃ 相对湿度：（64~66）% 大气压力：（101~102）kPa

评价人员：朱碧玉 复核人员：陈超