型式评价结果-安全性能影响

试验的开始时间  2025 年06 月 30日09时00分

试验的结束时间  2025 年06 月 30日09时30分

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 样机编号 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 绝缘电阻 | 流量计的电源端子与接地端子、输出端子与接地端子之间的绝缘电阻，其值应不小于20MΩ。 | A001 |  |
|  |  |  | A002 |  |
|  |  |  | A003 |  |
| 16 | 绝缘强度 | 流量计的电源端子与接地端子、输出端子与接地端子之间应能承受频率为50Hz、500V的试验电压，历时1min，无击穿或飞弧现象产生。 | A001 |  |
|  |  |  | A002 |  |
|  |  |  | A003 |  |

本试验项目合格判定要求：见试验的数据记录技术要求  本试验项目的结论：通过

试验过程中的异常情况记录：无

所用试验设备信息见《所用试验设备的信息一览表》序号：5

环境温度：23℃ 相对湿度：59% 大气压力：/

评价人员：朱碧玉，张宇 复核人员：陈超，黄薛青