型式评价结果-环境要求

试验的开始时间  2025 年06 月 23日09时15分

试验的结束时间  2025 年06 月 29日09时15分

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 样机编号 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 低温贮存 | 试验温度：-40℃，持续时间：2h，恢复时间2h。 试验后样机不出现程序紊乱和功能故障，样机内参数和历史数据在干扰施加前后应没有变化。 | A001 |  |
|  |  |  | A002 |  |
|  |  |  | A003 |  |
| 28 | 高温贮存 | 试验温度：55℃，持续时间：2h，恢复时间：2h。 试验后样机不出现程序紊乱和功能故障，样机内参数和历史数据在干扰施加前后应没有变化。 | A001 |  |
|  |  |  | A002 |  |
|  |  |  | A003 |  |
| 29 | 恒定湿热 贮存 | 试验温度：30℃，相对湿度：93%，试验时间：48h，恢复时间：2h。 试验后样机不出现程序紊乱和功能故障，样机内参数和历史数据在干扰施加前后应没有变化。 | A001 |  |
|  |  |  | A002 |  |
|  |  |  | A003 |  |
| 30 | 交变湿热 贮存 | 试验温度：（25~55）℃，试验时间：两个24h周期。 试验后样机不出现程序紊乱和功能故障，样机内参数和历史数据在干扰施加前后应没有变化。 | A001 |  |
|  |  |  | A002 |  |
|  |  |  | A003 |  |

本试验项目合格判定要求：见试验的数据记录技术要求  本试验项目的结论：通过

试验过程中的异常情况记录：无

所用试验设备信息见《所用试验设备的信息一览表》序号：3

环境温度：（22~23）℃ 相对湿度：（58~61）% 大气压力：/

评价人员：朱碧玉，张宇 复核人员：陈超，黄薛青