型式评价结果-电磁兼容

试验的开始时间  2025 年07 月 04日09时00分

试验的结束时间  2025 年07 月 07日16时00分

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 样机编号 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 电瞬变脉冲群抗扰度 试验 | 试验等级为2级，脉冲上升时间为1ns，脉冲持续时间为50ns。在试验过程中允许样机出错，在试验结束后30s重新启动，应正常工作。 | A001 |  |
|  |  |  | A002 |  |
|  |  |  | A003 |  |
| 36 | 静电放电 抗扰度试验 | 试验等级为3级，试验10次，每次放电有一定的时间间隔。 试验过程中样机工作应正常。 | A001 |  |
|  |  |  | A002 |  |
|  |  |  | A003 |  |
| 37 | 工频磁场 抗扰度试验 | 试验等级为3级，试验场强10A/m。试验过程中样机工作应正常。 | A001 |  |
|  |  |  | A002 |  |
|  |  |  | A003 |  |
| 38 | 浪涌抗扰度试验 | 试验等级为2级，试验过程中允许样机出错，试验结束后应能自动恢复。 | A001 |  |
|  |  |  | A002 |  |
|  |  |  | A003 |  |
| 39 | 电源中断 试验 | 在正常供电状态下，供电电源中断10次，每次间隔时间至少为10s。试验后样机应正常工作。 | A001 |  |
|  |  |  | A002 |  |
|  |  |  | A003 |  |

本试验项目合格判定要求：见试验的数据记录技术要求  本试验项目的结论：通过

试验过程中的异常情况记录：无

所用试验设备信息见《所用试验设备的信息一览表》序号：8~13

环境温度：（21~23）℃ 相对湿度：（40~49）% 大气压力：（101~102）kPa

评价人员：朱碧玉，刘雨宸 复核人员：陈超，秦夏臻