型式评价结果-零流量读数

试验的开始时间  2025 年04月 10日09时00分

试验的结束时间  2025 年04 月11日16时00分

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 样机编号 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 零流量读数 | 气体流量计的零流量读数应不大于12mm/s。 | A001 |  |
|  |  |  | A002 |  |
|  |  |  | A003 |  |

本试验项目合格判定要求：见试验的数据记录技术要求  本试验项目的结论：通过

试验过程中的异常情况记录：无

所用试验设备信息见《所用试验设备的信息一览表》序号：1

环境温度：（20~21）℃ 相对湿度：（66~68）% 大气压力：（101~102）kPa

评价人员：朱碧玉 复核人员：陈超