型式评价结果-贮存环境性能

试验的开始时间  2025 年11月25日09时45分

试验的结束时间  2025 年12月03日10时15分

试验的数据记录

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 样机编号 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 低温贮存 | 按GB/T2423.1“试验Ad”的要求。将流量计处于低温-40℃条件下2h，恢复时间2h，升温和降温的温度变化率不超过1℃/min，对空气湿度要求在整个试验期间应避免凝结水。 | A001 |  |
|  |  |  | A002 |  |
|  |  |  | A003 |  |
|  |  |  | B001 |  |
|  |  |  | B002 |  |
|  |  |  | B003 |  |
|  |  |  | C001 |  |
|  |  |  | C002 |  |
|  |  |  | D001 |  |
| 16 | 高温贮存 | 按GB/T2423.2“试验Bd”的要求。将流量计处于高温55℃条件下2h，恢复时间2h，升温和降温的温度变化率不超过1℃/min，对空气湿度要求在整个试验期间应避免凝结水。 | A001 |  |
|  |  |  | A002 |  |
|  |  |  | A003 |  |
|  |  |  | B001 |  |
|  |  |  | B002 |  |
|  |  |  | B003 |  |
|  |  |  | C001 |  |
|  |  |  | C002 |  |
|  |  |  | D001 |  |
| 17 | 恒定 湿热贮存 | 按GB/T2423.3“试验Ca”的要求。将流量计处于温度30℃，相对湿度93%条件下48h，恢复时间2h，应避免出现凝结水。 | A001 |  |
|  |  |  | A002 |  |
|  |  |  | A003 |  |
|  |  |  | B001 |  |
|  |  |  | B002 |  |
|  |  |  | B003 |  |

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 样机编号 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 恒定 湿热贮存 | 按GB/T2423.3“试验Ca”的要求。将流量计处于温度30℃，相对湿度93%条件下48h，恢复时间2h，应避免出现凝结水。 | C001 |  |
|  |  |  | C002 |  |
|  |  |  | D001 |  |
| 18 | 振动 | 按GB/T2423.10“试验Fc”的要求加速度为2m/s2，以每分钟1个倍频在振动频率为（10~150）Hz内做正弦波振动试验，分别在三个互相垂直的轴线方向进行振动。 | A001 |  |
|  |  |  | A002 |  |
|  |  |  | A003 |  |
|  |  |  | B001 |  |
|  |  |  | B002 |  |
|  |  |  | B003 |  |
|  |  |  | C001 |  |
|  |  |  | C002 |  |
|  |  |  | D001 |  |

本试验项目合格判定要求：见试验的数据记录技术要求  本试验项目的结论：通过

试验过程中的异常情况记录：无

所用试验设备信息见《所用试验设备的信息一览表》序号：3，4. 环境温度：（19~20） ℃ 相对湿度：（51~52） % 大气压力：/. 评价人员：朱碧玉，张宇 复核人员：陈超，黄薛青.