型式评价结果-技术要求

试验的开始时间：2026年07月30日 13时00分

试验的结束时间：2026年08月05日 16时40分

| 序号 | 项目名称 |  | 技术要求 | 样机编号 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 贮存环境性能 | 低温贮存 | 将流量计处于低温-40℃条件下2h，恢复时间2h，升温和降温的温度变化率不超过1℃/min，对空气湿度要求在整个试验期间应避免凝结水。 试验后样机工作应正常。 | A001 |  |
|  |  |  |  | A002 |  |
|  |  |  |  | A003 |  |
|  |  |  |  | B001 |  |
|  |  |  |  | B002 |  |
|  |  |  |  | B003 |  |
|  |  |  |  | C001 |  |
|  |  |  |  | C002 |  |
|  |  |  |  | C003 |  |
|  |  |  |  | D001 |  |
|  |  |  |  | D002 |  |
|  |  |  |  | E001 |  |
|  |  |  |  | E002 |  |
|  |  | 高温贮存 | 将流量计处于高温55℃条件下2h，恢复时间2h，升温和降温的温度变化率不超过1℃/min，对空气湿度要求在整个试验期间应避免凝结水。 试验后样机工作应正常。 | A001 |  |
|  |  |  |  | A002 |  |
|  |  |  |  | A003 |  |
|  |  |  |  | B001 |  |
|  |  |  |  | B002 |  |
|  |  |  |  | B003 |  |
|  |  |  |  | C001 |  |
|  |  |  |  | C002 |  |
|  |  |  |  | C003 |  |
|  |  |  |  | D001 |  |
|  |  |  |  | D002 |  |

| 序号 | 项目名称 |  | 技术要求 | 样机编号 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 贮存环境性能 | 高温贮存 | 将流量计处于高温55℃条件下2h，恢复时间2h，升温和降温的温度变化率不超过1℃/min，对空气湿度要求在整个试验期间应避免凝结水。 试验后样机工作应正常。 | E001 |  |
|  |  |  |  | E002 |  |
|  | 贮存环境性能 | 恒定湿热 | 将流量计处于温度30℃，相对湿度93%条件下48h，恢复时间2h，应避免出现凝结水。 试验后样机工作应正常。 | A001 |  |
|  |  |  |  | A002 |  |
|  |  |  |  | A003 |  |
|  |  |  |  | B001 |  |
|  |  |  |  | B002 |  |
|  |  |  |  | B003 |  |
|  |  |  |  | C001 |  |
|  |  |  |  | C002 |  |
|  |  |  |  | C003 |  |
|  |  |  |  | D001 |  |
|  |  |  |  | D002 |  |
|  |  |  |  | E001 |  |
|  |  |  |  | E002 |  |
|  |  | 振动 | 加速度为2m/s2，以每分钟1个倍频在振动频率为（10~150）Hz内做正弦波振动试验，分别在三个互相垂直的轴线方向进行振动。 试验后样机工作应正常。 | A001 |  |
|  |  |  |  | A002 |  |
|  |  |  |  | A003 |  |
|  |  |  |  | B001 |  |
|  |  |  |  | B002 |  |
|  |  |  |  | B003 |  |
|  |  |  |  | C001 |  |
|  |  |  |  | C002 |  |
|  |  |  |  | C003 |  |

| 序号 | 项目名称 |  | 技术要求 | 样机编号 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 贮存环境性能 | 振动 | 加速度为2m/s2，以每分钟1个倍频在振动频率为（10~150）Hz内做正弦波振动试验，分别在三个互相垂直的轴线方向进行振动。 试验后样机工作应正常。 | D001 |  |
|  |  |  |  | D002 |  |
|  |  |  |  | E001 |  |
|  |  |  |  | E002 |  |

本试验项目合格判定要求：见上表                    本试验项目的结论：通过

试验过程中的异常情况记录：无

所用试验设备信息见《所用试验设备的信息一览表》序号：3、4、5. 环境温度：; （26~27）; ℃; 相对湿度：; （59~60）; %. 评价人员：; 吴锦川、张宇; 复核人员：; 姚新红、黄薛青.