型式评价结果-通用技术要求

试验的开始时间：2026年08月07日 10时00分

试验的结束时间：2026年08月07日 10时30分

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 样机编号 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 指示装置 | - 总要求 1.1 功能 水表的指示装置应连续、周期性或当有需要时显示体积量，体积示值应易读、可靠、清晰可视。复式水表可以由两个指示装置，体积示值为两者之和。 指示装置应包含用于试验和检定的可视化装置。 指示装置可以包含用于自动试验和检定的附件元件。 1.2测量单位、符号以及位置 水的指示体积应用立方米（m3）来表示。符号m3应标注在度盘上，或者紧邻显示数字。 指示范围 Q3≤6.3m3/h，指示范围≥9999m3。 1.3 指示装置的颜色标志 立方米及其倍数宜用黑色显示。 立方米的约数宜用红色显示。 指针、指示标记、数字、字轮、字盘、度盘或开孔框宜使用这两种颜色。 只要能明确区分主示值和备用显示（例如用于检定和试验的约数），也可以采用其他方式显示立方米、立方米的倍数和约数。 2.指示装置的类型 下列任何一种指示装置均可采用。 2.1第1类—模拟式指示装置 由下述部件的连续运动指示体积： a）一个或多个指针相对于各分度标度移动，或： b）一个或多个标度盘或鼓轮各自 | A001 |  |

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 样机编号 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 指示装置 | 通过一个指示标记。 每个分度所表示的立方米值应以10n的形式表示，n为正整数、负整数或零，由此建立起一个连续十进制体系。每一个标度应以立方米值分度，或者附加一个乘数（×0.001、×0.01、×0.1、×1、×10、×100、等）。 旋转移动的指针或标度盘应顺时针方向转动。 直线移动的指针或标度应从左至右移动。 数字滚轮指示器（鼓轮）应向上转动。 2.2第2类—数字式指示装置 由一个或多个开孔中的一行相邻的数字指示体积。任何一个给定数字的进位应在相邻的低位数从9变化到0时完成。数字的显示高度至少应达到4mm。 对于非电子指示装置： a）数字滚轮指示器（鼓轮）应向上转动。 b）如果最低位置的十个数字可以连续移动，开孔要足够大，以便准确读出数字。 对于电子指示装置： a）允许永久性或非永久性地显示，对于非永久性显示，应在任意时间都可以显示体积至少10s。 b）水表应提供全部显示的可视化检查，按下列顺序进行： 1）对于七段显示模式，点亮所有笔画。 2）对于七段显示模式，熄灭所有笔画。 3）对于图像模式显示，用等效测试来验证显示故障不会引起任何数字的错误判断。 4）此顺序的每个步骤应至少持续1s。 | A001 |  |

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 样机编号 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 指示装置 | 2.3 第3类—模拟和数字组合式 指示装置由第1类装置和第2类装置组合指示体积，两类装置应分别满足各自的要求。 3. 检定装置—指示装置的第一单元—检定标度分格 3.1 总要求 每一个指示装置均应提供可视化的，明确的试验和检定的装置。 可视化的检定显示器可以连续运动，也可以断续运动。 除了可视化的检定显示器以外，指示装置还可以包含供快速试验的设备，借助于水表所包含的辅助元件（例如星轮或圆盘），通过外部联接的传感器为快速试验提供信号。该元件也可以用于查看泄漏。 对于电子式水表，如果可视化的检定显示器不适用于试验和检定，则应有与指示值相对应的试验和检定用输出信号。 3.2 可视化的检定显示器 可视化的检定显示器应满足下列要求： a）检定标度分格值 以立方米表示的检定标度分格值应以1×10n、2×10n、5×10n的形式表示，其中n为正整数、负整数或零。 对于第一单元连续运动的模拟和数字式指示装置，可以将第一单元两个相邻数字的间隔划分成2、5或10个等分，构成检定标度。这些分度上应不标数字。 对于第一单元不连续运动的数字指示装置，以第一单元两个相邻数字的间隔或第一单元的运动增量作为检定标度分格。 b）检定标度的形式在第一个单元连续运动的指示装置上，显示的标度间隔应不小于1mm，不大于5mm。标度应由下列的其中一种组 | A001 |  |

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 样机编号 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 指示装置 | 成： 1）宽度相等但长度不同的线条，线条的宽度不超过标度间距的四分之一，或： 2）宽度等于标度间距的恒宽对比条纹。 指针指示端的显示宽度应不超过标度间距的四分之一，且在任何情况下都应不大于0.5mm。 c）指示装置的分辨力 检定标度的细分格应足够小，以保证在最小流量Q1进行90min试验时，对于准确度等级1级的水表，读数分辨力不超过实际体积的0.25%；对于准确度等级2级的水表，读数分辨力不超过实际体积的0.5%。只要读数引入的不确定度对于准确度等级1级的水表不超过试验体积的0.25%，对于准确度等级2级的水表不超过试验体积的0.5%，且体积寄存器的修正功能经过核实，就可以使用辅助检定元件。 当第一单元连续运动时，应允许每次读数的最大误差不超过检定标度分格值的二分之一。 当第一单元断续运动时，应允许每次读数的最大误差不超过检定标度的一位数字。 3.3 复式水表 复式水表的两个指示装置均应满足上述要求。 | A001 |  |

本试验项目合格判定要求：见上表                 本试验项目的结论：通过

试验过程中的异常情况记录：无

所用试验设备信息见《所用试验设备的信息一览表》序号：1. 环境温度：; （21~22）; ℃; 相对湿度：; （61~64）; %. 评价人员：; 吴锦川; 复核人员：; 姚新红.