型式评价结果-通用技术要求

试验的开始时间：2026年08月14日 10时00分

试验的结束时间：2026年08月14日 14时00分

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 样机编号 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 静压力 | 最大允许压力：1.0MPa 水表应能承受下列压力试验无渗漏或损坏： - 承受1.6倍最大允许压力的试验压力，持续时间15min； b）承受2.0倍最大允许压力的试验压力，持续时间1min。 | A001 |  |
|  |  |  | A002 |  |
|  |  |  | A003 |  |
|  |  |  | B001 |  |
|  |  |  | B002 |  |
|  |  |  | B003 |  |

本试验项目合格判定要求：见上表                 本试验项目的结论：通过

试验过程中的异常情况记录：无

所用试验设备信息见《所用试验设备的信息一览表》序号：1、5. 环境温度：; （23~24）; ℃; 相对湿度：; （59~63）; %. 评价人员：; 吴锦川; 复核人员：; 姚新红.